## Informacje
Załącznik nr 5 do SWZ 150/2026/PN
Numer części | Rodzaj | Ilość
1 | System kontroli dostępu | 1
2 | Barwiarka automatyczna | 1
| Nakrywarka do preparatów patomorfologiocznych | 1
| suma części 2 | x
| Łączna kwota | x

## Część 1
Część 1
Pozycja 1 | System kontroli dostępu
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany
1 | Okres gwarancji min. 60 m-cy | TAK
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty. Dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w godzinanch popołudniowych i w weekendy | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu bądźzdalna diagnostylka) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 8 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne |  |  | Parametr oferowany
9 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą | Tak
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
11 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
12 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
13 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
14 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
15 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
16 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
17 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta | TAK
Pozycja 1 - System kontroli dostępu
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Uwagi | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż następujących komponentów: 1. System kontroli dostępu (oprogramowanie) – ilość: 1 2. Kontroler – kontroler 5 przejściowy – 1szt.; kontroler 4 przejściowy – 1 szt.; kontroler 2 przejściowy – 1szt 3. Czytnik – ilość: 11 4. Switch (przełącznik) agregacyjny – ilość: 2 5. Switch (przełącznik) dostępowy – ilość: 22 6. Punkty dostępowe (AP) – ilość: 160 7. Wkładki światłowodowe SFP+ – ilość: 200 8. Kontroler sieci bezprzewodowej 9. Dyski SSD oraz SAS do macierzy HPE MSA 2060 | Tak
2. | System kontroli dostępu (KD) musi być dostarczony w postaci oprogramowania, umożliwiającego jego instację w infrastrukturze Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby System KD był zgodny z systemem MS Windows (MS Windows Server 2022 lub wyższy) albo Linux. | Tak
3. | Montaż puntków dostępowych oraz niezbędnego okablowania odbędzie się na terenie Zamawiającego w sposób trwały, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wskazanie odbędzie na podstawie wizji lokalnej. | Tak
4. | Montaż Systemu KD oraz jego komponetów odbędzie się na terenie Zamawiającego w sposób trwały, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. WSKAZANIE ODBĘDZIE SIĘ NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ. | Tak
A. | Opis minimalnych wymagań technicznych Systemu kontroli dostępu
1. | możliwość definiowania wielofunkcyjnych linii wejściowych | Tak
2. | możliwość definiowania wielofunkcyjnych linii wyjściowych (z możliwością ustawienia priorytetu dla funkcji) | Tak
3. | możliwość definiowania sposobu modulacji linii wyjściowej | Tak
4. | możliwość zastosowania czytników obsługujących standard BLE, NFC, QR podłączanych do kontrolera po szyfrowanej magistrali RS485 | Tak
5. | definiowanie własnych złożonych trybów identyfikacji | Tak
6. | logowanie zwykłe, specjalne (np. długie przyłożenie karty), podwójne; na jednym punkcie identyfikacji możliwość wywoływania wielu funkcji | Tak
7. | programowa (po protokole) integracja z windami KONE (DCS, Kone Access), Otis (Compas), Schindler (PORT) | Tak
8. | integracja z ActiveDirectory, AssaAbloy Aperio, Milestone, Galaxy, Satel | Tak
9. | komendy globalne wywoływane: dowolnym zdarzeniem w systemie lub komendą ze stacji roboczej | Tak
10. | autoryzacja zewnętrzna (potwierdzenie tożsamości na ekranie Ochrony) | Tak
11. | integracja bazodanowa z wybranymi systemami dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy | Tak
12. | integracja bazodanowa z wybranymi systemami rejestracji czasu pracy | Tak
B. | Opis minimalnych wymagań technicznych kontrolera KD
1. | min. 12000 identyfikatorów | Tak
2. | min. 8 nośników (karta, PIN, odcisk itp.) w ramach jednego identyfikatora | Tak
3. | min. 100 uprawnień na identyfikator | Tak
4. | min. 8 przejść dwustronnych (drzwi) | Tak
5. | min. 16 punktów logowania | Tak
6. | min. 64 terminale dostępu (czytniki) | Tak
7. | min. 16 stref dostępu | Tak
8. | min. 16 stref alarmowych | Tak
9. | min. 32 węzły automatyki | Tak
10. | min. 512 uprawnień | Tak
11. | min. 64 reguły w ramach jednego uprawnienia | Tak
12. | min. 64 tryby RCP | Tak
13. | min. 16 trybów identyfikacji | Tak
14. | min. 4 kroki identyfikacji w ramach jednego trybu identyfikacji | Tak
15. | linie wejściowe (płyta główna, ekspandery, wbudowane wejścia na czytnikach) | Tak
16. | min. 64 linie wyjściowe (płyta główna, ekspandery, wbudowane wejścia na czytnikach) | Tak
17. | min. 64 klawisze funkcyjne | Tak
18. | min. 16 globalnych komend sterujących | Tak
19. | blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem (Timed Anti-passback) | Tak
20. | min. 32 kalendarze | Tak
21. | min. 99 przedziałów czasowych w ramach kalendarza | Tak
22. | min. 250 harmonogramów czasowych | Tak
23. | min. 40 przedziałów czasowych w ramach jednego harmonogramu | Tak
24. | min. 16 wyjątków w ramach jednego harmonogramu | Tak
25. | możliwość podłączenia min. 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej kontrolera | Tak
26. | min. 8 parametrycznych linii wejściowych na płycie kontrolera | Tak
27. | min. 8 wyjść tranzystorowych 15 V/150 mA DC na płycie kontrolera | Tak
28. | min. 2 wyjścia przekaźnikowe 30 V/1,5 A AC/DC na płycie kontrolera | Tak
29. | bufor min. 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci | Tak
30. | zasilanie DC lub AC | Tak
31. | ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej | Tak
32. | interfejs RS485 | Tak
33. | interfejs Ethernet | Tak
34. | szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC | Tak
35. | przesyłanie ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu | Tak
36. | wbudowany zasilacz impulsowy z wyjściem 12 VDC/1,0 A | Tak
C. | Opis minimalnych wymagań technicznych czytnika
1. | odczyt kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus | Tak
2. | identyfikacja mobilna za pośrednictwem telefonu z NFC lub Bluetooth | Tak
3. | 3 LED-y sygnalizacyjne | Tak
4. | buzzer | Tak
5. | RS485 | Tak
6. | tamper | Tak
7. | możliwość pracy na zewnątrz | Tak
D. | Opis minimalnych wymagań technicznych switcha agregacyjnego
1. | wymagana obsługa: RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3,VRRP, ECMP, PIM-DM | Tak
2. | urządzenie musi być wyposażone w min. 26 portów SFP+ oraz min. sześć portów SFP28+ | Tak | nie są dopuszczane porty współdzielone tzw. „Combo”. Porty SFP/SFP+ muszą obsługiwać moduły o prędkości transmisji zarówno 1 jak i 10Gbps. Porty SFP28 muszą obsługiwać moduły o prędkości 1/10/25Gbps
3. | urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 i/lub USB typu C | Tak
4. | urządzenie musi umożliwiać łączenie jednostek w stos za pomocą fizycznych połączeń | Tak | nie dopuszcza się łączenia urządzeń w stos wirtualny (virtual stacking)
5. | min. liczba urządzeń w stosie – 4 | Tak
6. | do łączenia urządzeń w stos nie dopuszcza się złącz i/lub modułów w standardzie zastrzeżonym prawnie przez konkretnego producenta | Tak
7. | urządzenie musi posiadać port Ethernet umożliwiający zarządzanie out of band | Tak
8. | dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward | Tak
9. | rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 128K | Tak
10. | przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 820Gbps | Tak
11. | min. szybkość przekierowań pakietów 610 Mpps | Tak
12. | przełącznik musi posiadać bufor pakietów o rozmiarze min. 8MB | Tak
13. | urządzenie musi posiadać możliwość wymiany wszystkich zasilaczy oraz umożliwiać montaż min. 2 zasilaczy | Tak | nie dopuszcza się rozwiązania 1+1 gdzie tylko jeden z zasilaczy jest wymienny
14. | całkowity pobór mocy urządzenia w trakcie pracy nie może przekraczać 90W | Tak
15. | rządzenie musi posiadać wymienne wentylatory umożliwiające ich wymianę bez konieczności wyłączania urządzenia, tzw. „hot swap” | Tak
16. | przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe | Tak
17. | urządzenie musi spełniać następujące standardy: • 802.3z • 802.3ab • 802.3ae • 802.3by • 802.3cc • 802.3ad • 802.3ah • 802.3x • 802.1ab • 802.1D • 802.1w • 802.1s • 802.1p • 802.1q | Tak
18. | wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności: • Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https in band jak i out of band • Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia • RSPAN • sFlow • DDM • ERPS • Obsługę stosu IPv4 i IPv6 • Funkcję wykrywania pętli • Funkcję izolacji portów • Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP (min. 100 grup, do 8 portów w danej grupie agregacji) • Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED • Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 • Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) • Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) • Obsługę 4K identyfikatorów VLAN • Funkcję umożliwiającą podwójne tagowanie ramek (QinQ VLAN) • Obsługę dla ramek Jumbo o rozmiarze min. 9K • Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) • IGMP Snooping oraz MLD Snooping • Obsługę min. 4000 grup multicastowych jednocześnie • MVR • Możliwość konfiguracji co najmniej 250 interfejsów IP • Obsługę min. 1000 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego • Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ • Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia • Obsługę list kontroli dostępu (ACL) • Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 • Obsługę grup RMON 1,2,3,9 | TAK
19. | urządzenie musi posiadać certyfikację CE | tak
20. | gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat | tak
21. | urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta | tak
E. | Opis minimalnych wymagań technicznych switcha dostępowego
1. | obsługa: RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3,VRRP, ECMP, PIM-DM | Tak
2. | urządzenie musi być wyposażone w min. 48 gigabitowych portów RJ45 oraz min. cztery porty SFP+. | Tak 6 portów SFP+ - 10 pkt | nie są dopuszczane porty SFP+ współdzielone z portami RJ45 (tzw. „combo”). Porty SFP/SFP+ muszą obsługiwać moduły o prędkości transmisji zarówno 1 jak i 10Gbps.
3. | urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 i/lub USB typu C | Tak
4. | urządzenie musi umożliwiać łączenie jednostek w stos za pomocą fizycznych połączeń | Tak | nie dopuszcza się łączenia urządzeń w stos wirtualny (virtual stacking)
5. | min. liczba urządzeń w stosie – 4 | Tak
6. | do łączenia urządzeń w stos nie dopuszcza się złącz i/lub modułów w standardzie zastrzeżonym prawnie przez konkretnego producenta | Tak
7. | urządzenie musi posiadać port Ethernet umożliwiający zarządzanie out of band | Tak
8. | dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward | Tak
9. | rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 32K | Tak
10. | przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 216Gbps | Tak
11. | min. szybkość przekierowań pakietów 160 Mpps | Tak
12. | przełącznik musi posiadać bufor pakietów o rozmiarze min. 3MB | Tak
13. | urządzenie musi wspierać funkcjonalność PoE zgodną ze standardem 802.3af/at, oraz zapewniać budżet PoE do 1440W | Tak | dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w dodatkowy zasilacz w celu osiągnięcia wymaganego budżetu PoE
14. | urządzenie musi posiadać możliwość wymiany wszystkich zasilaczy oraz umożliwiać montaż min. 2 zasilaczy | Tak | nie dopuszcza się rozwiązania 1+1 gdzie tylko jeden z zasilaczy jest wymienny
15. | całkowity pobór mocy urządzenia w trakcie pracy przy maksymalnym obciążeniu PoE nie może przekraczać 1770W | Tak
16. | urządzenie musi posiadać wymienne wentylatory umożliwiające ich wymianę bez konieczności wyłączania urządzenia, tzw. „hot swap” | Tak
17. | przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe | Tak
18. | urządzenie musi spełniać następujące standardy: • 802.3i • 802.3u • 802.3z • 802.3ab • 802.3ae • 802.3af • 802.3ad • 802.3ah • 802.3at • 802.3az • 802.3x • 802.1ab • 802.1D • 802.1w • 802.1s • 802.1p • 802.1q | Tak
19. | wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności: • Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https in band jak i out of band • Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia • RSPAN • sFlow • DDM • Obsługę stosu IPv4 i IPv6 • Funkcję wykrywania pętli • Funkcję izolacji portów • Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP (min. 60 grup, do 8 portów w danej grupie agregacji) • Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED • Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 • Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) • Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) • Obsługę 4K identyfikatorów VLAN • Funkcję umożliwiającą podwójne tagowanie ramek (QinQ VLAN) • Obsługę dla ramek Jumbo o rozmiarze min. 9K • Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) • IGMP Snooping oraz MLD Snooping • Obsługę min. 4000 grup multicastowych jednocześnie • MVR • Możliwość konfiguracji co najmniej 250 interfejsów IP • Obsługę min. 1000 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego • Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ • Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia • Obsługę list kontroli dostępu (ACL) • Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 • Obsługę grup RMON 1,2,3,9 | Tak
20. | urządzenie musi posiadać certyfikację CE | Tak
21. | gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat | Tak
22. | urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta | Tak
F. | Opis minimalnych wymagań technicznych punktu dostępowego (AP)
1. | urządzenie musi być wyposażone w min. 1 port RJ45 pracujący z prędkością 1Gb/s obsługujący standard PoE 802.3at | Tak
2. | urządzenie musi być wyposażone w gniazdo umożliwiające zasilanie urządzenia bezpośrednio z wykorzystaniem zewnętrznego zasilacza | Tak
3. | urządzenie musi być wyposażone w przycisk przywracania ustawień fabrycznych | Tak
4. | urządzenie musi być wyposażone w min 2 anteny wewnętrzne dookólne o zysku min. 4dBi dla sieci 2,4GHz oraz min. 5dBi dla sieci 5GHz | Tak
5. | urządzenie powinno mieć możliwość obsługi min. 950 klientów | Tak
6. | urządzenie musi wspierać standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax oraz częstotliwości pracy 2,4 oraz 5GHz | Tak
7. | maksymalny pobór mocy urządzenia nie może być większy niż 45W | Tak
8. | urządzenie powinno być dostosowane do montażu na ścianie lub suficie oraz posiadać dołączony zestaw montażowy | Tak
9. | urządzenie musi pracować zarówno jako urządzenie typu stand-alone lub w trybie podłączonym do kontrolera sieci bezprzewodowej | Tak
10. | urządzenie musi posiadać funkcjonalność tworzenia wielu sieci WiFi – min. 16 SSID | Tak
11. | urządzenie musi posiadać funkcjonalność: wyłącznik sieci bezprzewodowej, automatyczny wybór kanału, kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), sterowanie pasmem, równoważenie obciążenia pasma, kontrola przepustowości, harmonogram resetu oraz harmonogram sieci bezprzewodowej | Tak
12. | urządzenie musi posiadać możliwość utworzenia strony powitalnej | Tak
13. | urządzenie musi posiadać możliwość mapowania SSID do VLAN oraz tworzenia sieci dla gości | Tak
14. | urządzenie musi posiadać możliwość wyłączenia diody LED na obudowie | Tak
15. | urządzenie musi być zarządzane z poziomu przeglądarki internetowej, oraz obsługiwać zarządzanie poprzez HTTPS | Tak
16. | urządzenie musi posiadać obsługę SNMP v1/v2c,v3 | Tak
17. | urządzenie musi posiadać certyfikat CE, FCC oraz RoHS | Tak
18. | w zestawie z urządzeniem powinien być dostarczony zasilacz oraz zestaw montażowy | Tak
19. | dopuszczalna temperatura pracy powinna zawierać się w przedziale od 0 do 40 stopni Celsjusza | Tak
G. | Opis minimalnych wymagań technicznych wkładki światłowdowej
1. | wkładka musi być w formacie SFP i zgodna z SFP+ MSA | Tak
2. | urządzenie musi być przeznaczone do współpracy ze światłowodem jednomodowym i wykorzystywać do transmisji wiązkę światła o długości fali 1310 nm | Tak
3. | urządzenie musi wspierać standard 802.3ae | Tak
4. | moduł musi być wyposażony w złącze typu LC duplex | Tak
5. | moduł musi umożliwiać podłączenie światłowodu jednomodowego 9/125 um | Tak
6. | dopuszczalna odległość transmisji wspierana przez moduł – min 10km | Tak
7. | moduł musi umożliwiać instalację w czasie pracy (hot-swap) | Tak
H. | Opis minimalnych wymagań technicznych kontrolera sieci bezprzewodowej
1. | kontroler musi być udostępniony w formie oprogramowania dostępnego dla systemu Windows lub Linux | Tak
2. | kontroler musi mieć możliwość zarządzania zarówno urządzeniami odpowiadającymi za segment bezprzewodowy sieci (punkty dostępowe) jak i urządzeniami tworzącymi warstwę dostępową i szkielet sieci (przełączniki) | Tak
3. | oprogramowanie kontrolera musi być realizowane jako oprogramowanie bezpłatne, bez dodatkowych opłat licencyjnych | Tak
4. | kontroler musi umożliwiać automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń w sieci lokalnej kompatybilnych z Kontrolerem | Tak
5. | kontroler musi zapewniać możliwość zdalnego zarządzania siecią w danej lokalizacji wykorzystując chmurę lub inny mechanizm pozwalający na dostęp do kontrolera z dowolnego miejsca | Tak
6. | kontroler musi pozwalać na centralne aktualizowanie oprogramowania zarządzanych urządzeń
7. | w zakresie ogólnej funkcjonalności Kontroler musi obsługiwać konfigurację funkcji: • Wyświetlania topologii sieci (wykorzystując urządzenia zarządzane przez kontroler) • SD-WAN • Zarządzania wieloma lokalizacjami z poziomu pojedynczego kontrolera • ACL (listy kontroli dostępu) zarówno dla użytkowników łączących się do sieci przewodowo jak i bezprzewodowo • Uwierzytelniania użytkowników zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych z wykorzystaniem strony powitalnej • DPI | Tak
8. | w zakresie konfiguracji sieci WiFi Kontroler musi umożliwiać konfigurację następujących funkcji: • Multi SSID • Sieć dla Gości (odizolowanie klientów w tej sieci od innych klientów lokalnych bez wykorzystania VLAN) • Powiązanie SSID do VLAN • Filtrowanie adresów MAC (tryby blacklist/whitelist) • Kanał transmisji/moc nadawania konkretnych AP • Równoważenie obciążenia punktów dostępowych • Sterowanie pasmem • Ograniczenie prędkości transmisji • Tworzenie harmonogramu sieci WiFi oraz resetu urządzeń • QoS • Harmonogramowanie sieci bezprzewodowej oraz restartu urządzenia | Tak
I. | Opis minimalnych wymagań technicznych dysków SSD oraz SAS
1. | SSD o min. pojemności 960GB- 10 szt. | TAK | Zgodne z specyfikacją producenta macierzy: https://www.hpe.com/psnow/doc/a00094629enw.pdf?jumpid=in_pdfviewer-psnow
2. | SAS o min. pojemności 2,4TB - 4 szt. | TAK | Zgodne z specyfikacją producenta macierzy: https://www.hpe.com/psnow/doc/a00094629enw.pdf?jumpid=in_pdfviewer-psnow

## Część 2
Część 2
Pozycja 1 | Barwiarka automatyczna
Pozycja 2 | Nakrywarka do preparatów patomorfologiocznych
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Rabat na części zamienne w trakcie trwania gwarancji (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK, 20%- 10 pkt, 15% -5 pkt, <15%-0 pkt
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Wykaz dostaw lub uslug wraz z potwierdzoną minimum jedną pisemną referencją wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia zgodnie z zapisem w SWZ | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym | TAK
20 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta | TAK
Pozycja 1 - Barwiarka automatyczna
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Liniowa barwiarka automatyczna do przeprowadzania barwień histologicznych oraz cytologicznych
1 | Napięcie znamionowe 100-240 V ± 10% | TAK
2 | Maksymalne wymiary urządzenia: 1080 x 720 x 650 (szerokość x głębokość x wysokość mm) | TAK
3 | Waga: minimum 125 kg dla zachowania stabilności pracy ramienia transportowego | TAK
4 | Pojemność koszyczka na szkiełka: minimum 30 szkiełek mikroskopowych | TAK
5 | Maksymalna liczba koszyków obsługiwanych w tym samym czasie – minimum 11 koszyków jednocześnie | TAK
6 | Możliwość barwienia różnymi protokołami w tym samym czasie | TAK
7 | Możliwość zdefiniowania programu domyślnego uruchamianego automatycznie po włożeniu koszyka do stacji załadowczej po zadanym czasie w przypadku braku wyboru innego programu | TAK
8 | Całkowita liczba stacji: maksymalnie 26 | TAK
9 | Możliwość ustanowienia stacji płuczących dowolnie w zakresie od 0 do 4 | TAK
10 | Możliwość zdefiniowania 22 stacji jako odczynnikowe w trybie pracy z zaklejarką i 23 w trybie bez połącznia z zaklejarką. | TAK
11 | Liczba stacji załadowczo-wyładowczych 4 (3 stacje załadowcze, jedna stacja wyładowcza) | TAK
12 | Możliwość zmiany z poziomu menu stacji załadowczej na wyładowczą. | TAK-5 PKT NIE – 0 PKT
13 | Możliwość ustawienia jednej ze stacji załadowczo-wyładowczych jako stacji „buforowej” w przypadku pracy z systemem automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych | TAK
14 | Możliwość załadunku i wyładunku koszyków bez konieczności otwierania pokrywy ochronnej | TAK
15 | Wszystkie stacje umieszczone na jednym poziomie w celu ułatwienia obsługi urządzenia(barwiarka liniowa) | TAK
16 | Pojemność zbiornika na odczynniki: 480 ml ± 20 ml | TAK
17 | Pojemność pamięci urządzenia min. 100 programów (każdy program może mieć 40 kroków) | TAK
18 | Regulacja temperatury stacji grzewczej: od temp. pokojowej do minimum 75 °C | TAK
19 | Dotykowy, kolorowy ekran LCD o przekątnej minimum 10” | TAK
20 | System automatycznego, stopniowego wydłużania czasu barwienia wraz ze zużyciem barwnika z możliwością jego włączenia/wyłączenia w zależności od potrzeby w dwóch trybach: - dobowy – wydłużanie czasu barwienia co zadaną liczbę dni - wydajnościowy – wydłużanie czasu barwienia co konkretną zadaną ilość przeprowadzonych koszyków | TAK
21 | Pomiar stopnia aktualnego zanieczyszczenie oparów podawany w jednostkach ppm | TAK-5 PKT NIE – 0 PKT
22 | Zabezpieczenie programowe blokujące uruchomienie programu przy niepasującym do programu układzie kuwet z odczynnikami | TAK
23 | Wydajność urządzenia rzędu ≥350 szkiełek / godzinę przy barwieniu rutynowym | TAK
24 | System informujący o konieczności wymiany odczynników | TAK
25 | Możliwość dodawania programów i korygowania czasów kroków z poziomu menu dostępnego dla użytkownika | TAK
26 | Możliwość wyświetlenia danych historycznych dot. procesów barwienia (możliwe prześledzenia statusu wymiany odczynnika, historii programów, szczegółów dotyczących odczynników itp.) | TAK
27 | Możliwość przerywania i anulowania uruchomionych procesów | TAK
28 | Automatyczne wykrywanie obecności koszyka w stacji załadowczej/wyładowczej | TAK
29 | System automatycznej optymalizacji czasu uruchomienia kolejnego zleconego programu barwienia dla zapewnienia ciągłości pracy. | TAK
30 | Możliwość eksportu danych statystycznych z barwiarki poprzez złącze USB | TAK
31 | System inteligentnego zarządzania odczynnikami (możliwość sprawdzenia typów odczynników, czasów wymiany, łącznej objętość zużycia odczynników, możliwość prognozowania zużycia odczynników w laboratorium) | TAK
32 | Możliwość zdalnego sprawdzenia statusu urządzenia poprzez opcjonalną aplikację dla urządzeń mobilnych. | TAK
33 | Możliwość włączenia agitacji | TAK
34 | Możliwość włączenia funkcji ociekania w celu zapobiegania mieszania się odczynników | TAK
35 | Możliwość ustawienia zwiększonej szybkości ruchu pionowego ramienia podnoszącego koszyk w celu zwiększenia szybkości i wydajności urządzenia | TAK
36 | Alarmy: głosowe (słowne), akustyczne oraz świetlne | TAK
37 | Urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujący Użytkownika o statusie pracy: -kolor zielony – praca prawidłowa -kolor czerwony – sygnalizacja błędu | TAK
38 | Możliwość regulacji czasu inkubacji w każdej kuwecie w zakresie: od min. 1 sekundy do 59 min 59s | TAK
39 | Urządzenie wyposażone w filtr z aktywnym węglem z możliwością podłączenia do zewnętrznego systemu wentylacji | TAK
40 | Inteligentny system odprowadzania oparów : wentylator włącza się automatycznie, gdy stężenie zanieczyszczeń w komorze będzie wyższe niż 40 ppm | TAK-5 PKT NIE – 0 PKT
41 | Automatycznie zwiększona moc wentylatora powietrza przy otwartej pokrywie w stosunku do pokrywy zamkniętej | TAK
42 | Możliwość współpracy z kartami kodów RFID | TAK
43 | Możliwość dodawania użytkowników do urządzenia i zabezpieczenia kont hasłem | TAK
44 | Możliwa pełna automatyczna integracja mechaniczna oraz elektryczna z systemem automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych bez konieczności użycia łącznika transferowego | TAK
45 | Możliwość podłączenia do sytemu podtrzymywania napięcia UPS | TAK
46 | Deklaracja zgodności CE/IVD | TAK
Pozycja 2 - Nakrywarka do preparatów patomorfologiocznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Automatyczna nakrywarka preparatów po barwieniach histologicznych oraz cytologicznych
49 | Możliwość samodzielnej pracy oraz w połączeniu z kompatybilną zaklejarką | TAK
50 | W trybie autonomicznym urządzenie obsługuje ciągłe ładowanie stojaków. Nowy stojak może być załadowany podczas przetwarzania poprzedniego | TAK
51 | Wydajność zaklejania: ponad 400 szkiełek na godzinę | TAK
52 | Czujnik do automatycznego wykrywanie otwarcia i zamknięcia drzwi obserwacyjnych. W przypadku otwarcia urządzenie automatycznie się zatrzymuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. | TAK
53 | Przezroczyste drzwi obserwacyjne we frontowej części urządzenia umożliwiające swobodną obserwację i kontrolę wzrokową procesu nakrywania pojedynczego szkiełka oraz szybki dostęp do preparatów w przypadku awarii | TAK
54 | W przypadku awarii system uruchamia potrójny alarm: komunikat głosowy (słowny), sygnał akustyczny i światło ostrzegawcze | TAK-5 PKT NIE – 0 PKT
55 | W przypadku awarii urządzanie automatycznie udziela wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów na ekranie dotykowym. | TAK
56 | Urządzenie kompatybilny z większością dostępnych na rynku szkiełek mikroskopowych, szkiełek nakrywkowych i mediów montażowych. | TAK
57 | Przycisk zasilania wyposażony w mechanizm bezpieczeństwa, zapobiegający przypadkowemu wyłączeniu urządzenia. | TAK
58 | Odkładanie zaklejonych preparatów mikroskopowych bezpośrednio do koszyka z kompatybilnej barwiarki | TAK
59 | Szkiełka po nakryciu wracają na pierwotne pozycje w stojaku, co zapewnia identyfikowalność i zapobiega pomyłkom informacyjnym. | TAK
60 | Precyzyjne i regulowane dozowanie medium montażowego, odpowiednie do różnych zastosowań – możliwość zmiany wartości dozowanego medium z poziomu ekranu dotykowego | TAK
61 | Dostępnych minimum 5 programów zaklejania (różna objętość i sposób dozowania medium) | TAK
62 | W przypadku podłączenia z barwiarką urządzenie automatycznie monitoruje jego stan i powiadamia w przypadku utraty połączenia | TAK
63 | Dysza jest automatycznie czyszczona środkiem czyszczącym, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez pewien czas – zapobiega to jej zatkaniu i zapewnia jednolite dozowanie na każdym szkiełku. | TAK
64 | Automatyczne wykrywanie i obsługa sklejonych oraz pękniętych szkiełek nakrywkowych. Wykrycie szkiełka sklejonego, z defektem powoduje automatyczne jego odłożenie przez urządzenie na specjalną tackę i kontynuację pracę | TAK
65 | Możliwość osobnego ustawienia poziomu czułości wykrywania dla: - sklejonych szkiełek nakrywkowych - pękniętych/uszkodzonych szkiełek | TAK
66 | Monitorowanie materiałów eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym z wieloma komunikatami (np. pozostały poziom, brak, konieczność uzupełnienia) ułatwiające pracę bez stałego nadzoru przy dużej przepustowości. | TAK
67 | Pojemność gniazd wyładowczych nie mniej niż: 300 szkiełek (do 10 koszyków po 30 szkiełek) | TAK
68 | Wbudowany system dosuszania preparatów po zaklejeniu ( podgrzewana i wentylowana komora) | TAK
69 | Temperatura podgrzewania komory suszącej: 50⁰C | 50⁰C i więcej – 5 pkt mniej niż 50⁰C – 0 pkt
70 | Trzy demontowane bez użycia narzędzi pojemniki na: ksylen, medium zaklejające, resztki płynów | TAK
71 | Prezentacja graficzna na ekranie dotykowym stopnia zapełnienia pojemników na: medium zaklejające, odczynnik czyszczący oraz resztki płynów | TAK
72 | Prezentacja na ekranie dotykowym informacji o stanie zapełnienia gniazd na koszyki z preparatami oraz informacji o pozostałym czasie suszenia | TAK
73 | System szybkiego ustawiania ilości dozowanego medium (µL) dostępny dla użytkownika z poziomu menu ekranu dotykowego. Minimalny zakres regulacji od 20 do 120 µL. | TAK
74 | Tacka na resztki uszkodzonych i sklejonych szkiełek nakrywkowych | TAK
75 | Urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujące Użytkownika o statusie pracy: -kolor zielony – praca prawidłowa -kolor czerwony – sygnalizacja błędu pracy | TAK
76 | Urządzenie wyposażone w filtr z aktywnym węglem z możliwością podłączenia do zewnętrznego wyciągu | TAK
77 | Obsługiwane wymiary szkiełek: (24.8-26.2) x (74.8 - 76.2) mm | TAK
78 | Pojemność magazynowa szkiełek nakrywkowych nie mniej niż: 500 szt. w 5 magazynkach | TAK
79 | Kompatybilność ze szkiełkami mikroskopowymi o wymiarach: (24,8–26,2) × (74,8–76,2) mm. | TAK
80 | Kompatybilność z różnymi rozmiarami szkiełek nakrywkowych: - standardowy magazyn na szkiełka nakrywkowe obsługuje rozmiar 24 × 50 mm, - dostępne opcjonalne magazyny dla rozmiarów 24 × 55 mm i 24 × 60 mm, | TAK
81 | System pobierania szkiełek nakrywkowych z zasobnika działający w oparciu o zestaw 2 przyssawek dla lepszej precyzji i minimalizacji ryzyka upuszczenia szkiełka | TAK
82 | Możliwa pełna integracja z systemem liniowego barwienia szkiełek mikroskopowych umożliwiająca automatyczny transfer szkiełek z barwiarki do za klejarki bez zmiany koszyka i stosowania dodatkowych modułów/urządzeń pośredniczących | TAK
83 | W przypadku podłączenia do kompatybilnej barwiarki urządzenie automatycznie odbiera z barwiarki koszyk z preparatami i przeprowadza proces nakrywania szkiełek nakrywkowych i suszenia zaklejonych szkiełek po nakryciu. | TAK
84 | Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 10” | TAK
85 | Panel dotykowy nie wystający z obudowy w celu minimalizacji ryzyka przypadkowego uszkodzenia | TAK
86 | Interfejs obsługuje wiele języków i wyświetla: status urządzenia, liczbę ukończonych szkiełek, pozostałe materiały eksploatacyjne, poziom odpadów oraz status stacji rozładunkowej, zapewniając intuicyjną i przyjazną obsługę. | TAK
87 | Możliwość włączania i wyłączania ostrzeżeń oraz określania progu ich występowania | TAK
88 | Automatyczne informowanie o konieczności dołożenia szkiełek nakrywkowych | TAK
89 | Możliwość eksportu danych statystycznych dotyczących pracy nakrywarki ( wymiana odczynników, statystyki zaklejania) | TAK
90 | Gniazdo do podłączenia zewnętrznego systemu wentylacji ( średnica 100 mm) | TAK
91 | Możliwość definiowania użytkowników o różnych poziomach uprawnień obsługi systemu | TAK
92 | Urządzenie stale monitoruje poprzez dedykowany czujnik poziom medium zaklejającego i umożliwia sprawdzenie bieżącego poziomu w ml. | TAK
93 | Urządzenie stale monitoruje poprzez dedykowany czujnik poziom ksylenu i umożliwia sprawdzenie bieżącego poziomu w ml. | TAK
94 | Maksymalny pobór mocy: 250VA | TAK
95 | Poziom hałasu ≤ 65dB | TAK
96 | Możliwość podłączenia do sytemu podtrzymywania napięcia UPS | TAK
97 | Deklaracja zgodności CE/IVD | TAK
98 | Napięcie znamionowe 100-240 V ± 10% | TAK
99 | Wymiary urządzenia: 700 × 650 × 665 (szerokość x głębokość x wysokość / mm) ± 10% | TAK
100 | Waga: 89 kg ± 5% | TAK