## Informacja
Numer części | Rodzaj | Ilość
1 | Echokardiograf | 1
2 | Zestaw do testów pochyleniowych | 1
3 | Defibrylator | 1
4 | Zestaw do rejestracji ciśnienia tętniczego z akcesoriami | 1

## Część 1
Część 1
Pozycja 1 | Echokardiograf
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, >24 m-cy- 10 pkt,
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE, roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 7 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
9 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
11 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
12 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
13 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
14 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
15 | Wykaz dostaw lub usług oraz minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie instalacji, przedstawione w wykazie dostaw lub usług. | Tak
16 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
17 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak
18 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
19 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 - Echokardiograf
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2026 | Tak
Parametry Echokardiografu
6 | Echokardiograf klasy Super PREMIUM | TAK
7 | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki, z liczbą efektywnych kanałów cyfrowych powyżej 100 mln | TAK
8 | Regulowany zakres dynamiki z poziomem górnym powyżej 400 dB | TAK
9 | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | TAK
10 | Maksymalna głębokość obrazowania min 30 cm, zależna od sondy i ustawień | TAK
11 | Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż: 2 MHz ÷ 15 MHz | TAK
12 | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości- min. 8 razy | TAK
13 | Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej powyżej 23” | TAK
14 | Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą o przekątnej powyżej 15” | TAK
15 | Konsola operatora – pulpit z możliwościa regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie | TAK
16 | Całkowity zakres regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie, względem podłogi min 0-25cm | TAK
17 | Niezależne bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 3 | TAK
18 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim | TAK
19 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 220V, 50/60 Hz | TAK
| TRYBY OBRAZOWANIA | TAK
20 | B-mode - 2D | TAK
21 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D- min. 5000 obrazów/s – zależy od sondy i ustawień | TAK
22 | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem. | TAK
23 | Obrazowanie harmoniczne | TAK
24 | M-mode | TAK
25 | Anatomiczny M-mode: 1) w czasie rzeczywistym 2) na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu 3) z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu | TAK
26 | Kolorowy M-mode | TAK
27 | Doppler kolorowy - CF | TAK
28 | Częstotliwość odświeżania obrazu (framr rate) w obrazowaniu 2D+CF min. 160 obr/sek, zależna od sondy i ustawień | TAK
29 | Power doppler – angio | TAK
30 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): 1) automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem 2) automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem 3) regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum 4) zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od ± 0° do ± 79° | TAK
31 | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość min.12 m/sek | TAK
32 | Obrazowanie 4D z kolorowym dopplerem z częstotliwościa odświeżania obrazu dla sondy przezprzełykowej 4D - min 170 obr/sek, zależy od ustawień | TAK
33 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów: 1) w trybie 2D 2) w trybie kolorowego Dopplera | TAK
34 | Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej | TAK
35 | Możliwość obrazowania 4D z sondy przezprzełykowej I przezklatkowej | TAK
| OPROGRAMOWANIE I ARCHIWIZACJA | TAK
36 | Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami | TAK
37 | Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu | TAK
38 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku | TAK
39 | Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i sektralnego - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) - przetworzenie zapisanych petli B-mode na zapis m-mode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych (w tym: PISA, Qp/Qs, EF) | TAK
40 | Oprogramowanie poprawiajace zaawansowaną wizualizację objętościową 4D przez zastosowanie cieniowania, odbicia i oswietlenia. Technologia wykorzystująca do dwóch wirtualnych źródeł światła. | TAK
41 | Oprogramowanie do badań stress echo | TAK
42 | Oprogramowanie do analizy wzdłuznych uszkodzeń mięśnia sercowego z prezentacją wyniku w formie wykresu “oko byka” | TAK
43 | Oprogramowanie do automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej. | TAK
44 | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najczęstszych widm dopplerowskich i automatycznego pomiaru | TAK
45 | Oprogramowanie z funkcją wizualizacji “trojwymiarowej” dopplera kolorowego | TAK
46 | Oprogramowanie z funkcją umożliwiającą umieszczenie znaczników na obrazie 4D, które zachowują swoje położenie względem struktur niezależnie od manipulacji objętościowym zbiorem danych. Znaczniki mogą być opisane tekstowo (przez predefiniowane lub tworzone przez użytkownika pojęcia) w odniesieniu do odpowiednich struktur anatomicznych. | TAK
47 | Oprogramowanie wykorzystujące renderowanie objętościowe granic, pomiędzy jamami a strukturami tkankowymi | TAK
48 | Oprogramowanie do ilościowej analizy wzdłużnych uszkodzeń prawej komory i lewego przedsionka | TAK
49 | Oprogramowanie z funkcjonalnością Dicom 3.0 | TAK
| INNE | TAK
50 | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK
51 | Zintegrowany moduł EKG: 1) prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta 2) kabel EKG na elektrody samoprzylepne | TAK
52 | Moduł do diagnostyki wstępnej z sondą bezprzewodową sektorowo-liniową. | TAK
| GŁOWICE | TAK
53 | Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego: 1) pasmo częstotliwości – min. w zakresie 1,0MHz ÷ 6,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 6000 3) wychylenie wiązki w dwóch płaszczyznach min 90° | TAK
54 | Głowica przezprzełykowa – do obrazowania objętościowego - 4D- umożliwiająca jednoczesną wizualizację w czasie rzeczywistym minimum 3 niezależnych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu: 1) pasmo częstotliwości – min. w zakresie 3 – 8 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 2500 | TAK
55 | Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania przezklatkowego : 1) pasmo częstotliwości – min. w zakresie 1,0MHz ÷ 5,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 240 3) wychylenie wiązki min 120° | TAK
56 | Głowica sektorowa, do obrazowania przezklatkowego : 1) pasmo częstotliwości – min. w zakresie 2,0 MHz ÷ 8,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 128 3) wychylenie wiązki w dwóch min 115° | TAK
SERWIS GWARANCYJNY
57 | Możliwość zdalnej diagnostyki i napraw umożliwiający: - zdalną diagnostykę i weryfikację usterek - naprawy oprogramowania i błędów konfiguracji - zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu itd. - instalację aktualizację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferiów | TAK

## Część 2
Część 2
Pozycja 1 | Zestaw do testów pochyleniowych
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, >24 m-cy- 10 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
9 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
11 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
12 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
13 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
14 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
15 | Wykaz dostaw lub usług oraz minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie instalacji przedstawione w wykazie dostaw lub usług.
16 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
17 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak
18 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym | TAK
19 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta | TAK
Pozycja 1 - Zestaw do testów pochyleniowych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2026 | Tak
Parametry Zestawu do testów pochyleniowych
Stół do testów pochyleniowych
6 | Wymiary leżanki min. 1900 mm x 620 mm | TAK, podać
7 | Wysokość leżanki w pozycji poziomej min. 620 mm | TAK, podać
8 | Elektryczna funkcja przechyłu leżyska w zakresie min. od 0 st. do +70 stopni | TAK, podać
9 | Leżanka z higienicznym łatwym do czyszczenia pokryciem z syntetycznej skóry. Kolor do wyboru Zamawiającego. | TAK
10 | Zabezpieczenie pacjenta minimum jednym pasem (jeśli Wykonawca zaoferuje jeden pas to musi to być pas piersiowy). | TAK, podać
11 | Maksymalne obciążenie leżanki min. 145 kg. | TAK, podać
12 | Leżanka na min. 4 kołach z możliwością łatwego przemieszczania z hamulcami. | TAK, podać
13 | Elektryczna pionizacja leżanki z pacjentem kontrolowana włącznikiem nożnym i/lub sterownikiem ręcznym. | TAK, podać
14 | Stół do testów pochyleniowych z możliwością pionizacji pacjenta | TAK, podać
15 | Tapicerowany podnóżek z możliwością demontażu zapewniający oparcie stóp | TAK
Zestaw monitorujący:
16 | Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do współpracy z aparatem w zakresie archiwizacji oraz przeglądania danych, min. procesor i5 lub równoważny, min. 4-rdzeniowym, min. 8 GB RAM, matryca ekranu min. 14”. wewnętrzny dysk typu SSD min. 500 GB, system operacyjny Windows posiadający aktualne wsparcie techniczne. | TAK, podać
17 | Wyświetlanie w trakcie badania w czasie rzeczywistym krzywe i wartości liczbowe dla obserwowanych parametrów. | TAK, podać
18 | Zainstalowane oprogramowanie w języku polskim do akwizycji i analizy sygnałów oraz zapisywania danych pomiarowych ze wszystkich modułów pomiarowych. | TAK, podać
19 | Wymiary monitora max. 340x280x270mm; waga monitora max 5 kg. | TAK, podać
20 | Możliwość archiwizacji badań na komputerze. | TAK, podać
21 | Drukarka | TAK, podać
SYSTEMY CIĄGŁEGO MONITOROWANIA
22 | Moduł nieinwazyjnego ciągłego pomiaru ciśnienia krwi i nieinwazyjnego oscylometrycznego pomiaru ciśnienia | TAK
23 | a. pomiar z pełną korekcją względem pomiaru oscylometrycznego | TAK, podać
24 | b. pomiar w oparciu o metodę odciążonej ściany naczynia przy użyciu czujników palcowych | TAK, podać
25 | c. dobór czujników palcowych względem obwodu palca badanej osoby (rozmiary: S, M, L – w zestawie) | TAK, podać
26 | d. kontroler czujników palcowych ze wskaźnikiem doboru właściwego rozmiaru czujnika | TAK, podać
27 | e. w zestawie min. 3 mankiety pomiarowe wielorazowego użytku na ramię (komplet mankietów w zestawie) | TAK, podać
28 | e. pomiar w zakresie min.: SYS: 40-250 mmHg, DIA: 30-210, MAP: 35-230 mmHg, PR: 30-200 bpm | TAK, podać
29 | f. Pomiar oscylometryczny w zakresach co najmniej dla SBP od 40 do 260mmHg, dla DBP od 20 do 200 mmHg | TAK, podać
30 | g. w zestawie czujniki palcowe wielorazowego użytku gwarantujące min. 75 h pracy | TAK, podać
31 | h. W zestawie dodatkowe czujniki palcowe wielorazowego użytku gwarantujące min. 150 h pracy | TAK, podać
32 | i. w pełni automatyczne i niezależne dostosowanie ucisku czujnika palcowego kontrolowane przez system pomiarowy, bez możliwości ingerencji operatora w regulację obwodu czujnika | TAK, podać
33 | j. dokładność pomiarowa: +/- 3 mmHg | TAK, podać
34 | k. pomiar ciśnienia krwi w trybie ciągłym w pełni zintegrowany z zapisem EKG | TAK, podać
35 | l. kalibracja automatyczna | TAK
36 | Moduł elektrokardiografii | TAK
37 | a. mobilny nadajnik pacjenta zasilany wymienną baterią lub akumulatorem typu AA z bezprzewodową transmisją do systemu | TAK, podać
38 | b. Waga modułu pacjenta maks 250g | TAK, podać
39 | c. Wymiary modułu pacjenta maks. 95x85x35mm | TAK, podać
40 | d. wyświetlanie i rejestracja 12 kanałów EKG z 10 odprowadzeń standardowych | TAK, podać
41 | e. próbkowanie sygnału EKG min. 300 Hz na kanał | TAK, podać
42 | f. obwód pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK, podać
43 | g. Monitorowanie częstości oddychania metodą pomiaru impedancji przez moduł EKG w zakresie co najmniej od 5 do 90 oddechów na minutę. | TAK, podać
44 | Monitorowanie SpO2 | TAK
45 | a. czujnik saturacji na palec zgodny ze standardem Nellcor | TAK, podać
46 | b. monitorowanie wartości saturacji obwodowej krwi tętniczej równoczesne do monitorowania fali ciśnienie, w zakresie co najmniej 70-100 % | TAK, podać
47 | c. monitorowanie częstości pulsu w zakresie co najmniej 20 do 250 bpm | TAK, podać
48 | Monitorowanie czynności serca | TAK, podać
Oceny parametrów
49 | Funkcja wykonywania badań oceniających pracę układu autonomicznego zapewniająca standaryzację procedury badania, co najmniej próba Valsalvy, test biernej i czynnej pionizacji (pochyleniowy), test głębokiego oddychania, masaż zatok szyjnych | TAK, podać
50 | Ciągły pomiar i informacja o bieżącym ciśnieniu oddechowym wykonywanym przez pacjenta w próbie Valsalvy wraz z informacją o poozstałym czasie manewru | TAK, podać
51 | Konfiguracja właściwości próby Valsalvy co najmniej w zakresie czasu wydechu i wartości docelowej ciśnienia oddechowego | TAK, podać
52 | Próba ortostatyczna (pionizacji aktywnej) z możliwością dodatkowego pomiaru oscylometrycznego mankietem na ramieniu z konfiguracja właściwości próby Valsalvy co najmniej w zakresie czasu wydechu i wartości docelowej ciśnienia oddechowego. | TAK, podać
53 | Próba pochyleniowa (pionizacji biernej) z konfiguracją czasu dla co najmniej 3 etapów badania | TAK, podać
54 | Badanie z wykonywaniem masaży zatok szyjnych z prezentacją etapu masażu dla operatora i konfiguracją co najmniej strony i czasu wykonania masażu oraz czasu przerwy | TAK, podać
Funkcje
55 | Funkcja eksportu danych badania do formatu csv i/lub edf | TAK, podać
56 | Funkcja bezpośredniego wydruku z aparatu na drukarce USB lub drukarce sieciowej | TAK, podać
57 | Minimum 2 wbudowane porty komunikacyjne USB | TAK, podać
58 | Funkcja podłączenie do sieci LAN Ethernet (złącze RJ45) oraz zdalnego zarządzania aparatem z komputera poprzez protokół VNC | TAK, podać
59 | System prezentuje podczas pracy monitorowane na bieżąco parametry cyfrowo oraz w formie wykresów graficznych z możliwością ich przewijania i oceny wstecznej; wyświetlane krzywe oraz przypisane im kolory podlegają konfiguracji przez użytkownika | TAK, podać

## Część 3
Część 3
Pozycja 1 | Defibrylator
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, >24 m-cy- 10 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 8 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
9 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
11 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
12 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
13 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
14 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
15 | Wykaz dostaw lub usług oraz minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie instalacji przedstawione w wykazie dostaw lub usług. | Tak
16 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
17 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak
18 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
19 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta | TAK
Pozycja 1 - Defibrylator
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2026 | Tak
6 | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań | TAK
7 | Zasilanie akumulatorowe, min.2 akumulatory/defibrylator | TAK podać
8 | Średni czas pracy z akumulatorów (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK
9 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V | TAK podać
10 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min.180 minut monitorowania lub min.200 defibrylacji x 300J | TAK podać
11 | Ilość defibrylacji z energią min.325 J przy pracy z akumulatorów min.400 | TAK podać | ≤ 399 – 0 pkt ≥ 400 – 5 pkt
12 | Ciężar defibrylatora w kg max.12kg | TAK podać
13 | Możliwość transmisji danych badania EKG będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną (np. modem min.4G do transmisji badań EKG) do istniejących stacji odbiorczych, np. Gdańsk, Gdynia, Starogard Gdański | TAK, podać
14 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku | TAK
15 | Norma IP min.44 | TAK
16 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK
17 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK
18 | Tryb AED: poziomy wyładowań z zakresu min.150–360 J | TAK
19 | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące:dla dorosłych – min.10kpl./defibrylator | TAK
20 | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem) | TAK
21 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J | TAK podać
22 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy | TAK podać | ≤24 poziomów – 0 pkt ≥25 poziomów – 5 pkt
23 | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: a) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG, b) elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG, c) elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG, d) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym | TAK
24 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie | TAK
25 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK
26 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK
27 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK
28 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK
29 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK
30 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK
31 | Alarmy częstości akcji serca | TAK
32 | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | TAK
33 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. | TAK podać | ≤6 poziomów wzmocnienia – 0 pkt. ≥7 poziomów wzmocnienia – 5 pkt.
34 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK
35 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”., zabezpieczony podwójną warstwą ochronną. | TAK podać
36 | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK
37 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.90mm. | TAK podać | ≤ 90mm – 0 pkt., ≥100mm – 5 pkt.
38 | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK
39 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | TAK
40 | Wielorazowy czujnik w technologii Masimo lub Nellcor dla dorosłych - 1szt/defibrylator | TAK
41 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP | TAK
42 | Zakres pomiaru tętna: min.30 do 230 uderzeń na minutę | TAK
43 | Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych do wyboru przez użytkownika w zakresie min. od 2 min do 45 min | TAK
44 | Mankiet dla dorosłych wielorazowego użytku min.1szt/defibrylator | TAK
45 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika | TAK
46 | Zestaw kaniul dla pacjenta zaintubowanego, min.10szt (kaniul) | TAK
47 | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK
48 | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne (1szt/defibrylator) | TAK
49 | Zasilacz AC lub ładowarka zewnętrzna, kabel zasilający, ramka/element mocujący do zasilacza | TAK

## Część 4
Część 4
Pozycja 1 | Zestaw do rejestracji ciśnienia tętniczego z akcesoriami
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, >24 m-cy- 10 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
9 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
11 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
12 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
13 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
14 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
15 | Wykaz dostaw lub usług oraz minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie instalacji przedstawione w wykazie dostaw lub usług. | tak
16 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
17 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak
18 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
19 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 - Zestaw do rejestracji ciśnienia tętniczego z akcesoriami- 1 komplet
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2026 | Tak
6 | Rejestrator holterowski ABP - 7 sztuk | TAK
7 | Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i oscylometryczna | TAK
8 | Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego | TAK
9 | Przy każdym pomiarze dodatkowa 10-sekundowa procedura automatyczna, analizująca falę tętna | TAK
10 | Wartości dodatkowe uzyskane w analizie fali tętna: centralne ciśnienie skurczowe, centralne ciśnienie rozkurczowe, prędkość fali tętna, wskaźnik augmentacji, opór obwodowy | TAK
11 | Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci | TAK
12 | Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania głosowego danych pacjenta | TAK
13 | Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg | TAK
14 | Zakres pomiaru tętna 25-300 bpm | TAK
15 | Rejestrator z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem OLED | TAK
16 | Wbudowany w rejestrator port mini-USB do komunikacji z komputerem | TAK
17 | Czas rejestracji 48 godzin | TAK
18 | Funkcja uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera | TAK
19 | Bezpośrednia weryfikacji wyników pomiarowych na ekranie rejestratora | TAK
| Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiarów pacjentowi | TAK
20 | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru | TAK
21 | Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do ciśnienia tętniczego pacjenta | TAK
22 | Wykonywanie pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta) | TAK
23 | Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania | TAK
24 | Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia | TAK
25 | Cztery programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów | TAK
26 | Możliwość podziału doby na co najmniej 3 podokresy | TAK
27 | Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych od 5 do 120 minut | TAK
28 | Pamięć 400 pomiarów i 30 sekund nagrania głosowego | TAK
29 | Możliwość ustalenia i prezentacji wartości progowych ciśnienia dla podokresów pomiarowych (wytyczne ECS/ESH, AHA lub własne) | TAK
30 | Dane statystyczne na temat ciśnienia maksymalnego, średniego, minimalnego, odchylenia standardowego liczone dla każdego mierzonego parametru, oddzielnie dla podokresów i całości badania | TAK
31 | Automatyczne obliczanie wskaźnika ‘dip’ i ładunku ciśnienia | TAK
32 | Automatyczna i ręczna eliminacja błędnych pomiarów | TAK
33 | Automatyczna klasyfikacja wyników badania według norm ESC/ESH | TAK
34 | Możliwość konfiguracji zawartości raportu końcowego i ustalenia szablonu opisu badania z uwzględnieniem danych prezentowanych przez oprogramowanie | TAK
35 | Zasilanie z 2 ogniw typu AA | TAK
| Waga rejestratora z kompletem ogniw zasilających maks. 200 g | TAK
36 | W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką | TAK
37 | Rejestratory kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem | TAK
38 | Aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania | TAK
39 | W zestawie z każdym rejestratorem mankiet w rozmiarze „M” dla dorosłych | TAK
40 | Dodatkowe akcesoria: - mankiet w rozmiarze „S” – 2 szt. - mankiet w rozmiarze „M” – 2 szt. - mankiet w rozmiarze „L” – 5 szt. - mankiet w rozmiarze „XL” – 5 szt. - dren z mikrofonem – 14 szt. - pokrowiec na rejestrator – 7 szt. | TAK