7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk

Gdańsk, dnia 11.02.2026 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 5/2026/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 3, Chłodziarki na leki- 5 sztuk. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 60x56x82 cm (SzxGxW) i pojemności 106 l netto / 121 l brutto spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza większych rozmiarów chłodziarek ze względu na ograniczoną przestrzeń, gdzie chłodziarki mają się znajdować.

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 3, Chłodziarki na leki- 5 sztuk. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 59,5x61,5x81 m (SzxGxW) i pojemności 126 l netto spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza większych rozmiarów chłodziarek ze względu na ograniczoną przestrzeń, gdzie chłodziarki mają się znajdować.

Pytanie nr 3

Dotyczy części nr 3, Chłodziarki na leki, podblatowa. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 51x56x65,5 cm (SzxGxW) i pojemności 60 l netto / 66 l brutto spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza większych rozmiarów chłodziarek ze względu na ograniczoną przestrzeń, gdzie chłodziarki mają się znajdować.

Pytanie nr 4

Dotyczy części nr 3, Chłodziarki na leki - 5 sztuk, punkt 5, 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy chłodziarki na leki o wymiarach zewnętrznych 60x56x155 cm oraz pojemność do 265 l netto/ 285 l brutto?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza większych rozmiarów chłodziarek ze względu na ograniczoną przestrzeń, gdzie chłodziarki mają się znajdować.

Pytanie nr 5

Dotyczy części nr 3, Chłodziarka na leki - 5 sztuk, punkt 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy chłodziarki na leki z czujnikiem temperatury zanurzony w cieczy, który symuluje realną temperaturę szczepionek/leków lub czujnik temperatury umieszczony w buforze w postaci metalowej sztabki?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Dotyczy części nr 3, punkt 17

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy chłodziarki na leki z oświetleniem LED w komorze z automatycznym lub manualnym włącznikiem?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Dotyczy części nr 3, Chłodziarka na leki, podblatowa - 1 sztuka, punkt 22,23

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy chłodziarkę na leki o wymiarach zewnętrznych 51x56x65,5 cm oraz pojemności do 60 l netto/ 66 l brutto?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza większych rozmiarów chłodziarek ze względu na ograniczoną przestrzeń, gdzie chłodziarki mają się znajdować.

Pytanie nr 8

Dotyczy cz. 10 ssak pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ssaka medycznego wyposażonego w sterownik nożny (włącznik/wyłącznik) połączony z urządzeniem za pomocą przewodu?

Uzasadnienie: Zastosowanie sterowania nożnego na przewodzie znacząco podnosi ergonomię i higienę pracy na bloku operacyjnym lub przy łóżku pacjenta. Rozwiązanie to pozwala personelowi na:

• Zwiększenie zasięgu pracy: Możliwość umieszczenia sterownika w optymalnym dla operatora miejscu, niezależnie od pozycji samego ssaka.

• Poprawę bezpieczeństwa: Operator może uruchamiać urządzenie bez odrywania rąk od czynności medycznych, zachowując pełną kontrolę nad polem zabiegowym.

• Mobilność: Przewód pozwala na swobodne przemieszczanie przycisku w promieniu działania urządzenia, co jest rozwiązaniem bardziej elastycznym niż włączniki zintegrowane na sztywno z obudową.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Dotyczy cz. 10 ssak pkt. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ssaka medycznego o poborze mocy do 150W (zamiast wymaganych 50W).

Uzasadnienie:

1. Wyższa sprawność: Moc 150W wynika z zastosowania wydajniejszego agregatu, co gwarantuje szybsze osiąganie próżni i stabilniejszą pracę przy odsysaniu gęstych wydzielin.

2. Bezpieczeństwo instalacji: Dla ssaka jezdnego zasilanego z sieci 230V różnica ta jest nieodczuwalna dla instalacji szpitalnej i nie powoduje ryzyka przeciążeń.

3. Trwałość: Urządzenia z mocniejszym silnikiem pracują pod mniejszym obciążeniem, co wydłuża ich żywotność i bezawaryjność.

4. Konkurencyjność: Parametr poboru mocy jest cechą konstrukcyjną, a nie użytkową. Kluczowe dla personelu parametry (przepływ i podciśnienie) pozostają na najwyższym poziomie, a dopuszczenie rozwiązania 150W zapewni Zamawiającemu szerszy wybór ofert i dostęp do nowoczesnych technologii.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza ssaka medycznego o poborze mocy do 150 W.

Pytanie nr 10

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 1.d

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia personelu medycznego i technicznego z zakresu podstawowej diagnostyki (w sytuacji wystąpienia awarii) oraz przeglądów.

UZASADNIENIE:

Nawet drobne naprawy zgodnie z rekomendacją producenta winny odbywać się w autoryzowanym serwisie wyposażonym w odpowiedni sprzęt. Ponadto procedura przeprowadzenia napraw stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel cyklicznie szkolony z tego zakresu u producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację (dotyczy części nr 2) z wymogu przeszkolenia personelu medycznego i technicznego z zakresu podstawowej diagnostyki (w sytuacji wystąpienia awarii) oraz przeglądów.

Pytanie nr 11

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2% na 1%?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pytanie nr 12

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,3% na 0,2%?

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pytanie nr 13

Dotyczy warunków umowy § 6

Zwracamy się z prośbą o ujęcie dodatkowej klauzuli:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na ujęcie dodatkowej klauzuli.

Pytanie nr 14

Dotyczy Część 9, poz. 4 w kategorii GWARANCJA I SERWIS

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do Zaoferowania w okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu lub zdalna diagnostyka) - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę czasu na podjęcie czynności serwisowych, jednak nie w formie jaką zaproponowano w pytaniu, a w godzinach 7:00-14:30.

Pytanie nr 15

Dotyczy Część 9, poz. 13 w kategorii INNE

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie materiałów autoryzowanego dystrybutora potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuje, iż dopuszcza materiały autoryzowanego dystrybutora potwierdzające parametry oferowanych urządzeń w części 9.

Pytanie nr 16

Dotyczy Część 9, poz. 16 w kategorii INNE

Zwracamy się z prośbą o zmianę w OPZ parametru zgodnie z opisem w SWZ, czyli “§   minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta - zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ. Referencje o której mowa musi odnosić się do wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Dotyczy części 1, 7, 8, 9, 10”

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, iż dokona odpowiednich zmian w SWZ, uzyskując tym jednolite zapisy w OPZ i SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy Część 9, poz. 15 w kategorii POZYCJA 1 - BARWIARKA AUTOMATYCZNA

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością utworzenia do 18 programów barwiących każdy do 25 kroków?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuje, iż dopuszcza barwiarkę, która ma możliwość utworzenia do 18 programów barwiących każdy do 25 kroków.

Pytanie nr 18

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji do 16 tygodni od podpisania umowy, nie dłużej niż do 26 czerwca 2026r.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie czasu realizacji do 26 czerwca 2026, ponieważ przedmiot zamówienia w niniejszej sprawie jest finansowany ze środków UE i Zamawiającego obowiązują terminy rozliczenia zgodnie z umową o dofinansowanie.

Pytanie nr 19

Dotyczy PAKIET NR 7

Czy Zamawiający zaakceptuje system bez łączności Wi-Fi, biorąc pod uwagę, że połączenia przewodowe eliminują ryzyko zakłóceń, przerw w transmisji oraz potencjalnych problemów z cyberbezpieczeństwem w środowisku sali operacyjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający zaakceptuje system bez łączności WI-Fi.

Pytanie nr 20

Dotyczy PAKIET NR 7

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor bez wejść Composite/S-Video, mając na uwadze, że cyfrowe interfejsy obrazu oferują wyższą jakość, stabilność sygnału i lepszą kompatybilność z nowoczesnymi systemami obrazowania medycznego?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający zaakceptuje monitor bez wejść Composite/S-Video.

Pytanie nr 21

Dotyczy PAKIET NR 7

Czy Zamawiający zaakceptuje system z 2 portami USB, przy założeniu, że w razie potrzeby możliwe jest zapewnienie certyfikowanego rozgałęźnika USB, który funkcjonalnie spełni wymaganie 6 podłączanych urządzeń bez wpływu na działanie systemu?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający zaakceptuje system z 2 portami USB.

Pytanie nr 22

Dotyczy PAKIET NR 7

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym nawigacja rozwieraczy realizowana jest niezależnie od ich producenta, bez konieczności stosowania dedykowanego, zamkniętego zestawu narzędzi, co zapewnia większą elastyczność kliniczną oraz kompatybilność z różnymi systemami implantów stosowanymi w oddziale?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający wymaga stosowania dedykowanego, zamkniętego zestawu narzędzi do nawigacji.

Pytanie nr 23

Dotyczy PAKIET NR 7

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik nawigacyjny z czterema markerami optycznymi w systemie zatrzaskowym, zamiast pięciu, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i wymaganej dokładności nawigacji?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający wymaga stosowania dedykowanego, zamkniętego zestawu narzędzi do nawigacji.

Pytanie nr 24

Dotyczy PAKIET NR 7

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie niewymagające sztywnego unieruchomienia głowy i odcinka szyjnego, w którym dokładność nawigacji utrzymywana jest poprzez możliwość dynamicznej korekty rejestracji w trakcie zabiegu?

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający wymaga rozwiązania polegającego na sztywnym unieruchomieniu głowy i odcinka szyjnego w trakcie zabiegu.

Pytanie nr 25

Zamawiający w SWZ napisał:

IX.	Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Zamawiający kilkukrotnie w SWZ w szczególności w rozdziale IX wymaga, aby wykonawca posługiwał się tzw. interaktywnym formularzem ofertowym. Zamawiający jednak nie zapewnił wykonawcy możliwości pobrania tego FO który zwyczajowo jest pobierany przez dedykowana platformę e-zamówienia.

Zamawiający jednak dodał jako załączniki do SWZ: formularz ofertowy. Pytanie zatem – czy wypełnienie i załączenie do ofert formularza ofertowego ((Data udostępnienia: 12 stycznia 2026, godz. 12:26) stanowiącego załącznik do SWZ w miejscu pn „Pozostałe dokumenty postepowania” będzie równoważne z interaktywnym dokumentem ofertowym którego brakuje na portalu?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający informuje, iż należy złożyć ofertę poprzez formularz dołączony do postepowania.

Pytanie nr 26

Zamawiający w rozdziale IX pkt 13 SWz pisze

- DOKUMENTY PODLEGAJĄCE UZUPEŁNIENIU (na żądanie Zamawiającego):

minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta - zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ. Referencje o której mowa musi odnosić się do wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Dotyczy części 1, 7, 8, 9, 10.

W zał. nr 5 do swz pkt 16 zadania nr 9 pisze:

Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia. - dołączyć do oferty

Prosimy o wyjaśnienie jednoznaczne: czy dokument ma być dołączony do oferty czy na żądanie Zamawiającego? Żądanie rozumiane jako wezwanie? Proszę o jednoznaczne stanowisko.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji SWZ, jednocześnie wprowadzi zmianę do załącznika nr 5 do SWZ. W obu dokumentach zostanie podana jednolita informacja dostarczenia referencji jako uzupełnienia oferty z jednoczesnym podaniem wykazu dostaw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może zadać zamawiający od Wykonawcy.

Pytanie nr 27

Zamawiający w rozdziale IX pkt 13 SWZ napisał:

minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta - zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ. Referencje o której mowa musi odnosić się do wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Dotyczy części 1, 7, 8, 9, 10.

W związku z zał. nr 5 do swz pkt 16 zadania nr 9 w którym pisze:

Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia. - dołączyć do oferty

Czy Zamawiający zatem wymaga wykazu dostaw zgodnie z par 9 pkt 1 ust 2 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 23.12.2020r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może zadać zamawiający od wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji SWZ, jednocześnie wprowadzi zmianę do załącznika nr 5 do SWZ. W obu dokumentach zostanie podana jednolita informacja dostarczenia referencji jako uzupełnienia oferty z jednoczesnym podaniem wykazu dostaw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r w sprawie podmiotowych środków  dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może zadać zamawiający od Wykonawcy.

Pytanie nr 28

Zamawiający w rozdziale IX pkt 13 SWz napisał :

minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta - zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ. Referencje o której mowa musi odnosić się do wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Dotyczy części 1, 7, 8, 9, 10.

W związku z  zal nr 5 do swz pkt 16 zadania nr 9 w którym pisze:

Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia. - dołączyć do oferty

Pragnę przypomnieć ze to wykonawca określa jakiego rodzaju dokument przedstawi zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia warunku, którego ponownie nie określił w swz zamawiający. Wykonawca dysponuje dokumentami potwierdzającymi ze wykonane dostawy zostały wykonane należycie i Zamawiający jest już w ich posiadaniu (unieważnione postepowanie). Są to protokoły odbioru oraz ogłoszenie o wykonaniu umowy. Referencje (niezdefiniowane przez zamawiającego) nie są dokumentem obligatoryjnym.

Obligatoryjnym jest za to uzyskanie odpowiedzi: Czy zamawiający uzna protokoły odbioru lub ogłoszenie o wykonaniu umowy za dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji SWZ, jednocześnie wprowadzi zmianę do załącznika nr 5 do SWZ. W obu dokumentach zostanie podana jednolita informacja dostarczenia referencji jako uzupełnienia oferty z jednoczesnym podaniem wykazu dostaw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r w sprawie podmiotowych środków  dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może zadać zamawiający od Wykonawcy.

Pytanie nr 29:

Zamawiający w rozdziale IX pkt 13 SWz napisał:

minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta - zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ. Referencje o której mowa musi odnosić się do wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Dotyczy części 1, 7, 8, 9, 10.

W związku z zal nr 5 do swz pkt 16 zadania nr 9 w którym pisze:

Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia. - dołączyć do oferty

Z powyższej treści dokumentów zamówienia wynika, że Zamawiający określił coś na kształt warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Prosimy o potwierdzenie ze jest to warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji SWZ, jednocześnie wprowadzi zmianę do załącznika nr 5 do SWZ. W obu dokumentach zostanie podana jednolita informacja dostarczenia referencji jako uzupełnienia oferty z jednoczesnym podaniem wykazu dostaw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r w sprawie podmiotowych środków  dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może zadać zamawiający od Wykonawcy.

Pytanie nr 30:

Czy mając na uwadze powyższe – Zamawiający w zakresie części nr 9, wymaga od wykonawcy dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostawy w zakresie dostawy urządzeń:

Pozycja 1	 Barwiarka automatyczna

Pozycja 2	Nakrywarka do preparatów patomorfologicznych

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający informuje, iż referencje w zakresie części nr 9 muszą zawierać informacje odnośnie należytego wykonania instalacji w zakresie barwiarki automatycznej oraz nakrywarki do preparatów patomorfologicznych.

Pytanie nr 31:

Dotyczy: Rozdział IX SWZ pkt 12 ust b:

(oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń – zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie oryginalnych materiałów informacyjnych/Folderów/katalogów/prospektów/informacji/opisów autoryzowanego dystrybutora, w którym będą wyszczególnione informacje potwierdzające wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia? Oryginale materiały/foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów opisywanych przez Zamawiających w SWZ i są jedynie ulotką informacyjną. W związku z tym większość materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych parametrów, zatem zasadne jest sporządzanie ich przez autoryzowanego dystrybutora w oparciu o informacje od producenta i najlepszą wiedzę profesjonalnego wykonawcy na rynku medycznym.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający dopuści oryginalne materiały autoryzowanego dystrybutora, o ile będą zawierały informacje wymagane w SWZ.

Pytanie nr 32:

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ w postępowaniu 5/2026/PN:

4.	Wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym – sprzęt jest zgodny z dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz RoHS (2011/65/UE), zawiera modułową konstrukcję ułatwiającą demontaż, naprawy oraz recykling; producent zapewnia odbiór zużytego sprzętu.

W zawiazku z rozdzial IV SWZ:

1.	WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE WOBEC OFEROWANEGO SPRZĘTU

Sprzęt oferowany w ramach zamówienia musi:

a.	nie zawierać substancji niebezpiecznych, zakazanych lub ograniczonych w dyrektywach RoHS (2011/65/UE) oraz REACH (WE 1907/2006),

b.	spełniać wymogi dyrektywy WEEE (2012/19/UE) w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

c.	posiadać oznaczenie CE oraz deklarację zgodności z odpowiednimi normami technicznymi.

Wnosimy o odstąpienie od powyższych wymogow dla urzadzen z części nr 9.

Omawianych dyrektyw nie stosuje się dla tej grupy produktowej. Uzasdanienie :

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający informuje, iż przedstawione przez wykonawcę przesłanki wyłączenia nie są przesłankami, o których mówi wskazana dyrektywa. Natomiast przesłanki wyłączenia stosowania zawarte w Dyrektywie WEEE (2012/19/UE) art. 2 ust. 3 i 4, nie dotyczą urządzenia z części 9 postępowania. Wobec powyższego, Zamawiający nie odstąpi od wskazanych w pytaniu wymogów.

Pytanie nr 33

Dotyczy: projektu umowy – § 13 ust. 2–3 w zw. z § 6

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści projektu umowy w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne zmniejszenie dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy, o którym mowa w § 13 ust. 2 projektu umowy.

Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 2 projektu umowy, jest ograniczona kwotowo do maksymalnej wysokości kar umownych określonej w § 6 ust. 6 projektu umowy (tj. do 30% łącznego wynagrodzenia brutto)?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający informuje, iż limit kar umownych obejmuje również zwrot kwoty odpowiadającej zmniejszonemu dofinansowaniu.

Pytanie nr 34

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, prosimy o wskazanie:
a) maksymalnej wysokości odpowiedzialności finansowej Wykonawcy wynikającej z § 13 ust. 2 projektu umowy,
b) konkretnego katalogu naruszeń (działań lub zaniechań Wykonawcy), które mogą skutkować obniżeniem dofinansowania,
c) zasad ustalania wysokości kwoty, o której mowa w § 13 ust. 2 projektu umowy (w szczególności: czy Zamawiający posługuje się określonym taryfikatorem korekt finansowych oraz czy korekta jest zawsze przypisywana w całości Wykonawcy).

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie 33 jest pozytywna, pytanie nr 34 straciło na aktualności.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 2 projektu umowy, dotyczy wyłącznie przypadków, w których zmniejszenie dofinansowania nastąpi bezpośrednio i wyłącznie z winy Wykonawcy, a nie w wyniku:

  - interpretacji przepisów programu KPO przez instytucje kontrolujące,

  - działań lub zaniechań Zamawiającego,

  - okoliczności niezależnych od Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa we wskazanym postanowieniu umownym dotyczy przypadków, w których zmniejszenie dofinansowania nastąpi bezpośrednio i wyłącznie z winy Wykonawcy (np. nieterminowa dostawa).

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku nałożenia korekty finansowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie dojdzie do podwójnego obciążenia Wykonawcy poprzez jednoczesne zastosowanie:

  - kar umownych, o których mowa w § 6 projektu umowy, oraz

  - obowiązku zapłaty kwoty, o której mowa w § 13 ust. 2 projektu umowy,
za to samo zdarzenie?

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający informuje, iż nie dojdzie do podwójnego obciążenia Wykonawcy konsekwencjami za tą samą okoliczność. Zamawiający uszczegółowił tą kwestię w zał. Nr 1.

Pytanie nr 37

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, wnosimy o rozważenie doprecyzowania § 13 projektu umowy poprzez jednoznaczne określenie:

  - górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy,

  - relacji § 13 do kar umownych przewidzianych w § 6 projektu umowy,
tak aby zakres ryzyk kontraktowych był możliwy do oszacowania na etapie składania ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający informuje, iż w zał. nr 1 zostały wprowadzone stosowne zmiany.

Pytanie nr 38

Dotyczy pakiet nr 8

Dotyczy Załącznik nr 5 pkt. 2 -Zamawiający wymaga dołączenia do oferty pisemną autoryzacja wydaną przez producenta oferowanego sprzętu wystawioną nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty. Czy w przypadku, kiedy taka autoryzacja jest nadal ważna, Zamawiając dopuści pisemną autoryzację wydaną przez producenta wcześniej niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający informuje, iż dopuści ważną pisemną autoryzację wydaną przez producenta wcześniej niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty, o ile na tej autoryzacji będzie widniała informacja odnośnie terminu ważności.

Pytanie nr 39

Dotyczy Załącznik nr 5 pkt. 4 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie, aby wskazany w dokumentacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiany jako przyjazd serwisu), określony jako ≤ 24 godziny, liczony był w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, aby wskazany w dokumentacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiany jako przyjazd serwisu), określony jako ≤ 24 godziny, liczony był w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku części nr 8.

Pytanie nr 40

Dotyczy Załącznik nr 5 pkt. 5 - zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wydłużenia czasu skutecznej naprawy. Obecnie wymagany czas skutecznej naprawy wynosi nie więcej niż 2 dni robocze, liczone od momentu przyjazdu serwisu, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta maksymalny czas naprawy wynosi 7 dni roboczych.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści wydłużenie:

czasu skutecznej naprawy do maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od momentu przyjazdu serwisu oraz w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta – do maksymalnie 10 dni roboczych, przy zachowaniu liczenia terminów od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wydłużenia czasu skutecznej naprawy do maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od momentu przyjazdu serwisu oraz w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta – do maksymalnie 10 dni roboczych, przy zachowaniu liczenia terminów od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku części nr 8.

Pytanie nr 41

Dotyczy Załącznik nr 5 pkt. 7 - zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści skrócenie wymaganego okresu zagwarantowanej dostępności części zamiennych oraz serwisu z obecnie wskazanych minimum 10 lat do okresu 8 lat.

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zamawiający informuje, iż dopuszcza skrócenie wymaganego okresu zagwarantowanej dostępności części zamiennych oraz serwisu z obecnie wskazanych minimum 10 lat do okresu 8 lat w przypadku części nr 8.

Pytanie nr 42

Dotyczy SWZ rozdział IX pkt. 12 b)

Zwracamy się z pytanie czy Zamawiający dopuści katalogi /ulotki autoryzowanego dystrybutora w języku polski.

Oryginalne materiały producenta są zazwyczaj w języku angielskim oraz materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Jednocześnie zwracamy się z pytaniem czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w katalogach lub ulotkach, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora lub przedstawiciela producenta potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający informuje, iż dopuści oryginalne materiały autoryzowanego dystrybutora, o ile będą zawierały informacje wymagane w SWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy umowy § 4 ust. 4.Cena i warunki płatności

Zwracamy się z pytaniem Czy Zamawiający zgodzi się na 30 dniowy termin płatności?

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy umowy § 5.Warunki Gwarancji ust. 9

Prosimy o wydłużenie czasu skutecznej naprawy do 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wydłużenie czasu skutecznej naprawy do 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku części nr 8.

Pytanie nr 45

Dotyczy umowy § 6.kary umowne ust. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenia wysokości kary umownej przewidzianej za zwłokę w wykonaniu dostawy, instalacji i uruchomienia. Zgodnie z obowiązującym zapisem Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto (sprzętu, którego dotyczy dostawa), określonego

w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści obniżenie wysokości wskazanej kary umownej do poziomu 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, co odpowiada powszechnie stosowanym standardom rynkowym w tego typu zamówieniach.

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pytanie nr 46

Dotyczy umowy § 6.kary umowne ust. 6

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści obniżenie wskazanego limitu do poziomu 20% łącznego wynagrodzenia brutto, co odpowiada powszechnie stosowanym standardom rynkowym oraz pozwala zachować proporcjonalność kar umownych do zakresu i wartości zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pytanie nr 47

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów dotyczących kryteriów wyboru oferty w pakiecie nr 8. Zgodnie z treścią dokumentacji SWZ Zamawiający nie przewidział w kryteriach oceny ofert kryterium „rabat na części” dla pakietu nr 8, natomiast kryterium to zostało ujęte w tabeli OPZ stanowiącej załącznik nr 5. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy powyższa rozbieżność nie wynika z omyłki oraz o wskazanie, czy kryterium „rabat na części” powinno być uwzględniane przy ocenie ofert w pakiecie nr 8.

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zamawiający informuje, iż kryterium jest ujęte prawidłowo w pkt. XIV, ppkt. 2 str. 14. Ppkt. 3 nie dotyczy pakietu 8, tylko 3,5,6.

Pytanie nr 48

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 6

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy wymaga zaproponowania rozwiązania, które można zintegrować z nakrywarką, bez konieczności stosowania oddzielnego modułu transferowego, pozostałe parametry bez zmian. Pragniemy zauważyć, że rozwiązanie z transferem bezpośrednim, oznacza większą płynność pracy oraz mniejsze ryzyko awarii związanych z zablokowaniem się koszyka pomiędzy barwiarką a nakrywarką.

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zamawiający informuje, iż wymaga, aby rozwiązanie było bez urządzeń pośredniczących, wyłącznie barwiarka i nakrywarka w postaci dwóch połączonych funkcjonalnie urządzeń.

Pytanie nr 49

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 8

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze lepszym od opisanego, umożliwiającego przeprowadzenie 11 barwień jednocześnie. Zaproponowane rozwiązanie przekłada się bezpośrednio na płynność pracy i komfort Operatora

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o parametrze lepszym od opisanego, umożliwiającego przeprowadzenie 11 barwień jednocześnie.

Pytanie nr 50

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 9

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia oferującego łącznie 26 stacji roboczych.

- Zaproponowane rozwiązanie zapewnia wydajność barwienia na poziomie 360 szkiełek/h i sprawdza się z powodzeniem nawet w bardzo dużych Zakładach Patomorfologii w Polsce

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie oferującego łącznie 26 stacji roboczych.

Pytanie nr 51

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 10

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia oferującego do 23 stacji odczynnikowych o pojemności 480 ml, bez konieczności ich grupowania. Urządzenie zapewniające wydajność 360 szkiełek/h

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie oferującego do 23 stacji odczynnikowych o pojemności 480 ml, bez konieczności ich grupowania.

Pytanie nr 52

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 11

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia umożliwiającego zdefiniowania ilości stacji wodnych w przedziale 0-4.

- Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż jest to wartość umożliwiająca przepustowość na poziomie 360 szkiełek na godzinę i sprawdza się z powodzeniem nawet w bardzo dużych Zakładach Patomorfologii

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia umożliwiającego zdefiniowania ilości stacji wodnych w przedziale 0-4.

Pytanie nr 53

- Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 12

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego jedną stację grzewczą, z regulacją temperatury, zapewniające wydajność 360 szkiełek/h

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia wyposażonego jedną stację grzewczą, z regulacją temperatury, zapewniające wydajność 360 szkiełek/h.

Pytanie nr 54

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 13

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z 4 stacjami załadowczo-wyładowczymi (np. 3 załadowcze + 1 wyładowcza lub 2 załadowcze i 2 wyładowcze – w zależności od potrzeb Użytkownika)

- Zaproponowane rozwiązanie wpływa na ergonomię pracy oraz poprawia płynność obsługi

Odpowiedź na pytanie nr 54: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie z 4 stacjami załadowczo-wyładowczymi (np. 3 załadowcze + 1 wyładowcza lub 2 załadowcze i 2 wyładowcze – w zależności od potrzeb Użytkownika).

Pytanie nr 55

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 14

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania z zewnętrznym UPS zabezpieczającym pamięć urządzenia na 30 min. gwarantując bezpieczeństwo danych w przypadku awarii zasilania.

- Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż zewnętrzny system UPS jest tańszy w eksploatacji i ewentualnej wymianie. Ponadto Użytkownik ma możliwość dobru jego parametrów w sposób jak najlepiej odpowiadający jego oczekiwaniom. W szczególności w zakresie czasu podtrzymania zasilania.

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania z zewnętrznym UPS zabezpieczającym pamięć urządzenia na 30 min. gwarantując bezpieczeństwo danych w przypadku awarii zasilania.

Pytanie nr 56

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 15

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania umożliwiającego zachowanie w pamięci urządzenia 100 programów  (do 40 kroków każdy )

- Zaproponowane rozwiązanie umożliwia lepsze dopasowanie programu do procedur laboratoryjnych oraz gwarantuje płynną pracę, nawet w bardzo dużych Zakładach Patomorfologii.

Odpowiedź na pytanie nr 56: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 16

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia umożliwiającego regulację czasu zanurzenia w każdej stacji w zakresie od 1 sekundy do 59 minut 59 sekund, pozostałe parametry bez zmian. Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż zaproponowany zakres jest optymalny i pokrywa zapotrzebowania na różne protokoły barwienia.

Odpowiedź na pytanie nr 57: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia umożliwiającego regulację czasu zanurzenia w każdej stacji w zakresie od 1 sekundy do 59 minut 59 sekund, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 58

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 18

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez Quality Managment system rozumie i wymaga: systemu kontrolującego zużycie odczynników wraz z systemem automatycznego, stopniowego wydłużania czasu barwienia wraz ze zużyciem barwnika (tryb dobowy i wydajnościowy) Zaproponowane rozwiązanie gwarantuje optymalne wykorzystanie odczynników, a tym samym powtarzalność i jakość barwień.

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że poprzez Quality Managment system rozumie i wymaga: systemu kontrolującego zużycie odczynników wraz z systemem automatycznego, stopniowego wydłużania czasu barwienia wraz ze zużyciem barwnika (tryb dobowy i wydajnościowy).

Pytanie nr 59

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 21

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wymiarach: 1066 x 700 x 630 (szerokość x głębokość x wysokość mm) Zaproponowane rozwiązanie, pozwoli Zamawiającemu oszczędzić cenne miejsce w pracowni

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o wymiarach: 1066 x 700 x 630 (szerokość x głębokość x wysokość mm)

Pytanie nr 60

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 22

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia lżejszego, o wadze 130 kg. przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności.

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenia o wadze 130 kg.

Pytanie nr 61

- Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 1 –barwiarka automatyczna, pozycja 27

- Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy uzna za równoważne i przyzna 5 punktów urządzeniu wyposażonemu w dotykowy, kolorowy ekran LCD o przekątnej 10.4” i wysokiej responsywności na stałe umieszczony w obudowie.

- Pragniemy zauważyć, że w realiach ograniczonej przestrzeni roboczej Pracowni Histopatologicznej, wszelkie „wychodzące po za obrys urządzenia” elementy, w sytuacji potrącenia lub zahaczenia o nie, mogą przyczynić się do jego wyrwania i uszkodzenia

Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9,

pozycja 2 – nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 8

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy w celu zapewnienia płynności pracy zmieni wymóg z 2 na co najmniej 5 zasobników na szkiełka nakrywkowe (po100 szt. każdy). Takie rozwiązanie przekłada się na lepszą ergonomię pracy i komfort Operatora.

Odpowiedź na pytanie nr 62: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie z 5 zasobnikami na szkiełka nakrywkowe.

Pytanie nr 63

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9,

pozycja 2 – nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 9

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania kompatybilnego ze szkiełkami mikroskopowymi zgodnymi z wymaganiami normy ISO o wymiarach: 24 × 50 mm, 24 × 55 mm i 24 × 60 mm.

- Pragniemy zauważyć, że są to wymiary najczęściej stosowane w Pracowniach Patomorfologii, umożliwiające nakrycie każdego rodzaju materiału tkankowego (również cytologicznego)

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania kompatybilnego ze szkiełkami mikroskopowymi zgodnymi z wymaganiami normy ISO o wymiarach : 24 × 50 mm, 24 × 55 mm i 24 × 60 mm.

Pytanie nr 64

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9,

pozycja 2 – nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 10

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania bardziej intuicyjnego i ergonomicznego, w którym po nakryciu, koszyki –te same w których preparaty trafiają do nakrywania - odbiera się bezpośrednio z komory suszącej. Proponowane przez nas rozwiązanie pozwala Operatorowi na szybszą i bardziej komfortową pracę – odbieranie szkiełek ze stacji suszącej pozwala na ich dużo szybszą diagnostykę, bez oczekiwania na wyschnięcie medium.

Odpowiedź na pytanie nr 64: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania, w którym po nakryciu, koszyki –te same w których preparaty trafiają do nakrywania - odbiera się bezpośrednio z komory suszącej.

Pytanie nr 65

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9,

- pozycja 2 – nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 11

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania, w którym nakryte szkiełka, wracają do tego samego koszyka, w którym trafiły do nakrywania –takie rozwiązanie znacząco usprawnia pracę Operatora. Pozwala bowiem na dużo szybszą diagnostykę, bez oczekiwania na wyschnięcie medium.

Odpowiedź na pytanie nr 65: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania, w którym nakryte szkiełka, wracają do tego samego koszyka, w którym trafiły do nakrywania.

Pytanie nr 66

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9, pozycja 2 – nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 11
Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie, a tym samym przyzna mu 5 punktów w kategorii jakościowej,  w przypadku nakrywarki posiadającej system odkładania szkiełek w koszykach do stacji suszącej, o pojemności 10 koszyków (łącznie 300 szkiełek) Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego, zapewnia bowiem większą pojemność stacji rozładunkowej a tym samym szybszą i bardziej komfortową pracę – odbieranie szkiełek ze stacji suszącej pozwala na dużo szybszą diagnostykę bez oczekiwania na wyschnięcie medium.

Odpowiedź na pytanie nr 66: Zamawiający informuje, iż nie uzna za równoważne rozwiązanie, a tym samym nie przyzna mu 5 punktów w kategorii jakościowej, w przypadku nakrywarki posiadającej system odkładania szkiełek w koszykach do stacji suszącej, o pojemności 10 koszyków (łącznie 300 szkiełek).

Pytanie nr 67

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9,

- pozycja 2 – nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 15

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby zaproponowane rozwiązanie zapewniało wydajności na poziomie 400 szkiełek na godzinę, a tym samym komfortową, płynną i bezkolizyjną pracę.

Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający informuje, iż dopuści rozwiązanie zapewniające wydajność na poziomie 400 szkiełek na godzinę, a tym samym komfortową, płynną i bezkolizyjną pracę.

Pytanie nr 68

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9,

- pozycja 2 – nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 16

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania wyposażonego w dedykowany, łatwo demontowalny bez użycia narzędzi pojemnik na medium o pojemności 250 ml.  Ponadto pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na dodatkową osłonę zabezpieczającą pojemnik z medium oraz zintegrowany z nią czujnik poziomu medium, które zapewniają Użytkownikowi bezpieczeństwo i komfort pracy.

Odpowiedź na pytanie nr 68: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania wyposażonego w dedykowany, łatwo demontowalny bez użycia narzędzi pojemnik na medium o pojemności 250 ml.

Pytanie nr 69

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9,

- pozycja 2 –nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 17

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania o wymiarach: 700 × 650 × 665 (szerokość x głębokość x wysokość / mm) Zaproponowane rozwiązanie jest mniejsze od wymaganego, co przekłada się na oszczędność cennego miejsca w pracowni.

Odpowiedź na pytanie nr 69: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązania o wymiarach: 700 × 650 × 665 (szerokość x głębokość x wysokość / mm).

Pytanie nr 70

Załącznik nr 5 do SWZ, pakiet 9,

- pozycja 2 –nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 18

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wadze 89 kg, gwarantującej stabilność i precyzję pracy. Różnica 9 kg nie wpływa na walory użytkowe urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 70: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o wadze 89 kg.

Pytanie nr 71

SWZ pkt. IX ppkt 12b

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski? Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że nie wszystkie bardzo szczegółowe informacje techniczne dla urządzeń zawierane są w folderach / ulotkach informacyjnych producentów. W związku z powyższym bazując tylko i wyłącznie na oryginalnej dokumentacji producentów nie sposób by było potwierdzić spełnienie wszystkich szczegółowych wymagań techniczno-użytkowych postawionych przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zamawiający informuje, iż uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski.

Pytanie nr 72

Załącznik nr 1 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 6 Kary umowne ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości wynagrodzenie netto (…)?

Odpowiedź na pytanie nr 72: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 73

Załącznik nr 1 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 6 Kary umowne ust. 3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości netto sprzętu medycznego (…)?

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74

dot. załącznika nr 5 oraz SWZ rozdz. IX pkt. 13

Czy referencje należy przedstawić na żądanie Zamawiającego, zgodnie z zapisami w rozdziale IX, pkt. 13.c) czy dołączyć do oferty – tak jak w załączniku nr 5 dla pakietu nr 1 (pkt. 16)?

Odpowiedź na pytanie nr 74: Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji SWZ, jednocześnie wprowadzi zmianę do załącznika nr 5 do SWZ. W obu dokumentach zostanie podana jednolita informacja dostarczenia referencji jako uzupełnienia oferty z jednoczesnym podaniem wykazu dostaw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może zadać zamawiający od Wykonawcy.

Pytanie nr 75

Pytanie nr 2 – dot. SWZ rozdz. IV pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności przedstawienie certyfikatu ISO 13485

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zamawiający informuje, iż certyfikat ISO 13485 dotyczy systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych i nie potwierdza spełnienia wymagań w zakresie systemu zarządzania środowiskowego, o których mowa w normie ISO 14001. W konsekwencji certyfikat ten nie może zostać uznany za równoważny z ISO 14001.

Pytanie nr 76

dot. SWZ rozdz. IX pkt. 12c) oraz zał. nr 5, pakiet nr 3, pkt. 18, wzór umowy §2 ust. 3.f

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia deklaracji, certyfikatu CE dla pakietu nr 3? Chłodziarki na leki nie są wyrobem medycznym.

Odpowiedź na pytanie nr 76: Zamawiający informuje, iż odstąpi od wymogu dostarczenia deklaracji, certyfikatu CE dla pakietu nr 3.

Pytanie nr 77

dot. zał. 5, pkt. 4, dla pakietów nr 1 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji rozumianego jako przyjazd serwisu, do maksymalnie 48h w dni robocze?

Odpowiedź na pytanie nr 77: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji rozumianego jako przyjazd serwisu, do maksymalnie 48h w dni robocze w części nr 1 oraz 3.

Pytanie nr 78

dot. wzoru umowy §5 ust. 5 i 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogów przeprowadzenia przeglądów technicznych przedmiotów z pakietu nr 3? Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych nie jest obligatoryjne i nie warunkuje biegu ani zapisów gwarancji chłodziarek.

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na odstąpienie od wymogów przeprowadzenia przeglądów technicznych przedmiotów z części nr 3.

Pytanie nr 79

Dotyczy części 7

Nawigacja do operacji kręgosłupa

| 42 | Zestaw nawigowanych końcówek niezbędnych do stablizacji kregosłupa wpisanych w oprogramowanie w nawigacji. Skład zestawu : - 3 nawigowane gwintowniki o różnej średnicy od 4 do 7 mm o skoku co 1 mm - Nawigowanie śrubokręt |
| --- | --- |

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu nawigowanych końcówek- wg opisanych wymogów gdzie w skład zestawu wchodzą:

3 nawigowane gwintowniki o różnej średnicy od 4.5 do 6.5 mm o skoku co 1 mm

- Nawigowanie śrubokręt

Zaznaczamy iż Zamawiający wymaga już gwintownika o średnicy 4.0 mm w pozycji nr 46.

Odpowiedź na pytanie nr 79: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zestaw nawigowanych końcówek- wg opisanych wymogów gdzie w skład zestawu wchodzą: trzy nawigowane gwintowniki o różnej średnicy od 4.5 do 6.5 mm o skoku co 1 mm

- Nawigowany śrubokręt

Pytanie nr 80

| 52 | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem rtg- ramię C Ziehm Vision RFD 3D |
| --- | --- |

Celem określenia kompatybilności oraz potwierdzenia możliwości integracji systemu neuronawigacji z  posiadanym przez Zamawiającego aparatem RTG- ramię C Ziehm Vision RFD 3d wymagane jest posiadanie przez Zamawiającego aparatu wyposażonego w licencje umożliwiającą integrację z systemem nawigacji, ponadto aparat powinien zostać wyposażony w uchwyty mocujące traker nawigacyjny.

Prosimy o potwierdzenie iż posiadany przez Państwa aparat jest wyposażony w opisaną licencję i opisany uchwyt i jest gotowy do integracji z systemem nawigacji.

Odpowiedź na pytanie nr 80: Zamawiający informuje, iż posiadany przez Zamawiającego aparat RTG- ramię C Ziehm Vision RFD 3d jest wyposażony w NAviPort 3D umożliwiający integrację z systemem neuronawigacji oraz posiada uchwyt mocujący traker nawigacyjny.

Pytanie nr 81

| 11 | System wyposażony w wysokowydajny komputer z wydajną kartą graficzną, system operacyjnym o parametrach wymaganych przez producenta aparatu do obsługi wszystkich oferowanych funkcji, 64 bit, 1 TB dysk SDD. Komputer zabudowany w wózek z monitorem |
| --- | --- |

Czy zapis „dysk SDD” należy rozumieć  „dysk SSD” (Solid State Drive) ?

Odpowiedź na pytanie nr 81: Zamawiający informuje, iż „dysk SDD” należy rozumieć jako „dysk SSD”.

Pytanie nr 82

| 47 | Zestaw uniwersalnych nawigowanych prowadników wierteł składający się co najmniej z: - uniwersalny uchwyt prowadnicy wiertła z możliwością montażu ramki referencyjnej - uniwersalna prowadnica wiertła - prowadnica wiertła 3 mm - wiertło 3 mm - prowadnica wiertła 3 mm z ostrym- agresywnym zaczepem na końcu dystalnym - ogranicznik wiertla, 3.2 mm - ramka referencyjna, montaż zatrzaskowy markerów optycznych lub ramki umożliwiające nawigowanie dowolnych prowadników |
| --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji sprzętu który zapewni osiągniecie celu czyli nawiercenie otworu prowadzącego poprzez zaoferowanie nawigowanej wiertarki szybkoobrotowej z konsolą, sterownikiem nożnym, silnikiem nawigowanym – z uchwytami na markery optyczne, zestawem kątnic ?

Tutaj zaznaczamy iż kątnice/ wiertła są predefiniowane w systemie nawigacji a każda z nawigowanych końcówek jest nawigowana bez konieczności rejestracji każdego z elementów.

Odpowiedź na pytanie nr 82: Zamawiający informuje, iż dopuści zaoferowanie w tej pozycji sprzętu, który zapewni osiągniecie celu, czyli nawiercenie otworu prowadzącego poprzez zaoferowanie nawigowanej wiertarki szybkoobrotowej z konsolą, sterownikiem nożnym, silnikiem nawigowanym – z uchwytami na markery optyczne, zestawem kątnic.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający dopuści zmianę treści pkt 4 SWZ poprzez dopisanie na końcu sformułowania „zgodnie z obowiązującymi przepisami”? Tak, aby punkt otrzymał brzmienie::

„4. Wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym – sprzęt jest zgodny z dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz RoHS (2011/65/UE), zawiera modułową konstrukcję ułatwiającą demontaż, naprawy oraz recykling; producent zapewnia odbiór zużytego sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Zmiana ma charakter doprecyzowujący i porządkujący oraz służy zapewnieniu zgodności realizacji zamówienia z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Odpowiedź na pytanie nr 83: Zamawiający informuje, iż uwzględnia wniosek i dopuszcza zmianę treści pkt 4 SWZ poprzez dopisanie na końcu sformułowania „zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie:

„4. Wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym – sprzęt jest zgodny z dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz RoHS (2011/65/UE), zawiera modułową konstrukcję ułatwiającą demontaż, naprawy oraz recykling; producent zapewnia odbiór zużytego sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Pytanie nr 84

Dotyczy pkt. IV (1, a) SWZ. Wnioskujemy o korektę zapisu na: „jest zgodny z przepisami dyrektywy RoHS (2011/65/UE) oraz rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) w odniesieniu do substancji uznanych za niebezpieczne”

Proponowana redakcja odzwierciedla rzeczywiste wymagania wynikające z dyrektyw RoHS oraz rozporządzenia REACH i eliminuje ryzyko błędnej interpretacji, jakoby każda ilość substancji niebezpiecznej – nawet dopuszczona przepisami – wykluczała dany wyrób z obrotu. Wymóg całkowitego braku substancji uznanych za niebezpieczne w rozumieniu RoHS i REACH jest niemożliwy do spełnienia oraz pozostaje sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. Oba akty prawne dopuszczają obecność pewnych substancji niebezpiecznych w wyrobach medycznych pod warunkiem spełnienia przez producentów i importerów określonych obowiązków regulacyjnych. Dodatkowo, w przypadku wyrobów medycznych obecność niektórych substancji niebezpiecznych może być nieodłącznym elementem zapewnienia ich funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania. Ukształtowanie wymogu w obecnym brzmieniu prowadziłoby do realnego ryzyka pozbawienia pacjentów dostępu do niezbędnych terapii oraz nowoczesnych technologii medycznych. W związku z powyższym, uzasadnionym i zgodnym z prawem zakresem wymagań jest zobowiązanie wykonawcy do zapewnienia zgodności z przepisami RoHS oraz REACH w odniesieniu do substancji niebezpiecznych, co gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz ciągłość dostępu do niezbędnych technologii medycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 84: Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany treści pkt IV (1, a) SWZ. Wymóg został sformułowany świadomie i odnosi się do obowiązku zapewnienia, aby oferowany wyrób spełniał wymagania wynikające z przepisów dyrektywy RoHS (2011/65/UE) oraz rozporządzenia REACH (WE 1907/2006). Zamawiający nie wymaga całkowitego braku substancji niebezpiecznych, lecz zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pytanie nr 85

Dotyczy pkt. IV (5, a) SWZ. Wnioskujemy o usunięcie tego punktu w całości lub alternatywnie dopuszczenie przedstawienia oświadczenia Wykonawcy o prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony, zgodny z zasadami DNSH.

Wyjaśniamy, że obowiązek spełniania zasady DNSH dotyczy beneficjenta realizującego projekt (np. szpitala) oraz odnosi się do przedsięwzięcia inwestycyjnego jako całości, obejmuje ocenę wpływu projektu na środowisko, a nie ocenę zgodności pojedynczego wyrobu.  Jednocześnie Deklaracja zgodności (EU Declaration of Conformity) jest formalnym oświadczeniem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzającym, że wyrób spełnia wymagania określone w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia. Przepisy dotyczące DNSH nie są częścią systemu oceny zgodności ani żadnej dyrektywy harmonizacyjnej.  Z tego powodu wymóg przedstawienia deklaracji zgodności DNSH jest bezzasadny, ponieważ jest niezgodny z europejskim systemem oceny zgodności, wykracza poza zakres dopuszczalnych wymagań wobec deklaracji zgodności oraz nie znajduje podstaw w przepisach sektorowych dotyczących wyrobów medycznych ani w regulacjach środowiskowych UE.

Odpowiedź na pytanie nr 85: Zamawiający informuje, iż nie uwzględnia wniosku o usunięcie pkt IV (5, a) SWZ ani o dopuszczenie w jego miejsce oświadczenia Wykonawcy o prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony, zgodnie z zasadą DNSH.

Pytanie nr 86

Dot. załącznika numer 7 do SWZ – oświadczenie o gwarantowanym okresie wsparcia.

Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia o gwarantowanym okresie wsparcia wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora?

Odpowiedź na pytanie nr 86: Zamawiający informuje, iż dopuści złożenie oświadczenia o gwarantowanym okresie wsparcia wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

Pytanie nr 87

Dotyczy:, IX. Opis sposobu przygotowania oferty, pkt. 12a oraz Załącznik nr 5 do SWZ, część 7, Gwarancja i serwis, poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości złożenia oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela producenta i tym samym zapis na:

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty – dołączyć do oferty

Odpowiedź na pytanie nr 87: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela producenta i tym samym zapis na:

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty – dołączyć do oferty.

Pytanie nr 88

Załącznik nr 1 do SWZ – umowa

Wnosimy o dokonanie zmiany § 6 ust. 2 projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej w tym postanowieniu wysokości kary umownej z 2% do 0,5% wartości wynagrodzenia brutto (sprzętu, którego dotyczy dostawa) za każdy dzień zwłoki.

Określona w projektowanych postanowieniach umowy kara umowna z tytułu zwłoki w dostawie w wysokości aż 2% za każdy dzień zwłoki jest – w ocenie Wykonawcy, a także w świetle orzecznictwa – rażąco wygórowana. Tak określona kara prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę towaru a wysokością kary umownej zastrzeżonej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, zwłaszcza przy uwzględnieniu, że zwłoka może wynikać z przyczyn obiektywnych (np. transport, odprawa celna, dostępność komponentów).

Jak wskazuje się w orzecznictwie, „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z 24.01.2014 r., I CSK 124/13).

Dodatkowo, udostępnione na stronie Urzędu Zamówień Publicznych przykłady dobrych praktyk kontraktowych jasno wskazują, że w przypadku zwłoki w dostawie kary umowne powinny mieścić się w przedziale 0,1–0,5% za każdy dzień zwłoki i dotyczyć wyłącznie części zamówienia, której rzeczywiście dotyczy naruszenie umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 88: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający dopuści, zamiast jednej referencji obejmującej dostawę, instalację, uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia oraz zapewnienie autoryzowanego serwisu sprzętu, przedstawienie dwóch referencji dotyczących tego samego przedmiotu zamówienia?

W pierwszej referencji potwierdzona byłaby dostawa, instalacja, uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia oraz zapewnienie autoryzowanego serwisu sprzętu, natomiast druga referencja dotyczyłaby opinii użytkownika na temat eksploatacji sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 89: Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji SWZ, jednocześnie wprowadzi zmianę do załącznika nr 5 do SWZ odnośnie referencji. Zakres wymaganych referencji (lub innego dokumentu) będzie dotyczył jedynie instalacji oferowanego urządzenia.

Pytanie nr 90

Dotyczy IX. Opis sposobu przygotowania oferty, pkt. 12b oraz Załącznik nr 5 do SWZ część 7, Inne, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie danego parametru w przypadku braku danej informacji w oficjalnym katalogu / materiałach producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 90: Zamawiający informuje, iż dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie danego parametru w przypadku braku danej informacji w oficjalnym katalogu / materiałach producenta.

Pytanie nr 91

Czy można zaoferować inny system KD niż wynikający z zapytania?

- Chcemy zaoferować system KD VISO 2.0 firmy Roger spełniający wyższą normę bezpieczeństwa GRADE 4

Odpowiedź na pytanie nr 91: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 92

Czy można zaoferować inne rozwiązanie sprzętowe niż w zapytaniu?

- W zapytaniu system KD zbudowany jest w oparciu o kontroler sieciowy, połączony z kontrolerami drzwiowymi a te z kolei połączone są z czytnikami. My proponujemy użycie kontrolera sieciowego zintegrowanego z modułami obsługującymi drzwi i czytniki oraz zasilacz buforowy w jednej, dedykowanej obudowie.

Odpowiedź na pytanie nr 92: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 93

Czy system może nie posiadać karty "MASTER" za pomocą, której programuje się inne karty do systemu?

- Proponujemy rozwiązanie, w którym karty programuje się z poziomu oprogramowania zarządzającego.

Odpowiedź na pytanie nr 93: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 94

Czy możemy użyć oprogramowania zarządzającego korzystającego z dedykowanej, darmowej bazy SQL EXPRESS?

- W proponowanym rozwiązaniu korzystamy z serwera SQL EXPRESS do utworzenia bazy danych systemu i z poziomu SQL EXPRESS baza jest zabezpieczona przed niepowołanym dostępem oraz nieuprawnionym kopiowaniem a także sama baza przechowuje rejestr operacji.

Odpowiedź na pytanie nr 94: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 95

Czy możemy użyć oprogramowanie zarządzające (VISO) systemem kontroli dostępu?

- Oferujemy aktualną wersję oprogramowania, po powstaniu przepisów wykonawczych w polskim prawie do NIS2 producent gwarantuje nieodpłatny upgrade oprogramowania do wersji spełniającej przyszłe przepisy (w tym logowanie dwuskładnikowe).

Odpowiedź na pytanie nr 95: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 96

Czy możemy użyć oprogramowania VISO, które nie spełnia poniższych zapisów?

- System KD musi mieć możliwość powiązania możliwość logowania się operatów z konkretnych lokalizacji fizycznych.  NIE
- System KD musi posiadać okno wyświetlające statystykę operacji, która działają w bazie danych NIE
- System KD musi posiadać powiadomienie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia haseł w formie komunikatu np. „hasło wygasa za x dni", które będzie widoczne podczas logowania do systemu KD przez operatora. W momencie, gdy pojawi się komunikat o haśle, operator może od razu zmienić hasło. NIE
- System KD musi posiadać moduł obsługi certyfikatów. System KD musi posiadać własny urząd certyfikacji (ownCA) (z automatycznie tworzonym, unikalnym certyfikatem głównym), który może wystawiać wiele certyfikatów cyfrowych NIE

Odpowiedź na pytanie nr 96: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 97

Czy możemy użyć kontrolera, który może obsłużyć do 16 urządzeń (czytniki, expandery) podłączonych do szyny RS?

Odpowiedź na pytanie nr 97: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 98

Czy kontroler może być wyposażony w kartę sieciową o prędkości 100 Mb/s?

Odpowiedź na pytanie nr 98: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 99

Czy kontroler może nie mierzyć temperatury?

Odpowiedź na pytanie nr 99: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 100

Czy serwer może mieć zbliżoną konfigurację (równoważną lub lepszą), chcemy zastosować RAID 1 do bazy danych?

Odpowiedź na pytanie nr 100: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 101

Czy stacja kliencka może być wyposażona w dedykowany czytnik kart firmy Roger?

Odpowiedź na pytanie nr 101: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Pytanie nr 102

Czy stacja kliencka może być wyposażona w jeden port lan i 3 wyjścia wideo: HDMI x1, DPx2?

Odpowiedź na pytanie nr 102: Zamawiający informuje, iż w związku z zadanymi do części 4 pytaniami, Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia jest na tyle nieprecyzyjny, że nie ma możliwości dokładnego określenia zakresu zamawianej usługi, co uniemożliwia zawarcie umowy z wykonawcą bez ryzyka jej unieważnienia. W ocenie Zamawiającego jedynym sposobem naprawienia tej części postępowania jest jego unieważnienie i powtórzenie wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian.

Zamawiający, iż modyfikacja dokumentów ujętych w przedmiotowym postępowaniu zostanie sporządzona w dniu jutrzejszym tj. 12.02.2026 r. Zamawiający jednocześnie informuje, o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.02.2026 r.

Arkadiusz Dębicki

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 11.02.2026 r.

T – 2712; B5