[image: image1.png]


 
Gdańsk, dnia 05.11.2025 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 715/2025/TP
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)
Pytanie 1
Dotyczy zapisów SWZ: 

Mając na uwadze, że tylko część parametrów określonych w dokumentacji postępowania znajduje odzwierciedlenie w ogólnej producenckiej instrukcji użytkowania lub materiałach produktowych producenta (takich jak ulotki czy broszury), zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie materiałów autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski potwierdzające parametry ofertowanych urządzeń? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 2
Dotyczy Umowy: 

§1 ust. 1 c Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi Wykonawcy. Jasne przypisanie obowiązków pozwoli uniknąć opóźnień i dodatkowych kosztów, co przyspieszy realizację dostawy i zmniejszy ryzyko dla Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż przygotowanie miejsca montażu jest po stronie Wykonawcy.
Pytanie 3
§1 ust. 1 c Prosimy o doprecyzowanie zapisu odnoszącego się …. jak również wyposażenie go (jeśli występuje taka konieczność) w przyłącza do istniejącej instalacji oraz gniazda niezbędne do prawidłowej pracy, czy w interpretacji należy rozumieć jedynie podłączenie dostarczonego sprzętu do istniejących przyłączy i gniazd, czy również dostosowanie (modyfikację) istniejących mediów czy jedynie podłączenie do nich? Zakres obowiązków wykonawcy wynikający z tego zapisu wpływa na sposób kalkulacji ceny oferty oraz ocenę ryzyk technicznych. Dostosowanie lub modyfikacja istniejących instalacji może wymagać dodatkowych prac, materiałów i uzgodnień, co znacząco różni się od samego podłączenia sprzętu do istniejących przyłączy. Doprecyzowanie znaczenia zapisu jest niezbędne dla jednoznacznego określenia zakresu świadczenia wykonawcy i uniknięciu ewentualnych nieporozumień. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż podłączenie dostarczonego sprzętu obejmuje podłączenie do wymaganych przez urządzenie mediów.
Pytanie 4
§1 ust. 1 d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „przeszkolenie personelu Zamawiającego (medycznego i technicznego) z zakresu prawidłowej obsługi i zasad eksploatacji, konserwacji, podstawowej diagnostyki (w sytuacji wystąpienia awarii) oraz przeglądów dostarczonego sprzętu” poprzez usunięcie fragmentu „oraz przeglądów dostarczonego sprzętu”? Autoryzowany przedstawiciel producenta nie posiada uprawnień do szkolenia personelu podmiotów trzecich w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego, gdyż czynności te mogą być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone przez producenta i posiadające jego autoryzację. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 5
§2 ust. 1 w umowie wskazano termin realizacji dostawy, instalacji oraz uruchomienia przedmiotu umowy określony datą kalendarzową – do dnia 05.12.2025 r. Prosimy o doprecyzowanie lub zmianę tego zapisu poprzez określenie terminu w jednostkach czasu (np. tygodniach) liczonych od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w umowie o zamówienie publiczne termin wykonania zamówienia powinien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, a nie poprzez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej. Określenie terminu w ten sposób pozwala uniknąć niejednoznaczności, zwłaszcza w przypadku, gdy faktyczna data podpisania umowy może różnić się od planowanej. Doprecyzowanie zapisu zapewni zgodność projektu umowy z przepisami Pzp oraz umożliwi wykonawcy jednoznaczne określenie okresu realizacji umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, iż Ministerstwo Obrony Narodowej dało Zamawiającemu tyle czasu i nie ma możliwości zmiany tego terminu.
Pytanie 6
§2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do 21 tygodni od jej zawarcia? Urządzenia medyczne są zamawiane u producenta według konkretnej specyfikacji i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu, a także ewentualna odprawa celna, uniemożliwiają szybszą dostawę. Wydłużenie terminu pozwoli wykonawcom złożyć realne oferty bez konieczności uwzględniania wysokich rezerw czasowych i kosztowych, co przełoży się na niższe ceny i większą pewność terminowej realizacji dla Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, iż Ministerstwo Obrony Narodowej dało Zamawiającemu tyle czasu i nie ma możliwości zmiany tego terminu.
Pytanie 7
§3 ust 1a, Prosimy o wykreślenie formy kontaktu „faxem” z treści zapisu. Prosimy o pozostawienie jedynie formy zgłoszenia e-mailem lub telefonicznie. Sprzęt faksowy nie jest obecnie powszechnie używany przez wykonawców i w wielu przypadkach jest już niedostępny. Pozostawienie formy kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu zapewnia skuteczną i szybką komunikację między stronami, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej czytelności i trwałości korespondencji. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ
Pytanie 8
§4 ust. 4 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji projektu umowy w zakresie terminu płatności faktur VAT, w którym określono powszechnie stosowany 60 dniowy termin płatności. Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany na termin do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu. Zamawiający jako podmiot publicznych będący podmiotem leczniczym ma uprawnienie do określenia terminu płatności nie dłuższego niż 60 dni – co wynika z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Co oznacza, że termin ten może wynosić maksymalnie 60. W tym zakresie Zamawiający posiada również uprawnienie do określenia terminu krótszego zwłaszcza w sytuacji, gdy maksymalny termin jest nieuzasadniony merytorycznie i ekonomicznie. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia potwierdza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy. Tym samym, przenoszenie dokonywania płatności na tak odległe terminy – niespotykane w obrocie gospodarczym – jest niczym nieuzasadnione. Ponadto, rodzi to dla wykonawcy poważne konsekwencje w postaci konieczności uwzględnienia kosztów finansowania w granicach 4-5 % łącznej wartości. Co oczywiście przekłada się na wyższą cenę jaką zobowiązany będzie zapłacić zamawiający. W związku z powyższym, wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji poprzez określenie 30-dniowego terminu płatności. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 9
§5 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Czas dostaw zagranicznych i odprawy celne mogą znacznie wydłużyć oczekiwanie. Urealnienie terminu zapobiega nakładaniu kar w sytuacjach niezależnych od wykonawcy, co pozwoli utrzymać niższe ceny ofert i zagwarantuje Zamawiającemu faktyczną dostępność napraw w przewidywalnym terminie. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 10
§5 ust. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia wyrobu zastępczego do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Czas dostaw zagranicznych i odprawy celne mogą znacznie wydłużyć oczekiwanie. Urealnienie terminu zapobiega 

nakładaniu kar w sytuacjach niezależnych od wykonawcy, co pozwoli utrzymać niższe ceny ofert i zagwarantuje Zamawiającemu faktyczną dostępność napraw w przewidywalnym terminie 

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 11
§5 ust. 5 Prosimy o zmianę sformułowania „potwierdzonych certyfikatem” na „potwierdzonych raportem z przeglądu”. Autoryzowany serwis nie wydaje osobnych certyfikatów potwierdzających wykonanie przeglądu serwisowego. Standardowym dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie autoryzowanego przeglądu jest raport z przeglądu, który zawiera informacje o zakresie wykonanych czynności. Zmiana sformułowania ujednolica zapis z rzeczywistą praktyką serwisową autoryzowanego serwisu sprzętu medycznego oraz eliminuje ryzyko błędnej interpretacji obowiązków wykonawcy w zakresie dokumentowania przeglądów gwarancyjnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuje, iż rozumie te określenia jako tożsame i nie ma konieczności ich zmiany.
Pytanie 12
§5 ust. 6 Wykonawca prosimy o doprecyzowanie zapisu „Termin przeglądów przedmiotu Umowy będzie uzgodniony z Zamawiającym lub w przypadku nieuzgodnienia terminu będzie terminem wskazanym przez Zamawiającego” poprzez zmianę na „Termin przeglądów przedmiotu Umowy będzie uzgodniony z Zamawiającym, z uwzględnieniem zaleceń producenta oraz dostępności autoryzowanego serwisu.” Obowiązujący zapis jest zbyt ogólny i dopuszcza jednostronne wyznaczanie terminu przez Zamawiającego, co może być niewykonalne ze względów organizacyjnych lub technicznych. Doprecyzowanie, że termin przeglądów ustalany jest w porozumieniu stron, zapewnia właściwe planowanie czynności serwisowych, zachowanie zgodności z zaleceniami producenta i utrzymanie ważności gwarancji. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 13
§5 ust. 7 Prosimy o wykreślenie tego zapisu lub jego doprecyzowanie. Zapis w obecnym brzmieniu jest niejednoznaczny. Braki ilościowe są z natury rzeczy weryfikowane na etapie odbioru dostawy, natomiast w okresie gwarancji mogą wystąpić jedynie wady jakościowe związane z eksploatacją sprzętu. Doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności wykonawcy pozwoli uniknąć rozbieżnej interpretacji pojęcia „braki ilościowe” i „braki jakościowe” oraz jasno określić, czy dotyczy ono wyłącznie odbioru, czy również okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 14
§5 ust 9 Prosimy o wykreślenie formy kontaktu „faxem” z treści zapisu. Prosimy o pozostawienie jedynie formy zgłoszenia e-mailem lub telefonicznie. Sprzęt faksowy nie jest obecnie powszechnie używany przez wykonawców i w wielu przypadkach jest już niedostępny. Pozostawienie formy kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu zapewnia skuteczną i szybką komunikację między stronami, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej czytelności i trwałości korespondencji. 

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 15
§5 ust 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu w całości lub dopuści zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt Wykonawcy? Sprzęty tego typu nie są dostępne od ręki, a wykonawca nie ma możliwości utrzymywania sprzętu zastępczego na stanie. Zmiana zapisu pozwoli uniknąć konieczności kalkulowania bardzo wysokich rezerw magazynowych, co przełoży się na niższe koszty ofert. 

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 16
§5 ust 11 Prosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie sformułowania „karta pracy serwisu” określeniem „raport serwisowy” oraz usunięcie obowiązku wystawiania „certyfikatu dopuszczenia sprzętu do eksploatacji klinicznej”. Autoryzowany serwis sprzętu medycznego nie wystawia osobnych certyfikatów dopuszczenia do eksploatacji klinicznej. Standardowym dokumentem potwierdzającym wykonanie naprawy i dopuszczenie urządzenia do pracy jest raport serwisowy, zawierający dane o wykonanych czynnościach, testach funkcjonalnych oraz potwierdzeniu sprawności sprzętu. Zmiana urealnia zapis w stosunku do praktyki autoryzowanych serwisów i eliminuje konieczność generowania dokumentów niewystępujących w procedurach producenta. 

Proponujemy następujące brzmienie tego ustępu: „Potwierdzeniem wykonania naprawy będzie raport serwisowy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do paszportu urządzenia. Raport zawiera informacje o dopuszczeniu sprzętu do pracy, dacie kolejnego przeglądu (dzień, miesiąc, rok) i potwierdzenie imienną pieczątką serwisanta.”
Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, iż rozumie te określenia jako tożsame i nie ma konieczności ich zmiany.
Pytanie 17
§6 ust. 2 Prosimy o obniżenie kar z 2% do 1% lub ich naliczanie od wartości danego urządzenia. Zbyt wysokie kary powodują, że wykonawcy kalkulują dodatkowe ryzyko w cenach ofert. Racjonalizacja zapisów pozwoli na składanie niższych ofert i zapewni ich większą konkurencyjność, co jest korzystne dla Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.  Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).
Pytanie 18
§7 ust 1c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu w całości lub dopuści zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt Wykonawcy? Sprzęty tego typu nie są dostępne od ręki, a wykonawca nie ma  możliwości utrzymywania sprzętu zastępczego na stanie. Zmiana zapisu pozwoli uniknąć konieczności kalkulowania bardzo wysokich rezerw magazynowych, co przełoży się na niższe koszty ofert. 

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 19
§10 ust 1,2,3 Prosimy o wykreślenie formy kontaktu „faxem” z treści zapisu. Prosimy o pozostawienie jedynie formy zgłoszenia e-mailem lub telefonicznie. Sprzęt faksowy nie jest obecnie powszechnie używany przez wykonawców i w wielu przypadkach jest już niedostępny. Pozostawienie formy kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu zapewnia skuteczną i szybką komunikację między stronami, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej czytelności i trwałości korespondencji. 

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ
Pytanie 20
§12 ust 2 Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada zapewnione środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia oraz czy środki te zostały przyznane decyzją właściwej instytucji finansującej. Zgodnie z §12 ust 2 projektu umowy Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków finansowych. Dla prawidłowej oceny ryzyka i rzetelnego przygotowania oferty konieczne jest potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje środkami lub posiada wiążące zapewnienie ich przyznania. 

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający informuje, iż inicjatorem przedmiotowego postępowania jest Ministerstwo Obrony Narodowej, do niego należy podjęcie decyzji o przyznaniu środków, od niego są również uzależnione daty realizacji postępowania w związku z powyższym zgodnie z SWZ.
Pytanie 21
§12 ust 3 Czy Zamawiający przewiduje możliwość zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego (np. brak środków finansowych)? Wykonawca ponosi realne koszty realizacji umowy. Unieważnienie postępowania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy skutkuje stratami po jego stronie. Zamawiający, jako organizator postępowania, powinien zapewnić finansowanie lub ponieść odpowiedzialność za brak jego zabezpieczenia. Czy Zamawiający przewiduje pokrycie kosztów np. sprzętów już zamówionych przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający informuje, iż inicjatorem przedmiotowego postępowania jest Ministerstwo Obrony Narodowej, do niego należy podjęcie decyzji o przyznaniu środków, od niego są również uzależnione daty realizacji postępowania w związku z powyższym zgodnie z SWZ.
Pytanie 22
§14 Czy Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionych przedstawicieli stron? Zawarcie umowy w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest formą równoważną podpisowi własnoręcznemu. Dopuszczenie tej formy podpisania umowy umożliwia zachowanie pełnej ważności i skuteczności czynności prawnej, przy jednoczesnym dostosowaniu do aktualnie obowiązujących standardów w zamówieniach publicznych prowadzonych w formie elektronicznej. 

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Dotyczy Załącznik 5 dot. Inne: 

Pytanie 23
Pkt 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Czas dostaw zagranicznych i odprawy celne mogą znacznie wydłużyć oczekiwanie. Urealnienie terminu zapobiega nakładaniu kar w sytuacjach niezależnych od wykonawcy, co pozwoli utrzymać niższe ceny ofert i zagwarantuje Zamawiającemu faktyczną dostępność napraw w przewidywalnym terminie. 

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 24
Pkt 13. Mając na uwadze, że tylko część parametrów określonych w dokumentacji postępowania znajduje odzwierciedlenie w ogólnej producenckiej instrukcji użytkowania lub materiałach produktowych producenta (takich jak ulotki czy broszury), zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie specyfikacji technicznej sprzętu potwierdzającego zgodność ofertowanych urządzeń z wymaganymi parametrami wystawionymi przez autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski? 

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Dotyczy Załącznik 5 dot. I. Parametry techniczne: 

Pytanie 25
Pkt 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego wyświetlacz po stronie załadowczej oraz rozładowczej zlokalizowany obok komory sterylizatora na ergonomicznej wysokości 1350-1600mm? Uzasadnienie: Wymiar ten nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego pozostając nadal na ergonomicznej wysokości? 

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania urządzenie posiadającego wyświetlacz po stronie załadowczej oraz rozładowczej zlokalizowany obok komory sterylizatora na ergonomicznej wysokości 1350-1600mm
Dotyczy Załącznik 5 dot. III. Instalacja, prace adaptacyjne: 

Pytanie 26
Pkt 64. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pod pojęciem sterylizatora ma na myśli "myjnia dezynfektor" zgodnie z parametrami opisującymi urządzenie powyżej? 

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający informuje, iż pod pojęciem sterylizator miał na myśli "myjnia dezynfektor".
Pytanie 27
Pkt 64. Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, czy Zamawiający zapewni w miejscu montażu przyłącze elektryczne o parametrach umożlwiających podłączenie urządzeń o zapotrzebowaniu energetycznym opisanym w pkt 58? 

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający informuje, iż jest w stanie zapewnić takie przyłącze elektryczne o parametrach umożliwiających podłączenie urządzeń, jednak doprowadzenie kabli jest po stronie Wykonawcy.
Pytanie 28
Pkt 66. Prosimy o doprecyzowanie punktu i jednoznaczne wyjaśnienie czy pod pojęciem "adaptacja instalacji wody uzdatnionej" Zamawiający oczekuje wyłącznie podłączenia urządzenia z instalacji zlokalizowanej w przestrzeni montażu urządzeń? 

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający informuje, iż zakresie pracy Wykonawcy jest przeprowadzanie adaptacji obecnej u Zamawiający instalacji wody uzdatnionej w taki sposób jaki wymaga tego zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie. Przykładem może być konieczność zwiększenie ciśnienia wody w instalacji albo średnic orurowania, w zależności od parametrów oferowanego urządzenia. Możliwe, że instalacja nie będzie wymagała adaptacji do oferowanego urządzenia.
Pytanie 29
Pkt 67. Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie czy pod pojęciem "konfiguracja urządzeń z posiadanym przez Zamawiającym systemem T-DOC" oczekuje zaoferowanie urządzenia, które mają możliwość eksportu danych na serwer Zamawiającego w formacie umożliwiającym pobranie danych dotyczących procesu przez producenta systemu T-DOC? 

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że pod pojęciem "konfiguracja urządzeń z posiadanym przez Zamawiającym systemem T-DOC" oczekuje zaoferowanie urządzenia, które mają możliwość eksportu danych na serwer Zamawiającego w formacie umożliwiającym pobranie danych dotyczących procesu przez producenta systemu T-DOC.
Dotyczy Część 1

Parametry techniczne 

Pytanie 30
Poz. 9- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię spełniającą wymagania normy PN-EN 1717, co jest potwierdzone w Certyfikacie CE? Pod względem formalnym jest to rozwiązanie identyczne jak opisane w  SWZ, a myjnia spełnia postawione wymaganie pod względem funkcjonalnym.

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 31
Poz. 11- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nastawy pompy dla każdego programu i każdej fazy w tym programie Zamawiający odstąpi od każdorazowej walidacji urządzenia w celu sprawdzenia poprawności ustawień i tym samy zmieni status wyrobu medycznego ? Obecnie każda zmiana parametrów wpływających na proces mycia i dezynfekcji, w tym parametrów pracy pompy (ciśnienia, przepływu), jest modyfikacją walidowanych parametrów procesu — czyli zmienia warunki skuteczności mycia i dezynfekcji. Zgodnie z normą PN-EN ISO 15883 oraz wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych (MDR 2017/745),
każda taka zmiana powinna być walidowana i udokumentowana przez producenta lub autoryzowany serwis. 
Wnosimy o zmianę zapisu możliwość stosowania programów zawalidowanych przez producenta odpowiednio dobranych do wsadów ciężkich i lekkich gwarantujących poprawność i zgodność procesów z obowiązującymi normami.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 32
Poz. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w czujnik obecności piany w komorze? Rozwiązanie to jest stosowane w myjniach firmy Belimed. Właściwie dobrane środki myjące nie powodują powstawania piany. Dodatkowo, nawet w przypadku powstania piany, sytuacja ta zostanie wychwycona przez czujniki przy pompie obiegowej i proces zostanie zatrzymany. NIe ma więc konieczności stosowania dodatkowego czujnika w komorze.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 33
Poz. 15- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w system antypianowy? Rozwiązanie to jest stosowane w myjniach firmy Belimed. Właściwie dobrane środki myjące nie powodują powstawania piany. Dodatkowo, celem całego procesu mycia jest usunięcie m.in.. pozostałości krwi na narzędziach, co odbywa się zazwyczaj w fazie mycia wstępnego, przy użyciu wody zimnej gdzie ryzyko powstania piany jest minimalne.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 34
Poz. 18- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę spustową? Oferowane przez nas myjnie należą do najszybszych na rynku i fakt zastosowania pompy spustowej nie ma wpływu na wydłużenie czasu trwania procesu. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla myjni firmy Belimed.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 35
Poz. 19- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę obiegową o parametrach dobranych do konstrukcji urządzenia? Wymaganie pompy o konkretnych parametrach lub konstrukcji jednoznacznie wskazuje na rozwiązania jednego z producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia. Dodatkowo, z punktu widzenia użytkowego, elementem istotnym powinien być czas trwania procesu, a nie zastosowane przez producenta urządzenia podzespoły

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 36
Poz. 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której można zainstalować 4 pompy dozujące środki chemiczne. Nowoczesne środki powodują, iż zazwyczaj w urządzeniach tego typu stosuje się 3, maksymalnie 4 pompy. Wymaganie 5 pomp nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, a stanowi jedynie dodatkowy "bloker" uniemożliwiający złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 37
Poz. 23- Wnośmy o dopuszczenie rozwiązania nie wymagającego dozowania dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu jako rozwiązania droższego w eksploatacji oraz rozwiązania charakterystycznego  i stasowanego wyłącznie przez jednego producenta Belimed. Obecnie w celu uproszczenia procesu stosowania chemii w urządzeniach dąży się do ograniczenia liczby środków chemicznych stosowanych w myjniach dezynfektorach stosując koncentraty różnicujące mycie i dezynfekcję w zależności od użytego stężenia roztworu roboczego.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 38
Poz. 30- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w dotykowy panel sterowania o przekątnej 7"? Z doświadczenia wiemy, iż wielkość taka zapewnia bezproblemową obsługę urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 39
Poz. 40- Wnosimy o dopuszczenie załadunku o wadze 60-70 kg na wózek urządzenia, obecnie postawiony wymóg jest charakterystyczny dla urządzeń Belimed, masa narzędzi umieszczanych w komorze winna być dobrana do pojemności urządzenia oraz możliwości umieszczania ciężkich tac przez personel, obecnie zgodnie z BHP ciężar podnoszony powyżej wysokości ramion jest znacznie ograniczony, obecnie postawiony wymóg wskazuje konieczność umieszczenia na półce ponad 20 kg co przy załadunku na najżywszym poziomie ok. 140-150 cm od podłogi będzie utrudnione 

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 40
Poz. 43- Wnosimy o dopuszczenie myjni nie wyposażonej w program samodezynfekcji w przypadku postoju dłuższego niż 24h. Urządzenia tego typu pracują w trybie ciągłym i praktycznie nie ma przestojów powyżej 24h. Dodatkowo, urządzenie po zakończonym procesie jest całkowicie zdezynfekowane, a umieszczany w środku nowy wsad jest wsadem zdekontaminowanym więc i tak ulega kontaminacji w momencie umieszczenia wsadu w komorze.

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 41
Poz. 44- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w suszarkę o wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia? Wymaganie suszarki o wydajności min. 500m3/h jednoznacznie wskazuje na rozwiązania jednego z producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 42
Poz. 48-Prosimy o doprecyzowanie czy filtry opisane w p. 48 SWZ i p. 47 są to tożsame filtry czy też urządzenie ma mieć 4 filtry suszarki

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 43
Poz. 59- Wnosimy o wykreślenie wymogu stosowania przyłącza wody ciepłej jako niekorzystnego z punktu widzenia procesu mycia i dezynfekcji, urządzenia powinny pracować na wodzie uzdatnionej a nie miejskiej. Do urządzeń doprowadza się wodę uzdatnioną zmiękczoną i demineralizowaną a wody ciepłej się nie uzdatnia poza przemysłem. Wnośmy również o odstąpienie  od wymogu okreslenia prędkości poboru jako cechy charakterystycznej dla urządzeń BELIMED.

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 44
Poz. 60- Prosimy o odstąpienie od wymogu przyłącza myjąco-suszącego wózka umieszczonego centralnie w podstawie wózka. Jest to rozwiązanie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla urządzeń firmy BELIMED. Wprowadzenie takiego wymogu stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 45
Poz. 61- Prosimy o odstąpienie od wymogu przyłącza myjąco-suszącego wózka umieszczonego centralnie w podstawie wózka. Jest to rozwiązanie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla urządzeń firmy BELIMED. Wprowadzenie takiego wymogu stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 46
Poz. 9- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię spełniającą wymagania normy PN-EN 1717, co jest potwierdzone w Certyfikacie CE? Pod względem formalnym jest to rozwiązanie identyczne jak opisane w  SWZ, a myjnia spełnia postawione wymaganie pod względem funkcjonalnym.

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 47
Poz. 11- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nastawy pompy dla każdego programu i każdej fazy w tym programie Zamawiający odstąpi od każdorazowej walidacji urządzenia w celu sprawdzenia poprawności ustawień i tym samy zmieni status wyrobu medycznego ? Obecnie każda zmiana parametrów wpływających na proces mycia i dezynfekcji,  w tym parametrów pracy pompy (ciśnienia, przepływu),jest modyfikacją walidowanych parametrów procesu — czyli zmienia warunki skuteczności mycia i dezynfekcji. Zgodnie z normą PN-EN ISO 15883 oraz wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych (MDR 2017/745),
każda taka zmiana powinna być walidowana i udokumentowana przez producenta lub autoryzowany serwis. 
Wnosimy o zmianę zapisu możliwość stosowania programów zawalidowanych przez producenta odpowiednio dobranych do wsadów ciężkich i lekkich gwarantujących poprawność i zgodność procesów z obowiązującymi normami.

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 48
Poz. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w czujnik obecności piany w komorze? Rozwiązanie to jest stosowane w myjniach firmy Belimed. Właściwie dobrane środki myjące nie powodują powstawania piany. Dodatkowo, nawet w przypadku powstania piany, sytuacja ta zostanie wychwycona przez czujniki przy pompie obiegowej i proces zostanie zatrzymany. NIe ma więc konieczności stosowania dodatkowego czujnika w komorze.

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 49
Poz. 15- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w system antypianowy? Rozwiązanie to jest stosowane w myjniach firmy Belimed. Właściwie dobrane środki myjące nie powodują powstawania piany. Dodatkowo, celem całego procesu mycia jest usunięcie m.in.. pozostałości krwi na narzędziach, co odbywa się zazwyczaj w fazie mycia wstępnego, przy użyciu wody zimnej gdzie ryzyko powstania piany jest minimalne.

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 50
Poz. 18- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę spustową? Oferowane przez nas myjnie należą do najszybszych na rynku i fakt zastosowania pompy spustowej nie ma wpływu na wydłużenie czasu trwania procesu. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla myjni firmy Belimed.

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 51
Poz. 19- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę obiegową o parametrach dobranych do konstrukcji urządzenia? Wymaganie pompy o konkretnych parametrach lub konstrukcji jednoznacznie wskazuje na rozwiązania jednego z producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia. Dodatkowo, z punktu widzenia użytkowego, elementem istotnym powinien być czas trwania procesu, a nie zastosowane przez producenta urządzenia podzespoły

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 52
Poz. 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której można zainstalować 4 pompy dozujące środki chemiczne. Nowoczesne środki powodują, iż zazwyczaj w urządzeniach tego typu stosuje się 3, maksymalnie 4 pompy. Wymaganie 5 pomp nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, a stanowi jedynie dodatkowy "bloker" uniemożliwiający złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 53
Poz. 23- Wnośmy o dopuszczenie rozwiązania nie wymagającego dozowania dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu jako rozwiązania droższego w eksploatacji oraz rozwiązania charakterystycznego  i stasowanego wyłącznie przez jednego producenta Belimed. Obecnie w celu uproszczenia procesu stosowania chemii w urządzeniach dąży się do ograniczenia liczby środków chemicznych stosowanych w myjniach dezynfektorach stosując koncentraty różnicujące mycie i dezynfekcję w zależności od użytego stężenia roztworu roboczego.

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 54
Poz. 30- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w dotykowy panel sterowania o przekątnej 7"? Z doświadczenia wiemy, iż wielkość taka zapewnia bezproblemową obsługę urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 54: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 55
Poz. 40- Wnosimy o dopuszczenie załadunku o wadze 60-70 kg na wózek urządzenia, obecnie postawiony wymóg jest charakterystyczny dla urządzeń Belimed, masa narzędzi umieszczanych w komorze winna być dobrana do pojemności urządzenia oraz możliwości umieszczania ciężkich tac przez personel, obecnie zgodnie z BHP ciężar podnoszony powyżej wysokości ramion jest znacznie ograniczony, obecnie postawiony wymóg wskazuje konieczność umieszczenia na półce ponad 20 kg co przy załadunku na najżywszym poziomie ok. 140-150 cm od podłogi będzie utrudnione 

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 56
Poz. 43- Wnosimy o dopuszczenie myjni nie wyposażonej w program samodezynfekcji w przypadku postoju dłuższego niż 24h. Urządzenia tego typu pracują w trybie ciągłym i praktycznie nie ma przestojów powyżej 24h. Dodatkowo, urządzenie po zakończonym procesie jest całkowicie zdezynfekowane, a umieszczany w środku nowy wsad jest wsadem zdekontaminowanym więc i tak ulega kontaminacji w momencie umieszczenia wsadu w komorze.

Odpowiedź na pytanie nr 56: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 57
Poz. 44- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w suszarkę o wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia? Wymaganie suszarki o wydajności min. 500m3/h jednoznacznie wskazuje na rozwiązania jednego z producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia

Odpowiedź na pytanie nr 57: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 58
Poz. 48-Prosimy o doprecyzowanie czy filtry opisane w p. 48 SWZ i p. 47 są to tożsame filtry czy też urządzenie ma mieć 4 filtry suszarki

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 59
Poz. 59- Wnosimy o wykreślenie wymogu stosowania przyłącza wody ciepłej jako niekorzystnego z punktu widzenia procesu mycia i dezynfekcji, urządzenia powinny pracować na wodzie uzdatnionej a nie miejskiej. Do urządzeń doprowadza się wodę uzdatnioną zmiękczoną i demineralizowaną a wody ciepłej się nie uzdatnia poza przemysłem. Wnośmy również o odstąpienie od wymogu określenia prędkości poboru jako cechy charakterystycznej dla urządzeń BELIMED.

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 60
Poz. 60- Prosimy o odstąpienie od wymogu przyłącza myjąco-suszącego wózka umieszczonego centralnie w podstawie wózka. Jest to rozwiązanie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla urządzeń firmy BELIMED. Wprowadzenie takiego wymogu stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 61
Poz. 61- Prosimy o odstąpienie od wymogu przyłącza myjąco-suszącego wózka umieszczonego centralnie w podstawie wózka. Jest to rozwiązanie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla urządzeń firmy BELIMED. Wprowadzenie takiego wymogu stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 62
Poz. 62- Czy Zamawiający dopuści dostawę wraz z myjnią wsadu do mycia mikro-instrumentów, pozwalającego na przyłączenie 22 instrumentów kanałowych, wyposażonego dodatkowo w 15 węży silikonowych i 5 złączy typu luer do podłączenia instrumentów? Pod względem ilości możliwości podłączania i mycia mikro-instrumentów jest to rozwiązanie dużo lepsze niż opisane w p. 62 SWZ tace.

Odpowiedź na pytanie nr 62: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Wniosek o modyfikację
Działając na podstawie art. 135 ust. 1 Pzp wnoszę o zmianę treści SWZ oraz projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie:

1. Modyfikacji sposobu rozliczenia z Wykonawcą poprzez wprowadzenie możliwości udzielenia zaliczki w wysokości 100 % wynagrodzenia brutto wraz z obowiązkiem przedstawienia zabezpieczenia jej zwrotu zgodnie z art. 442 ust. 3 Pzp; 
2. Umożliwienia wykonania dostawy, instalacji oraz uruchomienia wolnego od wad (fizycznych i prawnych) przedmiotu Umowy do dnia 31.03.2026 r.
a w związku z tym:

3. dopuszczenia możliwości, że przeniesienie własności przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi wcześniej, z chwilą dokonania płatności zaliczki. Do czasu przekazania przedmiotu dostawy do siedziby Zamawiającego, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za jego przechowanie, zabezpieczenie oraz ubezpieczenie, zapewniając utrzymanie sprzętu w stanie nienaruszonym i gotowym do montażu.
4. modyfikacji terminów płatności i warunków odbioru, aby umożliwić rozliczenie zaliczki w 2025 r. i zachować równowagę kontraktową;
5. zmiany postanowień dotyczących kar umownych i dostosowanie ich do postulowanego mechanizmu zapłaty i terminu realizacji przedmiotu umowy.

Uzasadnienie

1. Podstawa prawna – art. 442 Pzp
2. Udzielenie zaliczki (nawet do 100 % wysokości wynagrodzenia) Wykonawcy jest w pełni zgodne z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz z ugruntowaną praktyką udzielania zamówień publicznych.
Ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń procentowych co do wysokości zaliczki, pozostawiając Zamawiającemu swobodę w kształtowaniu zasad płatności z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia. Zgodnie z art. 442 Pzp Zamawiający może udzielić zaliczki na poczet realizacji zamówienia w dowolnej wysokości, pod warunkiem zapewnienia należytej ochrony interesu finansowego poprzez żądanie stosownego zabezpieczenia jej zwrotu.
Tak ukształtowany mechanizm, połączony z gwarancją bankową,  ubezpieczeniową,  lub w pieniądzu gwarantuje pełne bezpieczeństwo środków publicznych, jednocześnie umożliwiając sprawną i efektywną realizację zamówienia.
Powyższe znajduje swoje potwierdzenie m.in. w komentarzu Urzędu Zamówień Publicznych do ustawy PZP, gdzie w kontekście art. 442 PZP określono, iż: “Pzp nie precyzuje zakresu informacji, jaki należy podać w ogłoszeniu o zamówieniu czy dokumentach zamówienia, przewidując zaliczki. Tym samym decyzja w tej kwestii należy do zamawiającego. Z uwagi na to, że wykonawca, kalkulując ofertę, bierze pod uwagę możliwość skorzystania z zaliczki, należy uznać, że informacja na ten temat powinna zawierać dane dotyczące dopuszczalnej wysokości, warunków wypłaty zaliczek, terminu ich rozliczenia oraz ewentualnego zabezpieczenia ich zwrotu. Szerszy zakres informacji w tym zakresie pozytywnie wpłynie na kalkulację oferty wykonawcy. Należy także zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń dotyczących udzielania zaliczek, oprócz możliwości udzielenia kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. Z powyższego wynika, że zamawiający może udzielić więcej niż jednej zaliczki. Pzp nie precyzuje jednak liczby udzielanych zaliczek czy też ich maksymalnej wysokości, pozostawiając w tym zakresie decyzję zamawiającym. A zatem zamawiający samodzielnie dostosowuje udzielanie zaliczek do specyfiki zamówienia i swoich możliwości finansowych.”

3. Uzasadnienie faktyczne
a) Niniejszy wniosek uzasadniony jest faktem, iż przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy, w których dominujący koszt powstaje w momencie zakupu urządzeń u producentów.
Etap montażu i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego ma charakter czysto techniczny i nie generuje znaczących kosztów. W praktyce oznacza to, że Wykonawca ponosi niemal całość nakładów finansowych już na początku realizacji zamówienia, co uzasadnia udzielenie zaliczki do 100%, 

b) Przedmiotowe rozwiązanie pozostaje w zgodzie z ochroną interesów Zamawiającego i wydatkowania środków publicznych poprzez wprowadzone zabezpieczenie zwrotu zaliczki,

c) Takie rozwiązanie umożliwi również wydatkowanie środków z dotacji przyznanej Zamawiającemu w bieżącym 2025 roku. Zapis w obecnym brzmieniu, w związku z treścią postanowienia z §4 ust. 4, przewidującego 60 dniowy termin płatności w praktyce powodują brak możliwości rozliczenia środków z dotacji przyznanej Zamawiającemu na 2025 r.

d) W przedmiotowym postępowaniu realizacja dostaw w roku 2025 nie jest fizycznie możliwa ze względu na długie cykle produkcyjne i dostawę elementów wytwarzanych stricte pod przedmiotowe zamówienie.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę postanowień:

1) SWZ poprzez:

nadanie następującego brzmienia pkt VI SWZ: “Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 31.03.2026 r..”,

2) Załącznika nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy poprzez:
a) nadanie §2 następującego brzmienia:
1. Wykonawca wykona dostawę, instalację oraz uruchomienie wolnego od wad (fizycznych i prawnych) przedmiotu Umowy w terminie do 31.03.2026 r. od momentu zawarcia umowy; z tytułu wykonania dostawy, instalacji i uruchomienia zostaną sporządzone i  potwierdzone podpisanym przez Strony protokoły: zdawczo – odbiorczy, z instalacji oraz bezusterkowego uruchomienia.
2. Strony uzgadniają, że dopuszcza się przeniesienie własności przedmiotu Umowy na Zamawiającego po dokonaniu płatności zaliczkowej, o której mowa w §4.

3. Jako termin zakończenia uruchomienia przedmiotu Umowy rozumie się datę podpisania przez Strony protokołu z uruchomienia i przeszkolenia personelu Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt d Umowy.

4. Przedmiot Umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z:

a. kartą gwarancyjną;

b. instrukcją obsługi w języku polskim;

c. dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym;

d. wykazem podmiotów upoważnionych przez  wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania serwisu i przeglądów zalecanych przez producenta oraz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę;

e. informacjami niezbędnymi do wypełnienia dokumentu paszportu technicznego wyrobu;

f. dokumentem upoważniającym do obrotu i używania wyrobu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Dostarczony przedmiot Umowy może być rozpakowany jedynie przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

b) nadanie §4 następującego brzmienia:

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę:

____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.:

____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN.

2. Ustalona cena obejmuje w szczególności:

a. cenę sprzedaży przedmiotu Umowy;

b. koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu;

c. koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego;

d. koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego;

e. koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę;

f. należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Zamawiającego;

g. serwis gwarancyjny;

h. koszty podatku VAT.

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zamówienia w wysokości do 100 % wynagrodzenia brutto.

4. Warunkiem wypłaty zaliczki jest złożenie przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub w pieniądzu , zgodnej z art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, na kwotę równą wpłaconej zaliczce, ważną do dnia podpisania przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy.

5. Wypłata zaliczki nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury proforma, wystawionej przez Wykonawcę po zawarciu umowy i dostarczeniu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Termin płatności faktury zaliczkowej wynosi 14 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.

6. Zaliczka podlega rozliczeniu w fakturze końcowej, wystawionej po podpisaniu protokołu protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający może uzależnić wypłatę zaliczki od przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających rozpoczęcie realizacji zamówienia, w tym zamówienia u producenta, harmonogramu realizacji.

8. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

10. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. 

W świetle powyższego proponuję modyfikację § 2, § 4 Projektu Umowy oraz odpowiednie dostosowanie treści pkt VI SWZ. Zmiany te umożliwią właściwe finansowanie zamówienia, udzielenie zaliczki do 100 % wynagrodzenia brutto przy zabezpieczeniu jej zwrotu, wydatkowanie środków z dotacji w 2025 r. oraz zachowanie realnych terminów dostaw w 2026 r. Rozwiązanie jest zgodne z art. 442 Pzp, orzecznictwem KIO i praktyką stosowaną w zamówieniach na dostawy wytwarzane pod zamówienie.

Jednocześnie proponuję wprowadzenie zmiany w Zał. 5 do 715.2025.TP (1) polegającej na zastąpieniu zapisu „rok produkcji 2025” zapisem „rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025
Odpowiedź na wniosek: Zamawiający informuje, iż wniosek Wykonawcy nie spełnia przesłanek pytania, o których mowa w art. 284 ust. 1 Pzp., w związku z tym wniosek zostaje oddalony. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie czasu wykonania zamówienia, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej dało Zamawiającemu tyle czasu i konieczna jest dostawa do 05.12.2025 r.
Arkadiusz Dębicki
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Sporządził: Arkadiusz Dębicki
tel. 58/ 552 64 07
Data wykonania: 05.11.2025
T – 2712; B5
�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk


























14

