## Myjnie 2 szt.
Załącznik nr 5 do 715/2025/TP
Część 1
Myjnia dezynfektor 2 szt.
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK | 24 m-cy- 0 pkt, >24 m-cy- 10 pkt. >36 m-cy- 20 pkt.
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty. Dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 5 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Każdy przestój urządzenia wydłuża okres gwarancyjny o czas niesprawności. | Tak
9 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji wraz z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
17 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
18 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Myjnia dezynfektor 2 szt.
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Dodatkowa punktacja | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
I. Parametry techniczne
1 | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej zgodna z normą PN EN 1.4404 o grubości minimum 1,5mm. Wszystkie krawędzie wewnętrzne komory spawane (zaokrąglone). | Tak/ podać
2 | Drzwi komory przesuwne otwierane automatycznie (otwieranie drzwi w dół), napęd drzwi komory elektryczny. | Tak/ podać
3 | Drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Drzwi z logiką działania – brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | Tak/ podać
4 | Szerokość myjni maksymalnie 90cm (konstrukcja urządzenia nie wymagająca dostępu serwisowego bocznego; konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych). | Tak/ podać
5 | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, narzędzi mikrochirurgicznych, zestawów anestezjologicznych, kontenerów. | Tak/ podać
6 | Pojemność komory: - do 18 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1. | Tak/ podać
7 | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 21-25kW. | Tak/ podać
8 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej. | Tak/ podać
9 | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. Urządzenie spełnia wymagania w zakresie podłączenia do instalacji (zgodność z normą EN 1717 potwierdzone w deklaracji zgodności) | Tak/ podać, załączyć
10 | Ilość wody dla jednej fazy procesu z pełnym załadunkiem nie przekraczająca 35 litrów. | Tak/ podać
11 | Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku (automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu). | Tak/ podać
12 | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. | Tak/ podać
13 | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni dokonujący pomiaru drożności filtra w fazach mycia, płukania, dezynfekcji. | Tak/ podać
14 | Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej. | Tak/ podać
15 | System anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań(bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi na narzędziach. | Tak/ podać
16 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowana). | Tak/ podać
17 | Czujnik pomiaru przewodności w fazie płukania końcowego, uruchamiający w sposób automatyczny dodatkowe płukanie wodą zdemineralizowaną w przypadku gdy nie zostanie osiągnięta zadana wartość końcowa przewodności. | Tak/ podać
18 | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 50mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia oraz koniczność serwisowania). | Tak/ podać
19 | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: -wydajność pompy min 900 l/min -monitoring ciśnienia za pompą myjącą -wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej -pompa oraz całość układu orurowania opróżniane całkowicie po każdej fazie procesu poprzez zawór spustowy. | Tak/ podać
20 | Prędkość obrotowa pompy myjącej regulowana za pomocą falownika zapewniają tzw. „miękki start pompy” zabezpieczający przed uderzeniami wodnymi i uszkodzeniem narzędzi w komorze podczas startu pompy. Możliwość zadania ciśnienia pompy odpowiednio do załadunku i fazy procesu. | Tak/ podać
21 | Trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Możliwość instalacji 5 pomp detergentu. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. Myjnia winna utrzymywać stałe stężenie roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory. | Tak/ podać
22 | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku. | Tak/ podać
23 | Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu w różnych temperaturach (preparat oraz aktywator). | Tak/ podać
24 | Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku komory i ilości pobranej wody. | Tak/ podać
25 | Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych. | Tak/ podać
26 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak/ podać
27 | Sterownik wyposażony w złącza: RJ45, USB. Możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi | Tak/ podać
28 | Wewnętrzna wbudowana w sterownik pamięć minimum 1000 przeprowadzonych cykli wraz z informacjami o alarmach, nieprawidłowościach procesu, działaniami użytkownika, z możliwością ich zapisania na nośnik USB za pomocą wbudowanego złącza USB. | Tak/ podać
29 | Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak/ podać
30 | Dotykowy panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej z kolorowym graficznym wyświetlaczem o przekątnej powyżej 10 cali (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o: - aktualnym etapie procesu - informacji o przyczynach błędu i awarii - wartość A0 - postęp procesu, - informacje o przeglądzie Wszystkie komunikaty na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | Tak/ podać
31 | Wyświetlacz po stronie załadowczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości 1400 – 1500mm | Tak/ podać
32 | Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu | Tak/ podać
33 | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | Tak/ podać
34 | Panel sterowania urządzenia wykonany w wersji higienicznej tzn. na panelu sterującym nie ma żadnych wystających elementów obramowań drukarki, obramowań panelu sterowania utrudniających utrzymanie powierzchni czołowej w czystości (mycie, dezynfekcja). Powierzchnia czołowa panelu sterowania szklana po stronie załadowczej i wyładowczej. Dopuszcza się zgodne z przepisami ulokowanie przycisku awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia. | Tak/ podać
35 | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | Tak/ podać
36 | Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak/ podać
37 | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego. | Tak/ podać
38 | Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93 st. C i termiczno-chemicznej w 55st.C. | Tak/ podać
39 | Myjnia wyposażona w fabrycznie zwalidowane programy: - instrumenty krótki - instrumenty standardowy - instrumenty intensywny - kontenery - instrumenty neutralny - instrumenty alkaiczny | Tak/ podać
40 | Całkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w 93 st. C A0=3000, suszenia, nie przekraczający 45 min. dla następujących parametrów programu i załadunku: 1.Minimalne wymagane fazy programu: -mycie wstępne (pobór zimna woda), -mycie zasadnicze w temperaturze 60 st.C (5 minut) (pobór zimna woda) - płukanie (pobór zimna lub ciepła woda) - dezynfekcja termiczna w 93 st.C A0=3000 (pobór woda demineralizowana) - suszenie 130st.C 2. Załadunek komory myjącej na wózku narzędziowym minimum 5 cio poziomowym z narzędziami ze stali nierdzewnej o wadze 100kg. | Tak/ podać
41 | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej (zgodnie z normą EN 15883) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg zadanej w programie wartości A0 (zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0).Wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0 na wydruku. | Tak/ podać
42 | Liczba programów mycia – dezynfekcji do wyboru z panelu sterowania urządzenia minimum 15. | Tak/ podać
43 | Program samo dezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze minimum 93 st.C uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu. | Tak/ podać
44 | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury w zakresie od 55 do 120 st.C włącznie oraz czasem w zakresie do 30 minut indywidualnie dla każdego procesu. Wydajność tłoczenia powietrza suszącego regulowana z poziomu sterownika w zakresie minimalnym 150 - 500m3/h. | Tak/ podać
45 | Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego. | Tak/ podać
46 | Suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza elementów grzejnych min 10kW. | Tak/ podać
47 | Filtr wstępny oraz jałowy typu minimum H13 powietrza suszącego. | Tak/ podać
48 | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak/ podać
49 | Bezciśnieniowy grawitacyjny spust wody z bojlera do komory myjącej za pomocą zaworu spustowego. | Tak/ podać
50 | Silnik suszarki bezszczotkowy. | Tak/ podać
51 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa, których mycie jest utrudnione. | Tak/ podać
52 | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych). | Tak/ podać
53 | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak/ podać
54 | Przeszklone drzwi komory 100% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi. | Tak/ podać
55 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2. Zgodność z normą potwierdzona w deklaracji zgodności oraz certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej. | Tak/ podać
56 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak/ podać
57 | Podłączenie odpływu z myjni higienicznie bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny cokołowej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). | Tak/ podać
58 | Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, maksymalnie 25kW. | Tak/ podać
59 | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: - wody ciepłej, -wody zimnej -wody demineralizowanej, Prędkość poboru wody przez myjnie minimum 40l/minutę. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | Tak/ podać
II. Wyposażenie dla 2 sztuk myjni dezynfektorów:
60 | Wózek załadowczy na 15 dużych tac narzędziowych 1/1DIN na 5 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka a ramieniem myjącym 80mm). Wózek wyposażony w dwa demontowane poziomy które po demontażu zwiększają wysokość załadunkową poziomu do minimum 210 mm (półka demontowana wraz z ramieniem myjącym, przyłącze wodne ramienia myjącego wyposażone w automatycznie samozamykające przyłącze nie wymagające stosowania dodatkowych zaślepek). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180). Materiał stal kwasoodporna. - szt. 1 | TAK
61 | Wózek załadowczy na co najmniej 12 dużych tac narzędziowych DIN na 4 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka a ramieniem myjącym 110 mm). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Wózek wyposażony w samozamykające podłączenie do tacy do mycia do mikro instrumentów (przepływowe mycie i suszenie wewnętrznej powierzchni mikro instrumentów, kanałów) – minimum 4 podłączenia zlokalizowane na 2 poziomach dla tac do mycia do mikro instrumentów kanałowych. Wózek przystosowany i zwalidowane do załadunku i mycia minimum 20 kg/poziom mycia. Materiał stal kwasoodporna - szt. 1. | TAK
62 | Tace o rozmiarze minimum 500 x 300 mm, wysokość minimum 50mm, z zestawem przyłączy do mycia mikro-instrumentów na minimum 12 narzędzi kanałowych w tym też trokary. Taca wyposażona w minimum: - 2 mocowania pozycji narzędzi, - 10 portów z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 5 - 6 mm, - 2 port z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 4 - 8 mm, - 3 dysze natryskowe fi 4 mm i długości 120 mm Ilość kompletnych tac - szt. 4. | TAK
63 | Wózek transportowy do wózków załadowczych myjni z możliwością dokowania do myjni - szt.4 | TAK
III. Instalacja, prace adaptacyjne
64 | Demontaż posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora, przetransportowanie do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Montaż i podłączenie oferowanego sterylizatora do istniejących mediów. Testy, uruchomienie, szkolenia personelu. | Tak
65 | Zabudowa zaoferowanego sterylizatora po obu stronach, wykonana ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304. | Tak
66 | Adaptacja instalacji wody uzdatnionej na potrzeby dostarczonych urządzeń w zakresie Wykonawcy. | Tak
67 | Konfiguracja urządzeń z posiadanym przez Zamawiającym systemem T-DOC. | Tak