## Aparat do badań wideo EEG
Załącznik nr 5 do 711/2025/TP
Część 1
Aparat do badań wideo LTM EEG, Holter EEG
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK | 24 m-cy- 0 pkt, >24 m-cy- 10 pkt. >36 m-cy- 20 pkt.
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni wykonawca dostarcza sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas trwania naprawy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne
9 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
11 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
12 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
13 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
14 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
15 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
16 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
17 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Aparat do badań wideo LTM EEG, Holter EEG
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Dodatkowa punktacja | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025
I. Parametry techniczne
Głowica wejściowa wzmacniaczy biologicznych Holter EEG
1 | Głowica wejściowa 32-kanałowa ze wzmacniaczami EEG | Tak
2 | Ilość kanałów w układzie referencyjnym: 24 | Tak
3 | Ilość kanałów w układzie bipolarnym: 4 | Tak
4 | Ilość kanałów DC: 4 | Tak
5 | Wbudowany kanał do pomiaru saturacji, tętna i przycisku zdarzeń. Wbudowane gniazdo obsługi fotostymulatora. | Tak
6 | Rozdzielczość przetworników A/D na każdy kanał: 16 bit | Tak
7 | Poziom szumów: ≤ 1,08µV RMS | Tak
8 | Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych: CMRR >= 113 dB | Tak
9 | Wyjście sygnałów elektrofizjologicznych z głowicy wzmacniaczy do jednostki rejestrującej realizowane za pomocą kabla USB. Bez dodatkowych modułów, przejściówek. Możliwość rejestracji sygnałów z głowicy za pomocą łącza bezprzewodowego. | Tak
10 | Waga głowicy: 300gr, Wymiary (cm): 10 x 15,5 x 2,5 (w x s x g) | Tak
11 | Zasilanie głowicy (praca w trybie Holter EEG): 2 baterie AA. Automatyczne uruchomienie badania (kontynuacja badania) po wymianie baterii. | Tak
12 | Rejestracja do 96 godzin EEG w trybie Holter EEG. | Tak
13 | Możliwość rozbudowy o synchroniczną rejestrację wideo i EEG w trybie rejestracji Holter EEG, bez żadnych połączeń kablowych (bezprzewodowa synchronizacja kamery i Holter EEEG) oraz bez użycia komputera. | Tak
Oprogramowanie diagnostyczne jednostki do rejestracji i analizy zapisów Holter EEG/PSG z wideo
14 | Oprogramowanie specjalistyczne działające w systemie operacyjnym MS Windows 11 Professional z wykorzystaniem rozproszonej bazy MS SQL Server. | Tak
15 | Podgląd i analiza wcześniejszych fragmentów aktualnie rejestrowanego badania EEG bez konieczności zatrzymywania zapisu. | Tak
16 | Oprogramowanie umożliwia rozpoczęcie rejestracji wideo w trakcie dowolnego badania EEG, bez konieczności wcześniejszego określenia jego rodzaju. | Tak
17 | Możliwość konfiguracji oraz zapisywania wyglądu pulpitu roboczego oprogramowania diagnostycznego indywidualnie dla każdego użytkownika. | Tak
18 | Możliwość rozbudowy systemu o integrację oprogramowania diagnostycznego EEG z urządzeniami monitorującymi parametry życiowe pacjenta (Standardowe monitory parametrów życiowych: SpO₂, ciśnienie krwi, temperatura, puls, monitor ciśnienia śródczaszkowego, NIRS), umożliwiającą prezentację tych danych w interfejsie oprogramowania. | Tak
19 | Podgląd i analiza wcześniejszych fragmentów aktualnie rejestrowanego badania EEG bez konieczności zatrzymywania zapisu. | Tak
20 | Oprogramowanie do rejestracji i oceny snu. Automatyczna analiza faz snu i zdarzeń we śnie. | Tak
21 | Automatyczna detekcja iglic i zdarzeń podczas rejestracji badania (on-line) lub w badaniu już zarejestrowanym (off-line) | Tak
22 | Automatyczna analiza EEG i prezentacja następujących parametrów i trendów: 1. Density Spectrum Array (DSA) 2. Amplitude-Integrated EEG (aEEG) 3. Quantified EEG trend (qEEG) 4. Trend Burst Suppression 5. Trend Envelope 6. Trend Alpha Variability 7. Trend Spectral Entropy 8. Trend Spectral Edge Analiza dostępna w czasie rzeczywistym podczas rejestracji badania EEG (on-line) i po badaniu (off-line). | Tak
23 | Możliwość rozszerzenia o zaimplementowaną w oprogramowaniu diagnostycznym opcję analizy EEG, która w oparciu o sztuczną inteligencję oceni czy wykonany badanie EEG jest w granicach normy czy posiada cechy wskazujące na patologiczne zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. | Tak
24 | Funkcja alarmów wizualnych i/lub dźwiękowych po wykryciu zdarzenia w rejestrowanym zapisie. Alarmy generowane na stanowisku do rejestracji i/lub na innym stanowisku do monitorowania i analizy. | Tak
25 | Eksport badań do formatu. EDF, XML z możliwością automatycznego usuwania danych personalnych pacjenta. Funkcja do eksportu badań do odczytu i analizy EEG na dowolnym komputerze z systemem Windows. | Tak
26 | System spełniający wymagania ustawy RODO dotyczące systemów elektronicznych i systemów przechowywania podlegających ochronie danych osobowych i nt. zdrowia. Kompatybilny z usługami katalogowymi Active Directory i szyfrowaniem. | Tak
27 | Wykorzystanie programu MS Word do przygotowania opisów EEG i PSG. Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych wzorców opisów automatycznie wypełnianych danymi przez oprogramowanie. | Tak
28 | Jednoczesna praca na wielu bazach danych pacjentów i badań z możliwością podglądu aktualnie rejestrowanego badania. | Tak
29 | Zapis obrazu wideo z dwóch kamer jednocześnie. Obrazy zsynchronizowane z zapisem EEG. | Tak
Kamery
30 | Profesjonalna kamera PTZ. Funkcja dzień/noc. Ustawianie pozycji kamery z poziomu oprogramowania. Automatyczne ustawienie ostrości. | Tak
31 | Profesjonalna kamera. Funkcja dzień/noc. Automatyczne ustawienie ostrości. | Tak
System komputerowy jednostki rejestrującej do obsługi wideo LTM EEG, Holter EEG
32 | Komputer typu All in One. Procesor min. i5 1,6GHz, dysk SSD 1TB, RAM 8GB, ekran min. 23.6” rozdzielczość min. 1920x1080. | Tak
System komputerowy jednostki do monitorowania, analizy i opisu wideo LTM EEG, Holter EEG
33 | Dedykowany komputer typu PC. Procesor min. i5 2.0GHz, dysk SSD 500GB, RAM 16GB, ekran min. 26,5” rozdzielczość min. 1920x1080. | Tak
34 | Oprogramowanie MS Office 2024 H&B. | Tak
35 | Drukarka laserowa monochromatyczna. | Tak
II. Akcesoria
36 | Kabel typu snap 1,5m do elektrod EKG, EMG - 10 szt. | Tak
37 | Czujnik oddechu indukcyjny z pasem mocującym (2 rozmiary L i M) – 2szt. | Tak
38 | Wielorazowy czujnik saturacji i tętna – 1 szt. | Tak
39 | Zestaw pozłacanych elektrod miseczkowych z kablem wzmacnianym włóknem kevlarowym 122cm - 30szt. | Tak
40 | Czujnik przepływu powietrza.- 1szt. | Tak
41 | Czujnik chrapania – 1szt. | Tak
42 | Czujnik pozycji ciała – 1szt. | Tak

## Monitor do pomiaru rzutu serca
Załącznik nr 5 do 711/2025/TP
Część 2
Monitor do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy |  | TAK | 24 m-cy- 0 pkt, >24 m-cy- 10 pkt. >36 m-cy- 20 pkt.
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty |  | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h |  | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni wykonawca dostarcza sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas trwania naprawy. |  | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat |  | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji |  | Tak
9 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy - 3 naprawy uszkodzeń uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie. |  | Tak
Inne
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) |  | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim |  | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. |  | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności |  | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa |  | Tak
16 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  | Tak
17 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego |  | Tak
18 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. |  | TAK
Monitor do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Ilość | Wymogi graniczne | Dodatkowa punktacja | Parametr oferowany
1 | Nazwa | - | Podać
2 | Typ | - | Podać
3 | Producent | - | Podać
4 | Kraj pochodzenia | - | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | - | Tak
I. Parametry techniczne
I | Monitor Hemodynamiczny | 2 szt. | Tak
A. | Parametry systemowe:
1 | Ciśnienie skurczowe (mmHg) | - | Tak
2 | Ciśnienie rozkurczowe (mmHg) | - | Tak
3 | Ciśnienie we wcięciu dykrotycznym (mmHg) | - | Tak
4 | Średnie ciśnienie tętnicze (mmHg) | - | Tak
5 | Tętno (1/min) | - | Tak
6 | Ośrodkowe ciśnienie żylne (mmHg) | - | Tak
B. | Parametry hemodynamiczne
7 | Rzut (objętość minutowa) serca (L/min) | - | Tak
8 | Wskaźnik sercowy L (min*m2) | - | Tak
9 | Objętość wyrzutowa (mL) | - | Tak
10 | Wskaźnik objętości wyrzutowej (mL/m2) | - | Tak
11 | Naczyniowy opór obwodowy (dyne*sec/cm5) | - | Tak
12 | Wskaźnik naczyniowego oporu obwodowego (dyne*sec*m2/cm5) | - | Tak
13 | Maksymalna zmiana ciśnienia tętniczego w czasie (mmHg/ms) | - | Tak
14 | Zmiana objętości wyrzutowej (%) | - | Tak
15 | Zmiana ciśnienia skurczowego (%) | - | Tak
16 | Zmiana ciśnienia we wcięciu dykrotycznym (%) | - | Tak
17 | Zmiana ciśnienia tętna (%) | - | Tak
18 | Sprężystość tętnic (mmHg/ml) | - | Tak
19 | Sprężystość dynamiczna (Units) | - | Tak
20 | Ciśnienie tętna (mmHg) | - | Tak
21 | Dostarczanie tlenu (mL/min) | - | Tak
22 | Wskaźnik dostarczania tlenu (mL/min/m2) | - | Tak
23 | Różnica między ciśnieniem średnim a ciśnieniem we wcięciu dykrotycznym (mmHg) | - | Tak
24 | Moc serca (W) | - | Tak
25 | Wskaźnik mocy serca | - | Tak
26 | Impedancja sercowo‐naczyniowa (mmHg*sec/mL) | - | Tak
27 | Maksymalne ciśnienie rozkurczowe (mmHg) | - | Tak
28 | Ważony rzut serca (ml/kg) | - | Tak
C. | Pozostałe wymagania
29 | Zasilanie: -Napięcie: 100÷240 V AC, - Częstotliwość: 50÷60 Hz, Moc pobierana: 40 VA, - Bezpieczniki: No.2 (T500mA L250V ) | - | Tak
30 | Bateria wewnętrzna wielokrotnego ładowania, NiMH | - | Tak
31 | Bezpieczeństwo elektryczne: Klasa ochronności I, Zabezpieczenie części aplikacyjnej: ABP, CVP, CF (przed porażeniem defibrylacyjnym) | - | Tak
32 | Moc pobierana: 40 VA | - | Tak
33 | Ekran dotykowy LCD: Przekątna min. 12 cali | - | Tak, podać | 12 cali – 0 pkt. Pow. 12 cali – 5 pkt.
34 | Rozdzielczość: min. 800x600 (SVGA) | - | Tak, podać | Rozdzielczość 800x600 – 0 pkt. Powyżej 800x600 – 3 pkt.
35 | Ekranu dotykowy | - | Tak
36 | Masa do 3,5 kg | - | Tak, podać | 3,5kg – 0 pkt Poniżej – 2 pkt
37 | Analiza parametrów hemodynamicznych na podstawie analitycznej metody rejestrowania ciśnienia tętniczego - uderzenie po uderzeniu serca przy częstotliwości 1000Hz | - | Tak
38 | Nielimitowana liczba sesji bez ograniczeń czasowych | - | Tak
39 | Walidacja od 1kg masy ciała pacjenta | - | Tak
40 | Możliwość przesyłania danych za pomocą łącza USB | - | Tak
41 | Możliwość przesyłania obrazu przez łącze HDMI | - | Tak/Nie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
42 | Możliwość wyciszania, resetowania alarmów akustycznych | - | Tak
43 | Posiada możliwość ręcznego modyfikowania osi czasu jak i amplitudy wykresów krzywej ciśnienia i trendów | - | Tak
44 | Posiada możliwość wprowadzania spersonalizowanych wskaźników w celu oznaczenia incydentów lub zabiegów które mogą zajść w trakcie leczenia | - | Tak
45 | Brak potrzeby stosowania dedykowanych akcesoriów - urządzenie powinno być zgodne z ogólnodostępnymi przetwornikami ciśnienia, pasujące do wszystkich dostępnych na rynku cewników tętniczych. | - | Tak
46 | Stojak do mocowania monitora | - | Tak
II | Wkłucia dotętnicze kompatybilne do aparatu hemodynamicznego |  | Tak
A. | Parametry
54 | Przezroczysty, dotętniczy cewnik (tętnica barkowa, udowa, promieniowa) z liniami kontrastującymi w rtg, wprowadzany przy użyciu metody Seldingera. Metoda ta ułatwia nakłucie tętnicy, szczególnie u pacjentów z niskim ciśnieniem, ze słabym obwodowym pulsem oraz, gdy tętnice są objęte miażdżycą, lub gdy są bardzo cienkie. Cewnik posiada końcówkę wyposażoną w skrzydełka do mocowania do skóry oraz kołnierzyk zapobiegający załamywaniu się powierzchni cewnika. Bezbarwne sztywne opakowanie zawiera: - 1 przezroczysty X.R.O. cewnik (PE) - 1 igłę do wprowadzania - 1 prosty prowadnik Rozmiary 3 Fr długość 2, 4, 6, 8 10,cm lub 4Fr długość 8,10 cm ( do wyboru przez Zamawiającego) | 100 szt. | Tak
55 | Przezroczysty cewnik z liniami kontrastującymi w rtg do żylnego i tętniczego dostępu. Podwójnie zapakowana tacka zawiera: - 1 cewnik - 1 igłę wprowadzającą - 1 prosty prowadnik - 1 10ml strzykawkę - 1 sterylny opatrunek Rozmiary 4, 4.5 lub 5 Fr długość 18cm ( do wyboru przez Zamawiającego) | 100 szt. | Tak

## Litotryptor
Załącznik 5 do 712/2025/TP
CZĘŚĆ 3
Litotryptor
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK | 24 m-cy- 0 pkt, >24 m-cy- 10 pkt. >36 m-cy- 20 pkt.
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Każdy przestój urządzenia wydłuża okres gwarancyjny o czas niesprawności.
9 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji wraz z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
17 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
18 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Litotryptor
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Dodatkowa punktacja | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
I Paramatery techniczne
A. | Charakterystyka ogólna
1 | Zestaw do urologicznej litotrypsji endoskopowej umożliwiający litotrypsję w całym układzie moczowym: pęcherz, moczowód i nerki, dostosowany do pracy z wszystkimi popularnymi rodzajami sztywnych endoskopów urologicznych o prostym kanale roboczym i bocznej optyce. Zestaw po instalacji gotowy do wykonywania zabiegów bez dodatkowych zakupów. | Tak
2 | Aparat fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji | Tak
3 | Typ litotryptora: balistyczny i ultradźwiękowy | Tak
4 | Przeznaczenie litotryptora: • Litotrypsja kamieni w pęcherzu moczowym • Litotrypsja kamieni w moczowodzie • Litotrypsja kamieni w nerkach | Tak
B | Parametry techniczne
1 | Zintegrowane w jednej obudowie moduły litotrypsji balistycznej i ultradźwiękowej | Tak
2 | Pompa ssąca do litotrypsji zintegrowana z litotryptorem | Tak
3 | Możliwość wykonywania i wyboru rodzaju litotrypsji : • tylko balistyczna • tylko ultradźwiękowa łączona: balistyczna i ultradźwiękowa równocześnie | Tak
4 | Energia krusząca balistyczna, ultradźwiękowa oraz odsysanie podczas zabiegu litotrypsji realizowane za pośrednictwem jednej głowicy i jednej sondy kruszącej | Tak
5 | Zasilanie litotryptora: 100-240V AC, 50-60Hz | Tak
6 | Interfejs użytkownika w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD | Tak
7 | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak
8 | Złącze HDMI wbudowane w litotryptor, umożliwiające podłączenie do endoskopowego toru wizyjnego i wyświetlanie na jego ekranie bieżących ustawień parametrów litotrypsji | Tak
9 | Układ monitorujący efektywność litotrypsji, wyświetlający w czasie rzeczywistym na ekranie urządzenia graficzny wskaźnik obrazujący skuteczność kruszenia | Tak
10 | Predefiniowane programy (zestawy ustawień parametrów litotrypsji) do litotrypsji: • kamieni twardych • kamieni miękkich | Tak
11 | Litotryptor i głowica krusząca wyposażone w układ aktywnego chłodzenia cieczą, zapobiegający przegrzewaniu głowicy | Tak
12 | Mechanizm blokujący w trakcie trwania zabiegu litotrypsji połączenie między wtyczką kabla głowicy kruszącej a litotryptorem, zapobiegający przypadkowemu odłączeniu głowicy od litotryptora | Tak
13 | Litotryptor wyposażony w układ RF-ID umożliwiający: • rozpoznawanie czy głowica krusząca jest podłączona do aparatu • rozpoznawanie rodzaju sondy kruszącej podłączonej do głowicy | Tak
14 | Litotryptor wyposażony w funkcję gromadzenia i wyświetlania statystyk dotyczących: • użycia litotryptora • użycia głowicy kruszącej • użycia sond kruszących | Tak
15 | Litotryptor wyposażony w funkcję automatycznego ustawiania zalecanych parametrów litotrypsji, odpowiednich dla rodzaju podłączonej sondy kruszącej | Tak
16 | Regulacja częstotliwości balistycznych impulsów kruszących w zakresie 1 – 12 Hz, w odstępach co 1 Hz | Tak
17 | Regulacja mocy balistycznych impulsów kruszących w zakresie 10-100%, w odstępach co 10% | Tak
18 | Wyświetlanie ustawionych parametrów litotrypsji balistycznej (moc, częstotliwość) podczas zabiegu na ekranie litotryptora | Tak
19 | Regulacja mocy ultradźwiękowych impulsów kruszących w zakresie 10-100%, w odstępach co 10% | Tak
20 | Wyświetlanie ustawionej mocy energii ultradźwiękowej podczas zabiegu na ekranie litotryptora | Tak
21 | Regulacja siły ssania w zakresie 10-100%, w odstępach co 10% | Tak
22 | Wyświetlanie ustawionej siły ssania podczas zabiegu na ekranie litotryptora | Tak
23 | Możliwość jednoczesnego odsysania płynu i fragmentów kamieni z miejsca operacyjnego podczas litotrypsji ultradźwiękowej, balistycznej i łączonej (balistyczno – ultradźwiękowej) | Tak
24 | Zintegrowany z aparatem mechanizm automatycznie uruchamiający ssanie w momencie wyzwolenia energii kruszącej i wyłączający je w momencie dezaktywacji energii kruszącej | Tak
25 | Sterowanie każdym rodzajem energii kruszącej i odsysaniem za pomocą jednego zintegrowanego kontrolera podłogowego | Tak
C | WYPOSAŻENIE
1 | Głowica do litotrypsji – 1 szt. | Tak
2 | Klucz dynamometryczny do dokręcania sond kruszących – 1 szt. | Tak
3 | Sondy kruszące, jednorazowego użytku – 10 szt. Rozmiary do wyboru w pakietach po 5 szt., według potrzeb: • 1.1 mm x 425 mm • 1.1 mm x 520 mm • 1.1 mm x 625 mm • 1.5 mm x 440 mm • 1.9 mm x 341 mm • 3.4 mm x 340 mm • 3.4 mm x 445 mm • 3.9 mm x 350 mm • 3.9 mm x 440 mm | Tak
4 | Jednorazowe pojemniki do gromadzenia skruszonych kamieni, podłączane w układzie odsysania i montowane do obudowy litotryptora – 10 szt. | Tak
5 | Jednorazowe zestawy do gromadzenia odessanej cieczy (każdy zestaw zawiera 2 worki o poj. 5l każdy, z substancją żelującą oraz zestaw przewodów łączących) – 10 szt. | Tak
6 | Zapasowe worki jednorazowe, poj. 5 l, do gromadzenia odessanej cieczy – 10 szt. | Tak
7 | Kosz do sterylizacji głowicy | Tak
8 | Kontroler podłogowy do sterowania aparatem | Tak
9 | Wózek do litotryptora wyposażony w 4 koła skrętne (minimum 2 z hamulcami) i półkę pod aparat | Tak
D | Okres gwarancji na głowicę kruszącą minimum 100 użyć / 24 miesiące, co nastąpi pierwsze | Tak