## Sterylizator parowy
Załącznik nr 5 do 711/2025/TP
Pakiet 1
Sterylizator parowy
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK | 24 m-cy- 0 pkt, >24 m-cy- 10 pkt. >36 m-cy- 20 pkt.
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 5 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Każdy przestój urządzenia wydłuża okres gwarancyjny o czas niesprawności.
9 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji wraz z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
17 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
18 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Sterylizator parowy
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Dodatkowa punktacja | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
I. Parametry techniczne
1 | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna.
2 | Pojemność komory: 8 jedn. wsadu wg PN-EN 285. Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x dług.): 650 x 700 x 1300 mm. | Tak
3 | Wysokość użytkowa komory(od dolnej półki wózka wsadowego do górnej ściany komory) minimum 630 mm. | Tak
4 | Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. | Tak
5 | Dostęp do przestrzeni serwisowej z jednej strony (z prawej lub lewej w zależności od dostępnej przestrzeni) | Tak
6 | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. | Tak
7 | Zasilanie elektryczne (400V), moc urządzenia 55kW (+/-5%) | Tak
8 | System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia wytwornicy pary. | Tak
9 | Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. | Tak
10 | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. | Tak
11 | Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) z frakcjonowana próżnią wstępną. Parametry programów ustawione wg aktualnych programów stosowanych w aktualnie używanych sterylizatorach. | Tak
12 | Prawidłowość instalacji potwierdzona testami kwalifikacji instalacyjnej. | Tak
13 | Programy testowe (Bowie Dick i Test Szczelności). | Tak
14 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | Tak
15 | Podłączenie urządzenia do systemu komputerowego T-DOC będącego na wyposażeniu zamawiającego, służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu. Rejestracja parametrów procesów ze sterylizatora w systemie T-DOC realizowana w czasie rzeczywistym – zapis danych z urządzenia w systemie T-DOC z częstotliwością minimum 1 raz / sekundę. Możliwość podglądu stanu urządzenia w systemie komputerowym w czasie rzeczywistym. Potwierdzenie kompatybilności sterownika Sterylizatora z Systemem komputerowym przez producentów: Sterylizatora oraz Systemu komputerowego. Realizacja obejmuje również dostarczenie wszelkich licencji posiadanego przez system systemu komputerowego T-DOC niezbędnych do komunikacji ze Sterylizatorem oraz konfiguracja tego systemu. | Tak
16 | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia w czasie rzeczywistym realizowana poprzez łącze sieciowe LAN. Podgląd komunikatorów informacyjnych i alarmowych w czasie rzeczywistym. Dostęp do funkcji z poziomu komputera PC, tabletu lub smartfona. Podgląd raportów z procesu oraz statystyk funkcjonowania urządzenia w zadanej jednostce czasu, w tym: - procesów zakończonych prawidłowo, - procesów przerwanych lub zakończonych nieprawidłowo, - komunikatów informacyjnych i alarmów. Funkcja obsługiwana przez autoryzowaną jednostkę serwisową producenta | Tak
17 | Optyczna informacja o błędach i awariach | Tak
18 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak
19 | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 10”, w celu podglądu stanu urządzenia z dalszej odległości. | Tak
20 | Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | Tak
21 | Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | Tak
22 | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. | Tak
23 | Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności | Tak
24 | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | Tak
25 | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | Tak
26 | Procesy sterylizacji dokumentowane protokołami w języku polskim | Tak
27 | Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych z przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu. Komunikaty alarmowe prezentowane na wydruku z wbudowanej drukarki w innym kolorze niż pozostały teks lub wyróżnione poprzez odwrócenie kolorów – np.: jasna czcionka tekstu na ciemnym tle. | Tak
28 | Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – plik typu .pdf, na zewnętrznym nośniku pamięci np. pamięć USB. Złącze zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane po stronie załadowczej. | Tak
29 | Programowalna książka serwisowa w sterowniku – informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | Tak
30 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem | Tak
31 | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | Tak
32 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | Tak
33 | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak
34 | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. | Tak
35 | Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory (Chropowatość powierzchni komory ułatwiająca utrzymanie stanu higienicznego, Ra: max 0,63 µm). | Tak
36 | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. | Tak
37 | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | Tak
38 | Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów przez Dozór Techniczny. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. | Tak
39 | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | Tak
40 | Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | Tak
41 | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | Tak
42 | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | Tak
43 | Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem | Tak
44 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | Tak
45 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | Tak
46 | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). | Tak
47 | Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak
48 | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC | Tak
II. Komplet wyposażenia
49 | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 5 różnych położeń). Ilość – 1 kpl. | Tak
50 | Wózek transportowy dla wózka wsadowego. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt do prowadzenia wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków do mycia i dezynfekcji. Wózek z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem. Kółka obrotowe, co najmniej dwa z blokadą. Ilość – 2 szt. | Tak
III. Instalacja, prace adaptacyjne
51 | Demontaż posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora, przetransportowanie do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Montaż i podłączenie oferowanego sterylizatora do istniejących mediów. Testy, uruchomienie, szkolenia personelu. | Tak
52 | Zabudowa zaoferowanego sterylizatora po obu stronach, wykonana ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304. | Tak
53 | Adaptacja instalacji wody uzdatnionej na potrzeby dostarczonych urządzeń w zakresie Wykonawcy. | Tak