[image: image1.png]


 
Gdańsk, dnia 04.11.2025 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 710/2025/TP
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)
Pytanie 1
PYTANIE – dotyczące - Załącznika nr 5 do 710/2025/TP- cz. I. Parametry techniczne
Aparaty do hemodializy - aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej:

Czy Zamawiający dopuści aparat (Prismax) spełniający wszystkie wymogi konieczne dla aparatów wykonujących ciągłe terapie nerkozastępcze (ponad to z możliwością wykonywania ECCO2R - eliminacja dwutlenku węgla), a ze względu na różnice w konstrukcji technicznej, różniący się w kilku szczegółach technicznych do opisanego w SWZ:

- pkt. 2 Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF jak również CVVHF

- pkt. 4 Możliwość wyboru  antykoagulacji cytrynianowej/heparynową lub terapii bez antykoagulacji.

- pkt. 5 Możliwość prowadzenia antykoagulacji cytrynianowej z wykorzystaniem zarówno pompy zintegrowanej jak również zewnętrznej do podaży wapnia.

- pkt. 6 Kasetowy system drenów oznaczony kolorami umożliwiający łatwy i szybki montaż.

- pkt. 7 Wstrzymana  podaż antykoagulantu podczas zmiany worków cytrynianu, dializatu, substytutu, filtratu 

- pkt. 8 Możliwość poboru roztworu dializatu z jednego worka

- pkt. 9 Możliwość podłączenia sytemu automatycznego odprowadzanie płynu w trybie ciągłym – brak konieczności wymian worka na effluent.

- pkt.10 Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu – możliwość stworzenia profili dla zabiegów CRRT

- pkt 11 System podgrzewania kwri wracającej do pacjenta

- pkt.12 Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu 35 – 38 ºC

- pkt.13 Możliwość wyłączania i włączania ogrzewania krwi podczas zabiegu bez ograniczeń.

- pkt.14 Ultrafiltracja netto  0 – 2000 ml/godz.

- pkt.15 Wydajność pompy krwi 10 – 450 ml/min

- pkt.16 Zintegrowany filtr z kasetą. 

- pkt.22 6 pomp perystaltycznych, 5 na płycie czołowej, 1 na płycie bocznej.

- pkt.23 Zintegrowana pompa strzykawkowa dla strzykawek 20/50 ml.

- pkt.24 Brak konieczności stosowania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika przy zastosowaniu cewników schodkowych.

- pkt.25 Brak konieczności przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem, zmniejszonym przepływem krwi oraz zmaksymalizowanymi limitami alarmów ciśnień  - system inteligentnych alarmów,

mniej czułe wagi, niegenerujące alarmów podczas pielęgnacji pacjenta.

- pkt.28 Zasilanie awaryjne zapewniające pełnowymiarową terapię przez 30 min.

- pkt.29 System bilansujący grawimetryczny z pięcioma  niezależnymi wagami

- pkt.28 Zasilanie awaryjne zapewniające pełnowymiarową terapię przez 30 min.

- pkt.30 Dokładność ważenia na każdej wadze:  +/-7 g 

- pkt.32 Dwa uchwyty z przodu i  aparatu ułatwiające przesuwanie/obracanie urządzenia 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza aparatu Prismax z następujących powodów:
Ad. pkt. 4. Zamawiający nie dopuszcza. Brak możliwości zamiany antykoagulacji cytrynianiowej na heparynową w trakcie zabiegu oznacza konieczność wymiany zestawu. 

Ad. pkt. 5. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania zewnętrznych pomp.

Ad. pkt. 6. Zamawiający nie dopuszcza. Rozwiązanie nieadekwatne do oczekiwanego parametru.

Ad. pkt.8. Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga, aby była możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków.

Ad. pkt. 16. Zamawiający nie dopuszcza. Rozwiązanie nieadekwatne do oczekiwanego parametru.

Ad. pkt. 24. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga, aby taka możliwość była dostępna.

Ad. pkt. 25. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga, aby taka możliwość była dostępna.
Pytanie 2
Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1, 2, 3:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności wskazanych w § 7 ust. 1 pkt. a, b, c lub d Umowy;

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto (sprzętu którego dotyczy dostawa) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy, instalacji i uruchomienia w terminie, o którym mowa § 2 ust. 1 Umowy, 
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto niewykonanej usługi za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w terminie zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 6, 8 – 10,
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 3
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych, które jako jedyne w Polsce mają możliwość wykonywania zabiegów do 96h na jednym zestawie. Aparaty o parametrach jak niżej (dot. Zał. nr 5 część 1 ):

Ad. 4 Aparat bez możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu, 

Ad. 5 Aparat bez możliwość jednoczesnego stosowania antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie bez dodatkowych zewnętrznych pomp
Ad. 6  Kasetowy system drenów  umożliwiający łatwą instalację bez możliwości wielokrotnej wymiany samego filtra w trakcie zabiegu ( konieczność  wymiany całej kasety)

Ad.7 Przerwa w podaży   cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu

Ad. 11 Jeden system  do podgrzewania roztworów (dializatu i substytutu)

Ad.  16.  Bez Zintegrowanego obrotowego uchwytu hemofiltra

Ad. 30 Dokładność ważenia na każdej wadze: ±0,1% lub ±5 g (zależnie od tego, która wartość jest wyższa),

Ad. 25 Bez możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania opisanych aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z następujących powodów:

Ad. 4. Brak możliwości zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegów oznacza konieczność wymiany zestawu.

Ad. 5. Zamawiający wymaga, aby była możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej w trakcie zabiegu bez dodatkowych zewnętrznych pomp.

Ad.6.  Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 7. Zamawiający wymaga, aby podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu była nieprzerwana podaż cytrynianu.

Ad.25 Zamawiający wymaga, aby taka możliwość była dostępna.

Pytanie 4
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy zmienić par. 4 ust. 5 w następujący sposób: „Za datę dokonania zapłaty Strony przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”? 

Obecne brzmienie jest niekorzystne dla Wykonawcy, ponieważ pozwala Zamawiającemu na wypełnienie obowiązku zapłaty poprzez samo zainicjowanie przelewu bankowego, bez upewnienia się, że środki faktycznie wpłyną na rachunek Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
 

Pytanie 5
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy zmienić par. 5 ust. 4 w następujący sposób: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu Umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z powodu: wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych na własny koszt. Koszty napraw lub wymiany elementów uszkodzonych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego obciążają Zamawiającego.”

Proponowane doprecyzowanie służy jednoznacznemu rozgraniczeniu odpowiedzialności stron, zgodnie z zasadą, że każda ze stron ponosi skutki okoliczności leżących po jej stronie. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień w toku współpracy, zwłaszcza w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, iż w par. 5 ust. 4 jest mowa o uszkodzeniach z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych, o które wnioskuje pytający. Nie ma zatem podstawy do zmiany tego zapisu, gdyż jest on klarowny.
Pytanie 6
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy dodać na końcu par. 5 ust. 5 następujący fragment: „z zastrzeżeniem postanowień ust. 4”?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, iż nie ma powiązania pomiędzy tymi ustępami, ponieważ ust. 5 mówi o elementach wymienianych w trakcie trwania przeglądów i których wymianę nakazuje producent, natomiast ust. 4 mówi o elementach wymienianych z powodu wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych na własny koszt.
Pytanie 7
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy dodać na końcu par. 5 ust. 6 następujący fragment: „z uwzględnieniem dostępności serwisu Wykonawcy.”?

Doprecyzowanie zapewnia, że termin narzucony jednostronnie przez Zamawiającego będzie możliwy do realizacji przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
 

Pytanie 8
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy dodać na końcu par. 5 ust. 7 następujący fragment: „ujawnione zgodnie z warunkami gwarancji”?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 9
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy zmienić par. 5 ust. 14 w następujący sposób: „Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji z zastrzeżeniem, że z momentem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy ulegają wyłączeniu.”?

Dodanie tego zastrzeżenia zapobiega kumulacji roszczeń z gwarancji i rękojmi, zapewniając równowagę kontraktową i przewidywalność odpowiedzialności Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 10
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy zmienić wysokość kary umownej przewidzianej w par. 6 ust. 2 z „2%” na „1%” wartości wynagrodzenia brutto (sprzętu, którego dotyczy dostawa)?

Obecna stawka 2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki znacznie przekracza poziom stosowany na rynku i może prowadzić do nieproporcjonalnych skutków finansowych po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.  Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).
 

Pytanie 11
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy usunąć w par. 6 ust. 3 odwołanie do par. 5 ust. 6?

Par. 5 ust. 6 nie przewiduje żadnego konkretnego terminu realizacji przeglądu, a w przypadku braku uzgodnienia terminu – to Zamawiający jednostronnie wyznacza datę jego wykonania. Tym samym Wykonawca mógłby zostać obciążony karą umowną za niewykonanie obowiązku, którego faktycznego terminu nie uzgodniono lub który został narzucony jednostronnie, bez uwzględnienia możliwości technicznych po stronie Wykonawcy. Obciążenie Wykonawcy karą w takich okolicznościach prowadziłoby do nieuzasadnionego ryzyka kontraktowego.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
 

Pytanie 12
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy w par. 7 pkt 1 lit. d usunąć odniesienie do par. 5 ust. 14?

Z uwagi na charakter par. 5 ust. 14 – jako uprawnienia Zamawiającego, a nie obowiązku Wykonawcy – prosimy o usunięcie odniesienia do tego postanowienia jako przesłanki odstąpienia od umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 13
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy dodać na końcu par. 8 ust. 3 następujący fragment:

„d. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

e. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

f. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427); 

g. zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa powyżej, będą dokonywane na podstawie pisemnego wniosku Strony zawierającego uzasadnienie i kalkulację wpływu ww. zmian na koszt realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem proporcjonalności i charakteru świadczenia.”?

Dodanie powyższych postanowień jest zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, który umożliwia zmianę umowy w zakresie przewidzianym w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że przewidują one jasne, precyzyjne i jednoznaczne postanowienia umowne, obejmujące rodzaj, zakres i warunki wprowadzenia zmian. W obecnym brzmieniu § 8 ust. 3 umowy nie przewidziano możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach, które mają realny i bezpośredni wpływ na koszty realizacji zamówienia, takich jak: wzrost ustawowego minimalnego wynagrodzenia, wzrost składek na ubezpieczenia społeczne, czy istotne zmiany kosztów materiałów. Brak możliwości aneksowania umowy w takich przypadkach mógłby prowadzić do nieuzasadnionego obciążenia jednej strony – wbrew zasadzie równowagi kontraktowej.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 14
Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) możemy dodać ust. 6 w par. 6 Kary umowne „Wartość brutto wynagrodzenia, o której mowa w par. 6 ust. 3 dotyczy aparatu co do którego nastąpiło opóźnienie”

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapis par. 5 ust. 13 (załącznik nr 1 umowy) w części od słów: „Wykonawca gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej” 

Uzasadnienie: 

Z prawnego punktu widzenia ani MDR, ani polska ustawa o wyrobach medycznych nie nakładają na dostawcę obowiązku zapewnienia wsparcia serwisowego przez 10 lat po zakończeniu gwarancji. Zgodnie z art. 63 ust. 1 polskiej ustawy, dostawca ma obowiązek prawidłowego dostarczenia, instalacji, utrzymania i zapewnienia zgodnego z przeznaczeniem użytkowania wyrobu – ale nie wynika z niego konieczność świadczenia usług serwisowych po okresie gwarancyjnym. 
Dodatkowo zgodnie z zapisami SWZ i kryterium oceny ofert – Zamawiający określił okres gwarancji jaki wykonawca może zaproponować w ofercie:  min. 24 mce, max. 36 mcy
Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Arkadiusz Dębicki
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Sporządził: Arkadiusz Dębicki
tel. 58/ 552 64 07
Data wykonania: 04.11.2025
T – 2712; B5
�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk




















2

