WYMAGANIA FUNKCJONALNE – Oprogramowanie do cyfrowej patomorfologii: System telekonsultacji cyfrowych skanów preparatów mikroskopowych wraz z algorytmami sztucznej inteligencji do analizy obrazu wraz z integracją ze skanerem

Spis treści

1.	Założenia funkcjonalne integracji skanera z oferowanym systemem klasy LIS:	2

2.	Funkcjonalności dotyczące wyświetlania skanów w oferowanym systemie	2

3.	Funkcjonalność analizy obrazu z elementami sztucznej inteligencji	3

4.	Przechowywanie skanów otrzymywanych ze skanera	4

5.	Integracja ze skanerem histologicznym	5

# Założenia funkcjonalne integracji skanera z oferowanym systemem klasy LIS:

  - Automatyczny import zeskanowanych preparatów ze skanera do oferowanego systemu wraz z przechowywaniem skanów na wskazanym serwerze.

  - Możliwość wykonania powtórnego skanu danego preparatu (np. w przypadku niedostatecznej jakości technicznej lub przy zastosowaniu innych parametrów skanowania) z zachowaniem poprzedniej wersji skanu.

  - Integracja umożliwia wyświetlanie skanu preparatu w systemie LIS w kontekście tego preparatu, bez konieczności powtórnego logowania się użytkownika i stosowania dodatkowych aplikacji.

  - Kontrola dostępu do preparatów zgodnie z uprawnieniami użytkownika w systemie LIS.

  - Obsługa zleceń skanowania preparatów z obsługą komentarzy i wyboru powiększenia (o ile skaner posiada taką możliwość). Opcjonalna notyfikacja zlecającego po uzyskaniu dostępności skanu ze skanera, jeżeli osoba zlecająca skan zaznaczy taką opcję.

  - Obsługa miniaturek (thumbnails) zeskanowanych preparatów prezentowanych w kontekście preparatów w systemie LIS. Miniaturki są widoczne w systemie, tworząc „wirtualną teczkę” patomorfologa.

  - Obsługa zapobiegania usunięciu istotnych („ważnych”) skanów, a także automatyczne zarządzanie retencją danych - usuwanie skanów po określonym czasie od autoryzacji przypadku

  - Automatyczne umieszczanie skanów (oparte o kod kreskowy w polu opisowym preparatu) w kontekście odpowiedniego preparatu, również, gdy diagnozujący nie wystawi zlecenia skanowania.

  - Powiadomienie osoby zlecającej skan poprzez komunikat systemowy po uzyskaniu dostępności skanu ze skanera (jeżeli w zleceniu skanowania osoba zlecająca oznaczy taką opcję).

  - Funkcjonalność dostępna jednocześnie dla min. 20 stanowisk diagnozujących.

  - Możliwość obsługi wielu serwerów skanów przez jedna aplikację.

  - Funkcjonalność nie jest ograniczona czasowo lub liczbą preparatów (jedynym ograniczeniem na liczbę preparatów jest pojemność przestrzeni dyskowej w oferowanym rozwiązaniu).

  - Rozbudowana wyszukiwarka, umożliwiająca odnalezienie skanu po wielu kryteriach (m.in. typu skanu, kodu kreskowego, dat, numerów preparatu/bloczka/materiału/przypadku, lokalizacji anatomicznej, przypisanych znaczników, skanerów, a także treści wpisanych w komentarzach adnotacji).

  - Interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim.

  - Wsparcie techniczne – min. 36 miesięcy.

# Funkcjonalności dotyczące wyświetlania skanów w oferowanym systemie

  - Możliwość tworzenia, edycji i usuwania komentarzy (adnotacji) bezpośrednio na skanie preparatu, w celu np. oznaczenia rejonu (tzw. ROI - region of interest) do konsultacji innego patomorfologa. Adnotacje w kształcie: prostokąta, okręgu, okręgu o powierzchni 1mm2, linii oraz punktów o 3 kolorach (czerwony, zielony, niebieski).

  - Funkcjonalności zaznaczania adnotacji na skanie:

    - Możliwość tworzenia, edycji i usuwania komentarzy (adnotacji) bezpośrednio na skanie preparatu, w celu np. oznaczenia rejonu (tzw. ROI - region of interest) do konsultacji innego patomorfologa. Adnotacje w kształcie: prostokąta, okręgu, linii, wielokąta, punktów o 3 kolorach oraz swobodnie rysowanego kształtu (freehand).

    - Funkcjonalność rysowania adnotacji w kształcie okręgu o predefiniowanej powierzchni 1mm2, umożliwiającej pomiary i zliczanie komórek w standaryzowanej powierzchni.

    - Każda z adnotacji może być oznaczona konfigurowanymi znacznikami, umożliwiając późniejsze wyszukiwanie interesujących obszarów.

    - Do każdej z adnotacji można dodać nieograniczoną liczbę komentarzy, tworząc czat między osobami diagnozującymi preparat.

  - Obsługa tzw. snapshotów – tworzenie obrazów w niskiej rozdzielczości (to co widzimy aktualnie na ekranie, w aktualnym położeniu i powiększeniu) i przesyłanie takiego pliku obrazu w formacie JPG jako załącznik w kontekście preparatu w oferowanym systemie.

  - Możliwość pracy poprzez łącza internetowe o niewielkiej przepustowości (np. sieć komórkowa).

  - Funkcjonalność przybliżania i oddalania (zoom) – zmiany powiększenia.

  - Funkcjonalność przesuwania obrazu przy danym powiększeniu (pan).

  - Funkcjonalność obrotu skanu o wybrany przez użytkownika kąt.

  - Funkcjonalność wyświetlania obrazu pola opisowego preparatu wraz z kodem kreskowym oraz danymi materiału, lokalizacji, bloczka i protokołu barwienia (pobranego z systemu LIS na podstawie kodu kreskowego).

  - Funkcjonalność nawigatora prezentującego pomniejszony obraz skanu i miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. Automatyczne oznaczanie innym kolorem tła w okienku nawigatora już obejrzanych powierzchni skanu.

  - Funkcjonalność pomiarów liniowych obrazu (określenia realnej odległości w mikrometrach/milimetrach między dwoma punktami wskazanymi przez użytkownika), a także mierzenia powierzchni adnotacji w kształcie prostokąta, wielokąta, okręgu i swobodnego zaznaczania (freehand).

  - Funkcjonalność wyświetlania skali (odcinka o wzorcowej długości) dla każdego z powiększeń.

  - Funkcja pracy synchronicznej kilku osób na tym samym skanie. Jedna z osób (prowadząca prezentację lub konsultant) dokonuje przeglądania preparatu, a u pozostałych osób powiększenie i pole widzenia zmienia się synchronicznie i widzą to samo, co osoba prowadząca.

  - Funkcjonalność zliczania dodanych punktów jako adnotacji w zaznaczonym obrazie oraz sumowania ich liczby oraz ilorazów (tzw. ratio).

  - Możliwość indywidualnego dostosowania kolorystyki skanów, osobno dla każdego użytkownika i zintegrowanego skanera w zakresie: jasności, nasycenia, współczynnika gamma oraz balansu kolorów RGB.

  - Możliwość indywidualnego włączenia interpretacji profili kolorystycznych ICC zawartych w skanach dostarczanych przez kompatybilne skanery.

  - Możliwość domyślnego obrotu obrazu preparatu w zależności od źródła skanu.

  - Możliwość konfiguracji automatycznego obliczana maski segmentującej dla każdego skanera.

# Funkcjonalność analizy obrazu z elementami sztucznej inteligencji

  - Analiza obrazu następuje centralnie na dostarczonym serwerze. Nie zużywa mocy obliczeniowej stacji roboczej. Nie dopuszcza się analizy poza infrastrukturą Zamawiającego (np. rozwiązania „chmurowe”).

  - Automatyczna segmentacja skanu – oznaczanie tła, tkanki nowotworowej i podścieliska

    - Funkcja uruchamiana na żądanie lub jako element obróbki wstępnej bezpośrednio po skanowaniu. Zadania zlecone przez użytkowników w razie kolejkowania muszą mieć wyższy priorytet niż zadania zlecone automatycznie.

    - Funkcja powinna wskazywać i oznaczać odpowiednie obszary przy użyciu kolorów lub adnotacji z możliwością regulacji przezroczystości oznaczeń.

    - Funkcja powinna posiadać możliwość predefiniowania przezroczystości oznaczeń dla poszczególnych użytkowników oraz możliwość przywrócenia ustawień wstępnych po modyfikacji.

  - Algorytmy do analizy preparatów immunohistochemicznych w zakresie reakcji jądrowych i błonowych dla przeciwciał: Ki-67, ER (estrogen), PgR (progesteron), HER-2.  Po wykonaniu segmentacji skanu możliwość zawężenia działania algorytmów do obszarów oznaczonych jako tkanka nowotworowa.

  - Po zaznaczeniu obszaru analizy przez patomorfologa za pomocą prostokątnej adnotacji, system dokona analizy pod kątem:

    - dla ER/PgR/Ki-67: wskazanie odsetka dodatnich jąder komórkowych oraz wskazanie odsetka komórek ze słabą/umiarkowanie nasiloną/silną ekspresją

    - dla HER-2: wskazanie odsetka komórek z silną błonową ciągłą reakcją.

  - Analiza obszaru zawierającego 2000 komórek zajmuje nie dłużej niż 60 sekund.

  - Informacja o kolejce operacji do wykonania z podziałem na segmentacje i adnotacje. Elementy na liście powinny być odnośnikami do konkretnych adnotacji.

# Przechowywanie skanów otrzymywanych ze skanera

  - System do przechowywania skanów jednocześnie integruje w sobie funkcje analizy obrazu.

  - Podręczna przestrzeń dyskowa do przetwarzania danych: min. 300 TB netto. System odporny na awarię dwóch, dowolnych dysków (RAID 6). System posiada 1 dysk pracujący w tzw. gorącej rezerwie (hot-spare).

  - Podręczna przestrzeń dyskowa cache SSD do przetwarzania danych: min. 3 TB netto. System odporny na awarię pojedynczego dysku (RAID 1/RAID 10).

  - W razie awarii, uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego;

  - Moc obliczeniowa (procesory, ich liczba, częstotliwość taktowania, ilość pamięci RAM), a także żywotność dysków dostosowane do planowanego obciążenia systemu.

  - Brak ograniczenia jednocześnie pracującej liczby użytkowników. Zachowanie wydajności przy jednoczesnej pracy do 20 osób.

  - Liczba jednocześnie prowadzonych analiz obrazu – 1 wątek. W przypadku większej liczby żądanych jednocześnie analiz, system kolejkuje zadania i po zakończeniu bieżącego automatycznie inicjuje wykonanie kolejnego zadania z kolejki.

  - Wydajność: wyświetlenie wskazanego skanu preparatu standardowej wielkości bez powiększenia w czasie nie dłuższym niż 7 sekund.

  - Zasilacze redundantne AC 230V.

  - Interfejsy IPMI+KVM do zdalnego zarządzania (dedykowane karty sieciowe).

  - Interfejsy sieciowe: 2 x 1Gbit/s RJ45 + 2 x SFP+ 10Gbit/s.

  - Zajętość w szafie rack 19” – max. 4U. Cały dostarczany sprzęt zainstalowany zostanie w szafie rack 19”, wyposażony w niezbędne szyny montażowe, okablowanie, itp.

  - Jeżeli wdrożenie wymaga użycia dodatkowych licencji komercyjnych (np. systemy operacyjne, bazy danych itp.), to należy je dostarczyć w ramach niniejszego zamówienia.

  - Gwarancja na serwer min. 36 m-cy z naprawą na następny dzień roboczy w miejscu instalacji (on-site next business day).

# Integracja ze skanerem histologicznym

Przedmiotem dostawy i wdrożenia jest integracja oferowanego rozwiązania ze skanerem będącym przedmiotem niniejszego postępowania.