7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk

Gdańsk, dnia 10.10.2025 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 630/2025/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)

Pytanie nr 10

Pakiet nr 15 – Diatermia chirurgiczna argonowa

Prosimy o sprecyzowanie jakiego dodatkowego wyposażenia do zestawu diatermii wymaga Zamawiający?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, iż nie wymaga obecnie wyposażenia do zestawu diatermii w pakiecie nr 15, jednak planuje postępowanie na wyposażenie tego sprzętu w najbliższym czasie.

Pytanie nr 11

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 6. Wymiary wózka: szerokość całkowitej przy podniesionych barierkach 790mm(± 10mm).

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 7. wymiar leża: min. 1930 x 620mm.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 8. Wymiary wózka: długość całkowita 2170mm (± 10mm).

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 9. Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 610 mm (+ 15 mm, -25 mm)  - 910 mm (± 10 mm) , regulacja odbywa się za pomocą dwóch dźwigni umieszczonych z boku wózka.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 10, 12. Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych, hydraulicznych z osłonami o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 16

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 11. Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego  z  miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu, np. butli z tlenem.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 17

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 14. Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej, rączki zwalniające blokadę bezpośrednio przy segmencie pleców, zakres regulacji 0-90° (± 5°).

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

Ad 15, 16. Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie  +16°/-16° (± 3)  przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 18. Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna z obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału/dźwigni, w celu zapewnienia możliwości sterowania tymi ruchami w trakcie zatrzymania wózkiem z pacjentem w celach bezpieczeństwa personelu medycznego oraz pacjenta.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 19, 20, 21. Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL na całej długości leża przeziernymi dla promieni RTG. Leże przezierne dla promieni  RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp). Możliwość zainstalowania kasety RTG z każdej strony wózka poprzez unikalną konstrukcję dla badania RTG, opcje instalacji  kasety z obu dłuższych boków wózka oraz od strony głowy i nóg, bez konieczności unoszenia oparcia leża celem instalacji kasety.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 22. Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem z zamkiem, grubość materaca 10 cm., pokrowiec materaca bez lateksu, posiadający system mocowania do leża zapobiegający przesuwaniu się materaca w trakcie przejazdu. Kolor pokrowca materaca szary.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 23. Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. hamulce w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Koła o średnicy 200mm. Piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem – funkcja jazdy swobodnej lub kierunkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 24. W częściach od strony głowy i nóg wózek wyposażony w elementy odbojowe , zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 24

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 26. Barierki boczne chromowane, długość 147 cm (±1 cm), składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian.

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 27. W części szczytów od strony głowy i od strony nóg wózek wyposażony w składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia z możliwością składania poniżej poziomu materaca ułatwiające dostęp do pacjenta na całej szerokości leża (m.in. podczas akcji reanimacyjnej).

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 28. Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające dane oferowanego urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 27

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości kozetki mobilnej, fabrycznie nowej, o następujących parametrach techniczno-użytkowych wpływających na ergonomiczną pracę personelu medycznego.

pkt 29. Wózek wyposażony w teleskopowy chromowany, składany wszerz leża wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, montaż stały, posiadający 2 haki, uchwyty na worki urologiczne; uchwyty na pasy unieruchamiające pacjenta, platforma do instalacji kasety RTG, barierki boczne, rączki do kierowania.

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 28

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna.

pkt 20. Czy Zamawiający wymaga, aby wózek do transportu pacjenta, wyposażony był w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną platformę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG.

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego parametru, lecz dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli niemożliwym jest spełnienie parametru z pkt 20. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 29

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna.

pkt 20. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby leże wózka do transportu pacjenta było przezierne dla promieni  RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości (od głowy do stóp) oraz możliwością ułożenia kasety RTG  od strony wezgłowia, od strony nóg i po bokach, bez konieczności podnoszenia oparcia pleców, a tym samym przemieszczania pozycji pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego parametru, lecz dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli niemożliwym jest spełnienie parametru z pkt 20. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 30

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna.

pkt 20. Czy Zamawiający wymaga, aby wózek do transportu pacjentów posiadał podnoszony segment leża w części nóg, w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji platformy do instalacji kaset RTG, wykonanej z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiajacy informuje, iż nie wymaga powyższego parametru, lecz dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli niemożliwym jest spełnienie parametru z pkt 20. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 31

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna.

pkt 23. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wózek do transportu pacjenta wyposażony był w centralny system blokowania kół  obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, system trójpozycyjny - jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego parametru, lecz dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli niemożliwym jest spełnienie parametru z pkt 23. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 32

PAKIET 30, Pozycja 1. Kozetka lekarska mobilna.

pkt 27. Czy Zamawiający wymaga, aby wózek do transportu pacjenta, wyposażony był w składane rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta, zapewniając lepszą ergonomię pracy dla personelu medycznego . Rączki składane poniżej poziomu materaca, zapewniając dostęp do pacjenta, m.in. podczas RKO.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego parametru, lecz dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli niemożliwym jest spełnienie parametru z pkt 27. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 33

Pytanie do pakietu 14, poz. 10

Czy zamawiający w poz. 10 dopuści aparat z dwoma gniazdami monopolarnymi z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, a także możliwość wyboru standardu 5mm lub 8mm przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający informuje, iż dopuści zaproponowany aparat. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 34

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 9: Czy Zamawiający wymaga zastosowania lasera o szerszym zakresie regulacji czasu impulsu 1 ms – 25 s?

Uzasadnienie:

- Umożliwia pracę z wysoką precyzją chirurgiczną, minimalizując oddziaływanie cieplne na tkanki sąsiednie.

- Zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, redukując ryzyko perforacji cienkich struktur (np. błony bębenkowej, strun głosowych).

- Pozwala na elastyczne dopasowanie długości impulsu do różnych rodzajów zabiegów, w tym powolne odparowywanie tkanki.

- Skraca czas zabiegu, umożliwiając operatorowi optymalne ustawienie parametrów bez konieczności przerw technicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 35

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 10: Czy Zamawiający wymaga zastosowania lasera o szerszym zakresie regulacji przerw między impulsami 1ms – 25 s?

Uzasadnienie:

- Pozwala na lepszą kontrolę termiczną, utrzymując energię w tkance bez nadmiernego nagrzewania.

- Poprawia widoczność pola operacyjnego poprzez ograniczenie zwęgleń i dymienia.

- Minimalizuje ryzyko powikłań poprzez precyzyjne dopasowanie parametrów do delikatnych tkanek.

- Ułatwia płynną technikę cięcia i koagulacji, zwiększając komfort pracy chirurga.

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 36

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 11: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zielonego lasera pilotującego 532 nm zamiast czerwonego 635 nm?

Uzasadnienie:

- Wiązka zielona zapewnia lepszą widoczność i kontrast na tle tkanek.

- Umożliwia szybszą lokalizację punktu pracy, skracając czas zabiegu.

- Ułatwia prowadzenie światłowodu i wiązki w głębokich polach operacyjnych.

- Zmienna jasność pozwala dostosować intensywność wiązki do warunków zabiegu, zwiększając bezpieczeństwo operatora.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 37

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 13: Czy Zamawiający dopuści obsługę urządzenia za pomocą pełnego ekranu dotykowego zamiast fizycznych przycisków?

Uzasadnienie:

- Ułatwia utrzymanie higieny i sterylności, eliminując miejsca gromadzenia się płynów ustrojowych.

- Skraca czas ustawiania parametrów dzięki intuicyjnej obsłudze dotykowej.

- Ułatwia szkolenie personelu, dzięki prostemu i intuicyjnemu panelowi.

- Zmniejsza awaryjność urządzenia i koszty serwisowe związane z przyciskami mechanicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 38

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 15: Czy Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie było zasilane wyłącznie z sieci 230 V (zgodnie ze standardową infrastrukturą sal zabiegowych), bez wbudowanego akumulatora?

Uzasadnienie:

- Nieograniczony czas pracy i stała dostępność mocy - brak ryzyka rozładowania, spadków napięcia i przerw na ładowanie.

- Niższe koszty i prostszy serwis - brak okresowej wymiany baterii, kalibracji, utylizacji oraz testów pojemności.

- Mniejsze ryzyko awarii i lepsza stabilność parametrów - brak degradacji akumulatora w czasie; zasilanie z sieci gwarantuje powtarzalność mocy/impulsu.

- Kompaktowa konstrukcja i mobilność - niewielkie wymiary i masa lasera pozwalają bardzo łatwo przenosić go między salami i szybko podłączać do gniazda; w praktyce nie ma potrzeby stosowania akumulatora w samym urządzeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 39

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 19: Czy Zamawiający dopuści stosowanie światłowodów jednorazowych zamiast włókien wielorazowych?

Uzasadnienie:

- Światłowody jednorazowe eliminują ryzyko mikrouszkodzeń, które powstają przy wielokrotnym użyciu i mogą powodować straty energii lasera lub niekontrolowane nagrzewanie. Dla operatora oznacza to większą powtarzalność cięcia i koagulacji oraz bezpieczeństwo zabiegu.

- Eliminuje się problem związany z czyszczeniem włókien, które są trudne do dekontaminacji i jednocześnie podatne na uszkodzenia mechaniczne.

- Jednorazowe włókna pozwalają uniknąć wysokich kosztów serwisowania i regeneracji.

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stosowania światłowodów jednorazowych zamiast włókien wielorazowych. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 40

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 21, 22: Czy Zamawiający dopuszcza, zamiast uchwytów wielorazowych, zastosowanie jednorazowych uchwytów Otology Probe Long i Otology Probe Curved jako funkcjonalnie równoważnych dla odpowiednio długości ~10 cm (offset) i ~11 cm (wygięty)?

Uzasadnienie:

- Wyższy poziom higieny i kontroli zakażeń: brak reprocesowania eliminuje ryzyko pozostałości i mikro-uszkodzeń; każdorazowo sterylny, nowy wyrób.

- Stała jakość optyki i pracy: identyczny profil wiązki i przewidywalne prowadzenie w każdej sztuce; brak zmienności wynikającej z eksploatacji.

- Oszczędność czasu i kosztów pośrednich: brak cyklu mycie–suszenie–pakietowanie–autoklaw; mniejsze obciążenie i krótszy czas obrotu narzędzi.

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania jednorazowych uchwytów Otology Probe Long i Otology Probe Curved. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 23: Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważny wobec uchwytu prostego ~5 cm Surgical Handpiece (wielorazowy)?

Uzasadnienie:

- Precyzja i ergonomia: kompaktowy, dobrze wyważony korpus zapewnia stabilny chwyt i mniejsze mikroruchy końcówki.

- Kompatybilność i bezpieczeństwo: pełna zgodność ze światłowodami i parametrami lasera 445 nm; właściwe prowadzenie włókna ogranicza ryzyko jego uszkodzeń.

- Sterylizacja i trwałość: prosta geometria ułatwia mycie i autoklawowanie; wysoka żywotność obniża koszty utrzymania.

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 42

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 24, 25, 26: Czy Zamawiający dopuści jednorazowe uchwyty światłowodu z kanałem ssącym do usuwania dymu o długości 9cm i 20cm?

Uzasadnienie:

- Uchwyty o długości 9cm sprawdzają się w krótszych procedurach lub w miejscach, gdzie odległość od źródła światła do obszaru zabiegowego jest ograniczona.

- Uchwyty o długości 20cm pozwalają na sięgnięcie dalej lub wykonywanie procedur wymagających większej swobody ruchu.

- Produkowanie lub utrzymywanie w magazynie uchwytów o długości 11cm zwiększa koszty i komplikacje logistyczne, nie dając dodatkowej funkcjonalności. Z perspektywy klinicznej lekarz może zawsze sięgnąć po krótszy lub dłuższy uchwyt, więc pośrednia długość nie jest praktyczna.

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 43

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 27: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie narzędzia do skracania włókien zamiast narzędzia do ich naprawy?

Uzasadnienie:

- Zapewnia powtarzalną jakość cięcia poprzez odsłonięcie nowej, czystej końcówki włókna.

- Minimalizuje ryzyko niekontrolowanego rozproszenia wiązki i uszkodzenia tkanki.

- Upraszcza obsługę – skracanie włókna trwa kilka sekund, w przeciwieństwie do czasochłonnej naprawy.

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 44

Pakiet 28 pozycja 1 pkt 29: Czy Zamawiający wymaga, aby filtr:

- Gwarantował ochronę przystosowaną do długości fali 445nm

- Był produktem certyfikowanym wraz z laserem przez producenta

- Był kompatybilny i dopasowany do mikroskopu posiadanego przez Zamawiającego

- Praktycznie nie zmienia kolorów widocznych przez mikroskop?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający informuje, iż wymaga, aby filtr spełniał wymienione funkcje.

Pytanie nr 45

Pakiet 28 pozycja 1: Czy Zamawiający wymaga rozszerzenia pozycji 1 (laser diodowy niebieski) o filtr do endoskopu, który podobnie jak filtr do mikroskopu będzie:

- Gwarantował ochronę przystosowaną do długości fali 445nm

- Był produktem certyfikowanym wraz z laserem przez producenta

- Pozwala na użycie endoskopu bez konieczności zakładania okularów ochronnych przez operatora

- Praktycznie nie zmienia kolorów widocznych przez endoskop

- Zagwarantuje bezpieczne korzystanie z endoskopu operatorowi?

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający informuje, iż nie wymaga rozszerzenia pozycji 1.

Pytanie nr 46

Pakiet 28 pozycja 1: Czy Zamawiający wymaga, aby tolerancja długości fali wiązki terapeutycznej 445 nm nie przekraczała ±5 procent?

Uzasadnienie:

- Jednorodność interakcji światło–tkanka. W paśmie niebieskim absorpcja kluczowych chromoforów istotnie zależy od długości fali. Zawężenie tolerancji ogranicza zmienność współczynnika absorpcji i głębokości penetracji, co pozwala stosować stabilniejsze ustawienia mocy oraz czasu ekspozycji i uzyskiwać bardziej przewidywalne efekty chirurgiczne.

- Lepsza zgodność z aparaturą towarzyszącą. Filtry ochronne oczu, filtry mikroskopów i endoskopów oraz tor wizyjny są projektowane dla określonych pasm transmisyjnych. Węższa tolerancja redukuje przenikanie sygnału poza pasmem, zwiększa skuteczność ochrony oraz poprawia kontrast i jakość obrazu w polu operacyjnym.

- Stabilność emisji w zmiennych warunkach pracy. Diody półprzewodnikowe wykazują dryft długości fali wraz ze zmianą temperatury złącza i obciążenia prądowego. Wymaganie ±5 procent implikuje zastosowanie skutecznej regulacji termicznej i prądowej, dzięki czemu emisja pozostaje w granicach zadanej specyfikacji przez cały zabieg.

- Reprodukowalność między egzemplarzami i w czasie. Zawężona tolerancja ułatwia walidację kliniczną, umożliwia precyzyjniejszą kalibrację protokołów i ogranicza różnice wyników między różnymi stanowiskami zabiegowymi.

- Spójność doboru akcesoriów. Stabilna długość fali w wąskim przedziale wspiera optymalny dobór światłowodów i końcówek pod kątem strat transmisyjnych oraz odporności materiałowej, co ogranicza ryzyko degradacji komponentów i obniża koszty eksploatacyjne.

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy pakietu nr 28: W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla pakietu nr 28, w której wymagane jest: złącze światłowodu z zatrzaskowym systemem mocowania, pragniemy zapytać o możliwość dopuszczenia rozwiązania alternatywnego, które oferujemy: złącza typu SMA (wkręcane). Poniżej przedstawiamy szczegółowe uzasadnienie równoważności proponowanego rozwiązania. Uzasadnienie równoważności rozwiązania: równoważność złącza światłowodu: SMA vs. zatrzaskowe.

Argumenty techniczne i praktyczne:

- bezpieczeństwo i stabilność połączenia: złącza SMA 905 (standard w medycynie) zapewniają szczelność optyczną i mechaniczną poprzez wkręcanie. W przeciwieństwie do złączy zatrzaskowych (np. Lemo), są odporne na przypadkowe odłączenie podczas zabiegu, co eliminuje ryzyko przerwania terapii lub uszkodzenia urządzenia.

- trwałość i niezawodność: SMA to standard przemysłowy w laserach medycznych (m.in. w diodowych, CO₂). Wykazuje wyższą odporność na zużycie niż systemy zatrzaskowe, które z czasem mogą tracić sprężystość.

- uniwersalność i dostępność: złącza SMA są powszechnie stosowane w światłowodach medycznych. Umożliwiają łatwą wymianę lub serwis kabli bez konieczności korzystania z autoryzowanych serwisów producenta, co obniża koszty eksploatacji.

Lasery medyczne z złączami SMA są skutecznie wykorzystywane w: chirurgii ogólnej (np. laparoskopii), dermatologii (zabiegi z użyciem włókien 400–600 μm), stomatologii (koagulacja, cięcie tkanek).

W związku z powyższym prosimy o: potwierdzenie dopuszczenia złącz SMA jako równoważnych.

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy pakietu nr 28: W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla pakietu nr 28, w której wymagane jest: system automatycznego rozpoznawania światłowodu, pragniemy zapytać o możliwość dopuszczenia rozwiązania alternatywnego, które oferujemy: brak systemu automatycznego rozpoznawania światłowodu (zamiast tego – manualna weryfikacja parametrów przez operatora). Poniżej przedstawiamy szczegółowe uzasadnienie równoważności proponowanego rozwiązania. Równoważność braku automatycznego rozpoznawania światłowodu.

Rola systemu automatycznego rozpoznawania: systemy te mają na celu zapobieganie błędom (np. użycie włókna o nieprawidłowej mocy lub długości). Jednak ich funkcjonalność opiera się na czujnikach w złączu, które mogą ulegać awariom lub kalibracji.

Równoważne zabezpieczenie w rozwiązaniu manualnym:

Proponowany laser wyposażony jest w:

- identyfikację wizualną (kolorowe oznaczenia włókien),

- wymuszoną weryfikację parametrów przez operatora przed uruchomieniem (system pyta: "Potwierdź moc: 10W, długość: 3m"),

- zabezpieczenie przed uruchomieniem bez potwierdzenia.

Korzyści rozwiązania manualnego:

- niższy koszt urządzenia (brak drogich sensorów),

- mniejsza awaryjność (prostsza konstrukcja),

- szybsza wymiana włókien w warunkach klinicznych (brak konieczności "parowania" z systemem).

Zgodność z normami bezpieczeństwa:

- rozwiązanie spełnia wymogi IEC 60601-2-22 (bezpieczeństwo laserów medycznych) poprzez procedury operacyjne zamiast automatyzacji.

Proponowane rozwiązanie nie obniża bezpieczeństwa, funkcjonalności ani skuteczności klinicznej lasera. Jest technicznie równoważne wymaganiom SWZ, a jednocześnie oferuje:

- większą niezawodność dzięki sprawdzonym złączom SMA,

- niższe koszty zakupu i eksploatacji,

- szybszą obsługę w warunkach szpitalnych.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie dopuszczenia systemu manualnej weryfikacji jako równoważnego.

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 49

Dot. zapisu: „Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta.  Dołączyć do oferty”. Czy Zamawiający uzna za wystarczające dostarczenie referencji użytkownika na temat dostarczanych również innych modeli urządzeń typu: barwiarka, nakrywarka?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający informuje, iż uzna za wystarczające dostarczenie referencji użytkownika na temat dostarczanych również innych modeli urządzeń typu: barwiarka, nakrywarka.

Pytanie nr 50

Pakiet 3, pozycja 1, pkt 15. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania barwiarki, która ma możliwość utworzenia do 18 programów barwiących każdy do 25 kroków.

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zamawiający informuje, iż dopuszcza barwiarkę, która ma możliwość utworzenia do 18 programów barwiących każdy do 25 kroków. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 51

Pakiet 3, pkt 13 kategoria INNE. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w Pakiecie 3 folderów autoryzowanego dystrybutora.

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania w pakiecie 3 folderów autoryzowanego dystrybutora. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 52

Pakiet 3, pkt 4 kategoria GWARANCJA I SERWIS.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w Pakiecie 3 w okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu bądź zdalna diagnostyka) - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30.

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę czasu na podjęcie czynności serwisowych, jednak nie w formie jaką zaproponowano w pytaniu, a  w godzinach 7:00-14:30.

Pytanie nr 53

Pakiet 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania barwiarki, której termin realizacji to 16 tygodni. Prośbę swoją kierujemy zbliżającym się końcem roku oraz wzmożoną liczbą zamówień, co przekłada się na wydłużony czas realizacji i transportu urządzenia od producenta z zagranicy.

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. W orzecznictwie KIO przyjmuje się, że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione m.in. w przypadku projektów finansowanych ze środków UE (wyrok KIO z dnia 16 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 3148/21). Przedmiot zamówienia w niniejszej sprawie jest zaś finansowany ze środków UE i wymaga wskazanie konkretnych dat kalendarzowych aby Zamawiający mógł wywiązać się z nałożonych na Zamawiającego zobowiązań.

Pytanie nr 54

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wymogu określonego w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), tj.: „Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta. Dołączyć do oferty.”

Z treści SWZ wynika, że Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, ani nie wymagał wykazania spełnienia takich warunków poprzez podmiotowe środki dowodowe (Rozdział dotyczący Podmiotowych Środków Dowodowych nie zawiera zapisu o konieczności załączenia referencji).

W naszej ocenie wymaganie to stanowi de facto element oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, a nie oceny samego przedmiotu zamówienia, co pozostaje w sprzeczności z konstrukcją SWZ i zasadą proporcjonalności.

W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie w zakresie pakietu nr 3 od wymogu załączenia referencji do oferty jako nieznajdującego podstawy prawnej oraz prowadzącego do nieproporcjonalnego ograniczenia konkurencji, w rozumieniu art. 16 pkt 1 i 3 oraz art. 99 ust. 4 Pzp.

- Zamawiający nie przewidział warunków udziału dotyczących doświadczenia Wykonawcy (art. 112 ust. 2 Pzp),

- wymaganie przedłożenia referencji nie zostało wymienione wśród podmiotowych środków dowodowych (art. 274 ust. 1 Pzp),

- a jednocześnie nie stanowi obiektywnego środka potwierdzającego właściwości techniczne lub funkcjonalne oferowanego sprzętu.

Wnosimy zatem o jednoznaczne stanowisko oraz jego usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 3.

Odpowiedź na pytanie nr 54: Zamawiający informuje, iż określił wymóg referencji w punkcie IX ppkt. 13c, tiret 10 SWZ. Ponadto informuje Wykonawcę, iż wymóg ten wynika wprost z § 9. 1. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.10.2020 r., poz. 2415 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

§ 9. 1. 2) ww. Rozporządzenia mówi „W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy”.

Na tej podstawie Zamawiający modyfikuje zapis pkt. IX ppkt. 13c, tiret 10 SWZ.

Jest:

- minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta - zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ.

Ma Być:

- minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta - zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ.

Referencje o której mowa powyżej musi odnosić się do wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Pytanie nr 55

Dotyczy pakietu 41 – Myjnia do narzędzi chirurgicznych, pkt 27. W związku z tym, że Zamawiający oczekuje myjni nieprzelotowej i jednodrzwiowej czy dopuszczone zostanie urządzenie wyposażone w jeden wyświetlacz o w/w parametrach?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zamawiający informuje, iż zostanie dopuszczone urządzenie wyposażone w jeden wyświetlacz o w/w parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 56

Dotyczy pakietu 31 – poz. 1 Chłodziarki na leki - Chłodziarka na leki - 5 sztuk, pkt 6, 7. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych: 48,5 x 44,6 x 96,1 cm, pojemności 130 l?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Zamawiający informuje, iż chłodziarka o wymiarach zewnętrznych: 48,5 x 44,6 x 96,1 cm, pojemności 130 l zostanie dopuszczona. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 57

Dotyczy pakietu 31 – poz. 1 Chłodziarki na leki - Chłodziarka na leki - 5 sztuk, pkt 13, 14. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w zewnętrzny rejestrator temperatur z możliwością odczytu danych przez port USB oraz podtrzymaniem bateryjnym alarmów oraz zapisu danych?

Odpowiedź na pytanie nr 57: Zamawiający informuje, iż chłodziarka wyposażona w zewnętrzny rejestrator zostanie dopuszczona. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 58

Dotyczy pakietu 31 – poz. 1 Chłodziarki na leki - Chłodziarka na leki - 5 sztuk, pkt 16. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę posiadającą drzwi przeszklone ze szkła izolacyjnego bez grzałki podgrzewającej szybę?

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający informuje, iż chłodziarka posiadająca drzwi przeszklone ze szkła izolacyjnego bez grzałki podgrzewającej szybę zostanie dopuszczona. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 59

Dotyczy pakietu 31 – poz. 1 Chłodziarki na leki - Chłodziarka na leki, podblatowa - 1 sztuka, pkt 1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych: 48,5x 44,6x 71,5 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza takich wymiarów zewnętrznych.

Pytanie nr 60

Dotyczy pakietu 31 – poz. 1 Chłodziarki na leki - Chłodziarka na leki, podblatowa - 1 sztuka, pkt 28, 29. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w zewnętrzny rejestrator temperatur z możliwością odczytu danych przez port USB oraz podtrzymaniem bateryjnym alarmów oraz zapisu danych?

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający informuje, iż chłodziarka wyposażona w zewnętrzny rejestrator zostanie dopuszczona. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 61

Dotyczy pakietu 31 – poz. 1 Chłodziarki na leki - Chłodziarka na leki, podblatowa - 1 sztuka, dotyczy pakietu 31 – poz. 1 Chłodziarki na leki - Chłodziarka na leki - 5 sztuk. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę nie będącą wyrobem medycznym posiadającą deklarację zgodności CE producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający informuje, iż dopuści chłodziarkę nie będącą wyrobem medycznym posiadającą deklarację zgodności CE producenta. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 62

Dot. SWZ rozdział IX. 12b. Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego RTG z ramieniem C?

Odpowiedź na pytanie nr 62: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 63

Dot. SWZ rozdział IX. 12a. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby oferowany aparat miał serwis w Polsce, a nie, żeby Oferent/ Wykonawca był autoryzowanym serwisem na terenie Polski.

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający informuje, iż wymaga aby Wykonawcy/Oferent był autoryzowanym serwisem na terenie Polski.

Pytanie nr 64

Dot. załącznika numer 7 do SWZ – oświadczenie o gwarantowanym okresie wsparcia. Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia o gwarantowanym okresie wsparcia przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie oświadczenia o gwarantowanym okresie wsparcia przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 65

Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, Pakiet 6, pkt 4 oraz Załącznik nr 1 do SWZ Umowa par. 5 ust. 8. Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 65: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 66

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Umowa par. 5 ust. 3 i 4. Prosimy  o rezygnację z wymagania wymiany całego urządzenia (dot. RTG z ramieniem C), która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź na pytanie nr 66: Zgodnie z zapisami SWZ i zapisami Umowy.

Pytanie nr 67

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Umowa par. 5 ust. 9. Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą? Czy Zamawiający potwierdza, że dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 67: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 68

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Umowa par. 5 ust. 10.

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG z ramieniem C jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in. przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

Odpowiedź na pytanie nr 68: Zamawiający informuje, iż zwalnia Wykonawcę z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych w Pakiecie 6. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 69

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Umowa par. 5 ust.  12. Prosimy o doprecyzowanie, że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

Odpowiedź na pytanie nr 69: Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 1 do SWZ Umowa par. 5 ust. 12 zapis dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki, które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

Pytanie nr 70

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Umowa par. 6 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej do wysokości 0,2% tj. do wysokości powszechnie przyjmowanej w transakcjach na rynku prywatnym jak i publicznym.

Uzasadnienie:

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców  zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi  do ich unieważnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 70: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.  Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie nr 71

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Umowa par. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ust. 7 w par. 6 w brzmieniu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  ust. 7 w par. 6. Zamawiający wyjaśnia, że kodeks cywilny wyraża zasadę pełnego odszkodowania i taka zasada jest przewidziana w projekcie umowy. Brak jest podstaw do modyfikacji w umowie, zasad odpowiedzialności przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Pytanie nr 72

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Umowa par. 13 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie, że zapłata wskazanej kwoty jest de facto zaplata odszkodowania, do którego zastosowanie mają zasady wynikające z kc tj. zasada winy, adekwatnego związku przyczynowo - skutkowego, uwzględnienie przyczynienia się do szkody.:

„Jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy (np. nieterminowa: dostawa, instalacja, uruchomienie zakupionego sprzętu) wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1  ulegnie zmniejszeniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na zasadach wynikających z kc odszkodowanie równe kwocie stanowiącej równowartość kwoty o jaką zmniejszyła się wysokość dofinansowania, ze środków o których mowa w ust.1.”?

Odpowiedź na pytanie nr 72: Zamawiający informuje, iż Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 13 ust. 2. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 355 § 2 k.c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązuje przy zawieraniu umów podwyższony miernik należytej staranności, uwzględniający zawodowy charakter tej działalność. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2019 r., I CSK 89/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z dnia 8 listopada 2012 r., I ACa 963/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z dnia 27 listopada 2012 r. I ACa 684/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 21 lipca 2011 r. I ACa 163/11). Podwyższona, szczególna  staranność, której zgodnie z art. 355 § 2 k.c., można oczekiwać przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, obejmuje właściwe rozeznanie przez przedsiębiorcę przy zawieraniu umowy  wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na jej wykonanie (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2018 r. I AGa 30/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z dnia 8 marca 2006 r.  I ACa 1018/05). Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, oferenci/wykonawcy powinni z należytą starannością rozeznać i przeanalizować okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie umowy, przed zawarciem umowy.

Pytanie nr 73

Dotyczy zdalnej diagnostyki. W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania1 przy użyciu tunelu VPN IPSec punkt-punkt z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 10/5Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny. Dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności.

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 13 ust. 2. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 355 § 2 k.c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązuje przy zawieraniu umów podwyższony miernik należytej staranności, uwzględniający zawodowy charakter tej działalność. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2019 r., I CSK 89/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z dnia 8 listopada 2012 r., I ACa 963/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z dnia 27 listopada 2012 r. I ACa 684/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 21 lipca 2011 r. I ACa 163/11). Podwyższona, szczególna  staranność, której zgodnie z art. 355 § 2 k.c., można oczekiwać przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, obejmuje właściwe rozeznanie przez przedsiębiorcę przy zawieraniu umowy  wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na jej wykonanie (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2018 r. I AGa 30/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z dnia 8 marca 2006 r.  I ACa 1018/05). Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, oferenci/wykonawcy powinni z należytą starannością rozeznać i przeanalizować okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie umowy, przed zawarciem umowy.

Edyta Brzywca Kozłowska

Specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca - Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 10.10.2025 r.

T – 2712; B5