7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk

Gdańsk, dnia 28.10.2025 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 630/2025/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)

Pytanie nr 129

Dot. zapisów SWZ. Czy Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie danego parametru w przypadku braku danej informacji w oficjalnym katalogu / materiałach producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 129: Zamawiający informuję, iż dopuszcza oświadczenie autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie danego parametru w przypadku braku danej informacji w oficjalnym katalogu / materiałach producenta.

Pytanie nr 130

Załącznik nr 5 do SWZ – Pakiet 6, pkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada zakres ruchu wzdłużnego ramienia 15 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 130: Zamawiający informuję, iż dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada zakres ruchu wzdłużnego ramienia 15 cm

Pytanie nr 131

Załącznik nr 5 do SWZ – Pakiet 6, pkt 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada zakres obrotu ramienia wokół osi wzdłużnej 360°? Jest to zakres, który posiadają najwięksi producenci tego typu urządzeń na świecie, a co więcej nie ma żadnego klinicznego zastosowania, gdyż zakres wymagany do wykonania wszystkich procedur na bloku operacyjnym wynosi właśnie 360°.

Odpowiedź na pytanie nr 131: Zamawiający informuję, iż dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada zakres obrotu ramienia wokół osi wzdłużnej 360°

Pytanie nr 132

Załącznik nr 5 do SWZ – Pakiet 6, pkt 28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada sygnalizację promieniowania na monitorze kolorowym do sterowania aparatem umieszczonym na osobnym wózku? W oferowanym rozwiązaniu sygnalizacja wizualna znajduje się na monitorze głównym, czyli tam gdzie skierowany jest wzrok operatora podczas zabiegu, równocześnie uruchamia się sygnalizacja dźwiękowa, dzięki której operator oraz zespół dokładnie wie, kiedy emitowane jest promieniowanie jonizujące.

Odpowiedź na pytanie nr 132: Zamawiający informuję, iż dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada sygnalizację promieniowania na monitorze kolorowym do sterowania aparatem umieszczonym na osobnym wózku.

Pytanie nr 133

Załącznik nr 5 do SWZ – Pakiet 6, pkt 32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada generator umożliwiający pracę w trybie skopii ciągłej lub impulsowej w zakresie 4,  8, 15  pps?

Odpowiedź na pytanie nr 133: Zamawiający informuję, iż dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada generator umożliwiający pracę w trybie skopii ciągłej lub impulsowej w zakresie 4,  8, 15  pps.

Pytanie nr 134

Załącznik nr 5 do SWZ – Pakiet 6, pkt 51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające symetrycznie? Oferowane urządzenie posiada dwa systemy blend, umożliwiające ograniczenie wiązki promieniowania, zmniejszenia dawki promieniowania i poprawy jakości obrazu.

Odpowiedź na pytanie nr 134: Zamawiający informuję, iż dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające symetrycznie.

Pytanie nr 135

Pakiet 30, pozycja 2 - Kozetka lekarska zabiegowa, pkt 7 tabeli. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę tapicerowana materiałem zmywalnym, łatwą do dezynfekcji, odporną na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia, odporna na promieniowanie UV wykonana z materiału tapicerowanego ze ściegiem szewnym w materiale tapicerskim, w miejscu nie wpływającym na komfort użytkowania. Powyższe rozwiązanie pozwala na rozkład naprężeń, minimalizując ryzyko pęknięć, zwiększając przy tym trwałość produktu przy częstym użytkowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 135: Zamawiający informuję, iż dopuści do zaoferowania kozetkę tapicerowana materiałem zmywalnym, łatwą do dezynfekcji, odporną na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia, odporna na promieniowanie UV wykonana z materiału tapicerowanego ze ściegiem szewnym w materiale tapicerskim, w miejscu nie wpływającym na komfort użytkowania.

Pytanie nr 136

Pakiet 30, pozycja 2 – Kozetka lekarska zabiegowa, pkt 8 tabeli. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę z uchwytem na rolkę podkładu papierowego z mocowaniem od strony nóg?

Odpowiedź na pytanie nr 136: Zamawiający informuję, iż dopuści do zaoferowania kozetkę z uchwytem na rolkę podkładu papierowego z mocowaniem od strony nóg?

Pytanie nr 137

Pakiet 8, pozycja 1 - Fotel operatora obrotowy, bez oparcia - 11 sztuk, punkt 13 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel operatora o średnicy podstawy 600 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 137: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ .

Pytanie nr 138

Pakiet 8, pozycja 1 - Fotel operatora obrotowy, z oparciem - 7 sztuk, punkt 21 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel operatora o średnicy podstawy 600 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 138: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 139

Pakiet 8, pozycja 1 - Fotel operatora obrotowy, z oparciem - 7 sztuk, punkt 22 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel operatora z min wysokością oparcia 210 mm - max. wysokością oparcia 290 mm, z płynną regulacją?

Odpowiedź na pytanie nr 139: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 140

Pakiet 8, pozycja 2- Parawan medyczny. Czy Zamawiający dopuści parawan, w których panele parawanów łączone są systemem nakładania (jedna część z bolcem, druga z otworem)? Proponowane rozwiązanie jest równoważne względem wymagań określonych w SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 140: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 141

Pakiet 8, pozycja 2- Parawan medyczny. Czy Zamawiający dopuści parawan o wysokości 1880mm? Oferowana wysokość jedynie nieznacznie odbiega od wskazanej w SWZ i nie wpływa na walory użytkowe wyrobu.

Odpowiedź na pytanie nr 141: Zamawiający informuję, iż dopuści parawan o wysokości 1880mm.

Pytanie nr 142

Pakiet 8, pozycja 3 - Stojaki do kroplówek, punkt 6 i 7 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak o podstawie chromowanej i konstrukcji ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na pytanie nr 142: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 143

Pakiet 8, pozycja 4 - Fotel do pobierania krwi, punkt 14 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z wysokością całkowitą 825 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 143: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 144

Pakiet 17, pozycja 1 - Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, punkt 16 tabeli. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania  lampę ze średnicą  pola obu czasz d10 regulowana w zakresie: 14,9 - 29,4cm?

Odpowiedź na pytanie nr 144: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 145

Pakiet 17, pozycja 3 - Lampa zabiegowa mobilna, punkt 27 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z podstawą mobilną wyposażoną w 4 koła z blokadą o maksymalnych wymiarach: 56,4 - 63cm? W tylnej części podstawy zamocowane zasilanie awaryjne.

Odpowiedź na pytanie nr 145: Zamawiający informuję, iż dopuści do zaoferowania lampę z podstawą mobilną wyposażoną w 4 koła z blokadą o maksymalnych wymiarach: 56,4 - 63cm.

Pytanie nr 146

Pakiet 10, pozycja 1- Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, punkt 30 tabeli. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zarówno pilota jak i panelu sterującego? W OPZ są opisane jedynie funkcje pilota, natomiast punkt 30 wspomina o panelu.

Odpowiedź na pytanie nr 146: Zamawiający informuję, iż wymaga zarówno pilota jak i panelu sterującego.

Pytanie nr 147

Pakiet 10, pozycja 9 - Kosze na odpady, punkt 8 i 14 tabeli. Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu wewnętrznych pojemników do jednorazowych worków? W oferowanych modelach koszy są przygotowane specjalne "wypustki" do zamocowania worka. Jest to rozwiązanie tańsze i bardziej higieniczne.

Odpowiedź na pytanie nr 147: Zamawiający informuję, iż zgadza się na zrezygnowanie z wymogu wewnętrznych pojemników do jednorazowych worków.

Pytanie nr 148

Pakiet 29, pozycja 9 - Łóżko do intensywnej terapii, punkt 95. Prosimy o dopuszczenie materaca, który posiada trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca m.in: model materaca, wymiary materaca, oznaczenie wyrobu medycznego, oznaczenie CE, typ materaca, dopuszczalna waga użytkownika. Pokrowiec posiada trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca m.in: nazwę, wymiary, datę produkcji, instrukcję prania i czyszczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 148: Zamawiający informuję, iż dopuszcza materac, który posiada trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca m.in: model materaca, wymiary materaca, oznaczenie wyrobu medycznego, oznaczenie CE, typ materaca, dopuszczalna waga użytkownika.

Pytanie nr 149

Pakiet 29, pozycja 9 – Łóżko do intensywnej terapii, punkt 96. Prosimy o dopuszczenie miękkiego, elastycznego pokrowca zewnętrznego, paroprzepuszczalnego, wodoszczelnego, składającego się z górnej warstwy o gramaturze  180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie ≥500 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze  270 gr/m2,  zamykanego na suwak z okapnikiem, przeznaczonego do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowanego do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie.

Odpowiedź na pytanie nr 149: Zamawiający informuję, iż dopuszcza miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze  180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie ≥500 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze  270 gr/m2,  zamykanego na suwak z okapnikiem, przeznaczonego do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowanego do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie.

Pytanie nr 150

Dot. SWZ. Czy Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie danego parametru w przypadku braku danej informacji w oficjalnym katalogu / materiałach producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 150: Zamawiający informuję, iż dopuszcza oświadczenie autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie danego parametru w przypadku braku danej informacji w oficjalnym katalogu / materiałach producenta.

Pytanie nr 151

Pakiet 17. Pozycja 2 - Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – statyw z 5 kołami (koła z blokadą) - 3 sztuki, punkt 17 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z max poborem mocy 26 W?

Odpowiedź na pytanie nr 151: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 152

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 1. Czy zamawiający dopuści taboret z siedziskiem o średnicy 350mm i grubości 50mm?

Odpowiedź na pytanie nr 152: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 153

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści parawany jezdne z funkcją łączenia elementami ‘dziewczyna-chłopak’? Proponowane rozwiązanie przedstawione poniżej.

Odpowiedź na pytanie nr 153: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 154

Dot. załącznikanr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 2. Czy zamawiający dopuści parawan o szerokości 1400mm?

Odpowiedź na pytanie nr 154: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 155

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 3. Czy zamawiający dopuści stojak kroplówki z podstawa z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź na pytanie nr 155: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 156

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 3. Czy zamawiający dopuści stojak kroplówki z podstawa stalowa malowaną proszkowo?

Odpowiedź na pytanie nr 156: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 157

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 3. Czy zamawiający dopuści stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 132-215 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 157: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 158

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 5. Czy zamawiający dopuści wózek z półką dolną o wymiarch 400x260mm?

Odpowiedź na pytanie nr 158: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 159

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 5. Czy zamawiający dopuści wózek z półką górną o wymiarch 450x350mm?

Odpowiedź na pytanie nr 159: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 160

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 5. Czy zamawiający dopuści wózek z podstawą o wymiarch 500x460mm?

Odpowiedź na pytanie nr 160: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 161

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 5. Czy zamawiający dopuści wózek z uchwytem mocowanym z tyłu wózka?

Odpowiedź na pytanie nr 161: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 162

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiąjący dopuści wózek z uchwytami wokówł blatu górnego w postaci band ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na pytanie nr 162: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 163

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach 675x575x1000cm [szerokość x głębokość x wysokość]?

Odpowiedź na pytanie nr 163: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 164

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiający dopuści wózek z uchwytami wykonanymi z aluminuim?

Odpowiedź na pytanie nr 164: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 165

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiający dopuści wózek z szufladami o wysokości (od góry) 2x97mm, 1x156mm, 2x175mm?

Odpowiedź na pytanie nr 165: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 166

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiający dopuści wózek w którym ściany tylna i boczne oraz fronty szuflad wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź na pytanie nr 166: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 167

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiąjący dopuści wózek z blatem bocznym ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź na pytanie nr 167: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 168

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiąjący dopuści wózek z koszem na akcesoria ze stali nierdzewnej o wymiarach 360x160x150mm [szerokość x głębokość x wysokość]?

Odpowiedź na pytanie nr 168: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 169

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiąjący dopuści wózek z uchwytami wokówł blatu górnego w postaci band ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na pytanie nr 169: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 170

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach 675x575x1000cm [szerokość x głębokość x wysokość]?

Odpowiedź na pytanie nr 170: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 171

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiający dopuści wózek z uchwytami wykonanymi z aluminuim?

Odpowiedź na pytanie nr 170: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 172

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiający dopuści wózek z szufladami o wysokości (od góry) 2x97mm, 1x156mm, 2x175mm?

Odpowiedź na pytanie nr 172: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 173

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiający dopuści wózek w którym ściany tylna i boczne oraz fronty szuflad wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź na pytanie nr 173: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 174

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiający dopuści wózek z listwą zasilającą na 5 gniazd mocowaną bezpośrednio do korpusu wózka?

Odpowiedź na pytanie nr 174: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 175

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiąjący dopuści wózek z blatem bocznym ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź na pytanie nr 175: Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 176

Dot. załącznik nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 6. Czy zamawiąjący dopuści wózek z koszem na akcesoria ze stali nierdzewnej o wymiarach 360x160x150mm [szerokość x głębokość x wysokość]?

Odpowiedź na pytanie nr 176: Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 177

Dot. załącznika nr 5 do SWZ, zadanie 8, pozycja 9. Czy zamawiający dopuści kosze na odpady bez pojemników wewnętrznych do jednorazowych worków?

Odpowiedź na pytanie nr 177: Zamawiający informuję, iż dopuszcza kosze na odpady bez pojemników wewnętrznych do jednorazowych worków.

Pytanie nr 178

Dot. zapisów SWZ, pkt IV opis przedmiotu zamówienia, ad pkt 1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że wymóg oznaczenia CE oraz posiadania deklaracji zgodności z odpowiednimi normami technicznymi dotyczy tylko i wyłącznie asortymentu, który został skalsyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny, a wskazane dokumenty są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dyrektywy MDR oraz Dyrektyw Nowego Podejścia).

Odpowiedź na pytanie nr 178: Zamawiający informuję, iż wymóg oznakowania CE oraz posiadania deklaracji zgodności z odpowiednimi normami technicznymi dotyczy wyłącznie asortymentu, który został sklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) oraz właściwymi przepisami krajowymi i Dyrektywami Nowego Podejścia.
Dla pozostałych elementów asortymentu niebędących wyrobami medycznymi wymagane jest spełnienie odpowiednich wymagań bezpieczeństwa oraz posiadanie deklaracji zgodności z właściwymi normami technicznymi, jeśli jest to wymagane przepisami odrębnymi.

Pytanie nr 179

Dot. zapisów SWZ, pkt IV opis przedmiotu zamówienia, ad pkt 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie wymogu „deklarację zgodności DNSH dla oferowanego sprzętu” oświadczenia własnego wykonawcy o działaniu zgodnie z zasadą DNSH. Jest to powszechnie stosowana praktyka w postępowaniach z finansowaniem z KPO. Nie ma bowiem żadnej instytucji/ podmiotu, który byłby uprawniony do wystawiania takich deklaracje, natomiast zasada DNSH polega na nieczynieniu poważnych szkód środowiskowych ani społecznych w zakresie prowadzenia inwestycji, dotyczy zatem ogółu zadań realizowanych w danym zamówieniu, nie zaś pojedynczego produktu/ sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 179: Zamawiający informuję, iż wyraża zgodę na złożenie oświadczenia, przy jednoczesnym posiadaniu przez Wykonawcę normy środowiskowej ISO 14001

Pytanie nr 180

Załącznik nr 1 do SWZ – umowa, dot. §1 ust. 1 oraz §2.  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu instalacji, uruchomienia, wykonania testów sprawności oraz przeszkolenia personelu w zakresie zadania nr 8, ponieważ asortyment w tym zadaniu dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga instalacji i montażu w siedzibie Zamawiającego a jego obsługa ma charakter typowy.

Odpowiedź na pytanie nr 180: Zamawiający informuję, iż Wykonawca musi być obecny przy przekazaniu asortymentu i podpisać protokół przekazania.

Pytanie nr 181

Załącznik nr 1 do SWZ – umowa, dot. §5. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu zamówienia (zadanie nr 8) dla którego producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów, niniejsze nie będą wymagane.

Odpowiedź na pytanie nr 181: Zamawiający informuję, iż potwierdza, że w zakresie przedmiotu zamówienia (zadanie nr 8) dla którego producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów, niniejsze nie będą wymagane.

Pytanie nr 182

Załącznik nr 1 do SWZ – umowa, dot. §5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia wyrobu zastępczego w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni roboczych (dot. zadanie nr 8). Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 182: Zamawiający informuję, iż zgadza się na odstąpienie od wymogu dostarczenia wyrobu zastępczego w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni roboczych (dot. zadanie nr 8).

Pytanie nr 183

Pakiet nr 9 gwarancja i serwis dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, punkt 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wykreślenie powyższego wymogu postawionego w pkt. 2 Gwarancja i Serwis Formularza opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ dla Pakietu 9 tj. „Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty”. Wymóg ten ogranicza krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do podmiotów posiadających formalną autoryzację producenta, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców określoną w art. 16 ustawy PZP a jednocześnie narusza konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej oraz przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców o swobodzie działalności gospodarczej (Art. 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.) i inne, zgodnie z którymi do wprowadzania do obrotu na rynku polskim wyrobów medycznych nie są wymagane tego typu dokumenty. Prawo ściśle precyzuje jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami medycznymi i nie można ograniczać tego prawa bez uprawnienia ustawowego legalnym uczestnikom rynku. Zapis ten uniemożliwia udział w postępowaniu m.in. podwykonawcom i firmom handlowym nabywającym wyroby od autoryzowanych dystrybutorów lub bezpośrednio od producenta acz nie będąc formalnie autoryzowanym przez niego nabywcą. Jednocześnie podkreślamy, że cel Zamawiającego – tj. otrzymanie oryginalnego, pełnowartościowego sprzętu objętego gwarancją, może zostać osiągnięty poprzez inne, mniej restrykcyjne środki, np.: zobowiązanie Wykonawcy do złożenia oświadczenia o oryginalności towaru lub potwierdzenia legalnego źródło pochodzenia towaru od oficjalnych kanałów dystrybucyjnych oraz posiadania potencjału technicznego, merytorycznego.

Uzasadniamy, że taki zapis pozwoli na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 16 ustawy PZP), a jednocześnie zapewni Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt będzie oryginalny, pełnowartościowy i objęty gwarancją producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 183: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 184

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pytanie nr 1, pkt 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny, będzie można ustawić w odstępie od 0˚ do 20˚. Element ten nie wpływa na codzienne użytkowanie, bowiem głowica oraz ramiona podczas codziennego użytkowania są blokowane pneumatycznie w zakresie obrotu pomiędzy 0° a 340°.

Odpowiedź na pytanie nr 184: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne opisane w pytaniu.

Pytanie nr 185

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pytanie nr 2, pkt 10.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym ramiona kolumny są o przekroju przypominającym kształt prostokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. Powyższe rozwiązanie również ogranicza osiadanie się kurzu na dolnych częściach ramienia.

Odpowiedź na pytanie nr 185: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne opisane w pytaniu.

Pytanie nr 186

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym stosunek długości części ramion będzie wynosił 4:3, przy czym pierwsze ramię będzie miało długość 1000 mm, zaś drugie, na którym będzie wisiała głowica 750mm. Powyższe rozwiązanie mieści się z zakresie opisu przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego i nie ma wpływu na parametry kliniczne.

Odpowiedź na pytanie nr 186: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 187

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym pionowa głowica zasilająca będzie miała min. 1000 mm długości. Rozwiązanie takie, jest w stanie pomieścić ilość punktów gazowych, elektrycznych oraz teleinformatycznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 187: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 188

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania, w którym można zastosować niepewność pomiaru wynoszącym 20 mm w odniesieniu do wymiarów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 188: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie opisane powyżej.

Pytanie nr 189

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym głowica kolumny ma wymiary 390mm x 200mm. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia głowica ma być wąska i ma zajmować mało miejsca, w związku z powyższym prosimy o przychylenia się do pozytywnej odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie nr 189: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 190

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym pionowe prowadnice są umieszczone na frontowej części głowicy i nie wystają poza obrys kolumny. Powyższe rozwiązanie ogranicza osadzanie się kurzu, na które Zamawiający zwraca uwagę w opisie zamówienia. Przedstawione rozwiązanie pozwala na zamocowanie wymaganego wyposażenia wymienionego przez Zamawiającego w OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 190: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 191

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym możliwość mocowania wyposażenia ze względu na rozwiązanie technologiczne oferowane przez międzynarodowego producenta będzie na frontowej części głowicy, jako element równie funkcjonalne oraz użyteczny i wystarczający do zamontowania wyposażenia na głowicy kolumny.

Odpowiedź na pytanie nr 191: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 192

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wykreślenie powyższego wymogu postawionego w pkt. 20. W związku, iż oferowana kolumna ma schowane prowadnice w wewnątrz głowicy, zachowując ten same funkcjonalności, wymóg wyboru koloru prowadnic ogranicza krąg potencjalnych wykonawców co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców określoną w art. 16 ustawy PZP a jednocześnie narusza konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej oraz przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców o swobodzie działalności gospodarczej. Uzasadniamy, że taki zapis pozwoli na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 16 ustawy PZP), a jednocześnie zapewni Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt będzie pełnowartościowy i objęty gwarancją.

Odpowiedź na pytanie nr 192: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 193

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym punkty poboru gazów zainstalowane są na tylnej lub bocznej części głowicy. Mając na względzie, iż głowica jest wąska według wymagań OPZ, rozmieszczenie gniazd jest optymalne podczas codziennego użytkowania. Prosimy również o dopuszczenie punktu poboru gazów medycznych innego renomowanego producenta niż kolumny, który posiada znak CE i całość jest dopuszcza zgodnie z odpowiednimi normami.

Odpowiedź na pytanie nr 193: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 194

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym szeroko rozumiane wyposażenie elektryczne może być zainstalowane na jednej ze ścianek głowicy oraz/lub wewnątrz kanału, który może służyć jako schowek, z bezpiecznym i wygodnym dostępem do niego. Powyższe rozwiązanie jest również stosowane u innych producentów.

Odpowiedź na pytanie nr 194: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 195

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym ze względu na rozwiązania konstrukcyjne gniazda gazowe oraz elektryczne mogą być zainstalowane na oddzielnych ściankach głowicy. Przedstawione rozwiązanie powoduje, że gniazda gazowe rozdzielone są schowkiem na przewodu elektryczne od gniazd elektrycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 195: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 196

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym ze względu na rozwiązania konstrukcyjne producenta, gniazda gazowe oraz elektryczne mogą być zainstalowane na oddzielnych panelach instalacyjnych głowicy. Przedstawione rozwiązanie powoduje, że gniazda gazowe rozdzielone są schowkiem na przewodu elektryczne od gniazd elektrycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 196: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 197

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym jest następujące wyposażenie:

- półka – 1 szt. dla pozycji nr 1 oraz półka – 2 szt. dla pozycji nr 2,

- półka z szuflada pod półką – 1 szt. dla pozycji nr 1 oraz półka z dwoma szuflada – 1 szt. dla poz. nr 2,

- wysięgnik na drążek infuzyjny – 1 szt.,

- wysięgnik na monitor – 1 szt.,

- drążek infuzyjny–1 szt.,

- schowek na kable – 1 szt. boczne szyny medyczne zamontowane zostały w półkach – 4 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 197: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 198

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym półki posiadają szyny medyczne oraz mają następujące parametry. Półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej:

- szerokość: 530 mm  ± 5%,

- głębokość: 480 mm ± 5%.

Wysokość półki max 30mm. Końcówki szyn są zaoblone jako alternatywa dla ochraniaczy. Udźwig półki min 60 kg.

Odpowiedź na pytanie nr 198: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 199

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym można zamontować element dystansujący eliminujący przelanie się cieczy na głowicę kolumny. W związku, iż gniazda elektryczne zainstalowane są na powierzchni tylnej bądź bocznej kolumny, nie grozi to zalaniem gniazd od strony półki.

Odpowiedź na pytanie nr 199: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne opisane w pytaniu.

Pytanie nr 200

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym półka ma możliwość drobnej korekty przesunięcia w poziomie w celu jej optymalnego ustawienia i zakresie poniżej 10 mm. Oczywiście istnieje możliwość odsunięcia półki w zakresie 10 cm od kolumny poprzez zastosowanie elementu dystansującego.

Odpowiedź na pytanie nr 200: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 201

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, , w którym zwalnianie blokady pneumatycznej odbywa się za pomocą jednego przycisku umiejscowionego w uchwycie umiejscowionego pionowo. Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne, powodując odblokowanie hamulców oraz możliwość poruszania ramion oraz kolumny w jednym czasie.

Odpowiedź na pytanie nr 201: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne opisane w pytaniu.

Pytanie nr 202

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym rękojeść usytuowana jest w optymalnej pozycji i nie trzeba jej przekładać dzięki temu jest możliwość chwycenia jej jedną ręką. Możliwość przekładania rękojeści ogranicza konkurencję tylko do jednego producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 202: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne opisane w pytaniu.

Pytanie nr 203

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym na kolumnie nie umieszczono dodatkowych przycisków do sterowania hamulcami mając na celu zaproponowanie najbardziej optymalnego rozwiązania.

Odpowiedź na pytanie nr 203: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 204

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie jest dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 600 mm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg oraz wysięgnik do mocowania kardiomonitora/monitora na kolumnie jest uchylny – dwuramienny, z płytą montażową typu SLIDE lub VESA, przegubowy, obrotowy i udźwigu min. 9,5 kg.

Odpowiedź na pytanie nr 204: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 205

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym ze względu na konstrukcje wysięgników posiadają wewnętrzy kanał do prowadzenia kabli oraz regulację hamulców w postaci wewnętrznej śruby.

Odpowiedź na pytanie nr 205: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 206

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym wysięgnik infuzyjny posiada dwa drążki jeden o długości 100 cm do montażu np. pomp oraz drugi na jego końcu o długości 50 cm zakończony wieszakiem do kroplówek. Przedstawione rozwiązanie jest w pełni użytkowe.

Odpowiedź na pytanie nr 206: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 207

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2, pkt 42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym na całej długości głowicy znajduje się schowek na kable, gdzie można zainstalować dodatkowe gniazda elektryczne. Wnętrze schowka łatwo jest dostępne poprzez otwieraną ściankę. Objętość schowka to min 20 000 cm3.

Odpowiedź na pytanie nr 207: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 208

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2. Czy zamawiający wymaga, aby głowica kolumny wyposażona była w uchwyt do mocowania aparatu do znieczulania. Wbudowany uchwyt / mocowanie do zawieszenia aparatu do znieczulenia umożliwiają montaż aparatu co najmniej dwóch wiodących producentów. Uchwyt wyposażony w kontrolę zawieszenia aparatu - blokującą możliwość regulacji wysokości głowicy w przypadku niepoprawnego zadokowania aparatu.

Odpowiedź na pytanie nr 208: Zamawiający informuję, iż nie wymaga aby głowica kolumny była wyposażona w uchwyt do mocowania aparatu do znieczulania.

Pytanie nr 209

Pakiet nr 9 dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2. Z uwagi na podwyższony reżim sanitarny czy zamawiający wymaga, aby głowica kolumny była pokryta powłoką antybakteryjną potwierdzoną certyfikatem z niezależnej jednostki certyfikującej.

Odpowiedź na pytanie nr 209: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 210

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wykreślenie powyższego wymogu postawionego w pkt. 2 Gwarancja i Serwis Formularza opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ dla Pakietu 10 tj. „Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty”. Wymóg ten ogranicza krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do podmiotów posiadających formalną autoryzację producenta, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców określoną w art. 16 ustawy PZP a jednocześnie narusza konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej oraz przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców o swobodzie działalności gospodarczej (Art. 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.) i inne, zgodnie z którymi do wprowadzania do obrotu na rynku polskim wyrobów medycznych nie są wymagane tego typu dokumenty. Prawo ściśle precyzuje jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami medycznymi i nie można ograniczać tego prawa bez uprawnienia ustawowego legalnym uczestnikom rynku. Zapis ten uniemożliwia udział w postępowaniu m.in. podwykonawcom i firmom handlowym nabywającym wyroby od autoryzowanych dystrybutorów lub bezpośrednio od producenta acz nie będąc formalnie autoryzowanym przez niego nabywcą. Jednocześnie podkreślamy, że cel Zamawiającego – tj. otrzymanie oryginalnego, pełnowartościowego sprzętu objętego gwarancją, może zostać osiągnięty poprzez inne, mniej restrykcyjne środki, np.: zobowiązanie Wykonawcy do złożenia oświadczenia o oryginalności towaru lub potwierdzenia legalnego źródło pochodzenia towaru od oficjalnych kanałów dystrybucyjnych oraz posiadania potencjału technicznego, merytorycznego.

Uzasadniamy, że taki zapis pozwoli na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 16 ustawy PZP), a jednocześnie zapewni Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt będzie oryginalny, pełnowartościowy i objęty gwarancją producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 210: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 211

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt 9. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie o jakie ograniczniki zabezpieczającego korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadaniem zamawiający jest zainteresowany.

Odpowiedź na pytanie nr 211: Zamawiający informuję, iż rozumie ogranicznik jako metalowy element, który chowa się w listwie pod wpływem nacisku. Jego konstrukcja pozwala na wsunięcie korpusu na listwę, natomiast uniemożliwia wysunięcie. Należy ten ogranicznik docisnąć manualnie, aby odbezpieczyć ogranicznik i móc wysunąć korpus.

Pytanie nr 212

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt 10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym blat jest wykonany z materiału nieprzepuszczającego promieniowanie w celu ułatwienia badań radiograficznych oraz dopuszczenie większego współczynnika MAE. Dodatkowo czy zamawiający wymaga, aby cały blat stołu był wykonany z włókna węglowego, czy dopuszczalne jest, aby tylko segmenty dołączone do kolumny pokryte były włóknem węglowym.

Odpowiedź na pytanie nr 212: Zamawiający informuję, iż dopuszcza, aby tylko segmenty dołączone do kolumny wykonane były z włókien węglowych. Nie dopuszcza się większego współczynnika MAE.

Pytanie nr 213

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt 11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym podstawa stołu jest w kształcie litery U i zapewnia dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Powyższe rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i nie ma wpływu na parametry klinicznej podczas codziennego użytkowania.

Odpowiedź na pytanie nr 213: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym podstawa stołu jest w kształcie litery U i zapewnia dobry dostęp chirurga do blatu stołu.

Pytanie nr 214

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt 13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym podstawa oraz kolumna stołu wykonane są ze stali nierdzewnej jako elementy funkcjonalno-użytkowe nie wpływające na parametry kliniczne. Powyższe rozwiązanie jest trwalsze niż wymagane w OPZ, jednocześnie nie wpływa na jakość zdjęć wykonanych aparatem RTG z ramieniem C.

Odpowiedź na pytanie nr 214: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym podstawa oraz kolumna stołu wykonane są ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 215

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt  14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym blokowanie stołu odbywa się poprzez poniesienie i schowanie kół w obudowę oraz posadowienie stołu na stopkach, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. Powyższe rozwiązanie podobniej jak w OPZ jest bezpieczne podczas codziennego użytkowania oraz w pełni funkcjonalne.

Odpowiedź na pytanie nr 215: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym blokowanie stołu odbywa się poprzez elektryczne poniesienie i schowanie kół w obudowę oraz posadowienie stołu na stopkach, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera.

Pytanie nr 216

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt  16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym długość stołu z blatem wynosi: 2070 mm (±20 mm ) i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Różnica w długości 30 mm jest niezauważalna podczas zabiegu oraz pozwoli w pełni wykorzystać możliwości oferowanego produktu.

Odpowiedź na pytanie nr 216: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 217

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt  17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego) wynosi 590 mm ( ± 20 mm )  i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Różnica w długości 30 mm jest niezauważalna podczas zabiegu oraz pozwoli w pełni wykorzystać możliwości oferowanego produktu. Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia stołu, dzięki zastosowaniu dodatkowych elementów, dzięki czemu stół będzie dodatkowo funkcjonalny.

Odpowiedź na pytanie nr 217: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego) wynosi 590 mm ( ± 20 mm ).

Pytanie nr 218

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt  18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym szerokość materacy wynosi min 520 mm i nieznacznie odbiega od wymiaru docelowego. Różnica szerokości 15 mm po każdej stronie jest niezauważalna podczas zabiegu.

Odpowiedź na pytanie nr 218: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym szerokość materacy wynosi min 520 mm.

Pytanie nr 219

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt  19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym regulacja wysokości blatu (bez materaca) wynosi od 595mm do 1095 mm ( ± 20 mm )  i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonale oraz wpisuje się w wymagane parametry OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 219: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym regulacja wysokości blatu (bez materaca) wynosi od 595mm do 1095 mm ( ± 20 mm ).

Pytanie nr 220

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt  21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w którym regulacja podgłówka jest w zakresie od - 90° do 45°  ( ± 5°)  i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonale oraz wpisuje się w wymagane parametry OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 220: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne w którym regulacja podgłówka jest w zakresie od - 90° do 45°  ( ± 5°).

Pytanie nr 221

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt  22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym przechyły boczne w obie strony wynoszą min. po 26° i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Brak wskazania niepewności pomiaru wynoszący ±5° jak jest w innych punktach, powoduje, że oferowane rozwiązanie byłoby w pełni funkcjonale oraz wpisywałoby się w wymagane parametry OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 221: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym przechyły boczne w obie strony wynoszą min. po 26 °

Pytanie nr 222

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt 23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym przechył Trendelenburga wynosi min. 36° i niewiele odbiega od wymiaru docelowego. Brak wskazania niepewności pomiaru wynoszący ±5° jak jest w innych punktach, powoduje, że oferowane rozwiązanie byłoby w pełni funkcjonale oraz wpisywałoby się w wymagane parametry OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 222: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym przechył Trendelenburga wynosi min. 36°.

Pytanie nr 223

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt 24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym przechył anty- Trendelenburga wynosi min. 36° i niewiele odbiega od wymiaru docelowego. Brak wskazania niepewności pomiaru wynoszący ±5° jak jest w innych punktach, powoduje, że oferowane rozwiązanie byłoby w pełni funkcjonale oraz wpisywałoby się w wymagane parametry OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 223: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym przechył anty- Trendelenburga wynosi min. 36°.

Pytanie nr 224

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt 26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym całkowity przesuw wzdłużny blatu wynosi min. 350 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C i niewiele odbiega od docelowego parametru.

Odpowiedź na pytanie nr 224: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym całkowity przesuw wzdłużny blatu wynosi min. 350 mm.

Pytanie nr 225

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt 33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym regulacja podgłówka odbywa się na systemach zębatkowych, jako elementu o dłuższym czasie użytkowania i nie uwzględniającego potencjalnego wycieku ze sprężyny gazowej. Powyższe rozwiązanie jest w pełni funkcjonale i bezpieczne podczas codziennego użytkowania i jest również wygodne w stosowaniu co wskazane w OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 225: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym regulacja podgłówka odbywa się na systemach zębatkowych.

Pytanie nr 226

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt  35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym materac wykonany jest z gortexu, a wewnętrzne pianki posiadają funkcje przeciwodleżynowe. Montaż materaca jest za pomocą połączeń rzepowych ograniczający gromadzenie się brudu w materacach montowanych na piny.  Montaż materaca za połączeń rzepowych czy pionowych nie wpływa na komfort pacjenta podczas zabiegu i dodatkowo jest w pełni funkcjonalne dla użytkowni.

Odpowiedź na pytanie nr 226: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym materac wykonany jest z gortexu, a wewnętrzne pianki posiadają funkcje przeciwodleżynowe. Montaż materaca jest za pomocą połączeń rzepowych ograniczający gromadzenie się brudu w materacach montowanych na piny.

Pytanie nr 227

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa, pkt 38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym poszczególne akcesoria zapewniają tą samą funkcjonalność:

- podpora ręki do ułożenia na boku jest z zaciskiem, zaś sama podpora ma wymiary 135mm x 450mm,

- dodatkowy blat z włókna węglowego  ma wymiar  1180x520x35 mm– 1 szt.,

- specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi i konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi.

Odpowiedź na pytanie nr 227: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym poszczególne akcesoria zapewniają tą samą funkcjonalność:

-Podpora ręki do ułożenia na boku jest z zaciskiem, zaś sama podpora ma wymiary 135mm x 450mm

- dodatkowy blat z włókna węglowego  ma wymiar  1180x520x35 mm– 1 szt.

- specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi i konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi.

Pytanie nr 228

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wymaganie dotyczące rozwiązania, w którym panel sterowania awaryjnego wbudowany jest w kolumnę, zlokalizowany jest w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie. Rozwiązanie takie pozwala w szybki sposób zapewnić ruch stołu, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 228: Zamawiający informuję, iż nie będzie wymagał rozwiązania, w którym panel sterowania awaryjnego wbudowany jest w kolumnę, zlokalizowany jest w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie.

Pytanie nr 229

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wykreślenie powyższego wymogu postawionego w pkt. 2 Gwarancja i Serwis Formularza opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ dla Pakietu 12 tj. „Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty”

Wymóg ten ogranicza krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do podmiotów posiadających formalną autoryzację producenta, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców określoną w art. 16 ustawy PZP a jednocześnie narusza konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej oraz przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców o swobodzie działalności gospodarczej (Art. 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.) i inne, zgodnie z którymi do wprowadzania do obrotu na rynku polskim wyrobów medycznych nie są wymagane tego typu dokumenty. Prawo ściśle precyzuje jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami medycznymi i nie można ograniczać tego prawa bez uprawnienia ustawowego legalnym uczestnikom rynku. Zapis ten uniemożliwia udział w postępowaniu m.in. podwykonawcom i firmom handlowym nabywającym wyroby od autoryzowanych dystrybutorów lub bezpośrednio od producenta acz nie będąc formalnie autoryzowanym przez niego nabywcą. Jednocześnie podkreślamy, że cel Zamawiającego – tj. otrzymanie oryginalnego, pełnowartościowego sprzętu objętego gwarancją, może zostać osiągnięty poprzez inne, mniej restrykcyjne środki, np.: zobowiązanie Wykonawcy do złożenia oświadczenia o oryginalności towaru lub potwierdzenia legalnego źródło pochodzenia towaru od oficjalnych kanałów dystrybucyjnych oraz posiadania potencjału technicznego, merytorycznego.

Uzasadniamy, że taki zapis pozwoli na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 16 ustawy PZP), a jednocześnie zapewni Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt będzie oryginalny, pełnowartościowy i objęty gwarancją producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 229: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 230

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 7.

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie o jakie ograniczniki zabezpieczającego korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadaniem chodzi. Informujemy, że wyposażenie, które jest montowane za pomocą zacisków na listwie, nie powoduje przesuwanie się ich, bowiem groziłoby to niebezpieczeństwem podczas zabiegu.

Odpowiedź na pytanie nr 230: Zamawiający informuję, iż rozumie ogranicznik jako metalowy element, który chowa się w listwie pod wpływem nacisku. Jego konstrukcja pozwala na wsunięcie korpusu na listwę, natomiast uniemożliwia wysunięcie. Należy ten ogranicznik docisnąć manualnie, aby odbezpieczyć ogranicznik i móc wysunąć korpus.

Pytanie nr 231

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym długość stołu z blatem wynosi: 2080 mm (±20 mm ) i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Różnica w długości 30 mm jest niezauważalna podczas zabiegu oraz pozwala w pełni wykorzystać możliwości oferowanego produktu.

Odpowiedź na pytanie nr 231: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym długość stołu z blatem wynosi: 2080 mm (±20 mm ).

Pytanie nr 232

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego) wynosi 590 mm ( ± 20 mm )  i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Różnica w długości 30 mm jest niezauważalna podczas zabiegu oraz pozwoli w pełni wykorzystać możliwości oferowanego produktu. Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia stołu, dzięki zastosowaniu dodatkowych elementów, dzięki czemu stół będzie dodatkowo funkcjonalny.

Odpowiedź na pytanie nr 232: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego) wynosi 590 mm ( ± 20 mm ).

Pytanie nr 233

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym regulacja wysokości blatu (bez materaca) wynosi od 495mm do 1020 mm ( ± 20 mm )  i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonale oraz pozwala zastosować parametry stołu w różnych dziedzinach chirurgii.

Odpowiedź na pytanie nr 233: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 234

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w którym regulacja oparcia pleców jest w zakresie od 80° do -50°  ( ± 5°)  i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Oferowane rozwiązanie w postaci zakresu kąta o łącznej wartości 150° jest w pełni funkcjonale oraz jedynie o 40° jest większa niż wymagane parametry OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 234: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne w którym regulacja oparcia pleców jest w zakresie od 80° do -50°  ( ± 5°).

Pytanie nr 235

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w którym regulacja podgłówka jest w zakresie od - 90° do 60°  ( ± 5°)  i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Oferowane rozwiązanie w postaci zakresu kąta o łącznej wartości 130° jest w pełni funkcjonale oraz jedynie o 5° jest większa niż wymagane parametry OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 235: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne w którym regulacja podgłówka jest w zakresie od - 90° do 60°  ( ± 5°)

Pytanie nr 236

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym przechyły boczne w obie strony wynoszą min. po 21° i nieznacznie odbiega od docelowego wymiaru. Brak wskazania niepewności pomiaru wynoszący ±5° jak jest w innych punktach, powoduje, że oferowane rozwiązanie byłoby w pełni funkcjonale oraz wpisywałoby się w wymagane parametry OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 235: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym przechyły boczne w obie strony wynoszą min. po 21°.

Pytanie nr 237

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym przechył Trendelenburga wynosi min. 36° i niewiele odbiega od wymiaru docelowego. Brak wskazania niepewności pomiaru wynoszący ±5° jak jest w innych punktach, powoduje, że oferowane rozwiązanie byłoby w pełni funkcjonale oraz wpisywałoby się w wymagane parametry OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 237: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym przechył Trendelenburga wynosi min. 36°.

Pytanie nr 238

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym przechył anty Trendelenburga wynosi min. 26° i niewiele odbiega od wymiaru docelowego. Brak wskazania niepewności pomiaru wynoszący ±5° jak jest w innych punktach, powoduje, że oferowane rozwiązanie byłoby w pełni funkcjonale.

Odpowiedź na pytanie nr 238: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 239

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym całkowity przesuw wzdłużny blatu wynosi min. 320 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C i niewiele odbiega od docelowego parametru w OPZ. Dodatkowo biorąc pod uwagę niepewność pomiaru wynoszącym ± 30 mm jak wskazano we wcześniejszych punktach, oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne.

Odpowiedź na pytanie nr 239: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym całkowity przesuw wzdłużny blatu wynosi min. 320 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C.

Pytanie nr 240

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym regulacja segmentu oparcia pleców odbywa się elektrohydraulicznie z poziomu pilota, zaś regulacja podgłówka odbywa się na systemach zębatkowych. Powyższe rozwiązanie jest w pełni funkcjonale i bezpieczne podczas codziennego użytkowania.

Odpowiedź na pytanie nr 240: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym regulacja segmentu oparcia pleców odbywa się elektrohydraulicznie z poziomu pilota, zaś regulacja podgłówka odbywa się na systemach zębatkowych.

Pytanie nr 241

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni regulacji oparcia pleców, należy najpierw aktywować pilota. Powyższe rozwiązanie, pomimo iż nie posiada sprężyn gazowych do regulacji, jest w pełni funkcjonalne z uwagi na napęd elektrohydrauliczny.

Odpowiedź na pytanie nr 241: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni regulacji oparcia pleców, należy najpierw aktywować pilota.

Pytanie nr 242

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym podstawa stołu jest w kształcie litery U i zapewnia dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Powyższe rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i nie ma wpływu na parametry klinicznej podczas codziennego użytkowania.

Odpowiedź na pytanie nr 242: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym podstawa stołu jest w kształcie litery U i zapewnia dobry dostęp chirurga do blatu stołu.

Pytanie nr 243

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym blokowanie stołu odbywa się poprzez poniesienie i schowanie kół w obudowę oraz posadowienie stołu na stopkach, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. Powyższe rozwiązanie podobniej jak w OPZ jest bezpieczne podczas codziennego użytkowania oraz w pełni funkcjonalne.

Odpowiedź na pytanie nr 243: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym blokowanie stołu odbywa się poprzez poniesienie i schowanie kół w obudowę oraz posadowienie stołu na stopkach, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera.

Pytanie nr 244

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym obciążenie robocze (dynamiczne) wynosi min. 190 kg. Różnica 10 kg niewiele odbiega od docelowego parametru w OPZ. Oferowany produkt pod pewnymi warunkami daje możliwość obciążenia dynamicznego stołu wartością powyżej 200 kg.

Odpowiedź na pytanie nr 244: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym obciążenie robocze (dynamiczne) wynosi min. 190 kg.

Pytanie nr 245

Pakiet nr 12 Pozycja nr 1 Stół operacyjny   do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych, pkt 17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wymaganie dotyczące rozwiązania, w którym panel sterowania awaryjnego wbudowany jest w kolumnę, zlokalizowany jest w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie. Rozwiązanie takie pozwala w szybki sposób zapewnić ruch stołu, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 245: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 246

Pakiet nr 17, pozycja nr 1,2,3 Lampy, pkt 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wykreślenie powyższego wymogu postawionego w pkt. 2 Gwarancja i Serwis Formularza opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ dla Pakietu 17 tj. „Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty”. Wymóg ten ogranicza krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do podmiotów posiadających formalną autoryzację producenta, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców określoną w art. 16 ustawy PZP a jednocześnie narusza konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej oraz przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców o swobodzie działalności gospodarczej (Art. 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.) i inne, zgodnie z którymi do wprowadzania do obrotu na rynku polskim wyrobów medycznych nie są wymagane tego typu dokumenty. Prawo ściśle precyzuje jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami medycznymi i nie można ograniczać tego prawa bez uprawnienia ustawowego legalnym uczestnikom rynku. Zapis ten uniemożliwia udział w postępowaniu m.in. podwykonawcom i firmom handlowym nabywającym wyroby od autoryzowanych dystrybutorów lub bezpośrednio od producenta acz nie będąc formalnie autoryzowanym przez niego nabywcą. Jednocześnie podkreślamy, że cel Zamawiającego – tj. otrzymanie oryginalnego, pełnowartościowego sprzętu objętego gwarancją, może zostać osiągnięty poprzez inne, mniej restrykcyjne środki, np.: zobowiązanie Wykonawcy do złożenia oświadczenia o oryginalności towaru lub potwierdzenia legalnego źródło pochodzenia towaru od oficjalnych kanałów dystrybucyjnych oraz posiadania potencjału technicznego, merytorycznego.

Uzasadniamy, że taki zapis pozwoli na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 16 ustawy PZP), a jednocześnie zapewni Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt będzie oryginalny, pełnowartościowy i objęty gwarancją producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 246: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 247

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym oprawa oświetleniowa wykonana jest z tworzywa ABS zapewniającą mniejszą wagę i spełniające odpowiednie normy. Powyższe rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne podczas codziennego użytkowania.

Odpowiedź na pytanie nr 247: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 248

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym matryce LED osłonięte są łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła akrylowego, spełniające odpowiednie normy medyczne oraz dopuszczone do użytkowania w środowisku szpitalnym.

Odpowiedź na pytanie nr 248: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 249

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym lampa ma możliwość włączenia ostatniego zapamiętanego ustawienia, które było użyte podczas ostatniego zabiegu, dodatkowo z menu sterownika są ustawione predefiniowane wartości, które można bardzo szybko wybrać. Przedstawione rozwiązanie jest w pełni użytkowe, nie wpływając na prace personelu.

Odpowiedź na pytanie nr 249: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 250

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym głowica wyposażona jest w odłączany uchwyt sterylny, który umożliwia sterowanie parametrami takimi jak: Regulacja rozmiaru pola świetlnego, Regulacja natężenia oświetlenia zaś inne parametry są regulowane ze sterownika. Przedstawione rozwiązane jest w pełni funkcjonalne podczas codziennego użytkowania.

Odpowiedź na pytanie nr 250: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 251

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym czasza główna: matryca diodowa złożona jest z nowoczesnych co najmniej 78 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec = 160kLux/1m, przez co potrzeba jest mniejsza ilość diod Led aby uzyskać ten sam efekt.

Odpowiedź na pytanie nr 251: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 252

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym średnica pola obu czasz d10 regulowana w zakresie: 140-320 mm. Przedstawione rozwiązanie jest zgodne z oczekiwaniami przedstawionymi w OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 252: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 253

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym temperatura barwowa regulowana jest w zakresie min. 3500K-5100K i pięciu krokach. Wymagany przez Zamawiającego w OPZ zakres regulacji jest niewiele się różniący od oferowanego, a ponadto podczas zabiegu różnica 400 K będzie nie do rozpoznania dla ludzkiego oka.

Odpowiedź na pytanie nr 253: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 254

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1° C. Różnica w zakresie 0,5° nie jest odczuwalna podczas codziennych zabiegów przez użytkownika, szczególne w sytuacji, gdy lampa znajduje się min 10 cm od głowy chirurga.

Odpowiedź na pytanie nr 254: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1° C.

Pytanie nr 255

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym możliwość regulacji natężenia światła jest w zakresie co najmniej 3%-100%. Przedstawione rozwiązanie jest w pełni funkcjonale i mieści się w zakresie wymaganym przez OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 255: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym możliwość regulacji natężenia światła jest w zakresie co najmniej 3%-100%.

Pytanie nr 256

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym wgłębność oświetlenia L1+L2 (60%) wynosi min. 600 mm, dodatkowo oferowany produkt ma możliwość zwiększenia wgłębności oświetlenia pod dużym polem do 900 mm.  Przedstawione rozwiązanie jest w pełni funkcjonale i mieści się w zakresie wymaganym przez OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 256: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 257

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 170 VA czyli 115 W na czaszę. Różnica 15 VA w wartości pomiędzy OPZ, a oferowanym produktem jest podczas codziennego użytkowania, nie zauważalna dla łącznego poboru mocy sieci szpitalnej.

Odpowiedź na pytanie nr 257: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 258

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym średnica czaszy lampy wynosi max. 710 mm. Wielkość lampy nie pływa na przepływ laminarny podczas codziennego użytkowania, dodatkowo jest w pełni funkcjonalne.

Odpowiedź na pytanie nr 258: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 259

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym na krawędziach czaszy są min. 3 uchwyty tzw. niesterylne dla łatwego pozycjonowania. Ze względu na samą konstrukcję lampy w kształcie wiatraka, przedstawione rozwiązanie spełnia wymagania OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 259: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 260

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym regulacja ramienia sprężynującego z głowicą min. 40 stopni w górę i 50 stopni w dół.

Odpowiedź na pytanie nr 261: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 262

Pakiet nr 17 Pozycja nr 1 Lampa operacyjna z kamerą i monitorem, pkt 42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym kamera posiada następujące parametry minimalne:

- rozdzielczość w pikselach min: 2040000 pikseli,

- rozdzielczość: 1920 x 1080,

- zoom: 10x optyczny, 12x cyfrowy,

- obrót obrazu: bezstopniowy, zmotoryzowany,

- wyjścia wideo: SDI lub HDMI,

- proporcja obrazu: 16:9,

- wymiary samej kamery: 86.4 [mm] x45.4 [mm] x 43.5 [mm ],

- masa kamery: min 0.7 kg

Bezpieczeństwo transmisji danych: Tylko między sparowanym nadajnikiem i odbiornikiem AES. Zaproponowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne oraz pozwoli nie ograniczyć konkurencji.

Odpowiedź na pytanie nr 262: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 263

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym użytkownik będzie miała do wyboru min 6 trybów oświetlenia do zabiegów chirurgicznych, powyższe rozwiązanie pozwala w szybki sposób ustawić wymagane parametry lampy.

Odpowiedź na pytanie nr 263: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 264

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym lampa zabiegowa na statywie posiada min 4 koła z blokadami. Powyższe rozwiązanie w sposób bezpieczny pozwala na przemieszanie lampy pomiędzy pomieszczeniami oraz jest funkcjonalne.

Odpowiedź na pytanie nr 264: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 265

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym regulacja położenia lampy możliwa jest dzięki uchwytowi zlokalizowanym na krawędzi lampy oraz wymiennymi uchwytowi umieszczonemu w centralnej części lampy, który jest integralną częścią kopuły zapewniającym dokładne pozycjonowanie lampy. Rozwiązanie powyższe pozwala w sposób sterylny oraz nie sterylny przemieszczać czaszę.

Odpowiedź na pytanie nr 265: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym regulacja położenia lampy możliwa jest dzięki uchwytowi zlokalizowanym na krawędzi lampy oraz wymiennymi uchwytowi umieszczonemu w centralnej części lampy, który jest integralną częścią kopuły zapewniającym dokładne pozycjonowanie lampy.

Pytanie nr 266

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym ramię łączna długość ramienia wychodząca z podstawy do przegubu, na którym jest umieszczona głowica lampy ma min. 120 cm, zaś ramię uchylne umieszczone na pierwszym przegubie wraz z lampą, jest uchylne i ma zasięgiem wynoszącym min 60cm.

Odpowiedź na pytanie nr 266: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 267

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym możliwość obrotu kopuły wynosi min 330°. Zakres taki pozwala w bezpieczny sposób użytkować lampę, nie powodując uszkodzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej. Różnica 30°, pomiędzy wartością oferowaną, a wymagana w OPZ nie spowoduje utraty funkcjonalności urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 267: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 268

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym czasza diodowa lampy złożona jest z nowoczesnych 6 punktów LED. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych diod led, wartość natężenia oświetlenia Ec = 70kLux osiąga się w odległości 1m. Powyższe rozwiązanie powoduje, że natężenie oświetlenia przy 50 cm od oświetlanego pola jest lepsza niż wymagane w OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 268: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 269

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym natężenie oświetlenia Ec = 70kLux z 1m i będzie większe w momencie zmniejszenia odległości od miejsca oświetleniowego.

Odpowiedź na pytanie nr 269: Zamawiający informuję, iż dopuszcza rozwiązanie alternatywne, w którym natężenie oświetlenia Ec = 70kLux z 1m i będzie większe w momencie zmniejszenia odległości od miejsca oświetleniowego.

Pytanie nr 270

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym średnica pola roboczego d10 wynosi 170 mm. Różnica średnicy w wysokości 40 mm, jest niezauważalna dla ludzkiego oka, podczas zabiegu. Dodatkowo światło na krawędzi średnicy ma mniejsze natężenie.

Odpowiedź na pytanie nr 270: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 271

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym średnica pola roboczego d50 wynosi 85 mm. Różnica średnicy w wysokości 35 mm, powoduje, że światło bardziej skoncentrowana jest w środku pola operacyjne, z korzyścią podczas zabiegu.

Odpowiedź na pytanie nr 271: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 272

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym temperatura barwowa jest stała i wynosi 4350 K (+/- 150K). Oferowana wartość temperatury barwowej niepewność pomiaru, powoduje, że światło jest ciepłe i jest wystarczające podczas procedur zabiegowych.

Odpowiedź na pytanie nr 272: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 273

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym pobór mocy wynosi 25 W. Różnica w wartości 4W pomiędzy OPZ, a oferowanym produktem jest podczas codziennego użytkowania, nie zauważalna dla łącznego poboru mocy sieci szpitalnej.

Odpowiedź na pytanie nr 273: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 274

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym waga czaszy wynosi 2,8kg. Konstrukcja lampy, która jest bez baterii pozwala w swobodny sposób transportować pomiędzy pomieszczeniami.

Odpowiedź na pytanie nr 274: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 275

Pakiet nr 17 Pozycja nr 2 Lampa zabiegowa, pkt 20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym jest I. Klasa I oprócz izolacji podstawowej, posiada zacisk ochronny, który pozwala na połączenie ich z przewodem ochronnym (PE). W przypadku uszkodzenia izolacji, przewód ochronny zapewnia szybkie zadziałanie zabezpieczeń i odcięcie zasilania lub ogranicza napięcie dotykowe.

Odpowiedź na pytanie nr 275: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 276

Pakiet nr 17 Pozycja nr 3 Lampa zabiegowa mobilna, pkt 10.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym czasza główna: matryca diodowa złożona jest z nowoczesnych co najmniej 24 punktów LED, o natężeniu oświetlenia wynoszącym Ec = 160kLux/1m. Zastosowanie nowoczesnych diod led przez producenta urządzenia, powoduje, że ten sam efekt osiąga się dzięki mniejszej ilości diod.

Odpowiedź na pytanie nr 276: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 277

Pakiet nr 17 Pozycja nr 3 Lampa zabiegowa mobilna, pkt 11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym średnica pola czaszy d10 regulowana jest w zakresie: 140-270 mm. Rozwiązane przedstawione w pełni jest funkcjonale podczas zabiegów.

Odpowiedź na pytanie nr 277: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 278

Pakiet nr 17 Pozycja nr 3 Lampa zabiegowa mobilna, pkt 13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym temperatura barwowa regulowana jest w zakresie min. 3500K-5100K i pięciu krokach. Wymagany przez Zamawiającego w OPZ zakres regulacji jest niewiele się różniący od oferowanego, a ponadto podczas zabiegu różnica 400 K będzie nie do rozpoznania dla ludzkiego oka.

Odpowiedź na pytanie nr 278: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 279

Pakiet nr 17 Pozycja nr 3 Lampa zabiegowa mobilna, pkt 15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym możliwość regulacji natężenia światła jest w zakresie co najmniej 20-100%. Rozwiązane przedstawione w pełni jest funkcjonale podczas zabiegów, nie wpływając na ich jakość.

Odpowiedź na pytanie nr 279: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 280

Pakiet nr 17 Pozycja nr 3 Lampa zabiegowa mobilna, pkt  17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym podstawowa wgłębność oświetlenia L1+L2 (60%) min. 600 mm., dodatkowo oferowany produkt ma możliwość zwiększenia wgłębności pod dużym polem światła do 700 mm, zaś L1+L2( 20%) wynosi min. 1200 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 280: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 281

Pakiet nr 17 Pozycja nr 3 Lampa zabiegowa mobilna, pkt 21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym średnica czaszy lampy wynosi max. 650 mm. Wielkość czaszy ze względu na jej konstrukcję oraz materiały, powoduje, że przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga jest mniejszy niż 1°, w konsekwencji nie wpływa na codzienne użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 281: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 282

Pakiet nr 17 Pozycja nr 3 Lampa zabiegowa mobilna, pkt  23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym regulacja ramienia sprężynującego z głowicą min. 40 stopni w górę i 50 stopni w dół.

Odpowiedź na pytanie nr 282: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 283

Pakiet nr 17 Pozycja nr 3 Lampa zabiegowa mobilna, pkt 24.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego,  w którym możliwość obrotu kopuły wynosi min 330°. Zakres taki pozwala w bezpieczny sposób użytkować lampę, nie powodując uszkodzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej ze względu na zastosowanie elementu blokującego, wydłużając czas eksploatacji.  Różnica 30° pomiędzy wartością oferowaną, a wymaganą w OPZ nie spowoduje utraty funkcjonalności urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 283: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 284

Pakiet nr 17 Pozycja nr 3 Lampa zabiegowa mobilna, pkt 28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, w którym waga całego zestawu nie przekracza 41 kg, zaś waga samej czaszy to tylko 13 kg.

Odpowiedź na pytanie nr 284: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 285

Załącznik nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 2.

Zwracamy się z prośbą o dopisanie ustępów 5 i 6 do § 2 ww. załącznika. Paragrafu zgodnie z poniższą treścią:

„5. Termin instalacji i uruchomienia elementów przedmiotu umowy trwale związanych z budynkiem będzie dotrzymany, pod warunkiem przygotowania i przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego wszystkich miejsc montażu zgodnie z wytycznymi (przekazanymi przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od zawarcia umowy) na okres minimum 7 dni roboczych licząc od dnia zakończenia dostawy. W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. opóźnienia w budowie, istniejące kolizje w miejscach montażu z innymi instalacjami, brak odpowiednich mediów, brak zapewnionych miejsc montażu zgodnie z wytycznymi w terminie umownym) instalacja lub uruchomienie nie było możliwa to termin instalacji i uruchomienia elementów przedmiotu umowy trwale związanych z budynkiem ulega odpowiedniemu przesunięciu i będzie wykonane w umówionym przez Strony późniejszym terminie.

6. W odniesieniu do elementów przedmiotu umowy trwale związanych z budynkiem, brak możliwości wykonania przez Wykonawcę z przyczyn przez niego niezależnych (np. opóźnienia w budowie, istniejące kolizje w miejscach montażu z innymi instalacjami, brak odpowiednich mediów, brak zapewnionych miejsc montażu zgodnie z wytycznymi w terminie umownym) instalacji lub uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego danego urządzenia skutkuje uprawnieniem Wykonawcy i obowiązkiem Zamawiającego do odbioru dostawy i podpisania w tym zakresie protokołu przekazania uprawniającego Wykonawcę do wystawienia faktury na wartość dostarczonych urządzeń. W takim przypadku w/w faktura będzie płatna na podstawie protokołu przekazania. Wykonawca pozostaje w takim wypadku zobowiązany do wykonania dostawy, instalacji, lub uruchomienia przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego po ustaniu przyczyn uniemożliwiających ich wykonanie.”

Odpowiedź na pytanie nr 285: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Pomieszczenia, w których będzie montowany zamówiony sprzęt są do tego przystosowane, a okoliczności wskazane w pytaniu mają charakter incydentalny.

Pytanie nr 286

Dot. załącznika nr 1 do SWZ § 5 ust. 8. Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. ustępu poprzez nadanie mu następującej treści:

„8. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy wady/usterki gwarancyjnej w terminie nie dłuższym niż 48 godziny 3 dni (w dni robocze) od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawcy niesprawności lub awarii przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 286: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu w warunkach umowy.

Pytanie nr 287

Dot. załącznika nr 1 do SWZ § 5 ust. 9. Zwracamy się z prośba o modyfikację ww. ustępu poprzez nadanie mu następującej treści:

„9. Czas trwania naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 4 dni robocze 48 godzin (w dni robocze), chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem lub na adres e–mail: ________________), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.”

Odpowiedź na pytanie nr 287: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu w warunkach umowy.

Pytanie nr 288

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ § 5 ust. 10. Zwracamy się z prośba o modyfikację ww. ustępu poprzez nadanie mu następującej treści:

„10. W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w tym terminie wyrobu zastępczego, na swój koszt, o parametrach i właściwościach nie niższych niż wyrób naprawiany.  Powyższy wymóg dostarczenia sprzętu zastępczego nie dotyczy tych elementów przedmiotu umowy, które są mocowane w sposób trwały oraz wyposażenia niemedycznego.”

UZASADNIENIE

Sprzęty medycznego trwale mocowane do bryły budynku nie mogą być w swobodny sposób zastąpione przy użyciu „urządzenia zastępczego”, gdyż jako wyroby trwale przymocowane, będą indywidualnie dopasowywane do potrzeb użytkownika i warunków panujących w miejscu ich używania. Z uwagi na to pozostawienie w umowie zapisu o możliwości ich zastąpienia na czas naprawy innym urządzeniem, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 288: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Zaproponowany zapis jest na tyle ogólny (nie wskazano, jakich urządzeń czy elementów dotyczy), że Zamawiający nie może się do niego ustosunkować w sytuacji, gdy wskazana sytuacja będzie miała charakter jednostkowy.

Pytanie nr 289

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ § 5 ust. 13. Zwracamy się z prośba o modyfikację ww. ustępu poprzez nadanie mu następującej treści:

„13. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten zespół lub podzespół przedmiotu Umowy na nowy. Wykonawca gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej.”

UZASADNIENIE do pytania nr 286, 287 i 289

Koniecznym jest doprecyzowanie, iż Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i obowiązany będzie do usuwania wszelkich wad/usterek gwarancyjnych dostarczanych urządzeń (a nie dokonywanych na skutek np. zniszczenia urządzenia). Ma to znaczenie nie tylko funkcjonalne, ponieważ wykonawcy nie mogą przenosić na siebie ryzyka niezwiązanego z gwarancją udzielaną na sprzęt, w szczególności wynikających z jego niewłaściwego użytkowania. Obecna wersja zapisu powoduje, że wykonawca musiałby przejąć na siebie odpowiedzialność gwarancyjną z tytułu wad, za które nie odpowiada żaden producent urządzeń medycznych i w związku z czym, której żaden producent nie gwarantuje.

Odpowiedź na pytanie nr 289: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie nr 290

Dot. załącznika nr 1 do SWZ § 8 ust. 1 lit. b, c. Zwracamy się z prośba o modyfikację ww. ustępu poprzez nadanie mu następującej treści:

„b. Wykonawca nie wykona przeglądu w terminie 21 10 dni od upływu terminu wskazanego na pod-stawie § 5 ust. 6 Umowy;

c. Wykonawca nie dostarczy sprzętu zastępczego w terminie 10 dni od upływu terminu wskazanego w § 5 ust. 10 Umowy, z zastrzeżeniem zdania drugiego tego ustępu;”

Odpowiedź na pytanie nr 290: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na modyfikację ww. ustępu.

Pytanie nr 291

Dot. załącznika nr 1 do SWZ § 8 ust. 3. Zwracamy się z prośba o modyfikację ww. ustępu poprzez nadanie mu następującej treści:

„3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia uchybień i wyznaczenia na to co najmniej 147 – dniowego terminu.”

Odpowiedź na pytanie nr 291: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na modyfikację ww. ustępu.

Edyta Brzywca Kozłowska

Specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca - Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania:28.10.2025 r.

T – 2712; B5