7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk

Gdańsk, dnia 15.10.2025 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 630/2025/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)

Pytanie nr 74

Dotyczy pakietu nr 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia posiadającego koszyczek o pojemności 20 preparatów.

Odpowiedź na pytanie nr 74: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 75

Dotyczy pakietu nr 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 8.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie 3 procesów barwienia jednocześnie, wydajność urządzenia do  600 szkiełek/godzinę.

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 76

Dotyczy pakietu nr 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 32 stacje robocze ale o większej pojemności co przekłada się na równoważną możliwość w zakresie prowadzenia procesu barwienia.

Odpowiedź na pytanie nr 76: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 77

Dotyczy pakietu nr 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 18 stacji odczynnikowych o pojemności 750 ml, odczynniki zebrane w grupy z możliwością ich indywidualnego konfigurowania.

Odpowiedź na pytanie nr 77: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 78

Dotyczy pakietu nr 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 11. Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 4 stacje wodne ale o większej pojemności, stacje  z regulacją ciśnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 79

Dotyczy pakietu nr 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 12. Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 3 stacje grzewcze .

Odpowiedź na pytanie nr 79: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 80

Dotyczy pakietu nr 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 13.  Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 3 stacje załadowcze i 3 stacje wyładowcze.

Odpowiedź na pytanie nr 80: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 81

Dotyczy pakietu 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 14. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zewnętrznym UPS pozwalającym na bezpieczną pracę do 60 minut.

Odpowiedź na pytanie nr 81: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zewnętrznego UPS ze względu na ograniczenia powierzchni.

Pytanie nr 82

Dotyczy pakietu nr 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 16. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem od 1" do 59: 59', skok co 1 sek.

Odpowiedź na pytanie nr 82: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 83

Dotyczy pakietu nr 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 21. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach:  1170 x 700 x 610 mm (długość x głębokość x wysokość).

Odpowiedź na pytanie nr 83: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o podanym parametrze.

Pytanie nr 84

Dotyczy pakietu nr 3, Barwiarka automatyczna, pozycja 22. Prosimy o dopuszczenie barwiarki o wadze 160 kg.

Odpowiedź na pytanie nr 84: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 85

Dotyczy  pakietu nr 3, Nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia posiadającego koszyczek o pojemności 20 preparatów.

Odpowiedź na pytanie nr 85: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 86

Dotyczy pakietu nr 3, Nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 8. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z podajnikiem o możliwym załadunku do 160 szkiełek.

Odpowiedź na pytanie nr 86: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 87

Dotyczy pakietu nr 3, Nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 9. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością stosowania szkiełek nakrywkowych o wymiarach 24 x 50, 24x 55, 24x60 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 87: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 88

Dotyczy pakietu nr 3, Nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia które umieszcza gotowe zaklejone preparaty w koszykach nie na tackach.

Odpowiedź na pytanie nr 88: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 89

Dotyczy pakietu nr 3, Nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia które umieszcza gotowe zaklejone preparaty w koszykach nie na tackach. Magazynek na zaklejone szkiełka mogący pomieścić: do 12 koszyków o pojemności łącznej 240 szkiełek.

Odpowiedź na pytanie nr 89: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 90

Dotyczy pakietu nr 3, Nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 16. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z pojemnikiem na klej o pojemności 250ml.

Odpowiedź na pytanie nr 90: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 91

Dotyczy pakietu nr 3, Nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 17. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 600 x 600 x 680 mm (długość x głębokość x wysokość).

Odpowiedź na pytanie nr 91: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o podanym parametrze.

Pytanie nr 92

Dotyczy pakietu nr 3, Nakrywarka do preparatów patomorfologicznych, pozycja 18. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 75 kg.

Odpowiedź na pytanie nr 92: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o podanym parametrze.

Pytanie nr 93

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 1 lit. a.) – PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

1. „Przedmiotem Umowy jest:

a) sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu wyrobów medycznych”

Zgodnie z rozdz. IV SWZ przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach

realizacji zadania „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego ONKO+ w Szpitalu Marynarki

Wojennej w Gdańsku” w 42 pakietach.

Pakiet 4 obejmuje dostawę skanera, który jest wyrobem medycznym, ale także inny sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które nie są wyrobami medycznymi.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie w zakresie pakietu 4 sformułowania „medycznych” z zapisu § 1 ust. 1 lit. a) projektu umowy lub zmianę zapisu na „Sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu wyrobów medycznych i innego sprzętu oraz oprogramowania”.

Odpowiedź na pytanie nr 93: Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji i zmieni zapis na: na „Sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu wyrobów medycznych i innego sprzętu oraz oprogramowania”.

Pytanie nr 94

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ projektowane postanowienia umowy § 2 ust. 3 lit. e) – PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

3. „Przedmiot Umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z:

e. informacjami niezbędnymi do wypełnienia dokumentu paszportu technicznego wyrobu”

Pakiet 4 obejmuje dostawę skanera, który jest wyrobem medycznym, ale także inny sprzęt komputerowy i

oprogramowanie, które nie są wyrobami medycznymi, zaś paszporty techniczne są wystawiane dla wyrobów

medycznych. Wobec powyższego, prosimy o zmianę zapisu § 2 ust. 3 lit. e) na:

e) „informacjami niezbędnymi do wypełnienia dokumentu paszportu technicznego wyrobu medycznego”.

Odpowiedź na pytanie nr 94: Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji i zmieni zapis w § 2 ust. 3 lit. e) w Pakiecie 4 na: „e) „informacjami niezbędnymi do wypełnienia dokumentu paszportu technicznego wyrobu medycznego”.

Pytanie nr 95

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 2 – PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

2. „Serwis gwarancyjny, w zakresie dostarczonego przedmiotu Umowy prowadzi autoryzowany serwis Wykonawcy: ____________ lub właściwy dla siedziby Zamawiającego serwis regionalny: ______________”

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Pakietu 4 zapis dotyczy jedynie dostarczanego oprogramowania, a nie

sprzętu.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmianę zapisu, aby Wykonawca mógł wskazać autoryzowane serwisy dla każdego z dostarczanych sprzętów oddzielnie, gdyż uzyskanie statusu autoryzowanego serwisu dla wszystkich dostarczanych sprzętów jest nierealne. Proponujemy zmianę zapisu na:

„Serwis gwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu Umowy realizowany będzie przez:

• autoryzowany serwis Wykonawcy – w zakresie dostarczonego oprogramowania: ________________,

• autoryzowany serwis dot. integracji z HIS – ________________,

• właściwe autoryzowane serwisy producentów – w zakresie pozostałych elementów dostawy, takich jak:

sprzęt komputerowy, czytniki, drukarki itp. – ________________,

• W przypadku sprzętu medycznego serwis gwarancyjny realizowany będzie autoryzowany serwis:

________________.”

Odpowiedź na pytanie nr 95: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że w przypadku Pakietu 4 zapis dotyczy jedynie dostarczanego oprogramowania, a nie sprzętu.

Pytanie nr 96

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 13 oraz załącznika nr 5 poz. 1 pkt. 7 – PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapisy:

„W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten zespół lub podzespół przedmiotu Umowy na nowy. Wykonawca gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej” oraz „zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat”.

Zamawiający zawarł konieczność zapewnienia 10-letniego okresu pełnej obsługi pogwarancyjnej. W praktyce rynkowej branży informatycznej okres gwarantowanej dostępności części zamiennych wynosi zazwyczaj od 3 do

5 lat od daty zakończenia produkcji danego modelu. Przekroczenie tego okresu wiąże się ze znacznymi trudnościami technologicznymi i logistycznymi. Aktualne przepisy prawa (np. krajowe i unijne, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 oraz dyrektywa 2009/125/WE) nie nakładają na producentów obowiązku zapewnienia dostępności części zamiennych przez 10 lat.

W związku z powyższym, prosimy o rezygnację z ww. zapisów w przypadku Pakietu 4, gdyż w przeciwnym razie

żaden z oferentów nie będzie w stanie złożyć ważnej oferty w zakresie tych części.

Odpowiedź na pytanie nr 96: Zamawiający informuje, iż zmienia obowiązek zapewnienia gwarantowanej dostępności do części zamiennych dla pakietu 4 na okres 5 lat. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 97

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 2 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

2. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto (sprzętu którego dotyczy dostawa), określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy, instalacji i uruchomienia w terminie, o którym mowa § 2 ust. 1 Umowy.”

W związku z tym, że w ramach pakietu nr 4 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń o różnej wartości, m.in. komputerów, monitorów, czytników kodów kreskowych - z kolei zastrzeżona w § 6 ust. 2 projektu umowy kara umowna odnosi się do wartości wynagrodzenia brutto, prosimy o zmianę zapisów w taki sposób, aby

zastrzeżona kara umowna za zwłokę w dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu sprzętu była wyliczana od wartości

poszczególnego sprzętu, którego Wykonawca nie dostarczył w terminie, nie natomiast w oparciu o wynagrodzenie

obejmujące cały przedmiot umowy. W tym celu proponujemy modyfikację załącznika nr 5 do SWZ dla pakietu nr 4 i wprowadzenie w nim dodatkowej kolumny zawierającej cenę jednostkową, która będzie przeznaczona do wypełnienia przez Wykonawcę na etapie składania oferty. Proponowana modyfikacja sprawi, że zastrzeżona w projekcie umowy kara umowna będzie proporcjonalna i niewygórowana w stosunku do zawinionego przez Wykonawcę niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. W obecnej formie zapis pozwala na obciążenie Wykonawcy karą umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, chociaż Wykonawca pozostawałby w zwłoce w dostarczeniu konkretnego elementu składającego się na cały pakiet np. monitora komputerowego, którego wartość jest nieporównywalnie mniejsza w stosunku do wartości całego przedmiotu umowy.

Nadmieniamy, że zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie z poszanowaniem zasady proporcjonalności, zatem przy zamówieniach publicznych kara umowna, czyli przewidziana w umowie sankcja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, musi być proporcjonalna do przedmiotu zamówienia, jego zakresu i ewentualnego uszczerbku poniesionego przez Zamawiającego. Zasada proporcjonalności oznacza, że wysokość kary nie powinna być nadmiernie wygórowana i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego.

Prosimy więc o zmianę załącznika nr 5 do SWZ i wstawienie w nim dodatkowej kolumny zatytułowanej „Cena jednostkowa netto” oraz zapisu § 6 ust. 2 w następujący sposób:

2. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości ceny jednostkowej sprzętu, którego dotyczy dostawa, zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w załączniku nr 5 do SWZ, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy, instalacji i uruchomienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 97: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej w § 8. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako nadmierna. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08). Nadto zgodnie z art. 355 § 2 k.c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązuje przy zawieraniu umów podwyższony miernik należytej staranności, uwzględniający zawodowy charakter tej działalność. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2019 r., I CSK 89/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z dnia 8 listopada 2012 r., I ACa 963/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z dnia 27 listopada 2012 r. I ACa 684/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 21 lipca 2011 r. I ACa 163/11). Podwyższona, szczególna  staranność, której zgodnie z art. 355 § 2 k.c., można oczekiwać przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, obejmuje właściwe rozeznanie przez przedsiębiorcę przy zawieraniu umowy  wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na jej wykonanie (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2018 r. I AGa 30/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z dnia 8 marca 2006 r.  I ACa 1018/05). Zatem zasadne jest aby przed zawarciem umowy wykonawca właściwie rozeznał możliwość realizacji każdego z urządzeń, bez względu na ich wartości.

Pytanie nr 98

dotyczy załącznika nr 1 do SWZ projektowane postanowienia umowy § 8 ust. 1 lit. d) - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

1. „Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadkach, gdy:

d. Wykonawca nie wykona swoich obowiązków wskazanych w § 5 ust. 13 lub 14 Umowy.”

Prosimy o wykreślenie punktu d. lub poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej poprzez wskazanie prawidłowego

odnośnika, gdyż § 5 ust. 13 lub 14 Umowy nie zawiera podstaw do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 98: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. W § 8 ust. 1 lit. d powinno być odwołanie wyłącznie do § 5 ust. 13.  Zatem Zamawiający zmodyfikuje lit. d w § 8 ust. 1: „d. Wykonawca nie wykona obowiązku wskazanego w § 5 ust. 13 (tj. obowiązku wymiany zespołu lub podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tego zespołu lub podzespołu)”.

Pytanie nr 99

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ projektowane postanowienia umowy § 13 ust. 2 i 3 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„2. Jeżeli z winy Wykonawcy (np. nieterminowa: dostawa, instalacja, uruchomienie zakupionego sprzętu) wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość kwoty o jaką zmniejszyła się wysokość dofinansowania, ze środków o których mowa w ust.1

3. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 2 jest niezależna od obowiązku zapłaty kar umownych (o których mowa w § 6 ust.1 – 4) i odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w § 6 ust. 5”

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający zastrzegł już § 6 projektu umowy sankcję z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w postaci kar umownych. Powyższy zapis, zgodnie z którym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość kwoty o jaką zmniejszyła się wysokość przyznanego dofinansowania może prowadzić więc do podwójnego sankcjonowania Wykonawcy za to samo naruszenie umowne. Przykładowo, jeżeli Wykonawca nieterminowo dostarczy przedmiot umowy, co będzie skutkowało utratą części dofinansowania przez Zamawiającego, to zostanie w takiej sytuacji obciążony karą umowną oraz zobowiązany będzie do zwrotu części utraconego przez Zamawiającego wsparcia finansowego, chociaż nie jest ani stroną umowy o dofinansowanie, ani nie zna jej treści.

Wobec powyższego, wnosimy o wykreślenie z projektu umowy postanowień § 13 ust. 2 i 3.

Odpowiedź na pytanie nr 99: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 13 ust. 2. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 355 § 2 k.c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązuje przy zawieraniu umów podwyższony miernik należytej staranności, uwzględniający zawodowy charakter tej działalność. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2019 r., I CSK 89/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z dnia 8 listopada 2012 r., I ACa 963/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z dnia 27 listopada 2012 r. I ACa 684/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 21 lipca 2011 r. I ACa 163/11). Podwyższona, szczególna  staranność, której zgodnie z art. 355 § 2 k.c., można oczekiwać przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, obejmuje właściwe rozeznanie przez przedsiębiorcę przy zawieraniu umowy  wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na jej wykonanie (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2018 r. I AGa 30/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z dnia 8 marca 2006 r.  I ACa 1018/05). Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, oferenci/wykonawcy powinni z należytą starannością rozeznać i przeanalizować okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie umowy, przed zawarciem umowy.

Pytanie nr 100

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ projektowane postanowienia umowy § 13 ust. 4 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„4. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje kontrolujące

projekt w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego) odniesie się do wniesionych przez organy kontrolne uwag i usunie wskazane przez organy kontrolne wady i usterki (niewielkie wady) dotyczące przedmiotu Umowy, wymaganych dokumentów itd. leżących, zgodnie z Umową po stornie Wykonawcy.”

Wobec zastrzeżonej w § 6 ust. 4 kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w terminie zobowiązania dotyczącego odniesienia się do uwag wniesionych przez organy kontrolne w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy, prosimy o modyfikację ww. zapisu poprzez wyznaczenie Wykonawcy minimalnego czasu na odpowiedź i

ustosunkowanie się do uwag organów kontrolnych. W obecnym brzmieniu zapis ten może prowadzić do sytuacji w której Wykonawca zostanie zaskoczony nagłymi obowiązkami, utrudniającymi wykonanie zobowiązań umownych.

Wnosimy o zmianę zapisu § 13 ust. 4 umowy w następujący sposób:

4. „Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje kontrolujące

projekt w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w terminie

wskazanym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 10 dni roboczych) odniesie się do wniesionych przez organy kontrolne uwag i usunie wskazane przez organy kontrolne wady i usterki (niewielkie wady) dotyczące przedmiotu Umowy, wymaganych dokumentów itd. leżących, zgodnie z Umową po stornie Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 100: Zamawiający wyjaśnia, iż termin wskazany przez Zamawiającego, o którym mowa w § 13 ust.4, będzie uzależniony od terminu wyznaczonego przez organy kontroli. Zamawiający nie może wskazać w § 13 ust.4 termin "nie krótszy niż 10 dni" ponieważ termin wyznaczony przez organ kontroli dla Szpitala może być 7 dniowy.

Pytanie nr 101

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ projektowane postanowienia umowy - PAKIET 4

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która będzie

obowiązywać w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz usług gwarancyjnych. Realizacja zamówienia w ramach

Pakietu nr 4 będzie wiązała się z dostępem do danych osobowych, dla których Zamawiający jest administratorem.

Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wzór umowy zaproponowany przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 101: Zamawiający informuje, iż załącza do postępowania wzór PPDO jako załącznik nr 4 do Umowy.

Pytanie nr 102

Dotyczy załącznika nr 3 do umowy, protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu - PAKIET 4

W pkt 3 protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu znajduje się zapis, w którym Zamawiający potwierdza otrzymanie

wraz z dostarczonym sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim – 1 egzemplarz w formie papierowej, 1

egzemplarz w formie elektronicznej dla Działu Logistyki.

W §7 projektu umowy Zamawiający wprowadził klauzulę określającą zasady DNSH, które opisują realizację zadania w pełnej zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, w tym materiałów i technologii, które przyczynią się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, praktyk zmniejszających zużycie zasobów naturalnych oraz do zarządzania odpadami w sposób przyjazny dla środowiska.

W nawiązaniu do określonej w projekcie umowy zasady NDSH, która powinna mieć odzwierciedlenie w stosunku

do wszystkich aspektów realizacji umowy, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę

na dostarczenie instrukcji obsługi wyłącznie w formie elektronicznej? Elektroniczna forma dokumentów wpływa pozytywnie na środowisko, ponieważ ogranicza zużycie papieru, tuszu oraz energii potrzebnej do drukowania i

fizycznego przechowywania dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 102: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 103

Dotyczy SWZ, rozdz. IX pkt 12 lit. a) - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„Do oferty należy dołączyć:

a. oświadczenie - autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez

producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty – zgodnie z

zapisami załącznika nr 5 do SWZ.”

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Pakietu nr 4 wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeśli Wykonawca

dostarczy oświadczenie dotyczące oferowanego oprogramowania.

Wykonawca wskazuje, że w ramach pakietu nr 4, który obejmuje dostarczenie oprogramowania do cyfrowej patomorfologii, należy dostarczy także sprzęt komputerowy. Pozyskanie przez Wykonawcę pisemnej autoryzacji

producenta oferowanego sprzętu, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, jest w praktyce niemożliwe w przypadku urządzeń pochodzących od globalnych producentów.

Odpowiedź na pytanie nr 103: Zamawiający informuje, iż potwierdza, w przypadku Pakietu nr 4 wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeśli Wykonawca dostarczy oświadczenie dotyczące oferowanego oprogramowania.

Pytanie nr 104

Dotyczy SWZ, Załącznik nr 7 - PAKIET 4

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą oświadczenie producenta o gwarantowanym okresie wsparcia i dostępności do części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7).

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymagania za spełnione, jeżeli w odniesieniu do oferowanego przez Wykonawcę skanera preparatów histopatologicznych, będącego wyrobem medycznym, oświadczenie o gwarantowanym okresie wsparcia i dostępności części zamiennych złoży autoryzowany serwis skanera?

Odpowiedź na pytanie nr 104: Zamawiający informuje, iż uzna wymaganie za spełnione, jeżeli w odniesieniu do oferowanego przez Wykonawcę skanera preparatów histopatologicznych, będącego wyrobem medycznym, oświadczenie o gwarantowanym okresie wsparcia i dostępności części zamiennych złoży autoryzowany serwis skanera.

Pytanie nr 105

Dotyczy SWZ, Załącznik nr 5, poz. 1 pkt. 2 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty. Dołączyć do oferty.”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie powyższego wymagania w zakresie Pakietu 4. Zamówienie obejmuje

wiele komponentów różnych producentów, m.in. komputery, czytniki kodów kreskowych, drukarki etykiet, skaner

histopatologiczny oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Uzyskanie pisemnych autoryzacji serwisowych od każdego z producentów (zwłaszcza zagranicznych) w praktyce

jest niezwykle trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe, nawet dla autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o usunięcie wymogu załączania pisemnych autoryzacji serwisowych.

Odpowiedź na pytanie nr 105: Zamawiający informuje, iż Wykonawca musi przedstawić pisemną autoryzację wydaną przez producenta oferowanego oprogramowania do patomorfologii.

Pytanie nr 106

Dotyczy SWZ, Załącznik nr 5, poz. 1 pkt. 4 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu bądź zdalna diagnostyka) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h”

Wnosimy o zmianę godzin dostępności serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym z obecnie wskazanych

godzin 7:00-18:00 na godziny 7:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy z wymaganym czasem

reakcji ≤ 24h.

W udostępnionej w ramach zamówienia dokumentacji zatytułowanej „Informacje dla pakietu nr 4” Zamawiający w pkt 7.3.1 dokumentu „Domyślne Parametry Systemu” wskazał, że Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń pomocy technicznej i serwisowych w dni robocze w godzinach 7:00-16:00.

Wobec powyższego prosimy o ujednolicenie postanowień załącznika nr 5 do SWZ z informacjami wskazanymi

przez Zamawiającego w informacjach dla pakietu nr 4.

Odpowiedź na pytanie nr 106: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę godzin dostępności serwisu w godzinach 7.00 – 16.00. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 107

dotyczy załącznika nr 1 do SWZ projektowane postanowienia umowy, § 5 ust. 9 oraz SWZ - PAKIET 4

Zamawiający zawarł w § 5 ust. 9 projektu umowy zapis:

„Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze), chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem lub na adres e–mail: ________________), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.”

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Pakietu 4 zapis dotyczy jedynie dostarczanego sprzętu, zaś czas naprawy oprogramowania będzie liczony zgodnie z dokumentem „Informacja do pakietu 4”, dokument 1, poz. 7.4.

Odpowiedź na pytanie nr 107: Zamawiający informuje, iż potwierdza że w przypadku Pakietu 4 zapis dotyczy jedynie dostarczanego sprzętu, zaś czas naprawy oprogramowania będzie liczony zgodnie z dokumentem „Informacja do pakietu 4”, dokument 1, poz. 7.4.

Pytanie nr 108

dotyczy SWZ oraz Załącznik nr 5, poz. 1 pkt. 9 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„Rabat na części zamienne w trakcie trwania gwarancji (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) / 20%- 20 pkt, 15% -10 pkt, <15%-0 pkt”

Prosimy o usunięcie zapisu poz. 1 pkt 9 załącznika nr 5 i w konsekwencji wnosimy o zmianę kryteriów oceny ofert, opisanych w rozdz. XIV pkt 1 SWZ, poprzez usunięcie ustalonego przez Zamawiającego kryterium rabatu na części zamienne z uwagi na jego sprzeczność z normą art. 240 ust. 1 Pzp. Wnosimy o ustalenie kryteriów oceny ofert odnoszących się wyłącznie do ceny oferty oraz okresu gwarancji.

Zakres zamówienia obejmuje bardzo różnorodne komponenty wielu producentów, m.in.: komputery, monitory,

manipulatory 3D, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, skaner histopatologiczny oraz specjalistyczne oprogramowanie itp. Brak jednoznacznej definicji "części zamiennych nieobjętych gwarancją" rodzi poważne wątpliwości interpretacyjne, które części miałyby być objęte rabatem, co za tym idzie nie jest wiadome w jaki sposób Zamawiający zamierza porównywać oferty w sytuacji, gdy lista części nie jest znana.

Kryterium rabatu ma wątpliwą wartość użytkową i nie przekłada się na korzyść Zamawiającego, szczególnie przy

zamówieniu sprzętu wysokiej jakości i objętego gwarancją.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kryterium „rabat na części zamienne”, gdyż pozostawienie tego kryterium w obecnym brzmieniu może prowadzić do nieporównywalności ofert w zakresie tego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 108: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie części danego sprzętu będą podlegały naprawie stąd ogólna definicja „części zamienne.” Zamawiający nie zgadza się, iż zastosowanie powyższego kryterium może prowadzić do nieporównywalności ofert w zakresie tego pakietu.

Pytanie nr 109

Dotyczy SWZ, Załącznik nr 5, poz. 1 pkt. 10 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą

ustawą o wyrobach medycznych”

Zakres zamówienia obejmuje bardzo różnorodne komponenty wielu producentów, m.in.: komputery, monitory, manipulatory 3D, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, specjalistyczne oprogramowanie itp., które nie stanowią wyrobu medycznego oraz skaner histopatologiczny, który może być wyrobem medycznym.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu w załączniku nr 5 poz. 1 pkt 10 w ramach Pakietu 4 i dodanie na końcu zdania sformułowania „dotyczy oferowanych wyrobów medycznych” lub usunięcie punktu z tabeli.

Odpowiedź na pytanie nr 109: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 110

Dotyczy SWZ, Załącznik nr 5, poz. 1 pkt. 14 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać

odpowiednie Deklaracje Zgodności i Normy”

Zakres zamówienia obejmuje bardzo różnorodne komponenty wielu producentów, m.in.: komputery, monitory, manipulatory 3D, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, specjalistyczne oprogramowanie itp., które nie stanowią wyrobu medycznego oraz skaner histopatologiczny, który może być wyrobem medycznym.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu w załączniku nr 5 poz. 1 pkt 10 w ramach Pakietu 4 i dodanie na końcu zdania sformułowania „dotyczy oferowanych wyrobów medycznych” lub usunięcie punktu z tabeli.

Odpowiedź na pytanie nr 110: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 111

Dotyczy SWZ pkt. 13, Załącznik nr 5, poz. 1 pkt. 16 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta.”

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia w przypadku Pakietu 4 jest Oprogramowanie do cyfrowej patomorfologii prosimy o potwierdzenie, że wymaganie omyłkowo znalazło się w dokumentach dotyczących tego pakietu i jego usunięcie.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pakietu 4 należy dostarczyć referencje zgodnie z Załącznikiem nr 5, poz. 1 pkt. 20 i jednocześnie wnosimy o modyfikację SWZ, że w przypadku

pakietu 4 należy:

„Do oferty dołączyć referencje potwierdzające 2 letnie doświadczenie we wdrożeniu oferowanego przedmiotu postępowania. Wykonawca powinien wykonać przynajmniej 2 wdrożenia oprogramowania na kwotę powyżej 800 000,00 zł”, a nie referencję zgodnie z obecnym brzmieniem SWZ jw.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie czy za sprzęt Zamawiający uważa Oprogramowanie

do cyfrowej patomorfologii czy też każdy inny sprzęt z osobna, który się znalazł w tym pakiecie i do każdego elementu należy dostarczyć referencję (komputery, czytniki, drukarki itp.).

Odpowiedź na pytanie nr 111: Zamawiający informuje, iż oprogramowanie do cyfrowej patomorfologii traktuje jako całość zamówienia a nie jego poszczególne elementy.

Pytanie nr 112

Dotyczy Informacja do pakietu 4, dokument 1, poz. 8.1 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„Wykonawca w ramach wdrożenia dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wymieniony w załącznikach 6 i 7 […]”

Prosimy o udostępnienie załączników 6 i 7 lub potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli sprzęt opisany w Załączniku nr 5 do SWZ, Pakiet 4.

Odpowiedź na pytanie nr 112: Zamawiający informuje, iż miał na myśli załącznik 5.

Pytanie nr 113

Dotyczy rozdz. V SWZ oraz Informacji do pakietu 4, dokument 1, poz. 9.1 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł w rozdz. V SWZ zapis:

„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminach: od dnia podpisania umowy w 2

tygodnie do 15 grudnia 2025 r. dla pakietów nr 2, 5, 6; w 3 miesiące do 28 lutego 2026 r. dla pakietów nr 1, 3, 4, 9, 20, 22-25, 31, 33-36, 38-42; w 5 miesięcy do 30 kwietnia 2026 r. dla pakietów nr 7, 8, 10-19, 21, 26-30, 32, 37.”

Zgodnie z zapisem rozdz. V SWZ przedmiot umowy w ramach Pakietu 4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować

w terminie 3 miesięcy do 28 lutego 2026 r. Tymczasem udostępniona przez Zamawiającego Informacja do pakietu

4 w poz. 9.1 mówi o wdrożeniu dostarczonego systemu w terminie nie dłuższym niż 180 dni od daty podpisania

umowy zakończonej podpisaniem protokołu odbioru.

Prosimy o potwierdzenie, że czas realizacji w przypadku Pakietu 4 wynosi 180 dni.

Zwracamy uwagę, że Pakiet 4 obejmuje znacznie bardziej złożony przedmiot zamówienia niż zwykła dostawa sprzętu IT. Obejmuje on m.in.: komputery, czytniki i drukarki kodów kreskowych, skaner histopatologiczny (wyrób medyczny) wraz z przeglądarką skanów, oprogramowanie typu LIS do obsługi pracowni patomorfologii, w tym integrację z funkcjonującym w placówce systemem HIS Eskulap i innymi urządzeniami (w tym ze skanerem).

Wdrożenie tego typu zintegrowanego rozwiązania wymaga analiz przedwdrożeniowych, ścisłej współpracy z producentem systemu HIS, przeszkolenia użytkowników, dostarczenia sprzętu (który należy zamówić, a obecny

czas dostawy dla większości sprzętów to 8 tygodni) oraz przeprowadzenia odbiorów.

Z tego względu przyjęcie sztywnego terminu 3 miesięcy dla tego pakietu byłoby nierealne do spełnienia bez ryzyka dla jakości wdrożenia oraz stabilności działania systemu w środowisku medycznym.

Zamieszczony w dokumentacji szczegółowej zapis o 180 dniach jest w naszej ocenie w pełni zasadny i technicznie

uzasadniony – prosimy więc o jego formalne potwierdzenie lub odpowiednią korektę zapisu ogólnego w rozdziale

V SWZ, tak aby uniknąć sprzeczności i nieporozumień w toku oceny ofert i późniejszej realizacji umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 113: Zamawiający informuje, iż wiążącym dokumentem o terminach dostaw przedmiotu zamówienia są zapisy SWZ (rozdział V). Przedmiot zamówienia w niniejszej sprawie jest zaś finansowany ze środków UE i wymaga wskazanie konkretnych dat kalendarzowych aby Zamawiający mógł wywiązać się z nałożonych na Zamawiającego zobowiązań. Ponadto Zamawiający wskazuje, że przepis art. 436 pkt 1 P.Z.P., wprost dopuszcza określenie terminu przez wskazanie daty, jeżeli jest to obiektywnie uzasadnione. W orzecznictwie KIO przyjmuje się, że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione m.in. w przypadku projektów finansowanych ze środków UE (wyrok KIO z dnia 16 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 3148/21). W dokumentacji szczegółowej doszło do omyłki pisarskiej zamiast 180 dni od daty podpisania umowy miało być dostawa w 3 miesiące do 28.02.2026 r od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 114

Dotyczy rozdział V pkt. 1 i rozdział VIII pkt 1 SWZ - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.”

W związku z wyznaczonym przez Zamawiającego terminem związana ofertą, wynoszącym nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, prosimy o zmianę zapisu rozdz. V SWZ, zgodnie z którym Wykonawca

zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminach:

• od dnia podpisania umowy w 2 tygodnie do 15 grudnia 2025 r. dla pakietów nr 2, 5, 6;

• w 3 miesiące do 28 lutego 2026 r. dla pakietów nr 1, 3, 4, 9, 20, 22-25, 31, 33-36, 38-42;

• w 5 miesięcy do 30 kwietnia 2026 r. dla pakietów nr 7, 8, 10-19, 21, 26-30, 32, 37.

Zwracamy uwagę, że przy zachowaniu maksymalnego terminu związania ofertą, umowa może zostać zawarta nawet w ostatnim dniu tego okresu (lub nawet po nim), co w praktyce oznacza, że Wykonawca nie będzie dysponował żadnym realnym czasem na realizację zamówienia. Powstaje bowiem sprzeczność między wymaganym terminem realizacji, a możliwym terminem zawarcia umowy, co może skutkować niewykonalnością

umowy przy zachowaniu obecnych zapisów SWZ.

W związku z powyższym wnioskujemy o rezygnację z określania sztywnych dat kalendarzowych jako terminu zakończenia realizacji zamówienia, pozostawiając jedynie okresy realizacji liczone od dnia podpisania umowy.

Takie rozwiązanie zachowuje kontrolę Zamawiającego nad czasem realizacji, a jednocześnie zapewnia Wykonawcom możliwość faktycznego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami – niezależnie od dokładnej

daty podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 114: Zamawiający informuje, iż nie rozumie pytania Wykonawcy, termin związania ofertą a termin dostawy to dwie różne kwestie. Przystępując do postępowania należy dokładnie przemyśleć czy Wykonawca jest w stanie zrealizować zadanie. Zamawiający informuje, iż zdaje sobie sprawę, iż terminy są krótkie jednakże realne, inaczej nie podejmowałby próby ogłoszenia i jednocześnie zakończenia postępowania przetargowego w określonym terminie.

Wyrok KIO z dnia 16 marca 2022 r. sygn. akt KIO 516/23: Wykonawca musi posiadać odpowiednie zasoby kadrowe, sprzętowe, aby w przewidzianych przez Zamawiającego ramach czasowych wykonać przedmiot zamówienia. Zdaniem Izby, każdy odpowiedzialny wykonawca, działając poprzez swoje organy, a więc zarząd/radę nadzorczą, musi posiadać niezbędną wiedzę co do wymagań zamawiającego i przedmiotu zamówienia.”

Pytanie nr 115

Dotyczy Informacja do pakietu 4, dokument 2, poz. 11.4.1 - PAKIET 4

Zamawiający zawarł zapis:

„W ramach wdrożenia Wykonawca wykona integrację z następującymi systemami barwienia będącymi w posiadaniu Zamawiającego:

1.1.1.1. Urządzenia do immunohistochemii”

Prosimy o informację, jakie systemy barwienia posiada Zamawiający, z którymi należy zintegrować oferowane oprogramowanie (Dako, Roche, inne?).

Odpowiedź na pytanie nr 115: Zamawiający informuje, iż do 31.10.2025 dysponuje systemem barwienia firmy Roche, od listopada obowiązywać będzie umowa z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu 660/2025/TP.

Pytanie nr 116

Dotyczy Informacja do pakietu 4, dokument 3 - PAKIET 4

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczące integracji oferowanego systemu z EDM zostanie uznane za spełnione, jeśli Wykonawca dostarczy dedykowane repozytorium EDM do oferowanego oprogramowania spełniające wszystkie wymagania prawne (bez integracji z repozytorium EDM oprogramowania HIS).

UZASADNIENIE: Z oferty otrzymanej od opiekuna sytemu HIS Zamawiającego wynika, że wykonanie takiej integracji z ich EDM jest obecnie technicznie niemożliwe lub bardzo trudne do uzyskania, w związku z czym Oferenci otrzymują jedynie ofertę na integrację z systemem HIS (ale bez EDM). W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiający nie uzyska żadnej ważnej oferty w zakresie tego pakietu.

Pragniemy zauważyć, że w dokumencie 4 Zamawiający w pkt. 3.2 i tak dopuszcza dedykowane rozwiązanie EDM

współpracujące z oferowanym systemem w celu spełnienia tego wymagania.

Odpowiedź na pytanie nr 116: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że wymagania dotyczące integracji oferowanego systemu z EDM zostanie uznane za spełnione, jeśli Wykonawca dostarczy dedykowane repozytorium EDM do oferowanego oprogramowania spełniające wszystkie wymagania prawne (bez integracji z repozytorium EDM oprogramowania HIS).

Pytanie nr 117

Dotyczy Informacja do pakietu 4, dokument 6 oraz Załącznik nr 5 - PAKIET 4

Zarówno w Informacji do pakietu 4 dokument 6 jak i w załączniku nr 5 do SWZ Zamawiający wymaga dostawy 2

stacji roboczych do cyfrowej patomorfologii.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, ile stacji roboczych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach realizacji Pakietu nr 4, tj.:

• czy wymagana liczba stacji roboczych wynosi 2 sztuki,

• czy też należy dostarczyć 4 sztuki, a powielenie wymogu w obu dokumentach jest celowe.

Odpowiedź na pytanie nr 117: Zamawiający informuje, iż wymagana liczba stacji roboczych wynosi 2 sztuki.

Pytanie nr 118

dotyczy Informacja do pakietu 4, dokument 5, poz. 1.15

Zamawiający zawarł zapis:

„1.15. Wsparcie techniczne – min. 36 miesięcy”

W związku z tym, że zgodnie z załącznikiem nr 5 do Pakietu 4, okres gwarancji dla oprogramowania jest punktowany:

24 m-cy- 0 pkt,

36 m-cy- 10 pkt,

>36 m-cy- 20 pkt

prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i powinno być min. 24 miesiące.

Odpowiedź na pytanie nr 118: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokona modyfikacji i wykreśli w dokumencie 5 poz. 1.15 zapis: „min. 36” i zyska on nowe brzmienie: „1.15. Wsparcie techniczne – _______ miesięcy”. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Edyta Brzywca Kozłowska

Specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca - Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 15.10.2025 r.

T – 2712; B5