## Arkusz1
Załącznik nr 5 do 570/2025/PN

Minimalne warunki techniczne
USŁUGA SERWISU REZONANSU MAGNETYCZNEGO W 7 SZPITALU MARYNARKI WOJENNEJ W GDAŃSKU

Parametr wymagany	Parametr oferowany	Uwagi
Serwis rezonansu magnetycznego Ingeria Ambition X
Wykonywanie regularnych przeglądów okresowych – planowanych czynności konserwacyjnych, które są realizowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy, wynikające ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmujące w szczególności: / *ogólną kontrolę funkcjonowania systemu / *kalibrację, regulację, czyszczenie, smarowanie, wymianę filtrów lub innych elementów zużywalnych, / *modernizacje techniczne lub aktualizacje oprogramowania, / *drobne naprawy / *czynności związane z wzorcowaniem wyrobu, a także jego kontrolę bezpieczeństwa
Dokumentacja przeglądów obejmująca raport z wykonanych testów funkcjonalnych oraz testów bezpieczeństwa elektrycznego według procedury producenta.
Każdorazowo przegląd danego urządzenia potwierdzony wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego
Przeprowadzanie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych- obejmujących w szczególności: / *sprawdzenie jakości obrazu. / *sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. / *przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych
Przeprowadzanie napraw sprzętu objętego umową- interwencja na wezwanie (usunięcie lub skuteczne zdiagnozowanie usterki) – praca w miejscu lokalizacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera
Podjęcie interwencji nie później niż 1,5 godziny po uzyskaniu informacji od Zamawiającego, w dni robocze tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00
Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części
Czas naprawy bez konieczności użycia części zamiennych: do 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia
Czas naprawy przy konieczności użycia części zamiennych: do 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia
Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie
Dokumentacja interwencji serwisowej - każdorazowo naprawa danego urządzenia potwierdzona wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego
Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji oprogramowania i konstrukcji, poprawiających wydajność pracy i bezpieczeństwo (obejmujących również te usprawniające pracę urządzenia, nie tylko te obowiązkowo wymagalne)
Dostawy oryginalnych podzespołów i części zamiennych określonych przez wytwórcę danego sprzętu w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych
Dostawy komponentów specjalnych - to jest cewek diagnostycznych - fabrycznie oryginalnych, określonych przez wytwórcę danego sprzętu w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji
Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów
Zdalna diagnostyka - dostęp, diagnozy i naprawy zdalne poprzez dedykowane łącze VPN
Stałe monitorowanie parametrów pracy urządzenia za pomocą zdalnego łącza i dedykowanej aplikacji serwisowej
Proaktywny monitoring urządzeń z wykorzystaniem automatycznego wzorca wykrywania błędów
Wykorzystanie zdalnego łącza do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń
Możliwość automatycznego wysyłania alertów do wskazanego przez Zamawiającego odbiorcy (sms lub e-mail) w przypadku zagrożenia systemu
Pomoc aplikacyjna w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu posiadającego odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela
Doradztwo w zakresie aplikacji zainstalowanych w aparacie i porady przez telefon
Serwis systemu Advanced Visualization Workspace (IntelliSpace Portal)
Wsparcie Help Desk- zdalnie oraz w siedzibie Zamawiającego
Czas reakcji na zgłoszoną awarię (w godzinach pracy serwisu) max 8 godzin
Godziny świadczenia usług serwisowych: 8:00- 16:00 w dni robocze (pon.-pt.)
Instalacja Service Pack, poprawek dla systemu ISP
Licencje i upgrade (modernizacje systemu) wraz z instalacją, do najnowszych dostępnych wersji oprogramowania przez cały okres trwania umowy serwisowej
Regularny proaktywny monitoring zdalny- min 2 x rocznie
Przegląd mechaniczny Platformy Sprzętowej- min 1 x rocznie
Zmiany konfiguracji systemu (konfiguracja serwera, administracja użytkownikami i prawami dostępu)
Bezkosztowa naprawa/ wymiana podzespołów serwera
Zdalne szkolenia z aplikacji klinicznych (min. 8 godzin /rok)
Dedykowane indywidualne szkolenia z aplikacji klinicznych w siedzibie Klienta (min. 1 dzień – 8 godzin /rok)
Bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej
Serwis systemu VuePACS
Wsparcie serwisowe świadczone w trybie 24/7- 7 dni w tygodniu, przez całą dobę
Konsultacje techniczne/kliniczne użytkowników z inżynierami wsparcia technicznego i/lub Specjalistami Aplikacyjnymi w zakresie problematyki Systemu
Czas reakcji na zgłoszoną awarię: / - Awarię Krytyczną (dysfunkcja systemu PACS uniemożliwiająca prowadzenie podstawowej działalności przez użytkownika systemu)- do 6 godzin / - Awarię zwykłą (dysfunkcja systemu PACS ograniczająca prowadzenie podstawowej działalności przez użytkownika systemu)- do 12 godzin
Instalacja poprawek Systemu PACS (update, poprawki niepodnoszące wersji oprogramowania) zgodnie z zaleceniami Wytwórcy
Regularny monitoring zdalny Systemu PACS wykonywany w odstępach dwumiesięcznych (1 raz na 3 miesiące). Wyniki monitoringu przekazywane Użytkownikowi w postaci raportu.
Przegląd mechaniczny Platformy Sprzętowej- min 1 x rocznie
Zmiany konfiguracji systemu (konfiguracja serwera, administracja użytkownikami i prawami dostępu, tworzenie i modyfikacja węzłów DICOM, konfiguracja worklist, tworzenie i modyfikacja formularzy raportów) na życzenie Zamawiającego
Zdalne szkolenia z aplikacji klinicznych i użytkowania systemu
Bezkosztowa naprawa/ wymiana podzespołów serwera
Szkolenia uzupełniające dla Użytkownika(ów) w wymiarze do 8 godzin rocznie (realizowane w cyklach 4- godzinnych). Szkolenia realizowane online