## Pakiet 1
Załącznik nr 5 do SWZ
Postępowanie nr 600/2025/PN: Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach realizacji zadania "Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego ONKO+ w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku"
MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE
Pozycja | PAKIET I
Pozycja 1 | Kolumna anestezjologiczna 4 sztuki
Pozycja 2 | Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa
Pozycja 3 | Stół operacyjny do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych
Pozycja 4 | Lampa operacyjna z kamerą i monitorem
Pozycja 5 | Fotel operatora
Pozycja 6 | Aparat do znieczulenia
Pozycja 7 | Czapki z oświetleniem czołowym
Pozycja 8 | Diatermia chirurgiczna argonowa
Pozycja 9 | Diatermia chirurgiczna z systemem zamykania naczyń
Pozycja 10 | Haki do zabiegów onkologicznych na otwarto
Pozycja 11 | Laser CO2 ze skanerem
Pozycja 12 | Laser diodowy niebieski
Pozycja 13 | Unit laryngologiczny
Gwarancja i serwis
L.p. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK / PODAĆ | 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty (nie dot. Pozycji 5) | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h (nie dot. Pozycji 5) | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (nie dot. Pozycji 5) | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (nie dot. Pozycji 5) | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji (nie dot. Pozycji 5) | Tak
9 | Rabat na części zamienne (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK /PODAĆ | 20%- 20 pkt, 15% -10 pkt, <15%-0 pkt
Inne
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) (nie dot. Pozycji 5) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa (nie dot. Pozycji 5) | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta - dołączyć do oferty (nie dot. Pozycji 5) | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów (nie dot. Pozycji 5) | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Pozycja 1 - Kolumna anestezjologiczna - 4 sztuki
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Kolumna anestezjologiczna - 4 sztuki
6 | Kolumna przygotowana do zasilenia aparatu anestezjologicznego w wymagane media | Tak
7 | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi.Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta | Tak
8 | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥330 stopni | Tak
9 | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 15˚ | Tak
10 | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumn. | Tak
11 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1700 mm. Ramiona wykonane z aluminium | Tak
12 | Stosunek długości części ramion 3:4 | Tak
13 | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza | Tak
14 | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych | Tak
15 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min 150 kg | Tak
16 | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1450 mm | Tak
17 | Głowica wąska – zajmująca mało miejsca. Wymiary głowicy zasilającej poniżej 310mm x 270 mm (szerokość x głębokość) | Tak
18 | Na każdej z krawędzi głowicy (min. 4) zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp.). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję | Tak
19 | Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy | Tak
20 | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 12 kolorów. | Tak
21 | Na min 3 ściankach pionowej głowicy zasilającej zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - odciąg gazów anestetycznych– 1 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. Punkty poboru gazów medycznych oraz odciąg tego samego producenta, co kolumna | Tak
22 | Na 4 ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. - bolce ekwipotencjalne (każdy bolec obok gniazdka elektrycznego) – 8 szt. - gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy | Tak
23 | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | Tak
24 | Możliwość instalacji gniazd gazowych i elektrycznych na tych samych ściankach głowicy. | Tak
25 | Możliwość instalacji punktów poboru gazów medycznych powyżej gniazd elektrycznych na tych samych panelach instalacyjnych. | Tak
26 | Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. | Tak
27 | Wyposażenie zamocowane na głowicy: - półka – 2 szt. - szuflada pod półką – 1 szt. - wysięgnik na drążek infuzyjny – 1 szt - wysięgnik na monitor – 1 szt. - drążek infuzyjny–1 szt., - schowek na kable – 1 szt. - boczne szyny montażowe montowane do głowicy– 2 szt. | Tak
28 | Półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 550 mm ± 5% - głębokość: 450 mm ± 5% Wysokość półki max 30mm. Końcówki szyn wyposażone w ochraniacze Udźwig półki min 80 kg | Tak
29 | Normatywne wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm | Tak
30 | Półka łatwa do utrzymania w czystości: powierzchnia półki górna oraz dolna gładka bez widocznych śrub, nitów mocujących, otworów oraz rantów | Tak
31 | Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę | Tak
32 | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. | Tak
33 | Możliwość poziomego (w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej głowicy) przesunięcia półki w zakresie min 10 cm | Tak
34 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji | Tak
35 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów | Tak
36 | Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo. Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie | Tak
37 | Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści | Tak
38 | Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji. Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie | Tak
39 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego i wysięgnik na monitor na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 600 mm i udźwigu min. 25 kg | Tak
40 | Wysięgnik do drążka i do monitora wyposażony w wewnętrzne zatrzaskiwane kanały do prowadzenia kabli (zasilania pomp infuzyjnych) oraz hamulce cierne przy dwóch przegubach regulowane ergonomicznymi okrągłymi pokrętłami | Tak
41 | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone w jednej linii). Drążek wyposażony w specjalny pierścień mający na celu zabezpieczenie zawieszonych pomp infuzyjnych przed zsunięciem | Tak
42 | Pod półką, obok szuflady zainstalowany schowek na kable. Wnętrze schowka łatwo dostępne poprzez przesuwaną ściankę. Otwór na kable uszczelnione gumowymi uszczelkami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów.Objętość schowka min 3500cm3 | Tak
Pozycja 2 - Stół operacyjny do zabiegów kręgosłupa
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Stół do operacji i badań w zakresie chirurgii kręgosłupa, naczyniowej, endoskopii, angiografii
6 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy, podnóżki z systemem tzw. podwójnego odwodzenia: możliwość rozchylenia kątowego podnóżków na boki a dzięki dodatkowemu przegubowi, także możliwość rozchylenia podnóżków z zachowaniem ich równoległego ułożenia względem blatu stołu | Tak
7 | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/ gniazdo | Tak
8 | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia | Tak
9 | Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | Tak
10 | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE | Tak
11 | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys | Tak
12 | Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 150 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta | Tak
13 | Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym | Tak
14 | Stół mobilny, na kółkach,. Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera | Tak
15 | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | Tak
16 | Długość stołu z blatem: 2100 mm (±20 mm ) | Tak
17 | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 20 mm ) | Tak
18 | Szerokość materacy: min. 550 mm | Tak
19 | Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 670 do 1090 mm ( ± 20 mm ) | Tak
20 | Regulacja oparcia pleców: - 45° do 80° ( ± 5° ) | Tak
21 | Regulacja podgłówka: - 55° do 55° ( ± 5° ) | Tak
22 | Przechyły boczne w obie strony: min. po 30° | Tak
23 | Przechył Trendelenburga: min. 40° | Tak
24 | Przechył anty-Trendelenburga: min. 40° | Tak
25 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 90° do 30° ( ± 5° ) | Tak
26 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | Tak
27 | Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji: - regulacja wysokości blatu - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - przesuw wzdłużny blatu - regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie) - blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek | Tak
28 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Pilot wyposażony we wskaźnik informujący o zablokowaniu stołu do podłoża. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszy | Tak
29 | Po włączeniu pilota na jego wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o aktualnym położeniu blatu oraz jego poszczególnych segmentów (wartość aktualnych przechyłów wzdłużnych, bocznych, wysokość blatu, przesuwu blatu). Wyświetla się także informacja o aktualnej orientacji blatu – podstawowa lub odwrócona – w zależności od miejsca zamontowania podgłówka i podnóżków | Tak
30 | Regulacja funkcjami stołu intuicyjna dzięki wyraźnym piktogramom informującym o kierunku ruchu. Dotyczy pilota i panelu | Tak
31 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak
32 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej AISI 304. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, dzięki zastosowaniu procesów elektropolerowania i pasywacji. Ze względu na środowisko pracy oraz konieczność zapewnienia poprawnej dezynfekcji, nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu itp. ) – ryzyko wystąpienia korozji | Tak
33 | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych | Tak
34 | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota | Tak
35 | Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów. Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy min. 80 mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu – nie dopuszcza się połączeń rzepowych i silikonowych | Tak
36 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg | Tak
37 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | Tak
38 | Wyposażenie stołu: - podpórka ręki osadzona na trójprzegubowym ramieniu nastawnym – przeznaczona do podtrzymywania ręki pacjenta leżącego w pozycji probacyjnej, supinacyjnej i bocznej. Pełna swoboda regulacji dzięki trzem punktom obrotu blokowanym jednym pokrętłem. Możliwość ustawienia podpórki nad pacjentem. Składająca się z ruchomego ramienia, blatu z HPL z materacem z pianki poliuretanowej oraz pasów. Ramię wykonane z elektropolerowanej stali nierdzewnej – 1 szt. - dodatkowy blat z włókna węglowego 1110x540x35 mm– 1 szt. - wózek do przechowywania i transportu blatu z włókna węglowego – 1 szt. - specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi, anatomiczny odlew z pianki z bezszwową, podwójnie powlekaną membranową powłoką ochronną, o wymiarach: 282mm x 237mm x 132mm (±5mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi, produkt niezawierający lateksu, produkt nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT – 1 szt. | Tak
39 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak
Pozycja 3 - Stół operacyjny do zabiegów ogólnochirurgicznych i urologicznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Stół do operacji ogólnochirurgicznych i urologicznych
6 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy, podnóżki z systemem tzw. podwójnego odwodzenia: możliwość rozchylenia kątowego podnóżków na boki a dzięki dodatkowemu przegubowi, także możliwość rozchylenia podnóżków z zachowaniem ich równoległego ułożenia względem blatu stołu | Tak
7 | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/ gniazdo | Tak
8 | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia | Tak
9 | Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | Tak
10 | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE | Tak
11 | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys | Tak
12 | Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 150 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta | Tak
13 | Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym | Tak
14 | Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera | Tak
15 | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | Tak
16 | Długość stołu z blatem: 2100 mm (±20 mm ) | Tak
17 | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 20 mm ) | Tak
18 | Szerokość materacy: min. 550 mm | Tak
19 | Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 670 do 1090 mm ( ± 20 mm ) | Tak
20 | Regulacja oparcia pleców: - 45 do 80° ( ± 5° ) | Tak
21 | Regulacja podgłówka: - 50° do 55° ( ± 5° ) | Tak
22 | Przechyły boczne w obie strony: min. po 30° | Tak
23 | Przechył Trendelenburga: min. 40° | Tak
24 | Przechył anty-Trendelenburga: min. 40 ° | Tak
25 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 90° do 30° ( ± 5° ) | Tak
26 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | Tak
27 | Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji: - regulacja wysokości blatu - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - przesuw wzdłużny blatu - regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie) - blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek | Tak
28 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Pilot wyposażony we wskaźnik informujący o zablokowaniu stołu do podłoża. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszy | Tak
29 | Po włączeniu pilota na jego wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o aktualnym położeniu blatu oraz jego poszczególnych segmentów (wartość aktualnych przechyłów wzdłużnych, bocznych, wysokość blatu, przesuwu blatu). Wyświetla się także informacja o aktualnej orientacji blatu – podstawowa lub odwrócona – w zależności od miejsca zamontowania podgłówka i podnóżków | Tak
30 | Dodatkowy panel sterowania umieszczony z boku kolumny stołu. Możliwość regulacji takich samych funkcji jak z pilota przewodowego. Panel wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Panel wyposażony w wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii stołu | Tak
31 | Regulacja funkcjami stołu intuicyjna dzięki wyraźnym piktogramom informującym o kierunku ruchu. Dotyczy pilota i panelu | Tak
32 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak
33 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej AISI 304 . Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, dzięki zastosowaniu procesów elektropolerowania i pasywacji. Nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu itp.) | Tak
34 | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych | Tak
35 | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota | Tak
36 | Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej¬ o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów.Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy min. 80 mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu – nie dopuszcza się połączeń rzepowych i silikonowych | Tak
37 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg | Tak
38 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | Tak
Wyposażenie stołu (urologicznego) - 1 komplet
podpórka kątowa ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, konstrukcja umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca, a także zmianę odległości i wysokości podpórki od blatu stołu – 2 szt. wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 szt. ramka anestezjologiczna z uchwytem mocującym – 1 szt. dostawka listwy bocznej - element zakładany na listwę boczną z prawej lub lewej strony oparcia pleców stołu operacyjnego. Dostawka jest elementem wydłużającym listwę oparcia pleców od strony głowy pacjenta – 1 szt. |  | Tak
pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt. |  | Tak
podkolanniki z uchwytem wielopozycyjnym służące do podpierania kończyny dolnej pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażone A4 G44poliuretanowy materac o wymiarach min.: 25 mm x 190 mm x 295 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki – 1 kpl. |  | Tak
uchwyt wielopozycyjny – 2 szt. |  | Tak
przystawka urologiczna z uchwytem mocującym, składająca się z miski wykonanej ze stali nierdzewnej oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej. Szkielet przystawki umożliwiający zamontowanie jej do stołu operacyjnego – 1 szt. |  | Tak
segment ginekologiczno – urologiczny – 1 szt. |  | Tak
pilot bezprzewodowy do stołu operacyjnego z zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą pozycji oraz zabezpieczeniem przed interferencją z innymi bezprzewodowymi urządzeniami w pobliżu 1 szt. |  | Tak
uniwersalny uchwyt na listwę – 2 szt. |  | Tak
podpory pod nogi do zastosowań ginekologicznych, wyposażone we wkładki z pianki z pamięcią kształtu o grubości min. 2 cm. Zakres regulacji litotomii min. 140 stopni (od -55 do +85). Zakres odwodzenia min. 30 stopni (od -9 do +25). Podpory wyposażone w zapięcia na rzepy. Elastyczny uchwyt nogi dopasowujący się do kształtu i rozmiaru łydki i stopy pacjenta. Montaż podpór za pomocą łatwych w obsłudze zacisków mocujących. Maksymalna waga pacjenta min. 227 kg – 1 kpl. |  | Tak
przystawka do artroskopii kolana – 1 szt. |  | Tak
wózek na wyposażenie do stołu operacyjnego – 1 szt. |  | Tak
pozycjoner przeciwodleżynowy, wykonany z medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu |  | Tak
krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach min. 200x45 mm – 1 szt. |  | Tak
specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi, anatomiczny odlew z pianki z bezszwową, podwójnie powlekaną membranową powłoką ochronną, o wymiarach: 282mm x 237mm x 132mm (±5mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi, produkt niezawierający lateksu, produkt nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT – 1 szt |  | Tak
39 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak
Pozycja 4 - Lampa operacyjna z kamerą i monitorem
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (lampa główna i satelita) oraz uchwyt na monitor mocowane na trzech niezależnych ramionach, na wspólnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym - 2 szt.
6 | Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED. | Tak
7 | Oprawa oświetleniowa z diodami LED emitującymi światło białe. | Tak
8 | Oprawa oświetleniowa wykonana ze stopu aluminium. | Tak
9 | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego z dwoma szybami i folią ochronną pomiędzy nimi. | Tak
10 | Sterowanie funkcjami lampy przy pomocy dotykowego ekranu LCD o przekątnej 5” umieszczonego na przegubie głowicy. | Tak
11 | Funkcje sterowane z panelu LCD: ON/OFF, regulacja natężenia, funkcja ENDO, regulacja średnicy pola świetlnego, regulacja temperatury barwowej. | Tak
12 | Możliwość zapisania ustawień lampy, a następnie ich szybkiego aktywowania z panelu LCD. | Tak
13 | Głowica wyposażona w odłączany uchwyt sterylny, który umożliwia sterowanie min. 3 parametrami: natężenie, średnica pola, temperatura barwowa, a także pozwala na aktywowanie trybu endoskopowego. | Tak
14 | Czasza główna: matryca diodowa złożona z co najmniej 144 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec = 160kLux/1m. | Tak
15 | Satelita: matryca diodowa złożona z co najmniej 144 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec = 160kLux/1m. | Tak
16 | Średnica pola obu czasz d10 regulowana w zakresie: 170-320 mm. | Tak
17 | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min. 97. | Tak
18 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. 3000-5500K. | Tak
19 | Możliwość sterowania parametrami obu czasz jednocześnie z jednego panelu LCD w trybie synchronizacji. | Tak
20 | Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 0,5 oC. | Tak
21 | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 25-100%. | Tak
22 | Współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min. 97. | Tak
23 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 (60%) min. 650 mm. | Tak
24 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%) min. 1200 mm. | Tak
25 | Funkcja Endo (oświetlenie otoczenia światłem zielonym) zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych. | Tak
26 | Żywotność układu świetlnego min 60 000 h. | Tak
27 | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 5 szt. na jedną oprawę. | Tak
28 | Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 160 VA na czaszę. | Tak
29 | Średnica czaszy lampy max. 600 mm. | Tak
30 | Płaska oprawa o otwartej konstrukcji - zapewniający jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego. | Tak
31 | Oprawa pozbawiona widocznych elementów mocujących na korpusie oraz osłonie matryc LED (śrub, nitów, itd.). | Tak
32 | Na bokach czaszy ulokowane min. 3 uchwyty tzw. niesterylne dla łatwego pozycjonowania. | Tak
33 | Regulacja ramienia sprężynującego z głowicą min. 30 stopni w górę i 50 stopni w dół. | Tak
34 | Możliwość obrotu ramienia z oprawą o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. | Tak
35 | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona (dla ramion, na których zawieszona jest czasza). | Tak
36 | Możliwość obrotu głowicy o 360° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym (dla ramion, na których zawieszona jest czasza). | Tak
37 | Promień regulacji głowicy na ramieniu min. 1600 mm. | Tak
38 | Promień regulacji głowicy na ramieniu min. 1800 mm. | Tak
39 | Promień regulacji monitora na ramieniu min. 1900mm. | Tak
40 | Lampa operacyjna wyposażona w monitor min. 24" przeznaczony do montażu na ramieniu w polu operacyjnym | Tak
41 | Lampa operacyjna wyposażona w bezprzewodową kamerę HD, która podłączana jest w miejscu uchwytu sterylnego bez użycia narzędzi. | Tak
42 | Kamera posiada następujące parametry minimalne: Rozdzielczość w pikselach: 2140000 pikseli Rozdzielczość: 1920 x 1080 Zoom: 30x optyczny, 12x cyfrowy Obrót obrazu: bezstopniowy, zmotoryzowany Wyjścia wideo: HDMI 1.4, DVI Proporcja obrazu: 16:9 Wymiary (Ø, długość): 68 mm x 179 mm Masa kamery: 1 kg Bezpieczeństwo transmisji danych: Tylko między sparowanym nadajnikiem i odbiornikiem AES szyfrowanie 128-bitowe | Tak
43 | Funkcje kamery sterowane z panelu LCD lub dołączanego pilota: przybliżanie/oddalanie, obrót w prawo/lewo, kontrola jasności, automatyczne /ręczne ustawianie ostrości, balans bieli. | Tak
Pozycja 5 - Fotel operatora
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Fotel operatora obrotowy, bez oparcia - 11 sztuk
6 | Podstawa stalowa, chromowana, na pięciu kółkach | Tak
7 | Siedzisko okrągłe, pokryte tapicerką tworzywową | Tak
8 | Tapicerka łatwozmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne | Tak
9 | Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej | Tak
10 | Zakres regulacji od 590 mm do 780 mm | Tak
11 | Średnica siedziska minimum 390 mm | Tak
12 | Grubość siedziska, minimum 100 mm | Tak
13 | Średnica podstawy, minimum 640 mm | Tak
Fotel operatora obrotowy, z oparciem - 7 sztuk
14 | Podstawa stalowa, chromowana, na pięciu kółkach | Tak
15 | Siedzisko okrągłe, siedzisko i oparcie pokryte tapicerką tworzywową | Tak
16 | Tapicerka łatwozmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne | Tak
17 | Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej | Tak
18 | Zakres regulacji od 590 mm do 780 mm | Tak
19 | Średnica siedziska minimum 390 mm | Tak
20 | Grubość siedziska, minimum 100 mm | Tak
21 | Średnica podstawy, minimum 640 mm | Tak
22 | Wysokość oparcia min. 280 mm, z płynną regulacją | Tak
23 | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy | Tak
Pozycja 6 - Aparat do znieczulenia
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Aparat do znieczulenia ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych - 5 sztuk
6 | Aparat na podstawie jezdnej. | Tak
7 | Aparat wyposażony w 4 koła, hamulec centralny minimum dwóch kół. Koła nie rysujące wykładziny sali operacyjnej. | Tak
8 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | Tak
9 | Minimum 3 gniazda 230 V AC 50 Hz z separacją galwaniczną od sieci (transformator separujący) – gniazda z bezpiecznikami automatycznymi. | Tak
10 | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych. | Tak
11 | Zasilanie w gazy (O2,powietrze,N2O) z centralnej sieci szpitalnej. | Tak
12 | Węże wysokociśnieniowe (O2,powietrze,N2O) kodowane odpowiednimi kolorami. | Tak
13 | Uchwyt do minimum awaryjnej butli O2. | Tak
14 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza. | Tak
15 | Szybka zmiana stężeń O2,środków wziewnych AA i przepływu świeżych gazów sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O2,środków wziewnych AA i przepływów). Możliwość płynnej regulacji stężenia O2 i przepływów. | Tak
16 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów. | Tak
17 | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | Tak
18 | Elektroniczny mieszalnik gazów, zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie przepływu świeżych gazów. | Tak
19 | Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2 układu okrężnego. | Tak
20 | Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2 układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika elektronicznego. | Tak
21 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Tak
22 | Automatyczne odcięcie dopływu podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | Tak
23 | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej. | Tak
24 | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. | Tak
25 | Dwie lub więcej szuflady w tym jedna zamykana na kluczyk . | Tak
26 | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | Tak
27 | Światło LED z regulacją natężenia. | Tak
Układ oddechowy
28 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych. | Tak
29 | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Tak
30 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Tak
31 | Obejście tlenowe o dużej wydajności: minimum 25 - 75l/min | Tak
32 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,4 l. | Tak
33 | Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,4 l. - 2 szt na aparat. | Tak
34 | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia. | Tak
35 | Wymiana pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez stosowania narzędzi. | Tak
36 | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z instalacji centralnej | Tak
37 | Tzw. ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Tak
38 | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości końcowo wydechowego stężenia O2 i końcowo wydechowego stężenia środka wziewnego na ekranie wentylatora i włączenie funkcji pozwalającej na automatyczne osiągnięcie nastawionych wartości poprzez automatyczną zmianę przepływów podawanej mieszaniny gazów oddechowych | Tak
39 | Możliwość oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia w ml. z podaniem kosztu w jednostce walutowej /godz. | Tak
40 | Wyświetlanie wartości minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego przez użytkownika stężenia wdechowego tlenu | Tak
41 | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. | Tak
42 | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie (włączając w to czujniki przepływu). | Tak
Respirator anestetyczny
43 | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Tak
44 | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Tak
45 | Tryby z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG. | Tak
46 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym. | Tak
47 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym. | Tak
48 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak
49 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support). Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | Tak
50 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. | Tak
51 | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Tak
52 | Tryb wentylacji ręczny. | Tak
53 | Tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2. Informację na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. | Tak
54 | Tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych. Informacja na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. | Tak
55 | Pauza w przepływie gazów min. do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | Tak
56 | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora . Możliwość indywidualnej zmiany programowanych parametrów np. PEEP,ciśnienia Możliwość ustawienia PEEP na wyjsciu i wyświetlanie wartości podatności płuc przy każdym etapie procedury Możliwość prekonfiguracji min. 4 procedur | Tak
57 | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | Tak
58 | Przełączanie jednostopniowe wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni / przełącznika mechanicznego . | Tak
59 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | Tak
60 | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min | Tak
61 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Tak
62 | Zakres możliwej do osiągnięcia objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | Tak
63 | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | Tak
64 | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | Tak
System alarmów:
65 | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV). | Tak
66 | Alarmy objętości pojedynczego oddechu TV z regulowanymi progami górnym i dolnym. | Tak
67 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | Tak
68 | Alarm Apnea. | Tak
69 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak
70 | Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O. | Tak
Pomiary i obrazowanie
71 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych. | Tak
72 | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Tak
73 | Pomiar objętości minutowej (MV). | Tak
74 | Pomiar częstości oddechu. | Tak
75 | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Tak
76 | Pomiar ciśnienia średniego. | Tak
77 | Pomiar ciśnienia Plateau. | Tak
78 | Pomiar ciśnienia PEEP. | Tak
79 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Tak
80 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Tak
81 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z korelacją z wiekiem pacjenta. | Tak
82 | Ekran kolorowy, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej min. 15" | Tak
83 | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Tak
84 | Ekran główny respiratora aparatu do znieczulenia niewbudowany. | Tak
85 | Ekran obrotowy umieszczony na ruchomym wysięgniku. Z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Tak
86 | Możliwość konfigurowania minimum 4-ech lub więcej niezależnych stron ekranu respiratora. | Tak
87 | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak
88 | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. | Tak
89 | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Tak
90 | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. | Tak
91 | Prezentacja pętli: 1) ciśnienie / objętość. 2) przepływ / objętość. | Tak
92 | Prezentacja podatności układu oddechowego i oporu w drogach oddechowych. | Tak
93 | Możliwość zapisania minimum jednej wzorcowej pętli spirometrycznej. | Tak
94 | Możliwość zapisania minimum 3 wzorcowych pętli spirometrycznych z podaniem czasu zapisania krzywej. | Tak
95 | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie głównym respiratora. | Tak
96 | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta/masy należnej/wzrostu | Tak
97 | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. | Tak
Parownik
98 | Uchwyt dla minimum 2-óch parowników | Tak
99 | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Minimum jedno gniazdo aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. | Tak
100 | Parownik do sevofluranu i desfluranu na wyposażeniu. | Tak
101 | Parowniki sterowanie elektroniczne z ekranu aparatu do znieczulenia | Tak
Ssak
102 | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacja podciśnienia, z pojemnikami min.1,0 l do wymiennych wkładów. | Tak
103 | Wymienne wkłady: 5 szt./aparat (zestaw startowy). | Tak
System testowania aparatu
104 | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Tak
105 | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu. | Tak
106 | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | Tak
107 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | Tak
108 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. | Tak
Monitor funkcji życiowych
109 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak
110 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | Tak
111 | Kardiomonitor umożliwia jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp, 2x IBP, głębokości uśpienia, zwiotczenia mięśni, głębokości analgezji, oksymetrii mózgowej - zgodnie z opisem w/w parametrów ujętym w dalszej częsci specyfikacji | Tak
112 | Stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | Tak
113 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak
114 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak
115 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak
116 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | Tak
117 | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | Tak
Zasilanie
118 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | Tak
119 | Monitor zapewnia kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną przez co najmniej 180 minut | Tak
Praca w sieci centralnego monitorowania
120 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | Tak
121 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | Tak
122 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Tak
123 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak
124 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | Tak
125 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | Tak
Monitor stacjonarny
126 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | Tak
127 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”, a także ekranu o niezależnej konfiguracji wyświetlanych parametrów | Tak
128 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | Tak
129 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak
130 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | Tak
Moduł transportowy
131 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | Tak
132 | Przekątna ekranu modułu transportowego ≥ 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. | Tak
133 | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak
134 | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | Tak
135 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | Tak
136 | ≥5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | Tak
137 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak
138 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | Tak
139 | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | Tak
140 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | Tak
141 | Moduł transportowy mocowany na stanowisku niezależnie od obudowy monitora głównego | Tak
142 | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | Tak
143 | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | Tak
144 | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak
145 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | Tak
146 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | Tak
Monitorowane parametry
EKG
147 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak
148 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak
149 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | Tak
150 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak
151 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak
152 | Oferowany monitor umożliwia pomiar i analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z interpretacją. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Tak
153 | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawieraja kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST. | Tak
Analiza arytmii
154 | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak
155 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA | Tak
156 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Tak
Analiza ST
157 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak
158 | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | Tak
159 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak
160 | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. | Tak
Oddech
161 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak
162 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak
163 | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod. | Tak
Saturacja (SpO2)
164 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | Tak
165 | Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | Tak
166 | Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego na Nellcor Oximax bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | Tak
167 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Tak
168 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Tak
169 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak
170 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak
Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
171 | Pomiar metodą oscylometryczną | Tak
172 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | Tak
173 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak
174 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak
175 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak
176 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | Tak
Temperatura
177 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak
178 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | Tak
179 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | Tak
Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
180 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie) | Tak
181 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak
182 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak
183 | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | Tak
184 | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak
Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT)
185 | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora, mechanosensora lub akcelerometru 3D | Tak
186 | Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość rozbudowy modułu o funkcję detekcji nerwów do wykorzystania w zabiegach prowadzonych w znieczuleniu regionalnym | Tak
187 | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | Tak
188 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | Tak
189 | W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Tak
Pomiar głębokości uśpienia
190 | Pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii lub BIS | Tak
191 | Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. | Tak
192 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | Tak
193 | W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Tak
Pomiar poziomu analgezji
194 | Pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | Tak
195 | Pomiar z wykorzystaniem czujnika saturacji oferowanego kardiomonitora bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych | Tak
196 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia | Tak
197 | Prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających | Tak
198 | W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Tak
Możliwości rozbudowy
199 | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. | Tak
200 | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak
Alarmy
201 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak
202 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak
203 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak
204 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak
205 | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | Tak
206 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | Tak
207 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak
208 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | Tak
209 | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | Tak
Trendy
210 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone we wbudowaną pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową. Możliwość programowej rozbudowy do przynajmniej 72 godzin | Tak
211 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | Tak
Pozostałe
212 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | Tak
213 | Kalkulator dawek leków | Tak
214 | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp. | Tak
215 | Monitory kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego z systemem Carescape/S5 | Tak
Pozycja 7 - Czapki z oświetleniem czołowym
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Lampa czołowa LED z lupką - 4 sztuki
6 | Lampa czołowa do zabiegów chirurgicznych bezprzewodowa | Tak
7 | Lampa podlegająca dezynfekcji | Tak
8 | Lampa wykonana z materiałów antybakteryjnych | Tak
9 | natężenie światła: 200 000 lux ( +- 10 % ) | Tak/ podać
10 | regulacja ściemniania- płynna , cyfrowa | Tak
11 | temperatura barwowa: 5000 – 6500 K | Tak
12 | Zakres regulacji oświetlenia pola zabiegowego z odległości 460 mm- 70-90 mm | Tak/podać
13 | możliwość regulacji kąta wiązki i wielkości plamki | Tak
14 | Wyraźna, okrągła wiązka jednorodnego światła | Tak
15 | Czas pracy akumulatora min. 8 godzin | Tak
16 | Czas pełnego ładowania baterii przez USB max do 4 godziny | Tak
17 | Szybka zmiana baterii bez potrzeby wyłączania lampy | Tak
18 | szybkie złącze USB do ładowania z komputera bądź gniazda sieciowego | Tak
19 | Stacja dokująca czterostanpowiskowa ładowana z gniazda sieciowego | Tak
20 | zintegrowane wskaźniki stanu baterii | Tak
21 | Waga ( z akumulatorami )- max. 260 g | Tak
22 | Walizka na lampę w zestawie, każdy zestaw zawiera: lampę czołową , czepiec z regulacją, ładowarkę, 4 akumulatory oraz lupkę powiększającą, pałąk wymienny sztywny lub giętki | Tak
Lampa czołowa LED z lupką - 2 sztuki
23 | Lampa czołowa do zabiegów chirurgicznych bezprzewodowa | Tak
24 | Lampa podlegająca dezynfekcji | Tak
25 | Lampa wykonana z materiałów antybakteryjnych | Tak
26 | Natężenie światła: 100 000 lux ( +- 10 % ) | Tak/ podać
27 | Regulacja ściemniania- płynna , cyfrowa | Tak
28 | Temperatura barwowa: 5000 – 6500 K | Tak
29 | Zakres regulacji oświetlenia pola zabiegowego z odległości 460 mm- 10-100 mm | Tak/podać
30 | Możliwość regulacji kąta wiązki i wielkości plamki | Tak
31 | Wyraźna, okrągła wiązka jednorodnego światła | Tak
32 | Czas pracy akumulatora min. 10 godzin | Tak
33 | Czas pełnego ładowania baterii przez USB max do 4 godziny | Tak
34 | Szybka zmiana baterii bez potrzeby wyłączania lampy | Tak
35 | Szybkie złącze USB do ładowania z komputera bądź gniazda sieciowego | Tak
36 | Stacja dokująca czterostanpowiskowa ładowana z gniazda sieciowego | Tak
37 | Zintegrowane wskaźniki stanu baterii | Tak
38 | Waga ( z akumulatorami )- max. 260 g | Tak
39 | Walizka na lampę w zestawie, każdy zestaw zawiera: lampę czołową , czepiec z regulacją, ładowarkę, 4 akumulatory oraz lupkę powiększającą, pałąk wymienny sztywny lub giętki | Tak
Pozycja 8- Diatermia chirurgiczna argonowa
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Diatermia chirurgiczna argonowa- 4 sztuki
6 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | Tak
7 | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o bipolarny system zamykania naczyń krwionośnych, bez zakupu dodatkowych modułów do diatermii. | Tak
8 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | Tak
9 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/- 5% | Tak
10 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | Tak
11 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | Tak
12 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | Tak
13 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | Tak
14 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | Tak
15 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | Tak
16 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | Tak
17 | Możliwość regulacji jasności ekranu | Tak
18 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | Tak
19 | Komunikacja w języku polskim. | Tak
20 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | Tak
21 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. | Tak
22 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla rozpoznanego narzędzia. | Tak
23 | Urządzenie umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych | Tak
24 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | Tak
25 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą. | Tak
26 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy | Tak
27 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | Tak
28 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | Tak
29 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | Tak
30 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | Tak
31 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | Tak
32 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | Tak
33 | Urządzenie wyposażone w funkcję monitorującą ważność przeglądu okresowego – przypomnienie o przeglądzie w postaci komunikatu. | Tak
34 | Cięcie monopolarne z mocą 400W | Tak
35 | Minimum sześć rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcie specjalistyczne artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu i cięcie przeznaczone do zabiegów gastroenterologicznych | Tak
36 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | Tak
37 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą do 200W | Tak
38 | Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | Tak
39 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | Tak
40 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | Tak
41 | Minimum dwa rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryb specjalistyczny przeznaczony do zabiegów artroskopowych. | Tak
42 | Minimum 8 efektów dostępnych w trybie koagulacji bipolarnej | Tak
43 | Specjalny tryb cięcia w soli fizjologicznej przeznaczony do zabiegów artroskopowych | Tak
44 | Specjalny tryb koagulacji w soli fizjologicznej przeznaczony do zabiegów artroskopowych | Tak
45 | Możliwość współpracy z bipolarnymi wielorazowymi elektrodami waporyzacyjnymi. | Tak
46 | Możliwość współpracy z instrumentami przystosowanymi do systemu rozpoznawania narzędzi | Tak
47 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów. | Tak
48 | Minimum dwa rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryb cięcie specjalistyczne do artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | Tak
49 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | Tak
50 | Wbudowany moduł argonowany bez dodatkowych przystawek. | Tak
Pozycja 9 Diatermia chirurgiczna z systemem zamykania naczyń
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Diatermia chirurgiczna z systemem zamykania naczyń
6 | Moduł lub przystawka argonowa – 1 szt. | Tak
7 | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” | Tak
8 | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika | Tak
9 | Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.100 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | Tak
10 | Liczba gniazd przyłączeniowych: Monopolarne uniwersalne – 1 szt. Bipolarne uniwersalne – 1 szt. Uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych – 1 szt. Bipolarne do zamykania dużych naczyń do 7mm -1szt. Neutralne uniwersalne –1 Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu: - 2 Pin - 1 Pin | Tak
11 | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi – wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu | Tak
12 | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W | Tak
13 | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400 W | Tak
14 | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny | Tak
15 | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200W | Tak
16 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | Tak
17 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | Tak
18 | Tryb cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 400W | Tak
19 | Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W | Tak
20 | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem – np. do celów serwisowych | Tak
21 | Możliwość regulacji : - Jasności całkowitej, jasności ekranu oraz jasności ramek oddzielnie - Natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, dźwięku komunikatów oraz dźwięku klawiatury oddzielnie. - Maksymalnego czasu aktywacji, itd. | Tak
22 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | Tak
23 | Możliwość odczytu ostatnich komunikatów wyświetlanych przez aparat bez udziału serwisu. | Tak
24 | Możliwość podłączenia sond argonowych z filtrem antybakteryjnym | Tak
25 | funkcja rozpoznawania przyłączonych instrumentów argonowych | Tak
26 | Urządzenie do wykonywania procedur endoskopowych za pomocą dedykowanych instrumentów – nożyków hybrydowych – 1 szt. | Tak
27 | Rodzaj czynnika roboczego – roztwór soli fizjologicznej | Tak
28 | Ciśnienie pracy czynnika roboczego w zakresie 1-80 bar | Tak
29 | Włącznik nożny aktywujący pracę – 1szt. | Tak
30 | Zapisywania i zapamiętywania parametrów pracy w postaci programów | Tak
31 | Urządzenie należy zintegrować z diatermią oraz przystawką lub modułem argonowym w jeden kompatybilny zestaw gotowy do pracy przez Użytkownika | Tak
32 | Hybrydowy nożyk do wykonywania procedur endoskopowych typ I – 5 szt. | Tak
33 | Hybrydowy nożyk do wykonywania procedur endoskopowych typ T – 5 szt. | Tak
34 | Wkład do pompy – 5 szt. | Tak
35 | Sonda argonowa z wylotem na wprost – 10 szt. | Tak
36 | Sonda argonowa z wylotem rozproszonym – 10 szt. | Tak
37 | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu – 1 szt. | Tak
38 | Platforma nośna/ wózek wraz z koszem– 1 szt. | Tak
39 | Elektroda neutralna dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym 22-24cm2 - 50 szt. | Tak
40 | Kabel monopolarny endoskopowy, dł. min. 4m – 1szt. | Tak
41 | Kabel elektrody neutralnej, dł. min. 4m – 1szt. | Tak
42 | Butla z argonem wraz z reduktorem – 1szt. | Tak
Pozycja 10 - Haki do zabiegów onkologicznych na otwarto
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Haki do zabiegów onkologicznych na otwarto |  | Ilość | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
6 | Wspornik pionowy stalowy ze zintegrowanym, uniwersalnym złączem do szyny stołu operacyjnego | 1 | Tak
7 | Złączka stalowa, łącząca wspornik pionowy ze wspornikiem poziomym | 1 | Tak
8 | Uniwersalna rama stalowa, ruchome ramiona o przekroju okrągłym, średnica ok. 1.3 cm, blokowane niezależnymi pokrętłami, z centralnym przyciskiem pozwalającym na regulację ustawienia ramy nad polem operacyjnym | 1 | Tak
9 | Szybkozłączka do mocowania haków o profilu okrągłym na ramionach ramy typu Round Bar | 5 | Tak
10 | Hak powłokowy obrotowy (profil okrągły) typ Balfour 7x7,6 (tolerancja +/- 0,2 cm) | 1 | Tak
11 | Hak powłokowy obrotowy (profil okrągły) typ Balfour 8,9cm x 7,9cm (tolerancja +/- 0,2 cm) | 1 | Tak
12 | Hak typu Kelly ( profil okrągły ) 5,1cm x 15,2cm (tolerancja +/- 0,2 cm) | 1 | Tak
13 | Hak typu Kelly ( profil okrągły ) 5,1 x20,3 (tolerancja +/- 0,2 cm) | 1 | Tak
14 | Hak typu St Mark 5x1 x 17,8 cm (tolerancja +/- 0,2 cm) | 1 | Tak
15 | Hak Harrington 3,8 x 20,3x 8,9 cm (tolerancja +/- 0,2 cm) | 1 | Tak
16 | Hak Figer Fance 10,2x12,7 cm (tolerancja +/- 0,2 cm) | 1 | Tak
17 | Mostek z dwoma złączkami 1,3 x 1,3cm do połączenia otwartych ramion ramy operacyjnej. | 1 | Tak
18 | Rama aluminiowa typu DYNA-Track w kształcie kwadratu, łamana, o przekątnej 18,8cm z heksagonalnym króćcem do bezpośredniego wpięcia do szybkozłączki ramienia giętkiego typu FLEX-Arm PLUS, Strong Arm; kompatybilna z hakami wielorazowego użytku typu mini-Bookler oraz z hakami jednorazowego użytku na silikonowych odciągach | 1 | Tak
19 | Uchwyt do małych haków, stalowy, z regulacją kąta ustawienia haka, kompatybilny z systemami ram typu Dyna-Track lub mini-Bookler | 2 | Tak
20 | Hak typu Kelly 2,5x3,8cm | 2 | Tak
21 | Haczyki 12mm, na silikonowych odciągach, jednorazowego użytku. Sterylne. Tępe. Pakowane po dwie sztuki w listku. Opakowanie zawiera 5 listków = 10 haczyków. Odciągi kompatybilne z ramą typu DynaTrack | 5 | Tak
22 | Uniwersalna Rama o wydłużonym zasięgu do ramion giętkich, z uniwersalnym uchwytem do mocowana do stołu operacyjnego. Wspornik pionowy o regulowanej długości od 5,1 do 40,6cm, złącze kulowe o regulowanym kącie rozwarcia +/- 90º, ramię poziome o średnicy około 1,3cm i dł. >48cm, - Jedno ramię giętkie typu Flex-Arm-Plus o regulowanej sztywności, o dł. 41,9cm, zakończone uchwytem typu szybkozłączka heksagonalna z blokadą, umożliwiająca bezpośrednie wpięcie haków Nathansona, szybkozłączek klamrowych i śrubowych do wpięcia optyk, narzędzi oraz pojedynczych haków oraz do wpięcia małych ram typu DynaTrack lub mini-BOOKLER | 1 | Tak
23 | Złączka klamrowa do narzędzi o średnicy 10mm | 1 | Tak
24 | Złączka klamrowa do narzędzi o średnicy 5mm | 1 | Tak
25 | Pojemnik sterylizacyjny wymiary zewnętrzne: 600 x 272 wys. 190 mm – z bezobsługowymi filtrami w pokrywie. Mata silikonowa typu MESH – szara, 2 tabliczki identyfikacyjne metalowe. Kosz druciany z uchwytami pod kątem 90° wym. | 2 | Tak
Pozycja 11- Laser CO2 ze skanerem
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Laser Co2 ze skanerem
6 | Typ lasera | CO2, rura laserowa pobudzana RF
7 | Długość fali | 10,6mm
8 | Tryby pracy lasera | Fala ciągła, tryb impulsowy, tryb superpulse
9 | Moc w trybie fali ciągłej | Regulowana w zakresie min. 0.4 – 30W
10 | Moc średnia w trybie impulsowym | Regulowana w zakresie min. 0.1 – 30W
11 | Moc średnia w trybie Superpulse | Regulowana w zakresie min. 0.4 – 20W
12 | Tryby naświetlania tkanki | Ciągły, seria impulsów, pojedynczy impuls
13 | Długość impulsu | Regulowana w zakresie min. 1ms – 5s
14 | Czas przerwy między impulsami | Regulowany w zakresie min. 1ms – 5s
15 | Widzialny laser pilotujący | Czerwony 635nm, min. 6mW
16 | Tryby pracy lasera pilotującego | Świecenie ciągłe, miganie, wyłączenie na czas emisji wiązki roboczej
17 | Sterowanie | Kolorowy ekran dotykowy min. 10”
18 | System przewodzenia wiązki | 7-mio przegubowe ramię optyczne, balansowanie sprężynowe, bez przeciwwagi
19 | Zasilanie | 1-fazowe 230Vac, 50Hz
20 | Oprogramowanie sterujące w języku polskim | Tak
21 | Oprogramowanie wyposażone w profile użytkownika i programy ustawień przypisane do użytkowników | Tak
22 | Oprogramowanie wyposażone w pogramy ustawień dla typowych zabiegów otolaryngologicznych | Tak
23 | Skaner laserowy do płytkiego odparowywania tkanek bez efektu zwęglania, współpracujący z mikromanipulatorem do mikroskopu, umożliwiający automatyczne cięcie po linii i po łuku oraz stapedektomię typu „one shot” | Tak
24 | Sterowanie obrotem linii/łuku oraz wielkością figury z dźwigni joysticka mikromanipulatora | Tak
25 | Mikromanipulator laserowy do mikroskopu ze zwierciadlanym systemem ogniskowania wiązki (bez aberracji chromatycznej) z dystansem roboczym regulowanym w zakresie min. 200 – 600mm, wyposażony w dźwignię umożliwiającą rozogniskowanie wiązki roboczej lasera bez zmiany nastaw dystansu roboczego | Tak
26 | Uchwyt ogniskujący do chirurgii nosa z końcówką prostą i końcówką kątową 90° | Tak
27 | Uchwyt ogniskujący do chirurgii jamy ustnej i gardła z końcówkami kątowymi 90° i 120° oraz końcówką typu „back stop” | Tak
28 | Okulary ochronne do oferowanego lasera - 6 sztuk | Tak
29 | Port wyjściowy do przyłączenia giętkich falowodów do lasera CO2 | Tak
30 | Falowód giętki do lasera CO2, wielorazowy, średnica zewn. maks. 500um, długość 2m - 2 sztuki | Tak
31 | Zestaw do naprawy falowodu 500um | Tak
32 | Uchwyt do falowodu, prosty, długość robocza 180mm | Tak
33 | Uchwyt do falowodu, z zakrzywionym końcem, długość robocza 60mm | Tak
34 | Uchwyt do falowodu, z zakrzywionym końcem, długość robocza 140mm | Tak
35 | Uchwyt do falowodu, z zakrzywionym końcem, długość robocza 180mm | Tak
36 | Uchwyt do falowodu, zakrzywiony przy rączce, długość robocza 140mm | Tak
37 | Uchwyt do falowodu, zakrzywiony przy rączce i na końcu, długość robocza 240mm | Tak
38 | System usuwania dymu chirurgicznego z bezprzewodowym połączeniem z laserem, z automatycznym uruchamianiem po włączeniu emisji wiązki laserowej | Tak
Pozycja 12- Laser diodowy niebieski
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Laser diodowy niebieski
6 | Laser laryngologiczny diodowy o długości fali 445nm | Tak
7 | Moc lasera | Regulowana w zakresie 0.5 – 10W
8 | Tryby naświetlania tkanki: ciągły, impulsowy, pojedynczy impuls | Tak
9 | Czas impulsu | Regulowany w zakresie 10ms - 3s
10 | Czas przerwy między impulsami | Regulowany w zakresie 10ms - 3s
11 | Laser pilotujący | Czerwony, 635nm
12 | Automatyczne wyświetlanie na ekranie lasera sumy wyemitowanej energii z możliwością kasowania stanu licznika pomiędzy zabiegami | Tak
13 | Sterowanie ustawieniami | Kolorowy ekran dotykowy i przyciski funkcyjne
14 | Włączenie urządzenia zabezpieczone kodem PIN | Tak
15 | Zasilanie lasera 230V oraz akumulatorowe, możliwość pracy bez zasilania sieciowego | Tak
16 | Złącze światłowodu z zatrzaskowym systemem mocowania, wyposażone w system automatycznego rozpoznawania światłowodu | Tak
17 | Pedał sterujący do uruchamiania wiązki laserowej | Tak
18 | Dedykowana walizka do przechowywania i transportu lasera | Tak
19 | Światłowód o min. dziesięciu 12-godzinnych cyklach przydatności, z płaskim czołem, średnica zewnętrzna 1mm, średnica rdzenia optycznego 0.6mm, do sterylizacji w autoklawie - 3 sztuki | Tak
20 | Światłowód jednorazowy, średnica rdzenia optycznego 0.4mm - 10 sztuk | Tak
21 | Wielorazowy uchwyt z przesunięciem osiowym, dł. robocza 10cm, do sterylizacji w autoklawie | Tak
22 | Wielorazowy uchwyt z zakrzywionym końcem, dł. robocza 11cm, do sterylizacji w autoklawie | Tak
23 | Wielorazowy uchwyt prosty, dł. robocza 5cm, do sterylizacji w autoklawie | Tak
24 | Jednorazowy uchwyt światłowodu, z kanałem ssącym do usuwania dymu chirurgicznego, dł. robocza 9cm- 10 sztuk | Tak
25 | Jednorazowy uchwyt światłowodu, z kanałem ssącym do usuwania dymu chirurgicznego, dł. robocza 11cm - 10 sztuk | Tak
26 | Jednorazowy uchwyt światłowodu, z kanałem ssącym do usuwania dymu chirurgicznego, dł. robocza 20cm - 10 sztuk | Tak
27 | Narzędzie do naprawy światłowodów | Tak
28 | Okulary ochronne do oferowanego lasera diodowego- 3 sztuki | Tak
29 | Filtr do mikroskopu | Tak
Pozycja 13- Unit laryngologiczny
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Unit otolaryngologiczno-foniatryczny, modułowy zbudowany z 3 modułów: funkcyjny, endoskopowy, narzędziowy
6 | Całość – konstrukcja i moduły – wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową. Górna część unitu wykonana z tworzywa sztucznego Unit przejezdny, wyposażony w kółka z możliwością dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego dowolnym kolorze z palety kolorów RAL | Tak
7 | Moduł podstawowy-funkcyjny z wbudowanym wyświetlaczem sygnalizującym błędy pracy systemem np. w formie kodów cyfrowych informujących o awarii modułu, z systemem sprawdzającym poprawność działania podłączeń unitu przy każdym uruchomieniu, z wbudowanym szybkim podgrzewaczem do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania. Sygnalizacja co najmniej błędów: za niskiego ciśnienia wody, błąd zasilania bloku grzewczego, błąd czujnika temperatury, błąd obwodów bezpieczeństwa na płycie głównej, błąd zwarcia regulatora czujnika temperatury. | Tak
8 | Autotest modułu funkcyjnego po każdym uruchomieniu. Sygnalizacja np. za pomocą diod LED minimum następujących błędów układowych: błąd pracy pompy sprężonego powietrza, błąd pompy ssącej, błąd pompy rotacyjnej, błąd pompy zrzutu ścieków, błąd modułu zasilania pamięci płyty głównej. | Tak
9 | Wbudowany, zintegrowany w unicie port zasilający dla dodatkowego podłączenia źródła światła LED i lampy nagłownej LED | Tak
10 | Wbudowany szybki podgrzewacz do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania, czas pracy min. 10s. | Tak
11 | Światłowodowa lampa nagłowna typu clar ze zintegrowanym światłowodem oraz regulacją wielkości plamki światła | Tak
12 | Półka montowana po lewej stronie modułu funkcyjno-endoskopowego z uchwytem na miskę do płukania ucha. Półka po prawej stronie modułu z min. 6 miejscami na kuwety, w zestawie z 3 kuwetami do videofiberoskopów giętkich | Tak
13 | System ssania o wydajności min 40l/min z podciśnieniem min – 0,9kPa uruchamiany automatycznie po podjęciu drenu ssaka. W wyposażeniu nietłukący słój zbiorczy na nieczystości o pojemności min 1,25l. System wyposażony w minimum dwa zabezpieczenia antyprzelewowe w tym czujnik elektroniczny. Możliwość rozbudowy o system ssania o wydajności min. 50l/min z podciśnieniem min. -0,95kPa | Tak
14 | Manometr i pokrętło regulacji mocy ssania | Tak
15 | System przepłukiwania i dezynfekcji drenu ssaka – uruchomienie automatyczne poprzez przyłożenie drenu ssaka z bezpośrednim odpływem do słoja z nieczystościami; automatycznie uzupełniany wodą z sieci wodociągowej, z zestawem środków czyszczących | Tak
16 | Funkcja automatycznego opróżniania słoja z nieczystościami do kanalizacji po odłożeniu drenu ssaka na swoje miejsce po każdym użyciu oraz w trakcie użycia po przekroczeniu limitu wypełnienia słoja | Tak
17 | System sprężonego powietrza z maksymalnym ciśnieniem min. 2 bary, z automatyczną aktywacją i dezaktywacją systemu przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce z min. dwoma podajnikami do leków z kierunkiem rozprysku na wprost i min. jednym podajnikiem do leków o zmiennym kierunku rozprysku 360º, mocowane w uchwytach zintegrowanych z obudową modułu podstawowego. System samowystarczalny, niezależny od centralnego systemu podaży gazów w szpitalu | Tak
18 | Manometr i pokrętło regulacji siły sprężonego powietrza | Tak
19 | System płukania ucha zasilany wodą z instalacji wody pitnej posiadający system zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej zgodnie z normą EN1717 lub równoważną, z automatyczną aktywacją i dezaktywacją irygacji przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce. Dodatkowo system krążenia i wymiany wody w obwodzie pomimo braku aktywacji irygacji z filtrem wody wpływającej do unitu z elektrycznym zaworem wodnym doprowadzający wodę do unitu i automatycznie odcinające zasilanie wodne w przypadku awarii unitu z trybem czuwania wyłączającym grzałki podczas nieużywania modułu płukania ucha. Moduł podgrzewający wodę do 37°C z możliwością ustawienia od 36° C do 38°C | Tak
20 | System irygacji z rączką do irygacji ucha posiada regulację przepływu wody przez spust min. 50- 400ml/min oraz wyświetlaczem aktualnej temperatury na panelu przednim modułu endoskopowego. | Tak
21 | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 1 sztuka | Tak
22 | Zestaw kuwet (metalowa + plastikowa) do przechowywania i dezynfekcji endoskopów sztywnych – 4 sztuki | Tak
23 | Teflonowe nakładki do przetrzymywania endoskopów o średnicy do 4mm, dedykowane do kuwet metalowych – 3 sztuki, teflonowe nakładki do przetrzymywania endoskopów o średnicy do 4mm, dedykowane do kuwet plastikowych – 3 sztuki | Tak
24 | Moduł endoskopowy z systemem endoskopii i stroboskopii oraz zestawem endoskopów sztywnych i videonasopharyngoskopem. | Tak
25 | Moduł endoskopowy z miejscem na 8 kuwet do endoskopów sztywnych – w tym 4 na kuwety plastikowe na środek dezynfekcyjny oraz 4 metalowe do przechowywania endoskopów czystych, 3 pary kuwet z adapterami teflonowymi lub silikonowymi do zabezpieczenia endoskopów cienkich do 4mm średnicy. Moduł wyposażony w system podgrzewania kuwet endoskopów. System monitoringu czasu dezynfekcji optyk z informacją świetlną i akustyczną upłynięcia nastawy czasu dezynfekcji. System posiadający sygnalizator w postaci pasków podświetlanych diodami LED informujący o nastawie zadanego czasu dezynfekcji. Regulacja czasu min. 10 stopniowa w zakresie min. 5-60 minut. System ustawiany dla 4 kanałów oddzielnie. Sygnalizator wizualny (np. LED) o zakończonym czasie dezynfekcji. Sygnalizacja wizualna (innym kolorem diody LED) podczas trwania czasu dezynfekcji. Uchwyt światłowodowej lampy nagłownej z automatycznym włącznikiem-wyłącznikiem światła po podjęciu/odłożenia lampy | Tak
26 | Moduł endoskopowy z 4 niezależnymi kanałami z wejściem światłowodu typu „Storz” z jasnością źródła światła LED min. 190 klx o mocy min. 200 W i żywotności min. 50 000 h. Moduł wyposażony w funkcję automatycznego włączania/wyłączania światła światłowodu po zdjęciu/odłożeniu światłowodu na dedykowany uchwyt. | Tak
27 | Światłowód o podwyższonej wydajności przesyłania światła, długość min. 1.8 m; średnica max. 4,8 mm; z adapterami typu „Storz” | Tak
28 | Kamera medyczna z funkcją stroboskopii zamontowana z boku lub nad modułem endoskopowym do wyboru przez zamawiającego, posiadająca certyfikat medyczny; rozdzielczość kamery FULL HD min. 1920x1080. Kamera z wbudowanym źródłem światła LED o żywotności min. 50000h oraz o strumieniu min. 700lm. | Tak
29 | Źródło światła LED jednokanałowe wbudowane w sterownik kamery, temperatura barwowa światła 6500K +/-10% Płynna regulacja natężenia źródła światła poprzez pokrętło oraz funkcja automatycznego nastawienia natężenia światła Automatyczne wyłączenie światła po wyjęciu światłowodu Możliwość zapamiętania natężenia światła - po włączeniu urządzenie uruchamia się z nastawioną przez użytkownika preferowaną wydajnością. Urządzenie posiadające funkcję kontroli przesłony kamery do automatycznej kontroli natężenia światła. | Tak
30 | Sterownik kamery wyposażony w gniazdo do podłączenia głowic kamer, gniazdo mikrofonu | Tak
31 | Urządzenie gotowe do podłączania videonasopharyngoskopów ze zintegrowanym chipem kamery na końcu dystalnym poprzez złącze nieposiadające pinów. | Tak
32 | Urządzenie dające możliwość podłączenia mikrofonu do procesora kamery i nagrywania dźwięku podczas badania (np. komentarz podczas badania). | Tak
33 | Sterownik kamery posiadający na panelu sterowania przyciski funkcyjne do obsługi: • Balans bieli do wyboru "balansu bieli". • Przycisk trybu endoskopowego do wyboru rozmiaru okna ekspozycji, z diodą LED do wyświetlania stanu. • Przycisk ustawiania jasności do ustawienia jasności, z diodą LED do wyświetlania stanu. • Przycisk ustawiania kontrastu do ustawienia kontrastu, z diodą LED do wyświetlania stanu. • Przycisk stop klatki do "zamrażania" obrazu i wyzwalanie impulsu sterującego na wyjściu typu remote. Przycisk profilu użytkownika o wybierania profilu aplikacji 1,2 lub 3, z diodą LED do wyświetlania wybranego profilu aplikacji • Przycisk trybu video do ustawiania ekspozycji pola z diodą LED do wyświetlania stanu. • Przycisk menu oraz wyboru użytkownika Przycisk włączenia źródła światła | Tak
34 | Min. 2x zoom cyfrowy, regulowany skokowo w zakresie co najmniej od 1x do 2x realizowany przez oprogramowanie dedykowane do zestawu. | Tak
35 | Możliwość ustawienia parametrów kamery dla min. 3 użytkowników oraz możliwość ich szybkiego wywołania z panelu przedniego za pomocą przycisku. | Tak
36 | Sterownik kamery wyposażony w tylnej części w gniazda co najmniej: USB - Typ B AUDIO OUT - (Line Out) 3,5 mm Stereo Gniazdo podłączenia przycisku nożnego Dwa gniazda typu REMOTE 1 i 2 – do podłączenia zewnętrznych odbiorników Dwa gniazda DVI, 2 x DVI-D 4 Gniazda wyjściowe video SDI, 4 x 3G-SDI Gniazdo zabezpieczenia typu KENSINGTON LOCK | Tak
37 | Standard sygnałów video na wyjściu: FULL HD: 1080 p - 60 Hz DVI-D 1080 p - 60 Hz (1920 x 1080) 3G-SDI 1080 p - 60 Hz (1920 x 1080) | Tak
38 | Możliwość szybkiego wywołania funkcji zamrażania obrazu – tzw. stop klatki zarówno z panelu przedniego jak i z przycisku na głowicy kamery | Tak
39 | Funkcja balansu bieli wykonywana za pomocą przycisku na panelu przednim urządzenia i na głowicy kamery | Tak
40 | Sterownik kamery wyposażony w głowicę kamery z dwoma przyciskami funkcyjnymi w tym jeden do stop klatki (zamrożenia obrazu) drugi programowalny do min. funkcji balansu bieli, kontrastu, jasności. Zintegrowany w głowicy mikrofon do stroboskopii | Tak
41 | Kamera pracująca w trybie videoendoskopii i w trybie videostroboskopii. - W trybie pracy stroboskopu, kamera wyświetla na ekranie w czasie rzeczywistym parametry częstotliwości podstawowej głosu i poziomu jego natężenia, - Zmiana trybu videoendoskopii i videostroboskopii za pomocą przycisku na panelu kamery i za pomocą sterującego przycisku nożnego, - Efekt videostroboskopowy w zakresie co najmniej od 80Hz do 1000Hz oraz przy natężeniu dźwięku 50-110dB w technologii migawkowo-błyskowej z trybem błyskowym światła i migawkowym przesłony głowicy kamery jednocześnie - w celu eliminacji błysku obrazu na ekranie monitora o parametrach: videostroboskopia standardowa oraz stałej fazy z regulacją: - zakresu prędkości videostroboskopii standardowej slow motion od 0,5Hz do 2Hz; - regulacja punktu videostroboskopii stałej fazy – phase z zakresu od 0⁰ do 360⁰, Moduł elektroglottografii Funkcja cyfrowej obróbki obrazu z min 3 trybami – rozjaśniania obrazu, wzmacniania kontrastu, filtr niebieski do zwiększenia kontrastu naczyń krwionośnych Kamera wyposażona w pokrętło ręcznej regulacji mocy światła, przycisk włączenia modułu EGG, przycisk automatycznej kontroli natężenia światła. Przycisk wł/wył trybu stroboskopowego. Kamera wyposażona w głowicę z wbudowanym mikrofonem do pomiaru natężenia i częstotliwości dźwięku. | Tak
42 | Kamera wyposażona w przycisk nożny do włączania/wyłączania trybu endoskopowego i stroboskopowego oraz zmiany ustawień trybu slow-motion oraz fazy. | Tak
43 | Głowica kamery wyposażona w przetwornik min. 1/3” 1 chip CMOS lub CCD ze skanowaniem progresywnym, z ogniskową minimum f=22mm | Tak
44 | Waga głowicy kamery ( bez przewodu) max. 250 g, przewód o długości min. 175cm | Tak
45 | Optyka uszna; autoklawowalna, długość 50mm +/- 5mm; średnica 4mm, kąt widzenia 0°, - 2 sztuki | Tak
46 | Optyka nosowa; autoklawowalna, długość 175mm +/-5mm; średnica 4 mm, kąt widzenia 30°, - 2 sztuki | Tak
47 | Optyka nosowa; autoklawowalna, długość 150mm +/-5mm; średnica 3 mm, kąt widzenia 0°, - 2 sztuki. | Tak
48 | Optyka krtaniowa; autoklawowalna, długość 180mm +/-10mm; średnica 10mm +/-1mm, kąt widzenia 70°, - 2 sztuki | Tak
49 | Videonasopharyngoskop pediatryczny o średnicy płaszcza max. 2,7 mm, śr. części dystalnej max 2.7mm, długości robocza 320 mm (+/- 5 mm), kąt zginania góra/dół min. 130 stopni, pole widzenia min 90st, promień zgięcia 8 mm (+/- 1mm), głębokość pola min. 10-90mm, wbudowany mikrofon, waga max 510g, | Tak
50 | Videonasopharyngoskop o średnicy płaszcza max. 3.6 mm, śr. części dystalnej max 4.4mm, długości robocza 320 mm (+/- 5 mm), kąt zginania góra/dół min. 130 stopni, pole widzenia min 90st, promień zgięcia 8 mm (+/- 1mm), głębokość pola min. 10-90mm, wbudowany mikrofon, waga max 510g, | Tak
51 | Uchwyt na głowicę kamery montowany na stałe do unitu. Półka boczna lub nadmodułowa do montażu kamery endoskopowej | Tak
52 | Uchwyt monitora mocowany do modułu funkcyjnego lub ramy unitu | Tak
53 | Monitor LCD i przekątnej min 24” z wejściem cyfrowym DVI-D lub HDMI. | Tak
55 | Komputerowy program do tworzenia bazy danych pacjentów z wyszukiwarką pacjentów. Wspólna baza danych badań endoskopowych z posiadanym przez Zamawiającego systemem DiagnoScope Specjalista w zakresie badań stroboskopowych. Obsługiwane funkcje oprogramowania co najmniej: - zapis pojedynczych video-klatek-zdjęć - zapis sekwencji video - kartoteka pacjentów, - szybki podgląd danych źródłowych z kartoteki (dostęp w oknie głównym), - formatowanie wydruków (możliwość wydruku raportu wraz z logo i adresem placówki), - edycja obrazów (zaznaczanie fragmentów), - porównywanie danych (raporty zbiorcze) oraz kontynuacja zapisanych raportów, - możliwość przechowywania rejestrowanych danych równolegle w dwóch lokalizacjach - lokalnie i na serwerze podsystemu (funkcja ciągłego backupu) - drukowanie raportu wraz z video-klatkami oraz dowolnych stop-klatek z sekwencji video wraz z logo i adresem placówki, w której zostało wykonane badanie. Program do zapisu i archiwizacji badań endoskopowych i stroboskopowych wyposażony w trójpunktową procedurę stabilizacji obrazu. Wszystkie parametry obliczeniowe odnoszone do całkowitej długości fałdów głosowych oraz zestaw parametrów diagnostycznych obejmujący parametry uśredniane dla trzech obszarów fałdów głosowych oraz parametry zgodne ze światowymi standardami (w tym OQ, RGGA, Phase difference) Oprogramowanie wyposażone w moduły wymiany danych HL7 lub DICOM (eksport danych, zlecenia Modality Worklist) Moduł do zaawansowanej diagnostyki i analizy akustycznej głosu: - Moduł podstawowy diagnostycznej analizy akustycznej głosu (wszystkie parametry diagnostyczne, tj. Jitter, Shimmer, NHR itd., wykresy, oscylogramy, spektrogramy) - Moduł akustycznej analizy dowolnej frazy - Moduł analizy długiej frazy - Moduł analizy wydolnościowej narządu głosu (efektywność fonacji) - Moduł próby obciążeniowej narządu głosu - Moduł zaawansowanej analizy głosów śpiewaczych - Moduł neurologiczny analizy jednostajności wypowiedzi oraz moduł analizy czasowej wypowiedzi Videokimografia Profesjonalny zestaw do próby obciążeniowej i badania głosów śpiewaczych (dwa mikrofony pojemnościowe Behringer, dedykowany cyfrowy interfejs audio, monitor odsłuchowy – para, stojak do mikrofonu, kabel mikrofonowy) | Tak
| Komputer typu PC z procesorem min. i7, dyskiem SSD min. 1 TB, o parametrach umożliwiających obsługę oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania urządzenia, wraz z systemem operacyjnym oraz dodatkowym grabberem USB umożliwiającym rejestrację sygnału z kamery unitu. W zestawie monitor Full HD min 24” z wejściami cyfrowymi typu HDMI, DP lub DVI. | Tak
56 | Przycisk nożny do sterowania nagrywaniem video. | Tak
57 | Moduł na węższej podstawie z szerszą częścią blatów na instrumentarium o wymiarach w zakresie: wys. x szer. x dł. = 880-900 x 635-655 x 520-540mm z dwoma poziomami instrumentarium zamykanymi roletą umożliwiające pomieszczenie minimum 6 tacek na instrumentarium o wymiarach min 180 x 140 mm. Dolny poziom wysuwany na zasadzie mechanizmu szufladowego do przodu Moduł wyposażony w szufladę z plastikową kuwetą na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji – kuweta plastikowa z pokrywą, Dodatkowy wysuwany blat metalowy do odkładania narzędzi, Śmietniczka otwierana poprzez naciśnięcie frontu nogą. Szuflada niska z systemem miękkiego domykania. | Tak
58 | Półka metalowa nad modułem endoskopowym lub instrumentalnym | Tak
59 | Fotel laryngologiczny z obrotem fotela wokół własnej osi 360, o parametrach: - waga fotela: max 105kg - elektryczna regulacja wysokości w zakresie: co najmniej od 580mm do 880mm - możliwość nachylenia oparcia w zakresie min. od +7° do -90° - maksymalna waga pacjenta: min. 190kg - podnóżek oraz podłokietniki regulowane synchronicznie z oparciem | Tak
60 | Krzesło lekarza z oparciem z regulacją wysokości w zakresie min od 530 do 720 mm. Krzesło jezdne na podstawie z 5 kółkami. | Tak
61 | Mikroskop diagnostyczny zintegrowany z unitem | Tak
62 | Mikroskop diagnostyczny z oświetleniem światłowodowym z płynną regulacją natężenia światła realizowaną za pomocą pokrętła znajdującego się bezpośrednio w zasięgu rąk operatora o mocy źródła światła głównego min 100W z wbudowanym zapasowym źródłem światła o mocy min. 100W. Tubus prosty. | Tak
63 | Mikroskop na kolumnie zintegrowanej z unitem laryngologicznym | Tak
64 | Mikroskop wyposażony w filtr bezczerwienny oraz filtry UV i IR | Tak
65 | Hamulce cierne poszczególnych ruchów statywu i mikroskopu realizowane przez pokrętła | Tak
66 | Maksymalny wysięg ramion statywu nie mniej niż 1100mm | Tak
67 | Możliwość pochylania głowicy mikroskopu w kierunku przód – tył | Tak
68 | Możliwość pochylania głowicy mikroskopu na boki | Tak
69 | Obiektyw o średnicy 48mm (+/-2 mm), f = 250 mm (+/- 10 mm) | Tak
70 | Min. 5 stopniowy manualny, skokowy zmieniacz powiększenia realizowany pokrętłem. Powiększenia: 0,4x, 0,6x, 10x, 16x, 2,5x. | Tak
71 | Możliwość zintegrowania kamery o rozdzielczości 1080p (1920x1080 pikseli) z chipem całkowicie zintegrowanym w obudowie głowicy (fabryczne wbudowanie w optykę głowicy mikroskopu), bez zewnętrznych adapterów w sposób umożliwiający wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia dodatkowych akcesoriów, sterownik zintegrowany w obudowie statywu, przewód sygnałowy zintegrowany w obudowie ramienia nośnego i uchylnego, wyjście HDMI | Tak
72 | Rama spinająca moduły wraz z kolumną do mocowania mikroskopu | Tak
73 | Zapasowe filtry do ssaka: 10 sztuk | Tak

## Pakiet 2
Pozycja | Pakiet II
Pozycja 1 | Kolumna chirurgiczna 4 sztuki
Pozycja 2 | Procesor obrazu ze źródłem światła
Pozycja 3 | Videogastroskop operacyjny
Pozycja 4 | Videokolonoskop
Pozycja 5 | Detektor zieleni indocyjaninowej
Pozycja 6 | Instrumentarium chirurgia do laparotomii i sutka
Pozycja 7 | Instrumentarium do zabiegów laparoskopowych
Pozycja 8 | Myjnia endoskopowa
Pozycja 9 | Przystawka do sztucznej inteligencji
Pozycja 10 | System do cholangioskopii
Pozycja 11 | System do suszenia i przechowywania endpskopów
Pozycja 12 | Tor wizyjny laryngologiczny
Gwarancja i serwis
L.p. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK/PODAC | 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h (nie dot. Pozycji 6. i 7.) | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/PODAĆ
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Rabat na części zamienne (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK/PODAĆ | 20%- 20 pkt, 15% -10 pkt, <15%-0 pkt
Inne
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności (oraz normy m.in.ICE 60601 dot. Poz. 9) | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta. Dołączyć do oferty (nie dot. Pozycji 9) | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Pozycja 1 - Kolumna chirurgiczna - 4 sztuki
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Kolumna chirurgiczna
6 | Kolumna chirurgiczna przygotowana do zasilenia aparatury chirurgicznej w wymagane media | Tak
7 | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta | Tak
8 | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥330 stopni | Tak
9 | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 15˚ | Tak
10 | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumn | Tak
11 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1700 mm. Ramiona wykonane z aluminium | Tak
12 | Stosunek długości części ramion 3:4. | Tak
13 | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza | Tak
14 | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych | Tak
15 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min 150 kg | Tak
16 | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1450 mm | Tak
17 | Głowica wąska – zajmująca mało miejsca. Wymiary głowicy zasilającej poniżej 310mm x 270 mm (szerokość x głębokość) | Tak
18 | Na każdej z krawędzi głowicy (min. 4) zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję | Tak
19 | Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy | Tak
20 | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 12 kolorów | Tak
21 | Na min 2 ściankach pionowej głowicy zasilającej zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 2 szt. - dwutlenek węgla – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - AIR Motor– 1 szt. Punkty poboru gazów medycznych oraz Air Motor tego samego producenta co kolumna. | Tak
22 | Na 4 ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. - bolce ekwipotencjalne (każdy bolec obok gniazdka elektrycznego) – 12 szt. - gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy | Tak
23 | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda | Tak
24 | Możliwość instalacji gniazd gazowych i elektrycznych na tych samych ściankach głowicy | Tak
25 | Możliwość instalacji punktów poboru gazów medyczynych powyżej gniazd elektrycznych na tych samych ściankach głowicy | Tak
26 | Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy | Tak
27 | Wyposażenie zamocowane na głowicy: - półka – 3 szt. - szuflada pod półką – 2 szt. - wysięgnik na drążek infuzyjny – 1 szt - drążek infuzyjny–1 szt., - schowek na kable – 1 szt. - moduł z gniazdami elektrycznymi – 1 szt. - boczne szyny montażowe montowane do głowicy– 2 szt. | Tak
28 | Półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 550 mm ± 5% - głębokość: 450 mm ± 5% Wysokość półki max 30mm. Końcówki szyn wyposażone w ochraniacze. Udźwig półki min 80 kg | Tak
29 | Normatywne wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm | Tak
30 | Półka łatwa do utrzymania w czystości: powierzchnia półki górna oraz dolna gładka bez widocznych śrub, nitów mocujących, otworów oraz rantów | Tak
31 | Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę | Tak
32 | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. | Tak
33 | Możliwość poziomego (w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej głowicy) przesunięcia półki w zakresie min 10 cm | Tak
34 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji | Tak
35 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów | Tak
36 | Dotykowe zwalnianie hamulców pneumatycznych za pomocą dwuręcznego jednoczęściowego uchwytu (poprzez chwyt obu dłoni) zorientowanego poziomo -przymocowanego do jednej z półek. Uchwyt bezprzewodowy umożliwiający bezproblemową regulację wysokości zawieszenia półki | Tak
37 | Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo. Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie | Tak
38 | Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści | Tak
39 | Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji. Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie | Tak
40 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 600 mm i udźwigu min. 25 kg | Tak
41 | Wysięgnik do drążka wyposażony w wewnętrzne zatrzaskiwane kanały do prowadzenia kabli (zasilania pomp infuzyjnych) oraz hamulce cierne przy dwóch przegubach regulowane ergonomicznymi okrągłymi pokrętłami | Tak
42 | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone w jednej linii). Drążek wyposażony w specjalny pierścień mający na celu zabezpieczenie zawieszonych pomp infuzyjnych przed zsunięciem | Tak
43 | Pod półką obok szuflady zamontowany moduł z dodatkowymi z min 3 gniazdami elektrycznymi zasilany z głowicy | Tak
44 | Pod półką, obok szuflady zainstalowany schowek na kable. Wnętrze schowka łatwo dostępne poprzez przesuwaną ściankę. Otwór na kable uszczelniony gumowymi uszczelkami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów. Objętość schowka min 3500cm3 | Tak
Pozycja 2 - Procesor obrazu ze źródłem światła
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Procesor obrazu
6 | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak
7 | Rozdzielczość 1920x1080 p | Tak
8 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | Tak
9 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak
10 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | Tak
11 | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | Tak
12 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak
13 | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB | Tak
14 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | Tak
15 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak
16 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | Tak
17 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak
18 | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | Tak
19 | Barwienie modyfikowanym światłem LED | Tak
20 | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED | Tak
21 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak
22 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | Tak
23 | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM | Tak
24 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak
25 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych | Tak
26 | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 | Tak
27 | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | Tak
28 | Źródło światła typu LED | Tak
29 | Wbudowane min. 3 diody LED | Tak
30 | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak
31 | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni | Tak
32 | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak
33 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | Tak
34 | Kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego | Tak
35 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak
36 | Procesor wyposażony w butelkę do podawania wody do oferowanej serii endoskopów - 2 sztuki | Tak
37 | Procesor wyposażony w butelkę do podawania wody do oferowanej endoskopów z serii 500 i 600 ( posiadane przez Zamawiającego ) - 1 sztuki | Tak
38 | Procesor wyposażony w butelkę do podawania dwutlenku węgla do oferowanej serii endoskopów - 1 sztuka | Tak
Pozycja 3 - Videogastroskop operacyjny
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Videogastroskop operacyjny
6 | Kąt obserwacji 140° | Tak
7 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak
8 | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 10,8 mm | Tak
9 | Długość robocza min 1050 mm | Tak
10 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 10,8 mm | Tak
11 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak
12 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 210° -w dół 90° -w lewo 100° -w prawo 100° | Tak
13 | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet | Tak
14 | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS | Tak
15 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak
16 | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | Tak
17 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop - procesor | Tak
18 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak
19 | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak
20 | Na wyposażeniu zawór do insuflacji dwutlenku węgla | Tak
21 | Na wyposażeniu przyłącza do szafy Endo ( posiadanej przez Zamawiającego ) do oferowanego gastroskopu - 2 sztuki | Tak
22 | Aparat kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem EP-6000 | Tak
23 | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem | Tak
Pozycja 4 - Videokolonoskop
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Videokolonoskop
6 | Kąt obserwacji 140° | Tak
7 | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak
8 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 10,7 mm | Tak
9 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,8 mm | Tak
10 | Średnica kanału roboczego 3,2 mm | Tak
11 | Długość robocza min. 1030 mm | Tak
12 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 210° -w dół 160° -w lewo 160° -w prawo 160° | Tak
13 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak
14 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak
15 | Technologia matrycy Super CCD | Tak
16 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak
17 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak
18 | Typ konektora jednogniazdowy | Tak
19 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak
20 | Na wyposażeniu zawór do insuflacji dwutlenku węgla | Tak
21 | Na wyposażeniu przyłącza do szafy Endo ( posiadanej przez Zamawiającego ) do oferowanego kolonoskopu - 2 sztuki | Tak
22 | Aparat kompatybilny z posiadanym procesorem EP-6000 | Tak
23 | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem | Tak
Pozycja 5 - Detektor zieleni indocyjaninowej
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Detektor zieleni indocyjaninowej
9 | Zastosowanie: wyświetlanie obrazu po uprzednim zastosowaniu kontrastu (zieleni indocyjaninowej) | Tak
10 | Klasa IP: IP20 | Tak
11 | Rodzaj pamięci: pamięć wewnętrzna 30GB | Tak
12 | Format wideo: MPEG1 1920 x 1200 pikseli | Tak
13 | Format obrazu: JPEG 1920 x 1200 pikseli | Tak
14 | Pole widzenia obrazu: 8x10,5 cm | Tak
15 | Odległość robocza: 15-20 cm | Tak
16 | Funkcja nagrywania i wyzwalania zdjęć (uruchomienie funkcji zarówno na pulpicie sterowniczym jak i na kamerze) | Tak
17 | Sterowanie jasnością i kontrastem obrazu zarówno przy pomocy kamery jak i pulpitu sterowniczego | Tak
18 | Pamięć ustawień: oświetlenia i czułości dla 4 operatorów | Tak
19 | Źródło światła: LED Trwałość diody >10,000 godzin | Tak
20 | Możliwość transferu nagranych obrazów/filmów na zewnętrzną pamięć | Tak
21 | Czas rozruchu: krótszy niż 25s | Tak
22 | Zintegrowany system nie wymagający komputera | Tak
23 | Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy, rozmiar 29,5 cm | Tak
24 | Możliwość połączenia Wi-Fi | Tak
25 | Wyjście monitora HDMI 2.3 | Tak
26 | Stolik pod urządzenie wraz z monitorem LCD min, 19 cali.(opcjonalnie) | Tak
Pozycja 6 - Instrumentarium chirurgia do laparotomii i sutka
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Instrumentarium chirurgia do laparotomii i sutka |  | Ilość | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
6 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1 | Tak
7 | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 1 | Tak
8 | Trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm | 1 | Tak
9 | Trzonek do skalpeli Nr. 3XL, dł. 26 cm | 1 | Tak
10 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 116x50 mm, 250 cm3 | 1 | Tak
11 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 167x75 mm, 900 cm3 | 1 | Tak
12 | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 250 cm3, z podziałką objętości, 18/8, mat | 1 | Tak
13 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm | 1 | Tak
14 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 18 cm | 2 | Tak
15 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 16 cm | 2 | Tak
16 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 20 cm | 2 | Tak
17 | Pęseta anatomiczna utwardz. Potts-Smith, prosta, rowkowanie "karo", Normalprofil, dł. 20 cm | 2 | Tak
18 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 25 cm | 1 | Tak
19 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 14,5 cm | 2 | Tak
20 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 20,5 cm | 2 | Tak
21 | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 25 cm | 2 | Tak
22 | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 20,5 cm | 2 | Tak
23 | Nożyczki preparacyjne Standard Mayo-Stille, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm | 2 | Tak
24 | Nożyczki preparacyjne Mayo-Stille, zagięte, końce tępe, dł. 21,5 cm | 2 | Tak
25 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 2 | Tak
26 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | 2 | Tak
27 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm | 2 | Tak
28 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 26 cm | 1 | Tak
29 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 21 cm | 3 | Tak
30 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 23 cm | 3 | Tak
31 | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 1, zagięte , dł. 27 cm | 3 | Tak
32 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Mini-Gemini, mocno zagięte, dł. 25 cm | 3 | Tak
33 | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 2 | Tak
34 | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/Standard, dł. 24 cm | 1 | Tak
35 | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 23 cm | 1 | Tak
36 | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 26,5 cm | 1 | Tak
37 | Imadło do igieł utwardz. Masson, Normalprofil / Standard, dł. 26,5 cm | 1 | Tak
38 | Kleszcze naczyniowe Bengolea, zagięte, dł. 26 cm | 2 | Tak
39 | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 18,5 cm | 6 | Tak
40 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | 10 | Tak
41 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 20,5 cm | 5 | Tak
42 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm | 5 | Tak
43 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 26 cm | 2 | Tak
44 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 26 cm | 2 | Tak
45 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 20,5 cm | 5 | Tak
46 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 26 cm | 2 | Tak
47 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 26 cm | 4 | Tak
48 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 14 cm | 5 | Tak
49 | Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek Allis, dł. 24,5 cm | 4 | Tak
50 | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 25,5 cm | 2 | Tak
51 | Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek Allis, dł. 15,5 cm | 2 | Tak
52 | Kleszczyki Randall, do kamieni nerkowych, fig. 1, lekko zagięte, dł. 23 cm | 1 | Tak
53 | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, rowkowane, dł. 25 cm | 1 | Tak
54 | Kleszcze odbytnicze typ Lloyd-Davis dł. 31,5 cm | 2 | Tak
55 | Klem Kocher, jelitowy łukowato zagięty, dł. 24,5 cm | 2 | Tak
56 | Klem atraumatyczny Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięte, dł. 23 cm | 1 | Tak
57 | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 26 cm | 1 | Tak
58 | Zacisk oskrzelowy zakrzywiony dł. 23 cm, dł. krzywizny szczeki 8 cm | 1 | Tak
59 | Buldog-zacisk DeBakey-Satinsky, atraumatyczny, dwukrotnie zagięty, dł. 10 cm/60 mm | 1 | Tak
60 | Buldog-zacisk DeBakey-Satinsky, atraumatyczny, zagięty, dł. 9 cm/51 mm | 1 | Tak
61 | Kleszczyki Duval, do jelit i tkanek szczęki okienkowe, dł. 23 cm | 1 | Tak
62 | Hak Brunner, łopatka płaska 120x25 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm | 1 | Tak
63 | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 1 | Tak
64 | Hak brzuszny Kocher, łopatka "siodłowa" 78x55 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 25 cm | 1 | Tak
65 | Hak dwustronny Richardson-Eastman, fig. 2, łopatki "siodłowe" 43x38 mm + 63x44 mm, dł. 27,5 cm | 2 | Tak
66 | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm | 2 | Tak
67 | Sonda z kulką do ran dwustronna, Ø 2 mm, dł. 20 cm | 1 | Tak
68 | Penseta bipolarna,anatomiczna,izolowana, prosta dł.24 cm | 1 | Tak
69 | Kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x164mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany i uchwytami wraz z tacą do kontenera o wym.532x251x94mm i silikonową matą (1 kpl.) | 2 | Tak
Pozycja 7 - Instrumentarium do zabiegów laparoskopowych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Instrumentarium do zabiegów laparoskopowych |  | Ilość | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
6 | Prowadnica trokaru 10 mm z wentylem magnetycznym, kulkowym- końcówka prosta, długość robocza 100 mm, z gwintem mocującym, kurkiem. | 1 | Tak
7 | Prowadnica trokaru 10mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym- końcówka prosta, długość robocza 100 mm, gładka, z kurkiem | 1 | Tak
8 | Trokar 10mm ze szpicem trójgraniastym, do prowadnicy trokara o długości roboczej 100mm, długość robocza trokara 164 mm | 2 | Tak
9 | Prowadnica do instrumentów i ekstraktora, zastosowane do instrumentów 5,5 mm w trokarze 10 mm, długość robocza 170 mm | 1 | Tak
10 | Prowadnica trokaru 5,5mm | 5 | Tak
11 | Trokar 5,5mm ze szpicem trójgraniastym, do prowadnicy trokara o długości roboczej 100 mm, długość robocza 169 mm | 2 | Tak
12 | Igła veres 150 mm, fi 2.1mm | 1 | Tak
13 | Disektor do mięśniaków, średnica 5mm, trójkątna końcówka, bransze poprzecznie ząbkowane, długość robocza 340mm | 1 | Tak
14 | Elektroda hakowa wysokiej częstotliwości, z kanałem ssąco - płuczącym, monopolarna, śr. 5,2 mm, długość robocza 317mm. | 1 | Tak
15 | Rurka do ssania i spłukiwania, długość robocza 290 mm | 1 | Tak
16 | Adapter do spłukiwania i ssania | 1 | Tak
17 | Adapter redukujący, redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub z 10 mm na 5,5 mm lub z 7,0 mm na 5,5 mm ( 5 szt.) | 2 | Tak
18 | Kleszczyki chwytające - preparacyjne, monopolarne, średnica płaszcza 5 mm, długość robocza płaszcza 330 mm, | 1 | Tak
19 | Kleszczyki, kompletne narzędzie składające się z atraumatycznego wkładu chwytającego, płaszcza śr. 5 mm, dł. robocza płaszcza 330 mm oraz uchwytu | 1 | Tak
20 | Kleszczyki chwytające, monopolarne, w zestawie: płaszcz: długość robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5 mm, , uchwyt, wkład chwytający | 1 | Tak
21 | Wkład do nożyczek o śr. 5 mm, "metzenbaum", monopolarnych, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, do płaszcza p długość roboczej 330 mm | 1 | Tak
22 | Wkład do atraumatycznych kleszczyków okienkowych 5mm, drobno uzębione bransze, do płaszcza o długości roboczej 330 mm | 1 | Tak
23 | Kleszczyki, monopolarne: w zestawie: płaszcz -średnica płaszcza 5 mm, długość robocza płaszcza 330 mm, uchwyt), wkład do chwytania i preparacji | 1 | Tak
24 | Kleszczyki - część wewnętrzna do kleszczyków atraumatycznych 5 mm, z okienkiem, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, obie bransze ruchome, do płaszcza o długości roboczej 330 mm | 1 | Tak
25 | Kleszczyki do chwytania i disekcji "maryland dissector", długość robocza 330 mm, średnica 5 mm | 1 | Tak
26 | Trokar z końcówką piramidalną,do prowadnicy o przepustowości 12,5 mm i długości roboczej 100 mm, długość robocza trokara 164 mm | 1 | Tak
27 | Prowadnica trokaru 12,5 mm - z wentylem magnetycznym kulkowym - końcówka prosta , długość robocza 100mm, gładki | 1 | Tak
28 | Kleszczyki - część wewnętrzna do kleszczyków "babcock", 5 mm, monopolarne, powierzchnia chwytająca z delikatnym poprzecznym ząbkowaniem, obie bransze ruchome, do płaszcza o długości roboczej 330 mm | 1 | Tak
29 | Wkład do kleszczyków chwytających, uniwersalnych, 5 mm, monopolarnych, bransze ząbkowane w formie piramidy i poprzecznie ząbkowane, obie bransze ruchome, do płaszcza o długości roboczej 330 mm | 1 | Tak
30 | Kleszczyki chwytające, obie części ruchome | 1 | Tak
31 | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł.3m | 1 | Tak
32 | Uszczelka do instrumentów średnicy ponad 9,5 mm do 10,1 mm, czerwona, (10 szt) | 1 | Tak
33 | Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy ponad 3,4 do 5,1 mm, niebieska, (10 szt.). | 1 | Tak
34 | Kosz do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentów - zestaw | 1 | Tak
Pozycja 8 - Myjnia endoskopowa
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich - 2 sztuki
6 | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim | Tak
7 | Myjnia na endoskopy różnych producentów | Tak
8 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak
9 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie | Tak
10 | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni | Tak
11 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak
12 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces | Tak
13 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak
14 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak
15 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak
16 | Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni – informacja na wydruku | Tak
17 | Możliwość zaprogramowania ilości wydruku kopi raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji | Tak
18 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak
19 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak
20 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej 230V | Tak
21 | Posiada dodatkowy system filtracji | Tak
22 | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego | Tak
23 | Posiada 4 dysze płucząco -myjące | Tak
24 | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny | Tak
25 | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak
26 | Zbiornik wody min. 13 litrów | Tak
27 | Posiada zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr | Tak
28 | Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr | Tak
29 | Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu | Tak
30 | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak
31 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak
32 | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | Tak
33 | Zawory do ręcznego wylewania płynów | Tak
34 | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | Tak
35 | Wydruk z informacją o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni | Tak
36 | System identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) | Tak
37 | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie | Tak
38 | Sygnał akustyczny w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu | Tak
39 | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie | Tak
40 | Przyłącza do endoskopów serii 720 i 760 będących na wyposażeniu pracowni endoskopowej Zamawiającego | Tak
Pozycja 9 - Przystawka do sztucznej inteligencji
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Przystawka do sztucznej inteligencji wyposażony w system wykrywania i system wstępnej charakteryzacji zmian
6 | System sztucznej inteligencji z możliwością nagrywania filmów Full HD | TAK
7 | Wejście DVI lub SDI | Tak
8 | Wyjście DVI lub SDI | Tak
9 | Funkcja wykrywania zmian polipowatych w czasie rzeczywistym | Tak
10 | Funkcja klasyfikacji zmian polipowatych w czasie rzeczywistym | Tak
11 | Możliwość zapisywania 30 godzin filmów o rozdzielczości Full HD | Tak
12 | Sygnalizacja wizualna znalezionej zmiany | Tak
13 | Sygnalizacja dźwiękowa znalezionej zmiany | Tak
14 | Możliwość zapisu sekwencji wideo w formacie MP4 | TAK
15 | Kompatybilna z posiadanym w pracowni endoskopowej torem wizyjnym -systemem ELUXEO | Tak
Pozycja 10 - System do cholangioskopii
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
System do cholangioskopii
6 | CYFROWY PROCESOR OBRAZU współpracujący z jednorazowymi terapeutycznymi choledochoskopami w celu uzyskania bezpośredniej wizualizacji dróg żółciowych, trzustkowych w tym przewodów wątrobowych z dostępu dwunastniczego, przeskórnego, laparoskopowego. | Tak
7 | Zawiera zintegrowane źródło światła z funkcją automatycznej kontroli jakości obrazu oraz natężenia oświetlenia | Tak
8 | Wyposażony w zestaw analogowych i cyfrowych wyjść VIDEO minimum: S-Video, DVI, SXGA , pozwalających na współpracę z monitorami medycznymi | Tak
9 | Możliwość instalacji na standardowym wózku endoskopowym | Tak
10 | Panel przedni posiadający: - przycisk zasilania, - gniazdo podłączenia choledochoskopu - przycisk włączania/wyłączania oświetlenia - przyciski sterujące jasnością oświetlenia - wskaźnik jasności oświetlenia (min. 5 poziomów natężenia światła) - zasilanie procesora dostosowane do 230 V 50 Hz, | Tak
11 | Elektrohydrauliczny bipolarny generator do fragmentacji kamieni w drogach żółciowych i trzustkowych przez kanał roboczy choledochoskopu za pomocą sondy. | Tak
12 | Generator posiadający: - automatyczną regulację mocy w minimum trzech zakresach - system automatycznie monitorujący działanie sondy oraz ilości wykonanych impulsów - dotykowy ekran sterujący - pneumatyczny przycisk możny do wyzwalania impulsów | Tak
13 | Funkcje urządzenia: - reguluje napięcie wyładowania i szybkość powtórzenia impulsu dostarczanego do kabla przedłużającego i sondy - wyświetla względną moc dostarczoną do sondy - wyświetla liczbę impulsów, które mają być dostarczone do sondy zgodnie z życzeniem operatora - automatycznie wykrywa podłączoną sondę - automatycznie ustawia wartości startowe ustawień mocy i impulsów w zależności od rodzaju sondy - automatycznie dobiera zakres mocy zgodnie z rodzajem sondy - uniemożliwia rozładowanie wysokiego napięcia, gdy przełącznik nożny jest włączony, jeśli kabel przedłużający/sonda nie zostały podłączone prawidłowo - automatycznie porównuje impulsy dostarczane na wybranym poziomie mocy i wyświetla komunikaty informujące - wyświetla liczbę dostarczanych impulsów | Tak
14 | Specyfikacja elektryczna: - napięcie szczytowe uderzenia: wysokie, średnie, niskie - częstotliwość impulsów 30 Hz - liczba impulsów 1-30 impulsów - zasilanie procesora dostosowane do 230 V 50 Hz, - wymiary generatora umożliwiające instalacje na standardowym wózku endoskopowym | Tak
15 | Terapeutyczny choledochoskop cyfrowy jednorazowego użytku używany z dostępu dwunastniczego. średnica końcówki dystalnej 10.5 Fr, maksymalna średnica robocza 10.8 Fr możliwość zagięcia końcówki w czterech kierunkach, z funkcją blokady pokręteł, z podwójnym kanałem do irygacji, z kanałem roboczym o średnicy 1,2mm, z cyfrowym chipem CMOS oraz z systemem oświetlenia typu Dual-LED. Długość robocza 214cm. pole widzenia 120 stopni. Gumowa taśma do mocowania na rękojeści duodenoskopu. Możliwość oddsysania poprzez dedykowany kanał - 1 sztuka | Tak
16 | Urządzenie videofiberooptyczne z boczną optyka i kanałem roboczym umożliwiające zastosowanie cholangioskopu, kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego | Tak
17 | Elektrody jednorazowego użytku do elektrohydraulicznej litotrypsji, współpracujące z kanałem roboczym choledochoskopu o średnicy 1.2mm oraz z generatorem do fragmentacji kamieni w drogach żółciowych i trzustkowych; średnica zewnętrzna 1.9 Fr i długość robocza 375 cm - 1 sztuk | Tak
Pozycja 11 - System do suszenia i przechowywania endpskopów
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Urządzenie plazmowe do szybkiego suszenia i aktywnego przechowywania endoskopów
6 | Regulator ciśnienia gazu powietrznego, ciśnienie doprowadzania: 0,2 do 5 barów, minimalna prędkość przepływu: 60 l/min | Tak
7 | Wymiary: długość: 250 mm / szerokość: 250 mm / wysokość: 250 mm | Tak
8 | W zestawie czytnik kodów kreskowych | Tak
9 | Identyfikacja endoskopów za pomocą kodów kreskowych lub ręcznie wprowadzanego numeru endoskopu | Tak
10 | Identyfikacja użytkownika za pomocą kodu kreskowego lub ręcznie wpisywanego loginu. | Tak
11 | W zestawie kompresor kompatybilny z oferowanym urządzeniem | Tak
12 | Możliwość wprowadzenia bazy danych endoskopów do urządzenia | Tak
13 | Możliwość przypisania poszczególnych endoskopów do długości cykli suszenia i przechowywania | Tak
14 | W zestawie adaptery do podłączenia posiadanych przez Zamawiającego endoskopów elastycznych | Tak
15 | Informacja na ekranie dotykowym urządzenia o postępie zaawansowania cyklu suszenia | Tak
16 | Po zakończeniu cyklu suszenia sygnał dźwiękowy informujący użytkownika o pomyślnym zakończeniu | Tak
17 | W zestawie dedykowane torby do przechowywania endoskopów – 250 szt. | Tak
18 | Urządzenie umożliwiające aplikację plazmy zawierającej cząstki aktywnego ozonu do dedykowanego worka do przechowywania endoskopu. | Tak
19 | W zestawie łącznik plazmowy do wypełniania dedykowanych worków. | Tak
20 | Utrzymanie stanu zdezynfekowanego endoskopu do 31 dni | Tak
21 | Wyrób medyczny klasy I | Tak
22 | Zasilanie/sieć elektryczna: 220–240 VAC, 50 Hz jednofazowe | Tak
23 | Maksymalny pobór prądu: 140 W | Tak
24 | Waga urządzenia max. 8 kg. | Tak
Pozycja 12 - Tor wizyjny laryngologiczny
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2025 | Tak
Procesor wideo 4K
6 | Procesor wideo 4K z z możliwością rozbudowy o funkcję obrazowania IR/3D | Tak
7 | Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła | Tak
8 | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową wykorzystującą waskopasmowe światło filtrowane (niebieskie i zielone), blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Tak
9 | Procesor wyposażony w system obrazowania Yellow Enhance (YE), wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI) | Tak
10 | Możliwość rozbudowy do systemu 3D (bez podłączania dodatkowych urządzeń, procesorów, itp.) | Tak
11 | Możliwość podłączenia: | Tak
| 1) głowicy kamery laparoskopowej 4K | Tak
| 2) głowicy kamery Full HD | Tak
| 3) głowicy kamery kątowej HDTV | Tak
| 4) wideolaparoskopów HD | Tak
| 5) wideocystoskopu HDTV | Tak
| 6) wideoureterorenoskopu | Tak
| 7) rhinolaryngowideoendoskopu giętkiego | Tak
| 8) rhinolaryngofiberoskopu giętkiego | Tak
12 | Wyjścia wideo: 2x 12G-HDI (4K) , 4x 3G-SDI(od A do D - 4K), 2x 3G(HD)-SDI (HD) | Tak
13 | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | Tak
14 | Pamięć wewnętrzna urządzenia | Tak
15 | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff | Tak
16 | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 (w 17 krokach) | Tak
17 | Ręczne dostosowanie jasności w przedziale od 1 do 17 (w 17 krokach) | Tak
18 | Możliwość dostosowania tonu kolorów: | Tak
| 1) Regulacja odcienia i nasycenia barwy dla trybów WLI i YE od -5 do 5 (w 11 krokach) dla kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, magenta | Tak
| 2) Regulacja dla trybu WLI i obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak
| Regulacja tonu czerwieni - w 17 krokach | Tak
| Regulacja tonu niebieskiego - w 17 krokach | Tak
| Nasycenie barwy czerwonej - w 17 krokach | Tak
19 | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Tryb 1-3) | Tak
20 | 3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR – dla monitora głównego i pomocniczego | Tak
21 | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) | Tak
22 | 3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła | Tak
23 | Funkcja „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami | Tak
24 | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski) | Tak
25 | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski) | Tak
26 | Możliwość przypisania ustawień dla 20 użytkowników | Tak
27 | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania | Tak
28 | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty. | Tak
29 | Język menu: polski | Tak
Źródło światła LED
30 | Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny | Tak
31 | Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła | Tak
32 | Zgodne z trybem obserwacji Yellow Enhance (YE) | Tak
33 | Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego (WLI) | Tak
34 | Automatyczna regulacja jasności – 17 stopni | Tak
Monitor medyczny 4K/3D
35 | Rozmiar matrycy min 31” | Tak
36 | Rozdzielczość min 3840x2160 | Tak
37 | Format obrazu 16:9 | Tak
38 | Współczynnik kontrastu 1.000.000:1 | Tak
39 | Jasność 650 cd/m2 | Tak
40 | Funkcje: PIP, POP, obrót, wzmocnienie obrazu | Tak
41 | Przewód 12G-SDI, długość 2,9 m | Tak
Głowica kamery 4K CMOS
42 | Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego oraz trybem IR | Tak
43 | 3 programowalne przyciski funkcyjne | Tak
44 | Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS (AF) i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) | Tak
45 | Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami | Tak
46 | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | Tak
47 | Zoom cyfrowy | Tak
48 | Przewód o długości 3 m | Tak
49 | Waga 270 g | Tak
50 | Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym | Tak
51 | Sterylizacja: autoklaw, STERIS V-PRO maX, STERRAD 100S/NX/100NX | Tak
Wyposażenie
52 | Światłowód do optyk-3 szt. | Tak
- Światłowód do optyk/endoskopów o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm
- Średnica wiązki 2,8mm
- Średnica zewnętrzna 6,8mm
- Długość 3m
53 | Wózek endoskopowy | Tak
- Wyposażony w półki na sprzęt
- Wózek na podstawie jezdnej z 4 kołami( 2× przewodzące podwójne koła samonastawne 2× podwójne koła samonastawne z hamulcami)
- Możliwość podłączenia zasilania wszystkich urządzeń do wózka i uruchomienie jednym włącznikiem
54 | Szuflada do wózka | Tak
| Dedykowany uchwyt na wideoendoskop do wózka endoskopowego | Tak
| Uchwyt na głowicę kamery do wózka ednoskopowego | Tak
| Uchwyt do monitora o wadze 6,5-12 kg | Tak
55 | Sinuskop ultra, 4mm, kąt patrzenia 0st, dł robocza +/- 177 mm | Tak
| Sinuskop ultra, 4mm, kąt patrzenia 30st, dł robocza +/- 177 mm -2 sztuki | Tak
| Sinuskop ultra, 4mm, kąt patrzenia 45st, dł robocza +/- 177 mm -2 sztuki | Tak
| Sinuskop ultra, 4mm, kąt patrzenia 70st, dł robocza +/- 177 mm | Tak
56 | Optyka krtaniowa 4 mm, kąt patrzenia 0 stopni, długość robocza ~280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna | Tak
| Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza ~282 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna | Tak
| Kontener do sterylizacji maksymalnie 2 optyk. Wymiary 446 x 49 x 88 mm, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę wewnątrz kontenera, przezroczysta pokrywa - 11 sztuk | Tak
| Optyka sztywna, średnica 2.7 mm, kąt patrzenia 0°,długość robocza 160 mm, autoklawowalna | Tak
57 | Optyka sztywna, średnica 2,7 mm, kąt patrzenia 30°,długość robocza 160 mm, autoklawowalna. | Tak
58 | Otoskop, optyka sztywna średnica 2.7 mm, kąt patrzenia 30° długość robocza 70 mm , autoklawowalna | Tak
59 | Stroboskopowe źródło światła, technologia LED do 2000 godzin pracy bez wymiany żarówki, wyposażone w mikrofon i przełącznik nożny, na panelu czołowym urządzenia widoczne między innymi : - Wskaźnik światła PERMANENT - Wskaźnik FIXED PHASE - Wskaźniki DUTY CYCLE - Wyświetlacz regulacji jasności - Wskaźnik włącznika nożnego - Wejście mikrofonu - Przyciski sterowania jasności - Przycisk DUTY CYCLE - Wyświetlacz poziomu dźwięku - Przycisk STROBE -Wskaźnik SLOW MOTION - Przycisk LIGHT - Wyświetlacz częstotliwości głosu - Wskaźnik światła STROBOSCOPE | Tak
60 | Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich, wymiary zewnętrzne: 531 x 79 x 255 mm, przeźroczysta pokrywa, miejsce na przenośne źródło światła | Tak
61 | Manualny tester szczelności do endoskopów giętkich | Tak
62 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; - 1 opakowanie | Tak
67 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec;- 1 opakowanie | Tak
63 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; - 1 opakowanie | Tak
64 | Jednorazowa igła iniekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; usztywniona osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; port do podawania leków; długość robocza narzędzia 1650mm; długość igły 5mm, średnica igły 25G; skos igły - standardowy optymalny do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach | Tak
Moduł nagrywania i archiwizacji
65 | Urządzenie umożliwia zapis cyfrowych sygnałów wideo z urządzeń do obrazowania medycznego w formatach HD/4K | TAK
66 | Modułowa architektura umożliwia rozbudowę funkcjonalności systemu w przyszłości przez aktywację opcjonalnych licencji. W zestawie licencja podstawowa. | Tak
67 | Zestaw zawiera przewody, interfejsy oraz akcesoria niezbędne do instalacji i uruchomienia | Tak
68 | Zapis sekwencji wideo i obrazów na wbudowanej pamięci wewnętrznej, zewnętrznym nośniku USB | Tak
69 | Interfejs obsługi systemu w języku polskim | Tak
70 | Obsługa urządzenia przez dotykowy monitor sterujący | Tak
71 | Dostęp do systemu zabezpieczony mechanizmem autoryzacji użytkowników przez login i hasło z funkcją logowania automatycznego. | Tak
72 | Dostępne metody rejestracji pacjentów: ręczne wprowadzanie danych pacjenta, szybka rejestracja z automatycznym wprowadzaniem predefiniowanych danych na potrzeby procedur nagłych, dane pacjenta mog zostac w trakcie lub po zakończeniu procedury | Tak
73 | Zapis danych demograficznych pacjenta i procedury: imię, nazwisko, identyfikator, płeć, data urodzenia, lekarz, oddział, typ procedury, nr seryjny aparatu, notatki kliniczne | Tak
74 | Podgląd na żywo sygnałów źródłowych w postaci miniatur na ekranie sterującym z funkcją wyświetlenia w trybie pełnoekranowy. Dla urządzenia z obsługą dwóch kanałów dostępna kompozycja łącząca widok z dwóch źródeł w trybie PiP (obraz w obrazie) | Tak
75 | W trakcie zapisu procedury, ostatnio przechwycone 14 obrazów i 14 sekwencji wideo wyświetlone na ekranie sterującym w postaci miniatur | Tak
76 | Selektywne usuwanie wybranych obrazów i sekwencji wideo | Tak
77 | Wyzwalanie przechwytywania obrazów i sekwencji wideo za pomocą przycisków na dotykowym ekranie sterującym, przycisków na głowicy kamery endoskopu | Tak
78 | Listy procedur medycznych definiowana przez użytkownika | Tak
79 | Funkcja dodania adnotacji i etykiet do obrazów i sekwencji wideo | Tak
80 | Funkcja analizy porównawczej procedury umożliwia porównanie dwóch obrazów i sekwencji wideo dla tego samego pacjenta | Tak
81 | Funkcja drukowania raportu z zapisanymi obrazami po zakończonej procedurze na wykrytej i dodanej do systemu drukarce | Tak
82 | Wbudowana pamięć wewnętrzna o pojemności 1TB M.2 SSD | Tak
83 | Format zapisu obrazów: JPG lub BMP | Tak
84 | Format zapisu video: MPEG-4 Part 10 (h.264/avc) | Tak
85 | Wyjście monitora sterującego: 1 x DisplayPort | Tak
86 | Interfejsy audio: wejście 1x 3,5mm mini jack, wyjście 1 x 3,5mm mini jack | Tak
87 | Port komunikacyjny RS-232: 1 x złącze DB9 | Tak
88 | Porty USB: 4 x USB 2.0 (tył) 4 x USB 3.1 (tył), 2 x USB 3.0 (przód) | Tak
89 | Interfejs sieci Ethernet: 2 x RJ45 1Gb/s | Tak
90 | Zasilanie 100-240V 50/60Hz | Tak
91 | Urządzenie zgodne z wymogami rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych MDR, klasa 1 zgodnie z zasadą 13 załącznika VIII | Tak
92 | Podstawowa licencja dla rejestratora medycznego | Tak
93 | Ramię boczne montowane do wózka na monitor do systemu archiwizacyjnego | Tak
94 | Boczny monitor dotykowy do systemu archiwizującego | Tak

## Pakiet 3
Pakiet III
Pozycja 1 | Mobilny aparat rentgenowski śródoperacyjny z ramieniem C
Pozycja 2 | Ultrasonograf
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy | TAK | 36 m-cy- 0 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty. Dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 8 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Rabat na części zamienne (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK | 20%- 20 pkt, 15% -10 pkt, <15%-0 pkt
Inne
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta. Dołączyć do oferty | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
19 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać testy akceptacyjne i specjalistyczne (dot. Poz. 1.) | Tak
20 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Pozycja 1 - Mobilny aparat rentgenowski śródoperacyjny z ramieniem C
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Dodatkowa punktacja | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Aparat rentgenowski śródoperacyjny z ramieniem C mobilny
6 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm | Tak, podać
7 | Odległość SID >105 cm | Tak, podać
8 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >15 cm | Tak, podać
9 | Ruch wzdłużny zmotoryzowany | Tak/nie
10 | Zakres ruchu pionowego ramienia C > 41 cm | Tak, podać
11 | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak
12 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 160° | Tak, podać
13 | Ruch orbitalny zmotoryzowany | Tak
14 | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220° | Tak, podać
15 | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | Tak
17 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 80 cm | Tak, podać
18 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak
19 | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak
20 | Blokada kół | Tak
21 | Ręczny włącznik promieniowania | Tak
22 | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | Tak
23 | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak
24 | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne oraz manualne z możliwością wyłączenia napędów elektrycznych i sterowania oraz hamowania ręcznego wszystkich hamulców, sterowanie manualne | Tak
25 | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | Tak
26 | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak
27 | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | Tak, opisać
28 | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | Tak, opisać
29 | Syganlizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem | Tak
30 | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | Tak
31 | Szerokość wózka z ramieniem C max 90cm | Tak
Generator
32 | Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami. | Tak
34 | System antykolizyjny mechaniczny, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy generatora z elementami stołu) | Tak
35 | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s | Tak, podać
38 | Moc dla trybu fluoroskopii min. 16kW | Tak, podać
39 | Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | Tak
40 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | Tak, podać
41 | Zakres prądów dla trybów fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej min. 40mA | Tak, podać
42 | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 75mA | Tak, podać
43 | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak
44 | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak, podać
45 | Możliwość rozbudowy o Pakiet naczyniowy a w nim: | Tak, podać
46 | Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA | Tak
47 | Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem MSA | Tak
48 | Roadmapping – RSA ,wykonywanie RSA z jednej klatki lub całego filmu DSA | Tak
49 | Pixelshift, | Tak
50 | Landmarking | Tak
51 | Programy anatomiczne dedykowane badaniom naczyniowym (min 2 programy) | Tak
52 | Wyświetlanie obrazów bez subtrakcji na monitorze referencyjnym równolegle do obrazu DSA na monitorze obrazu na żywo | Tak
Lampa i kolimatory
53 | Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody | Tak, podać
54 | Lampa 2-ogniskowa | Tak
55 | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak, podać
56 | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak, podać
58 | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | Tak
59 | Kolimator typu Irys | Tak
61 | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak
62 | Pojemność cieplna anody > 300kHU | Tak, podać
63 | Pojemność cieplna kołpaka > 1500kHU | Tak, podać
64 | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak, opisać
Płaski cyfrowy detektor obrazu (Flat detector - FD)
66 | Wymiary detektora cyfrowego min. 30cm x 30cm | Tak, podać
67 | Skala szarości detektora min. 14bit | Tak, podać
68 | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70lini/cm | Tak, podać
69 | Kratka przeciwrozproszeniowa zdejmowana | Tak
70 | Rodzaj detektora typu CMOS | Tak
71 | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | Tak
72 | Trzy pola detektora obrazu | Tak, podać
74 | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | Tak
75 | Rozdzielczość detektora min. 1500x1500 pikseli | Tak, podać | Maksymalna wartość oferowanego parametru 5 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt.
System cyfrowej obróbki obrazu i pamięć
76 | Ilość obrazów w pamięci min. 40 000 obrazów | Tak, podać
77 | Funkcja „Last Image Hold” | Tak
78 | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) | Tak
79 | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | Tak, opisać
81 | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 9 obrazów | Tak, podać
82 | Obraz lustrzany | Tak
83 | Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym | Tak
84 | Regulacja kontrastu | Tak
85 | System nanoszenia opisów | Tak
86 | System wpisywania danych pacjenta | Tak
87 | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak
88 | Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | Tak
89 | Minimum 4 wielkości powiększenia obrazu Zoom | Tak
90 | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty) | Tak
91 | Skala szarości w post-procesingu min. 16bit | Tak, podać
Wózek z monitorami
92 | Ilość monitorów 1 | Tak
93 | Monitory LCD TFT przekątna min. 27” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli | Tak, podać
94 | Monitory na ruchomym, przegubowym wysięgniku umożliwiające obrót monitorów wokół wózka, przybliżenie do stołu operacyjnego, regulację góra/dół, pochylenie. | Tak/podać
95 | Luminacja monitorów min. 400cd/m2 | Tak, podać
97 | Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych | Tak
98 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak
99 | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | Tak, podać
100 | Moduł obrazowania tomograficznego 3D, opisanego poniżej; co najmniej: | Tak
101 | Automatyka doboru ilości zdjęć | Tak
102 | Prezentacja obrazu 3D z możliwością analizy poszczególnych klatek CINE z możliwością usuwania niektórych zdjęć | Tak, podać
103 | Rekonstrukcja MPR wraz z płaszczyznami cięcia | Tak, podać
104 | Zakres kątowy skanowania obrazów do prezentacji 3D realizowane z zakresu motorowo | Tak, podać
105 | Volume Rendering | Tak
106 | Możliwość podłączenia wraz z obustronną walidacją producenta systemów nawigacji i robotów neurochirurgicznych co najmniej producentów :Stryker, Medtronic , Brainlab, Globus | Tak,podać
107 | Wielkość obszaru po rekonstrukcji min. 19x19cmx17 | Tak,podać
108 | Automatyczna rejestracja obrazu z neuronawigacją | Tak, podać | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
109 | Cyfrowe filtry do analizy zdjęć 3D, Algorytm FBP dodawanie i odejmowanie tkanki w obrazie itp. | Tak
Środki dokumentacyjne i archiwizacyjne
110 | DICOM 3.0, Funkcje Storage, Storage Commitment, MPPS, Worklist, Media Class, Query/retrive | Tak, podać
111 | Drukarka na papier termoczuły | Tak
112 | Port USB z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | Tak
Wyposażenie
113 | Bezprzewodowy Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/ akwizycji, zapisu zdjęć i oraz zmiany trybów pracy (fluoro, DSA, RSA) min. 3 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | Tak
114 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak
115 | Dwa wyjścia wysokiej rozdzielczości DVI lub SDI do podłączenia dodatkowej pary monitorów | Tak
116 | 5 kompletów osłon radiologicznych wraz z 5 kompletami okularów ochronnych przed promieniowaniem z korekcją wady wzroku dla operatorów. Stojak na osłonę radiologiczną. Testy akceptacyjne i specjalistyczne | Tak
Pozycja 2 - Ultrasonograf
A) Ultrasonograf na Blok Operacyjny - 1 sztuka
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Ultrasonograf na Blok Operacyjny - 1 sztuka
KONSTRUKCJA
6 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK
7 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy
8 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK
9 | Ilość niezależnych, aktywnych cyfrowych kanałów przetwarzania | Min. 4 000 000
10 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4
11 | Dynamika systemu | Min. 290 dB
12 | Monitor LCD/LED | Przekątna ekranu min. 21,5 cale
13 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach:góra-dół, lewo-prawo | TAK
14 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali
15 | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna spod pulpitu sterującego | TAK
16 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz.
17 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 70 000 obrazów
18 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK
19 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK
20 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 800 s
21 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 3 kursorów | TAK
22 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 0,5 - 40 cm
23 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70
24 | Wbudowany akumulator umożliwiający na pracę ultrasonografu bez zasilania | Min. 60 minut
25 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK
OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
26 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. • B, B + B, 4 B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • 4 B (Color Doppler) • 4 B (Power Doppler) • B + Color + M | TAK
27 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3900 obrazów/s
28 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s
29 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s
30 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 14 pasm częstotliwości | 14 pasm – 0 pkt / powyżej 14 pasm – 10 pkt
31 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK
32 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s
33 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz
34 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
35 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK
36 | Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału | TAK
37 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK
38 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s
39 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min.0,05 do 38 kHz
40 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm
41 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni
42 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni
43 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni
44 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | TAK
45 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK
46 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 9
47 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK
48 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK
49 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK
50 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK
51 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK
52 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK
53 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK
54 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
55 | Automatyczny pomiar IMT | TAK
56 | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK
57 | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK
58 | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK
59 | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK
60 | Obrazowanie z użyciem środków kontrastowych o niskim, średnim i wysokim indeksie mechanicznym | TAK
ARCHIWIZACJA OBRAZU
61 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB | TAK
62 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK
63 | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem VUEPAX wraz z zakupieniem licencji na dodatkowe 10 000 badań/rok | TAK
64 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD | TAK
65 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK
66 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK
67 | Videoprinter czarno-biały | TAK
68 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK
69 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK
FUNKCJE UŻYTKOWE
70 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40
71 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20
72 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10
73 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK
74 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK
75 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
76 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK
77 | Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych | TAK
GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE
78 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 8,0 MHz.
b | Liczba elementów | Min. 900
c | Kąt skanowania | Min. 70 st.
d | Obrazowanie harmoniczne | min. 14 pasm częstotliwości
e | Wielorazowa przystawka biopsyjna dedykowana do głowicy typu convex | TAK
79 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz
b | Liczba elementów | Min. 900
c | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm
d | Obrazowanie harmoniczne | Min. 9 pasm częstotliwości
e | Obrazowanie trapezowe | TAK
80 | Głowica śródoperacyjna Convex paluszkowa typu T, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 9,0 MHz.
b | Liczba elementów | Min. 190
c | Kąt skanowania | Min. 65 st.
d | Obrazowanie harmoniczne | min. 5 pasm częstotliwości
e | Szerokość skanu | Max. 20 mm
81 | Głowica śródoperacyjna liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 2,0 – 12,0 MHz.
b | Liczba elementów | Min. 190
c | Obrazowanie harmoniczne | min. 5 pasm częstotliwości
d | Szerokość skanu | Max. 42 mm
82 | Głowica śródoperacyjna liniowa typu Hockey szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 15,0 MHz
b | Liczba elementów | Min. 190
c | Szerokość pola skanowania | Max. 25 mm
d | Obrazowanie harmoniczne | Min. 5 pasm częstotliwości
83 | Głowica śródoperacyjna liniowa laparoskopowa typu giętkiego szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 13,0 MHz
b | Liczba elementów | Min. 190
c | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm
d | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasm częstotliwości
e | Znacznik laserowy ułatwiający punkcję | TAK
f | Obrazowanie trapezowe | TAK
84 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
a | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100/120 stopni, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK
b | Możliwość rozbudowy o głowicę radialną 360 stopni tzw. Proktologiczną o częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów min. 256 i promieniu max 7 mm | TAK
c | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne | Min.190cm
B) Ultrasonograf Zakład Radiologii - 1 sztuka
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Punktacja | Parametr oferowany
85 | Nazwa | Podać
86 | Typ | Podać
87 | Producent | Podać
88 | Kraj pochodzenia | Podać
89 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Ultrasonograf Zakład Radiologii - 1 sztuka
KONSTRUKCJA
90 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK
91 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy
92 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK
93 | Ilość niezależnych, aktywnych cyfrowych kanałów przetwarzania | Min. 7 000 000
94 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4
95 | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2
96 | Dynamika systemu | Min. 340 dB
97 | Monitor OLED (Organic Light Emitting Diode) lub LCD, o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, na przegubowym ramieniu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach | Przekątna ekranu min. 22 cale | LCD - 0 pkt. / OLED - 10 pkt.
98 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK
99 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali
100 | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna spod pulpitu sterującego | TAK
101 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 22 MHz.
102 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 70 000 obrazów
103 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK
104 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK
105 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 800 s
106 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 3 kursorów | TAK
107 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm
108 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70
109 | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania | min. 30 cm
110 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK
OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
111 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. • B, B + B, 4 B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • 4 B (Color Doppler) • 4 B (Power Doppler) • B + Color + MKombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. | TAK
112 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3900 obrazów/s
113 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s
114 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s
115 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 14 pasm częstotliwości
116 | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości | TAK
117 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK
118 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s
119 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz
120 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
121 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK
122 | Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy w bardzo dużej liczbie klatek na sekundę, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału | TAK
123 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK
124 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) ( przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s
125 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min.0,05 do 38 kHz
126 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,3 mm do 20 mm
127 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni
128 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni
129 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni
130 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array | Min.: +/- 19 m/s(przy zerowym kącie bramki)
131 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej | TAK
132 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego | Min. 1,5 - 40 kHz
133 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | TAK
134 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK
135 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 9
136 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK
137 | Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach | TAK
138 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK
139 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK
140 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK
141 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK
142 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK
143 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK
144 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
145 | Automatyczny pomiar IMT | TAK
146 | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK
147 | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK
148 | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK
149 | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK
150 | Pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | TAK
151 | Elastografia Shear Wave oraz Elastografia Strain wykonywane jednocześnie w trybie Dual. Możliwość wykonania pomiarów SWM (min. prędkość, elastyczności i wartość tłumienia) jednocześnie z oceną elastyczności w trybie Elastografi Strain na głowicy Convex | TAK
152 | Oprogramowanie pozwalające na wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. | TAK
153 | Oprogramowanie umożliwiające porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia | TAK
ARCHIWIZACJA OBRAZU
154 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB | TAK
155 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK
156 | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem VUEPAX wraz z licencją na dodatkowe 10 000 badań/rok (po stronie oferenta) | TAK
157 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD | TAK
158 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK
159 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK
160 | Videoprinter czarno-biały | TAK
161 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK
162 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK
FUNKCJE UŻYTKOWE
163 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40
164 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20
165 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10
166 | Obrazowanie panoramiczne | TAK
167 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK
168 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK
169 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
170 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK
171 | Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych | TAK
GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE
172 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz.
b | Liczba elementów | Min. 190
c | Kąt skanowania | Min. 150 st.
d | Obrazowanie harmoniczne | min. 14 pasm częstotliwości
e | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK
f | Przystawka biopsyjna wielorazowego użytku nadająca się do sterylizacji | TAK
173 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz
b | Liczba elementów | Min. 600
c | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm
d | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości
e | Obrazowanie trapezowe | TAK
f | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK
g | Przystawka biopsyjna wielorazowego użytku nadająca się do sterylizacji | TAK
174 | Głowica śródoperacyjna liniowa typu Hockey szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 15,0 MHz
b | Liczba elementów | Min. 190
c | Szerokość pola skanowania | Max. 25 mm
d | Obrazowanie harmoniczne | Min. 5 pasm częstotliwości
175 | Głowica Liniowa, szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 13,0 MHz
b | Liczba elementów | Min. 190
c | Szerokość skanu | Min. 50 mm
d | Obrazowanie harmoniczne | 4 pasma częstotliwości
e | Obrazowanie trapezowe | TAK
f | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK
176 | Głowica Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | min. 3,0 – 9,0 MHz.
b | Liczba elementów | min. 600
c | Kąt skanowania | min. 190 st.
d | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości
e | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK
f | Przystawka biopsyjna wielorazowego użytku nadająca się do sterylizacji | TAK
177 | Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz.
b | Liczba elementów | Min. 120
c | Kąt skanowania | Min. 90 st.
d | Obrazowanie harmoniczne | min. 4 pasma częstotliwości
178 | Głowica proktologiczna 360 stopni, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 - 10,0 MHz
b | Liczba elementów | Min. 250
c | Kąt skanowania | 360 st.
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY - OPCJE (dostępne w dniu składania oferty)
179 | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK
C) Ultrasonograf Zakład Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych - 1 sztuka
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Punktacja | Parametr oferowany
180 | Nazwa | Podać
181 | Typ | Podać
182 | Producent | Podać
183 | Kraj pochodzenia | Podać
184 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Ultrasonograf Zakład Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych - 1 sztuka
KONSTRUKCJA
185 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK
186 | Przetwornik cyfrowy | Min. 14-bitowy
187 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK
188 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 4 000 000
189 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4
190 | Dynamika systemu | Min. 290 dB
191 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali
192 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach:góra-dół, lewo-prawo | TAK
193 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali
194 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 20 MHz.
195 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 70 000 obrazów
196 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK
197 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK
198 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 700 s
199 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm | Od 0,75 cm – 10 pkt
200 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 300
201 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK
202 | Wewnętrzny wbudowany akumulator umożliwiający na min. 60 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania | TAK
203 | Obsługa głowic endoskopowych EUS oraz EBUS | TAK
OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
204 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK
205 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3500 obrazów/s
206 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s
207 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s
208 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 14 pasm częstotliwości
209 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK
210 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s
211 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz
212 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
213 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK
214 | Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału | TAK
215 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK
216 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s
217 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min.0,05 do 38 kHz
218 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm
219 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni
220 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni
221 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni
222 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | TAK
223 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK
224 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | TAK
225 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK
226 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 8
227 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK
228 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD/CWD) | TAK
229 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK
230 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK
231 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK
232 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK
233 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze - min. 15 map | TAK
234 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
235 | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK
236 | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK
237 | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK
238 | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK
239 | Pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | TAK
240 | Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK
241 | Obrazowanie z użyciem środków kontrastowych o niskim, średnim i wysokim indeksie mechanicznym | TAK
ARCHIWIZACJA OBRAZÓW
242 | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych SSD o pojemności min. 128 GB | TAK
243 | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem VuePACS wraz z zakupieniem licencji na dodatkowe 10 000 badań/rok | TAK
244 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK
245 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK
246 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK
247 | Videoprinter czarno-biały | TAK
248 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK
249 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK
250 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) | TAK
FUNKCJE UŻYTKOWE
251 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40
252 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20
253 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10
254 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK
255 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK
256 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
257 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK
258 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Pediatrycznych | TAK
GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE
259 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz.
b | Liczba elementów | Min. 600
c | Kąt skanowania | Min. 70 st.
d | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości
260 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz
b | Liczba elementów | Min. 600
c | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm
d | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości
e | Obrazowanie trapezowe | TAK
261 | Głowica Microconvex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ | TAK
a | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 12,0 MHz.
b | Liczba elementów | Min. 190
c | Kąt skanowania | Min. 85 st.
d | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości
e | Szerokość skanu | Max. 22 mm
MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY - OPCJE (dostępne w dniu składania oferty)
262 | Wielorazowa przystawka biopsyjna dedykowana do głowicy typu convex | TAK
263 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową z centralnym kanałem biopsyjnym, w układzie Convex/Convex min. 3,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 190 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm | TAK
264 | Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni | TAK
265 | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczne pomiary biometryczne min.: BPD, HC, AC, FL oraz automatyczny pomiar NT | TAK

## Pakiet 4
Pozycja | Pakiet IV
Pozycja 1 | Stół zabiegowy chirurgiczny
Pozycja 2 | Kozetka lekarska mobilna
Pozycja 3 | Łóżko do intensywnej terapii
Pozycja 4 | Łóżko szpitalne z regulacją elektryczną
Pozycja 5 | Lampa zabiegowa
Pozycja 6 | Lampa zabiegowa
Pozycja 7 | Centrala monitorująca - komputer medyczny typu all-in-one
Pozycja 8 | Kardiomonitor
Pozycja 9 | Kozetka lekarska zabiegowa
Pozycja 10 | Parawan medyczny
Pozycja 11 | Stojaki do kroplówek
Pozycja 12 | Fotel do pobierania krwi
Pozycja 13 | Stolik pod aparaturę medyczną
Pozycja 14 | Stolik (wózek) zabiegowy do reanimacji
Pozycja 15 | Stolik na narzędzia
Pozycja 16 | Wózek reanimacyjny
Pozycja 17 | Centrala monitorująca kompatybilna z kardiomonitorami serii Vista 120
Pozycja 18 | Defibrylator
Pozycja 19 | Kosze na odpady
Pozycja 20 | Ssak elektryczny
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK | 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19) | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19) | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19) | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19) Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu dostarczenia do serwisu (dotyczy pozycji 13, 14, 15, 16) | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 19) | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19) | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19) | Tak
9 | Rabat na części zamienne (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK | 20%- 20 pkt, 15% -10 pkt, <15%-0 pkt
Inne
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych (nie dotyczy pozycji 19). Oferowane wyposażenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą i posiadac odpowiednie deklaracje (dotyczy pozycji 19) | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 19) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 19) | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta - dołączyć do oferty (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19) | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów (nie dotyczy pozycji 9, 10, 11, 12, 19) | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego (nie dotyczy pozycji 19) | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Pozycja 1 - Stół zabiegowy chirurgiczny
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Stół zabiegowy chirurgiczny
6 | Napęd stołu elektrohydrauliczny | Tak
7 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | Tak
8 | Długość stołu z blatem: 2050 mm ( ± 30 mm ) | Tak
9 | Całkowita szerokość blatu: 580 mm ( ± 30 mm ) | Tak
10 | Regulacja wysokości blatu: 720 do 1140 mm ( ± 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | Tak
11 | Regulacja oparcia pleców: - 40° do +85° ( ± 5° ) | Tak
12 | Regulacja podgłówka: - 55° do +55° ( ± 5° ) | Tak
13 | Przechyły boczne w obie strony: min. po 30° | Tak
14 | Przechył Trendelenburga: min. 40° | Tak
15 | Przechył anty –Trendelenburga: min. 40° | Tak
16 | Ręczny przesuw wzdłużny blatu : min. 330 mm. Przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający zablokowanie blatu w dowolnym położeniu (na całym zakresie przesuwu) | Tak
17 | Regulacja pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji blatu: - zmiana wysokości - przechyły wzdłużne - poziomowanie blatu jednym przyciskiem | Tak
18 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak
19 | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami | Tak
20 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad sprężyn gazowych, służących do regulacji oparcia pleców | Tak
21 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej AISI 304 . Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, dzięki zastosowaniu procesów elektropolerowania i pasywacji. Nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu itp. ) | Tak
22 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. | Tak
23 | Stół przejezdny z systemem blokowania. W pozycji zablokowanej stół opiera się na 4 stopkach. | Tak
24 | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | Tak
25 | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | Tak
26 | Dopuszczalne obciążenie robocze (dynamiczne): min. 200 kg | Tak
27 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | Tak
28 | Wyposażenie stołu : - wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl | Tak
29 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak
Pozycja 2 - Kozetka lekarska mobilna
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Kozetka lekarska mobilna przeznaczona do transportu wewnątrzszpitalnego - 8 sztuk
6 | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: max. 850 mm | Tak
7 | Szerokość materaca: min. 670 mm | Tak
8 | Długość całkowita: 2100 mm (± 30 mm) | Tak
9 | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 550 – 900 mm (± 30 mm) | Tak
10 | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodująca hamowanie namnażania bakterii i wirusów, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | Tak
11 | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, posiadająca miejsce na butlę z tlenem oraz pasy mocujące butlę | Tak
12 | Leże podparte na dwóch kolumnach z osłonami tworzywowymi | Tak
13 | Leże składające się z dwóch segmentów | Tak
14 | Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 0° – 80° (± 5°) | Tak
15 | Przechył Trendelenburga: 18° (± 3°) | Tak
16 | Przechył anty-Trendelenburga: 18° (± 3°) | Tak
17 | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | Tak
18 | Dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczone w podstawie wózka od strony nóg pacjenta w celu zapewnienia możliwości sterowania tymi ruchami w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem. Nie dopuszcza się sterowań tych ruchów dźwigniami umieszczonymi z boków podstawy wózka lub od strony głowy pacjenta, aby uniknąć utraty kontroli nad wózkiem w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem | Tak
19 | Leże wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | Tak
20 | Pod segmentem leża prowadnice na tacę na kasetę RTG umożliwiające przesuwanie tacy na całej długości | Tak
21 | Konstrukcja wózka umożliwiająca monitorowanie pacjenta ramieniem C | Tak
22 | Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 80 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta | Tak
23 | Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. min. 200 mm – możliwość obsługi centralnej blokady kół z czterech naroży wózka | Tak
24 | W narożach leża krążki odbojowe | Tak
25 | Maksymalne obciążenie wózka min. 250 kg | Tak
26 | Wózek wyposażony w metalowe poręcze boczne, zabezpieczające pacjenta na długości min. 1450mm. | Tak
27 | Wózek wyposażony w 4 ergonomiczne, składane uchwyty do przetaczania – 2 od strony nóg pacjenta oraz 2 od strony głowy | Tak
28 | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | Tak
29 | Wózek wyposażony w: - poręcze boczne - wieszak kroplówki - tunele na tacę RTG | Tak
30 | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak
Pozycja 3- Łóżko do intensywnej terapii
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Łóżko do intensywnej terapii
6 | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. | Tak
7 | Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | Tak
8 | Długość łóżka max. 2300 mm | Tak
9 | Leże z możliwością przedłużenia o min. 200 mm od długości bazowej | Tak
10 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | Tak
11 | Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej. | Tak
12 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak
13 | Elektryczna regulacja wysokości leża | Tak
14 | Minimalna wysokość leża od podłogi:490 mm (±20 mm) Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak
15 | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 850 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak
16 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do min. 70° | Tak
17 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15°(±5°)(regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | Tak
18 | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15°(±5°) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | Tak
19 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do min. 40º | Tak
20 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia plecóworaz segmentu uda | Tak
21 | Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego. Możliwość przechyłów leża po 25°(±3°)w lewo i prawo | Tak
22 | Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach). | Tak
23 | Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 0° w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego. | Tak
24 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | Tak
25 | Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm | Tak
26 | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. | Tak
27 | Centralny panel sterującywyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka. | Tak
28 | Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane. | Tak
29 | Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - pozycja „krzesła kardiologicznego” - pozycja CPR - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera | Tak
30 | Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | Tak
31 | Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | Tak
32 | Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | Tak
33 | Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół). | Tak
34 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). | Tak
35 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: pozycja CPR, pozycja antyszokowa | Tak
36 | Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. | Tak
37 | Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur | Tak
38 | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu:- regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, oraz tylko od strony personelu: - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji | Tak
39 | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego | Tak
40 | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą | Tak
41 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | Tak
42 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieruz nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | Tak
43 | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | Tak
44 | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg | Tak
45 | Układ jezdny z czterema kołami o średnicy min. 150 mm | Tak
46 | Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka | Tak
47 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | Tak
48 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów,z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | Tak
49 | Szczyty z możliwością blokady przed ich przypadkowym wyjęciem na czas przetaczania łóżka, blokady dostępne w każdym rogu. Szczyt od strony głowy posiadajacy duże wycięcie w centralnej części, które umożliwia obsługę pacjenta przy zajęciu pozycji za łóżkiem – np. do regulacji maski pacjenta, intubacji, poprawy umiejscowienia przewodów wokół twarzy pacjenta czy dla umożliwienia akcji resuscytacyjnej bez demontażu szczytu. | Tak
50 | Rama leża wyposażona w poziomicę | Tak
51 | Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe | Tak
52 | Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne | Tak
53 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | Tak
54 | Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów,dzielone. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | Tak
55 | Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców.Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia | Tak
56 | Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi. Po opuszczeniu poręczy bocznych, z boku leża znajduje się miejsce do umieszczenia w oparciu pleców (pod okolicą klatki piersiowej pacjenta) tacy RTG – czynność ta powinna być możliwa do wykonania bez podnoszenia oparcia pleców. | Tak
57 | Poręcze zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | Tak
58 | Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: - DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, - zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. | Tak
59 | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. | Tak
60 | Dane techniczne systemu ważącego: • działka odczytowa: 0,1 kg, • dokładność pomiaru: 0,1 kg, • maksymalne obciążenie: 250,0 kg, • Klasa dokładności: III | Tak
61 | Funkcje sytemu ważącego: • tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, • wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, • przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, • funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, • wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, • wskaźnik stabilności pomiaru masy, • wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, • wskazanie przeciążenia wagi, • zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia | Tak
62 | Udźwig łóżka min. 250 kg | Tak
63 | Elementy wyposażenia łóżka: - wieszak kroplówki, chromowany, wyposażony w cztery haczyki - uchwyt ręki - uchwyt na kaczkę - uchwyt na basen - tunel na kasetę RTG pod segmentem oparcia pleców - sterownik nożny do regulowania przechyłów bocznych, umieszczony z dwóch stron łóżka - materac przeciwodleżynowy opisany poniżej | Tak
64 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak
Materac przeciwodleżynowy
65 | Materac bezpośrednio na leże łóżka, składający się minimum 20 komór powietrznych o wysokości 10 cm wykonanych z poliuretanu z podkładem piankowym o grubości 6 cm | Tak
66 | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg | Tak
67 | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka | Tak
68 | Rozmiar materaca 85x200 cm | Tak
69 | Wysokość 16 cm | Tak
70 | Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego | Tak
71 | Wskaźnik odłączenia zaworu CPR na panelu pompy | Tak
72 | Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze | Tak
73 | Możliwość wymiany pojedynczych komór | Tak
74 | Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania | Tak
75 | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej | Tak
76 | Pompa wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn. | Tak
77 | Minimum 4 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny – komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali – tryb specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problem bólu - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. | Tak
78 | Komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia (cykl 1:3) | Tak
79 | Tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy | Tak
80 | Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji o maksymalnych wymiarach 120x300x200 mm | Tak
81 | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 20 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201:2010) | Tak
82 | Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu deflacji – po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie materaca do dezynfekcji, przechowywania lub przemieszczenia | Tak
83 | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 | Tak
84 | Maksymalna waga pompy 3 kg | Tak
85 | Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 230V-240V 50Hz | Tak
86 | Wbudowany filtr powietrza | Tak
87 | Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu, oraz minimum 4 elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji | Tak
88 | Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne . Nie dopuszcza się wmontowanych wyświetlaczy LCD narażonych na uszkodzenia i zarysowania | Tak
89 | Przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczającym urządzenie w przypadku zalania | Tak
90 | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji | Tak
91 | Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem | Tak
92 | Funkcja blokady panelu sterowania pompy zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień | Tak
93 | System recyrkulacji - przepompowania powietrza miedzy komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcje redukujący zużycie energii. | Tak
94 | W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza | Tak
95 | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. | Tak
96 | Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | Tak
97 | Możliwość opcjonalnego stosowania z pompą materaca w formie nakładki o wysokości komór 10 cm, w której komory opróżniają się na przemian co trzecia, przeznaczonej do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg - pompa automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączanego materaca i automatycznie dobiera parametry pracy | Tak
98 | Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio na leże łóżka, min.: - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 250 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 1:2) - materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 200 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia (cykl 1:3) - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 220 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian druga (cykl 1:2) - materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 160 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian trzecia (cykl 1:3) | Tak
Pozycja 4 - Łóżko szpitalne z regulacją elektryczną
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Łóżko szpitalne z regulacją elektryczną - 15 sztuk
6 | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) Zasilanie 230V~ 50/60Hz Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 | Tak
7 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm | Tak
8 | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind. | Tak
9 | Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm | Tak
10 | Wydłużenie leża min. 320 mm | Tak
11 | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur | Tak
12 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | Tak
13 | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej | Tak
14 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak
15 | Elektryczna regulacja wysokości leża | Tak
16 | Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak
17 | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | Tak
18 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 70° ± 3° | Tak
19 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16° ± 3°. | Tak
20 | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17° ± 3°. | Tak
21 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70° ± 3° oraz segmentu uda do 40° ± 3° | Tak
22 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0°do 40° ± 3° | Tak
23 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | Tak
24 | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. | Tak
25 | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej. | Tak
26 | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego) - pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże) - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) | Tak
27 | Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: - ruch oparcia pleców do 30° oraz maksymalne podniesienie leża - podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg Każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku. | Tak
28 | Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak
29 | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. | Tak
30 | Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). | Tak
31 | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego | Tak
32 | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | Tak
33 | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | Tak
34 | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką. | Tak
35 | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | Tak
36 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | Tak
37 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | Tak
38 | Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG | Tak
39 | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. | Tak
40 | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | Tak
41 | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | Tak
42 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | Tak
43 | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | Tak
44 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | Tak
45 | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | Tak
46 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | Tak
47 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg | Tak
48 | Elementy wyposażenia łóżka : - materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - uchwyt rąk - 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. | Tak
49 | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | Tak
50 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak
Pozycja 5 - Lampa zabiegowa
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – statyw z 5 kołami (koła z blokadą) - 3 sztuki
6 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytom, które są integralną częścią kopuły zapewniającym dokładne pozycjonowanie lampy | Tak
7 | Kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | Tak
8 | Ramię z długim zasięgiem wynoszącym min 120cm | Tak
9 | Możliwość obrotu kopuły 360° | Tak
10 | Ilość źródeł światła - 16 | Tak
11 | Natężenie oświetlenia w odległości 0.5 m: 60.000 lux | Tak
12 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana w min. w czterech krokach | Tak
13 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 95 | Tak
14 | Średnica pola roboczego d10: 21cm | Tak
15 | Średnica pola roboczego d50: 12 cm | Tak
16 | Dwustopniowa regulacja temperatury barwowej w zakresie: 3.500 i 4.500 K | Tak
17 | Pobór mocy – max. 21 W | Tak
18 | Waga do 10 kg | Tak
19 | Żywotność źródła światła min 30.000 godz.
20 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: II | Tak
Pozycja 6 - Lampa zabiegowa
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową mocowana na niezależnym ramieniu na podstawie mobilnej 1 sztuka
6 | Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED. | Tak
7 | Sterowanie funkcjami lampy przy pomocy panelu umieszczonego na przegubie głowicy. | Tak
8 | Funkcje sterowane z panelu: ON/OFF, regulacja natężenia, regulacja średnicy pola świetlnego, regulacja temperatury barwowej. | Tak
9 | Głowica wyposażona w odłączany uchwyt sterylny, który umożliwia sterowanie średnicą pola operacyjnego | Tak
10 | Matryca diodowa złożona z co najmniej 39 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec = 150kLux/1m. | Tak
11 | Średnica pola d10 regulowana w zakresie: min. 150-320 mm. | Tak
12 | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min. 95. | Tak
13 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. 3100-5000K. | Tak
14 | Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1℃ | Tak
15 | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 5-100%. | Tak
16 | Współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min. 95. | Tak
17 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 (60%) min. 860 mm. | Tak
18 | Funkcja Endo dla zabiegów endoskopowych. | Tak
19 | Żywotność układu świetlnego min. 60 000 h. | Tak
20 | Lampa posiadająca zasilanie awaryjne z czasem pracy baterii do min. 3 godzin | Tak
21 | Średnica czaszy lampy max. 480 mm. | Tak
22 | Regulacja ustawienia czaszy za pomocą uchwytu sterylnego. | Tak
23 | Regulacja ramienia sprężynującego min. 35° w górę i 48° w dół. | Tak
24 | Możliwość obrotu głowicy o 360° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym. | Tak
25 | Promień ramienia na którym mocowana jest głowica min. 55cm. | Tak
26 | Wysokość sztycy na której mocowane jest ramię z głowicą min. 160 cm. | Tak
27 | Podstawa mobilna wyposażona w 4 koła z blokadą o maksymalnych wymiarach: 57x63 cm. W tylnej części podstawy zamocowane zasilanie awaryjne. | Tak
28 | Waga do 32 kg | Tak
29 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | Tak
Pozycja 7 - Centrala monitorująca - komputer medyczny typu all-in-one
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Komputer medyczny typu all-in-one do obsługi min. 8 stanowisk kompatybilny z opisanymi kardiomonitorami modułowymi oraz kardiomonitorami posiadanymi przez Zamawiającego FX 3000MD
6 | Kolorowy monitor min. 24 cale (min. 1920x1080 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie | Tak
7 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. | Tak
8 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 8 (nie tyko ekg) | Tak
9 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową | Tak
10 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | Tak
11 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 4 s w całym okresie min. 96 godz. | Tak
12 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | Tak
13 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | Tak
14 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | Tak
15 | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 lub wifi | Tak
16 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie i archiwizację ekg z nadajników telemetrycznych | Tak
17 | Mocowanie centrali do ściany | Tak
18 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów. Drukowanie raportów ostatnich ciśnień. | Tak
Pozycja 8 - Kardiomonitor
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Kardiomonitor modułowy - 4 sztuki
6 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli) oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej i prawej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | Tak
7 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | Tak
8 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, b) gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania | Tak
9 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta min: imię, nazwisko, choroba, nr ID, płeć, waga oraz data urodzenia ze zwrotną informacją o wieku pacjenta z możliwością ukrycia danych na czas wizyty | Tak
10 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | Tak
11 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | Tak
12 | Trendy z min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | Tak
13 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak
14 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak
15 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | Tak
16 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną ) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | Tak
17 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr). Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | Tak
18 | Wbudowane złącze RJ-45 | Tak
19 | Moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową -filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny - analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego -pomiar odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc - analiza HRV - analiza co najmniej 20 arytmii - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie: kabel ekg 3- żyłowy | Tak
20 | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze - prezentacja krzywej pletyzmograficznej, - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | Tak
21 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze - zakres min. 15-255 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | Tak
22 | Moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale . Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. - zakres min. 20°C – 42°C, - wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa. | Tak
23 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu | Tak
24 | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 8,5kg | Tak
25 | Funkcja trybu nocnego z możliwością ustawienia min: - okresu aktywności z podaniem godziny początkowej i końcowej - jasności ekranu - głośności alarmów (medycznych i technicznych) - głośności sygnalizacji QRS | Tak
26 | KARDIOMONITORY KOMPATYBILNE Z CENTRALĄ MONITORUJĄCĄ FX 3000 C POSIADANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Tak
27 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | Tak
28 | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria na podstawie 6 kołowej - 4 sztuki | Tak
Pozycja 9 - Kozetka lekarska zabiegowa
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Kozetka lekarska, zabiegowa - 2 sztuki
6 | Stelaż kozetki ze stali, pokrytej farbą proszkową na kolor biały | Tak
7 | Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i tapicerowane bezszwowo materiałem skóropodobnym zmywalnym | Tak
8 | Pod zagłówkiem uchwyt na rolkę podkładu papierowego | Tak
9 | Stopka umożliwiająca poziomowanie leżanki na nierównym podłożu | Tak
10 | Całkowita szerokość: 560mm ( +- 5 % ) | Tak
11 | Całkowita długość: 1880mm ( +- 5 % ) | Tak
12 | Całkowita wysokość: 520mm ( +- 5 % ) | Tak
13 | Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40stopni ( +- 5 % ) | Tak
14 | Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg | Tak
15 | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy | Tak
Pozycja 10 - Parawan medyczny
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Podać
Parawan medyczny, dwuczęściowy - 30 sztuk
6 | Metalowa konstrukcja ze stali nierdzewnej typ 304. | Tak
7 | Składany, dwuczęściowy | Tak
8 | Panele parawanów łączone za pomocą zatrzasków | Tak
9 | Wyposażony w kółka | Tak
10 | Materiał zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne | Tak
11 | Wysokość min. 1600 mm max 1800 mm | Tak
12 | Szerokość min. 1700 mm max 2000 mm | Tak
Pozycja 11 - Stojaki do kroplówek
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Podać
Stojak na kroplówki - 30 sztuk
6 | Stojak wykonany jest ze stali nierdzewnej | Tak
7 | Podstawa stojaka chromowana | Tak
8 | Wyposażony w 5 kółek, z blokadą na 2 kółka | Tak
9 | 4 wieszaki | Tak
10 | Regulacja wysokości teleskopowa za pomocą pokrętła | Tak
11 | Zakres regulacji wysokości od 128 cm do 223 cm | Tak
Pozycja 12 - Fotel do pobierania krwi
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Fotel do pobierania krwi - 1 sztuka
6 | Stelaż wykonany ze stali, pokrytej farbą proszkową na kolor biały | Tak
7 | Siedzisko, oparcie oraz zagłówek tapicerowane bezszwowo materiałem skóropodobnym zmywalnym | Tak
8 | Wyposażony w dwa podłokietniki, z mozliwością zmiany położenia o kąt 180° | Tak
9 | Płynna zmiana położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90° | Tak
10 | Całkowita szerokość, 800 mm ( +- 5 %) | 800
11 | Całkowita długość, 800 mm ( +-5%) | 805
12 | Szerokość podstawy, 680 mm ( +-5%) | 700
13 | Długość podstawy, 670 mm (+-5%) | 705
14 | Całkowita wysokość, 1100 ( +- 10%) mm | 825
15 | Dopuszczalne obciążenia, min. 120 kg | 120
16 | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy | Tak
Pozycja 13 - Stolik pod aparaturę medyczną
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Podać
Stolik pod aparaturę medyczną - 20 sztuk
6 | Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo | Tak
7 | 2 metalowe półki z ogranicznikami (krawędzie zagięte w górę) | Tak
8 | Półki na wysokości 465 mm i 840 mm | Tak
9 | Wymiary dolnej półki 295 mm x 475 mmm | Tak
10 | Wymiar górnej półki 405 mm x 475 mm | Tak
11 | Wymiar podstawy 410 mm x 480 mm, | Tak
12 | 4 kółka jezdne wykonane z gumy w tym 2 z hamulcem | Tak
13 | Uchwyt od frontu na górnej półce | Tak
Pozycja 14 - Stolik (wózek) zabiegowy do reanimacji
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Podać
Stolik zabiegowy do reanimacji - 14 sztuk
6 | Konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych z kanałami montażowymi na całej długości, umożliwiającymi doposażenia wózka w dodatkowe szyny boczne, ułatwiające rozbudowę wózka o dodatkowy osprzęt bez udziału serwisu | Tak
7 | Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone wokół blatu górnego po bokach i z tyłu wózka – w formie chromowanych relingów. Uchwyt stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego podczas przetaczania wózka | Tak
8 | Wymiary: - Szerokość: 650mm ( +/ - 10% ) - Głębokość 475mm ( +/ - 10% ) - Wysokość: 970mm ( +/ - 10% ) | Tak
9 | Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej | Tak
10 | Uchwyty szuflad wykonane z ABS – bez ostrych krawędzi | Tak
11 | Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków | Tak
12 | Nośność szuflady: min. 20kg ; całkowita ładowność wózka: min. 80kg, ; nośność blatu bocznego: min. 10kg | Tak
13 | Wysokość szuflad (od dołu): 23cm, 11cm, 11cm, 11cm, 11cm ( +/ - 10% ) | Tak
14 | Ściany tylnia i boczne wózka wykonane z lekkiego, nierdzewnego kompozytu aluminium | Tak
15 | Wysoka odporność na korozję i łatwe czyszczenie | Tak
16 | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego - lakierowane proszkowo | Tak
17 | Szuflady osadzone na solidnych prowadnicach kulkowych z funkcją cichego samo-domykania się | Tak
18 | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka) | Tak
19 | Wózek wyposażony w 4 cichobieżne kółka (o średnicy min. Φ100mm) 2 kółka z blokadą jazdy | Tak
Dodatkowe wyposażenie
20 | Dodatkowy roboczy wysuwany blat boczny z tworzywa ABS | Tak
21 | Dwa plastikowe kosze na odpady – mocowane do szyny z boku wózka, | Tak
22 | Kosz chromowany na akcesoria – mocowany do szyny z boku wózka, o wymiarach: - szerokość: 23cm, głębokość: 11cm, wysokość: 11cm, | Tak
Pozycja 15 - Stolik na narzędzia
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Podać
Stolik na narzędzia, zabiegowy - 6 sztuk
6 | Stolik ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 | Tak
7 | Nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu itp. ). | Tak
8 | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. | Tak
9 | Uchwyt stolika się przy krótszym boku | Tak
10 | Kółka min. 100 mm , w tym 2 z blokadą | Tak
11 | Wymiary blatu: 1000x650 mm ( +- 5% ) | Tak
12 | Wymiary całkowite: 1115x720x880mm ( +- 5% ) | Tak
Stolik na narzędzia, zabiegowy z szufladą - 5 sztuk
13 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak
14 | Stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak
15 | Uchwyt stolika z pręta o średnicy min. 8 mm, stanowiący zintegrowany element konstrukcj | Tak
16 | Blat oraz półka z podniesionym rantem, montowany na stałe do stelaża | Tak
17 | Wymiary blatu : 705x415x20mm ( +- 5 % ) | Tak
18 | Wymiary szuflady : 655x385x155mm ( +- 5% ) | Tak
19 | Wymiary całkowite wózka: 770x480x880 mm ( +- 5 % ) | Tak
Pozycja 16 - Wózek reanimacyjny
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Podać
Wózek reanimacyjny - 10 sztuk
6 | Konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych z kanałami montażowymi na całej długości, umożliwiającymi doposażenia wózka w dodatkowe szyny boczne, ułatwiające rozbudowę wózka o dodatkowy osprzęt bez udziału serwisu | Tak
7 | Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone wokół blatu górnego po bokach i z tyłu wózka – w formie chromowanych relingów. Uchwyt stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego podczas przetaczania wózka | Tak
8 | Wymiary: - Szerokość: 650mm ( +/ - 10% ) - Głębokość 475mm ( +/ - 10% ) - Wysokość: 970mm ( +/ - 10% ) | Tak
9 | Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, | Tak
10 | Uchwyty szuflad wykonane z ABS – bez ostrych krawędzi, | Tak
11 | Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków, | Tak
12 | Nośność szuflady: min. 20kg ; całkowita ładowność wózka: min. 80kg, ; nośność blatu bocznego: min. 10kg | Tak
13 | Wysokość szuflad (od dołu): 23cm, 11cm, 11cm, 11cm, 11cm ( +/ - 10% ) | Tak
14 | Ściany tylnia i boczne wózka wykonane z lekkiego, nierdzewnego kompozytu aluminium | Tak
15 | Wysoka odporność na korozję i łatwe czyszczenie | Tak
16 | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego - lakierowane proszkowo | Tak
17 | Szuflady osadzone na solidnych prowadnicach kulkowych z funkcją cichego samo-domykania się | Tak
18 | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka) | Tak
19 | Wózek wyposażony w 4 cichobieżne kółka (o średnicy min. Φ100mm) 2 kółka z blokadą jazdy | Tak
Dodatkowe wyposażenie
20 | Obrotowa półka nadblatowa na defibrylator | Tak
21 | Wieszak kroplówki z 4 zaczepami | Tak
22 | Deska reanimacyjna zawieszana na tylniej ścianie wózka | Tak
23 | Uchwyt na butlę z tlenem mocowany do szyny z boku wózka | Tak
24 | Listwa zasilająca z 4 gniazdami mocowana do szyny z boku wózka | Tak
25 | Dodatkowy roboczy wysuwany blat boczny z tworzywa ABS, | Tak
26 | Dwa plastikowe kosze na odpady – mocowane do szyny z boku wózka | Tak
27 | Szuflady zamykane na centralny zamek | Tak
28 | Kosz chromowany na akcesoria – mocowany do szyny z boku wózka, o wymiarach: - szerokość: 23cm, głębokość: 11cm, wysokość: 11cm | Tak
Pozycja 17 - Centrala monitorująca kompatybilna z kardiomonitorami serii Vista 120
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Stanowisko centralnego monitorowania kompatybilne z kardiomonitorami serii Vista 120 posiadanymi przez Zamawiającego
6 | Obsługa za pomocą klawiatury i myszy komputerowej | Tak
7 | W jednej sieci można podłączyć do min. 8 dodatkowych centrali | Tak
8 | Centrala umożliwia jednoczesne wyświetlanie danych przynajmniej z 6 monitorów pacjenta. | Tak
9 | Możliwość rozbudowy do wyświetlania danych min. 128 pacjentów | Tak
10 | Możliwość zainstalowania na innym niż centrala PC dodatkowej opcjonalnej stacji podglądu, z funkcją podglądu parametrów bez możliwości edycji. Stacja podglądu pełni funkcję wyłącznie podglądu z możliwością oglądania wszystkich parametrów i nie jest kopią ekranu centrali monitorującej | Tak
11 | Możliwość wyboru wyświetlania wartości liczbowych dużą czcionką | Tak
12 | Szczegółowy podgląd parametrów i przebiegów dynamicznych z wybranego monitora | Tak
13 | Możliwość podglądu parametrów z opcjonalnie podłączonego respiratora czy aparatu do znieczulania | Tak
14 | Centrala wyposażona w ekran LCD o przekątnej przynajmniej 23” | Tak, podać
15 | Centrala wyposażona w pamięć trendów z przynajmniej 720 godzin | Tak, podać
16 | Centrala wyposażona w pamięć zdarzeń z przynajmniej 720 godzin, w tym alarmy fizjologiczne i przywołania personelu pielęgniarskiego | Tak, podać
17 | Centrala wyposażona w pamięć krzywych dynamicznych z przynajmniej 720 godzin | Tak, podać
Pozycja 18 - Defibrylator
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Defibrylator
6 | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań | Tak
7 | Zasilanie akumulatorowe, min.2 akumulatory/defibrylator | Tak
8 | Średni czas pracy z akumulatorów (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | Tak
9 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V | Tak
10 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min.180 minut monitorowania lub min.200 defibrylacji x 300J | Tak
11 | Ilość defibrylacji z energią min.300 J przy pracy z akumulatorów min.400 | Tak
12 | Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań EKG będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną (np.modem do transmisji badań EKG) | Tak
13 | Możliwość transmisji danych przez modem min.4G do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej w Gdańsku, Gdyni. | Tak
14 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku | Tak
15 | Norma IP min.44 | Tak
16 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak
17 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak
18 | Tryb AED: poziomy wyładowań z zakresu min.150–360 J | Tak
19 | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min.2 kpl./defibrylator | Tak
20 | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem) | Tak
21 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J | Tak
22 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy. | Tak
23 | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: a) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG, b) elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG, c) elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG, d) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym | Tak
24 | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: a) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG, b) elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG, c) elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG, d) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym | Tak
25 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. | Tak
26 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak
27 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak
28 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak
29 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | Tak
30 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak
31 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak
32 | Alarmy częstości akcji serca | Tak
33 | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | Tak
34 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. | Tak
35 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak
36 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”., zabezpieczony podwójną warstwą ochronną. | Tak
37 | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | Tak
38 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.90mm. | Tak
39 | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | Tak
40 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | Tak
41 | Wielorazowy czujnik w technologii Masimo lub Nellcor dla dorosłych 1szt/defibrylator | Tak
42 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP | Tak
43 | Zakres pomiaru tętna: min.30 do 230 uderzeń na minutę | Tak
44 | Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych do wyboru przez użytkownika w zakresie min. od 2 min do 45 min | Tak
45 | Mankiet dla dorosłych wielorazowego użytku min.1szt/defibrylator | Tak
46 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika | Tak
47 | Zestaw kaniul dla pacjenta zaintubowanego ,min.25szt (kaniul) | Tak
48 | Zestaw kaniul dla pacjenta nie zaintubowanego ,min.25szt (kaniul) | Tak
49 | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak
50 | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne (1szt/defibrylator) | Tak
51 | Zasilacz AC lub ładowarka zewnętrzna, kabel zasilający, ramka/element mocujący do zasilacza | Tak
Pozycja 19 - Kosze na odpady
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowe | Podać
Kosze na odpady z mechanizmem pedałowym - 50 sztuk
6 | Pojemność od 90- 100 litrów | Tak
7 | Maksymalna wysokość 80- 85 cm | Tak
8 | Pojemnik wewnętrzny do jednorazowych worków | Tak
9 | Pokrywa kosza otwierana za pomocą mechanizmu pedałowego | Tak
10 | Z materiału łatwozmywalnego, | Tak
11 | Materiał: polipropylen | Tak
Kosze na odpady z mechanizmem pedałowym - 100 sztuk
12 | Pojemność od 40-50 litrów | Tak
13 | Maksymalna wysokość do 70 cm | Tak
14 | Pojemnik wewnętrzny do jednorazowych worków | Tak
15 | Pokrywa kosza otwierana za pomocą mechanizmu pedałowego | Tak
16 | Z materiału łatwozmywalnego, | Tak
17 | Materiał: polipropylen | Tak
Pozycja 20 - Ssak elektryczny
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Ssaki elektryczne - 4 sztuki
1 | Ssak operacyjny jezdny | Tak
2 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min. Podać maksymalną wydajność dla każdego trybu. | Tak
3 | Maksymalne podciśnienie: minimum -90 kPa / 675mmHg | Tak /podać
4 | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 50 obrotów / minutę przy maksymalnej wydajności). Podać maksymalną liczbę obrotów /min przy maksymalnej wydajności | Tak
5 | Gładka, jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne. | Tak
6 | Ssak na kolumnowym wózku jezdnym, wykonanym ze stopów niekorodujących. Cztery kółka jezdne , wszystkie z blokadą. Szyna na akcesoria, zainstalowana na kolumnie. | Tak
7 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. | Tak
8 | Włącznik / wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek. Opisać. | TAK
9 | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | Tak
10 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy. Zbiornik zabezpieczający o poj. 0,25l z mechanicznym zaworem odcinającym | Tak
11 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania | Tak
12 | Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 37dB. Podać. | TAK
13 | Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 2,5 l (każdy), wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku. | Tak
14 | Zbiorniki wyposażone w uchwyty do zamocowania na szynie, zainstalowanej na kolumnie ssaka. | Tak
15 | Zbiorniki wyposażone w blokady zabezpieczające przed wysuwaniem się z uchwytu. | Tak
16 | Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach. Podać dostępne pojemności. | Tak
17 | Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów. | Tak
18 | Ssak wyposażony: - w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 m - metalowy uchwyt drenu, 1 szt. - wkłady jednorazowe do pojemników 2,5L, 40 szt. - filtry jednorazowe do ssaka, 5 szt. | Tak
19 | Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | Tak
20 | Pobór mocy max.: 50W | Tak
21 | Przewód zasilający min. 5m | Tak
22 | Masa ssaka z wózkiem: nie większa niż 16 kg. | Tak
23 | Wysokość ssaka z wózkiem max. 1 m | Tak

## Pakiet 5
Pozycja | Pakiet V
Pozycja 1 | Barwiarka automatyczna
Pozycja 2 | Nakrywarka do preparatów patomorfologiocznych
Pozycja 3 | Oprogramowanie do cyfrowej patomorfologii
Pozycja 4 | Chłodziarki na leki
Pozycja 5 | Drukarka termiczna do kodów kreskowych
Pozycja 6 | Myjnia do narzędzi chirurgicznych
Pozycja 7 | Tace i kosze sterylizacyjne
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK | 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty. Dołączyć do oferty (nie dotyczy poz. 4, 5, 7). Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. (dot. poz 4, 5) | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu bądźzdalna diagnostylka ) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h (nie dot. pozycji 7) | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. (nie dot. pozycji 7) | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (nie dot. pozycji 7) | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat (nie dot. pozycji 7) | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji (nie dot. pozycji 7) | Tak
9 | Rabat na części zamienne (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK | 20%- 20 pkt, 15% -10 pkt, <15%-0 pkt
Inne
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) (nie dot. pozycji 7) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności i Normy | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa (nie dot. pozycji 7) | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta. Dołączyć do oferty (nie dot. pozycji 4, 5, 7) | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów (nie dot. pozycji 7) | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego (nie dot. pozycji 7). Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie (dot. Pozycji 7) | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Pozycja 1 - Barwiarka automatyczna
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Liniowa barwiarka automatyczna do przeprowadzania barwień histologicznych oraz cytologicznych
6 | Możliwość połączenia barwiarki automatycznej z nakrywarką preparatów mikroskopowych z pełną integracją mechaniczną oraz elektroniczną – połączenie powinno zapewniać automatyczne przekazywanie koszyków z wybarwionymi preparatami z modułu barwiącego do modułu nakrywającego bez ingerencji użytkownika | Tak
7 | Koszyczek o pojemności 30 preparatów – 10 sztuk | Tak
8 | Jednoczesne przeprowadzanie do 10 barwień | Tak
9 | Urządzenie wyposażone w 40 stacji roboczych | Tak
10 | Urządzenie wyposażone w 28 stacji odczynnikowych o pojemności 485 ml każda, zebrane w cztery niezależnie wyciągane grupy – po 7 stacji w grupie | TAK
11 | Urządzenie wyposażone w 5 stacji wodnych z regulacją ciśnienia | Tak
12 | Urządzenie wyposażone w 2 stacje grzewcze | Tak
13 | Urządzenie wyposażone w 2 stacje załadowcze i 3 stacje rozładowcze | Tak
14 | Wewnętrzny UPS zabezpieczający pamięć urządzenia na minimum 30 minut | Tak
15 | Możliwość utworzenia do 18 programów barwiących każdy do 100 kroków | Tak
16 | Pełna regulacja czasów barwienia dla poszczególnych kroków w zakresie od 1” do 99’59” – skok co 1” | Tak
17 | Zabezpieczenie dostępu hasłem | Tak
18 | System zarządzania odczynnikami (Quality Management System) kontrolujący zużycie poszczególnych odczynników | Tak
19 | Urządzenie wyposażone w złącze USB | Tak
20 | System wentylacji oparów z wymiennym filtrem węglowym | Tak
21 | Wymiary zewnętrzne: szerokość 1220 mm (+ monitor 400 mm) x głębokość 770 mm x wysokość 780 mm | Tak
22 | Waga: 155 kg | Tak
23 | Przyłącza wodne: woda zimna ½’’ , odpływ ¾’’ | Tak
24 | Możliwość barwienia szkiełek Macro | Tak
25 | Możliwość ustawienia puszczania protokołu priorytetowego | Tak
26 | System agitacji stacji odczynnikowych | Tak
27 | Monitor | TAK
28 | Możliwość podłączenia urządzenia do wentylacji szpitalnej | Tak
Pozycja 2 - Nakrywarka do preparatów patomorfologiocznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Automatyczna nakrywarka preparatów po barwieniach histologicznych oraz cytologicznych
6 | Możliwość połączenia nakrywarki preparatów mikroskopowych z liniową barwiarką automatyczną z pełną integracją mechaniczną oraz elektroniczną – połączenie powinno zapewniać automatyczne przekazywanie koszyków z wybarwionymi preparatami z modułu barwiącego do modułu nakrywającego bez ingerencji użytkownika | Tak
7 | Koszyczek o pojemności 30 preparatów | Tak
8 | Dwa zasobniki na szkiełka nakrywkowe, każdy o pojemności 100 szt. | Tak
9 | Możliwość używania szkiełek nakrywkowych w 3 rożnych rozmiarach: 24x60, 24x50, 24x40 [mm] | Tak
10 | Odbieranie preparatów po nakryciu szkiełkiem nakrywkowym do dedykowanych tac | Tak
11 | 9 tac do odbioru szkiełek każda o pojemności 10 preparatów | Tak
12 | Ekstrakcja oparów z filtrem węglowym | Tak
13 | Dotykowy ekran wbudowany w urządzenie | Tak
14 | Możliwość zdefiniowania hasła dostępowego do urządzenia | Tak
15 | Przepustowość urządzenia na poziomie 180 nakrywanych preparatów w ciągu godziny | Tak
16 | Możliwość zamontowania butli z medium do nakrywania szkiełek o pojemności 500ml | Tak
17 | Wymiary zewnętrzne: szerokość 860 mm x głębokość 770 mm x wysokość 780 mm | Tak
18 | Waga urządzenia: 80kg | Tak
19 | Wyposażenie urządzenia w skaner preparatów | Tak
20 | Możliwość integracji urządzenia z system LIS | Tak
Pozycja 3 - Oprogramowanie do cyfrowej patomorfologii
Lp. | Sprzęt oraz jego parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany
1 | Komputer all-in-one – 8 szt. | Tak – podać model, producenta i parametry
· Przekątna ekranu: 21-24”.
· Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD).
· Procesor typu x86 64 bit, który umożliwia komputerowi wyposażonemu w ten procesor osiągnięcie wyniku 12000 pkt. w teście Passmark CPU Mark.
· Pamięć operacyjna RAM min. 16GB.
· Dysk twardy typu SSD o pojemności min. 256GB.
· Minimum 6 portów USB 2.0/3.x/USB-C wbudowanych (niedopuszczalne jest użycie zewnętrznego replikatora portów lub huba USB).
· Min. 1 Port Ethernet 1Gbs.
· Wyjście HDMI lub Display Port do podłączenia zewnętrznego monitora.
· Wbudowane głośniki.
· Otwory montażowe w układzie standardowym VESA
· System operacyjny Windows 11 Pro dla procesorów 64-bitowych w polskiej wersji językowej (lub równoważny, tj. w pełni zgodny z technologiami Active Directory oraz protokołem Kerberos, umożliwiający uruchomienie oprogramowania przeznaczonego na systemy Microsoft Windows bez wykorzystywania emulacji, wraz z najnowszą wersją Service Pack, o ile jest dostępna)
· Komputer powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera.
· Gwarancja z naprawą w miejscu instalacji. Uszkodzone nośniki danych w trakcie gwarancji pozostają u Zamawiającego. GWARANCJA MIN 36 M-CE.
Wymagania dodatkowe:
· Konieczna jest dostawa uchwytów biurkowych ze sprężyną gazową oraz ściennych (w celu zapewnienia ergonomicznego montażu zgodnie ze wskazanym miejscem instalacji przez Zamawiającego.
· Wraz z komputerami, o ile jest niezbędna na danym stanowisku, jest dostawa klawiatury bezprzewodowej z touchpadem lub klawiatury odpornej na zalanie wraz z myszką bezprzewodową.
2 | Monitor – 1 szt.: | Tak – podać model, producenta i parametry
· Przekątna ekranu: 21-24”.
· Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD).
· Otwory montażowe w układzie standardowym VESA wraz z uchwytem do podwieszenia w dygestorium
· Kompatybilny z dostarczonymi komputerami all-in-one z pkt. 1
3 | Czytnik kodów kreskowych 2D – 9 szt.: | tak – oraz podać model i producenta
· Podłączany do komputerów interfejsem USB.
· Zaprogramowane do pracy z oferowanym systemem.
· Z podstawką na biurko.
· Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez oferowany system.
· Bezproblemowy odczyt niewielkich kodów kreskowych 2D z obiektów w laboratorium patomorfologicznym (bloczki, preparaty) z małym marginesem (tzw. quiet zone).
· Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) w postaci „kropki” lub „krzyżyka” po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku; skanowanie całego pola widzenia czytnika po odłożeniu go na podstawkę.
· Programowana głośność sygnalizacji odczytu poprawnego kodu.
GWARANCJA MIN 24 M-CE.
4 | Czytnik kodów kreskowych 2D bezprzewodowy – 2 szt.: | tak – podać model, producenta i parametry
· Zaprogramowane do pracy z oferowanym systemem (oferent załączy instrukcję konfiguracji czytnika do pracy z oferowanym systemem).
· Podłączany do komputerów interfejsem USB. Zasięg pracy bezprzewodowej min. 10 m.
· Z podstawką ładującą na biurko (urządzenie po odłożeniu do podstawki musi ładować czytnik)
· Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez oferowany system.
· Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku
· Programowana głośność i wysokość tonu sygnalizacji odczytu poprawnego kodu kreskowego.
· Celownik (tzw. „aiming pattern”) w postaci pojedynczej „kropki” lub „krzyżyka”, ułatwiającej celowanie w konkretny obiekt, zwłaszcza w przypadku ich ułożenia blisko siebie (np. w archiwum histopatologicznym). Niedopuszczalny jest celownik wyświetlający pojedynczą linię.
· Funkcja pracy ciągłej z czytnika umieszczonego w podstawce na biurku – wykrywanie kodu po podłożeniu pod pole widzenia czytnika
GWARANCJA MIN 24 M-CE.
5 | Skaner dokumentów – 1 szt. | tak – podać model, producenta i parametry
· Funkcja dwustronnego skanowania w kolorze.
· Podajnik ADF na min. 50 arkuszy A4.
· Prędkość skanowania minimum 15 str. A4/min.
· Sterownik WIA/TWAIN.
· Integracja z oferowanym systemem.
GWARANCJA MIN 24 M-CE.
6 | Drukarka kodów kreskowych – 8 szt. | tak – podać model, producenta i parametry
· Interfejsy: USB i Ethernet.
· Szerokość zadruku min. 56 mm.
· Rozdzielczość wydruku min. 300 dpi.
· Wymiary maksymalne: 145 x 250 x 180 mm (szer. x gł. x wys.).
· Waga maksymalnie 2kg (netto).
· Rodzaj druku: termotransfer i termiczny.
· Kalibracja nośnika przy użyciu jednego przycisku na obudowie urządzenia.
GWARANCJA MIN 24 M-CE.
7 | Etykiety nielaminowane na skierowania, materiały, odwapniacze – 12500 etykiet konfekcjonowanych na rolkach: | tak – oraz podać model, producenta i oferowaną liczbę rolek oraz liczbę etykiet na rolce
· Wymiary etykiety: 24 x 24 mm, rogi zaokrąglone.
· Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z drukarką etykiet z pkt. 6 i taśmami barwiącymi z pkt. 8.
· Materiał etykiety: folia z tworzywa sztucznego.
· Rodzaj kleju: akrylowy.
· Nawój: pojedynczy
· Wymagana odporność na krótkotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen), bez odporności na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem zadrukowanej etykiety.
8 | Taśma termotransferowa żywiczna do etykiet nielaminowanych – liczba rolek niezbędna do zadrukowania 12500 etykiet z pkt. 7: | tak – oraz podać model, producenta i oferowaną liczbę rolek oraz długość jednej rolki
· Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z drukarką etykiet z pkt. 6 i etykietami z pkt. 7.
· Typ taśmy: żywiczna.
· Kolor zadruku: czarny.
· Szerokość: min. 30 mm,
· Przy zastosowaniu kompatybilnych drukarek oraz etykiet osiągalna jest odporność na krótkotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen), bez odporności na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem zadrukowanej etykiety.
9 | Etykiety nielaminowane na szkiełka mikroskopowe – 25000 etykiet konfekcjonowanych na rolkach: | tak – oraz podać model, producenta i oferowaną liczbę rolek oraz liczbę etykiet na rolce
· Wymiary etykiety: 24 x 24 mm, rogi zaokrąglone.
· Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z drukarką etykiet z pkt. 6 i taśmami barwiącymi z pkt. 10.
· Materiał etykiety: folia z tworzywa sztucznego.
· Rodzaj kleju: akrylowy.
· Nawój: pojedynczy.
· Wymagana odporność na kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen), wraz odpornością na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem zadrukowanej etykiety.
10 | Taśma termotransferowa żywiczna do etykiet nielaminowanych – liczba rolek niezbędna do zadrukowania 25000 etykiet z pkt. 9: | tak – oraz podać model, producenta i oferowaną liczbę rolek oraz długość jednej rolki
· Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z drukarką etykiet z pkt. 6 i etykietami z pkt. 9.
· Typ taśmy: żywiczna.
· Kolor zadruku: czarny.
· Szerokość min. 30 mm.
· Przy zastosowaniu kompatybilnych drukarek oraz etykiet wymagana odporność na kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen), wraz z odpornością na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem zadrukowanej etykiety.
11 | Taśma termotransferowa żywiczna do etykiet z warstwą laminującą – 6 rolek | tak – oraz podać model, producenta
· Zastosowanie: do drukarek termotransferowych z pkt. 6
· Typ taśmy: żywiczna – do etykiet foliowych
· Kolor zadruku: czarny
· Długość: 74m (±0.5%)
· Szerokość: 57mm (+0.0/-1.0mm)
· Do etykiet z warstwą laminującą stosowanych w barwieniach immunohistochemicznych
12 | Skaner preparatów histopatologicznych – 1 szt. | tak – oraz podać model, producenta
· Przeznaczony do skanowania preparatów mikroskopowych histopatologicznych.
· Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro (CE-IVDR)
· Dostępne tryby skanowania - skanowanie manualne, automatyczne, półautomatyczne w technice jasnego pola.
· Możliwość skanowania min. 20 preparatów jednocześnie (jednorazowa pojemność/jednorazowy załadunek skanera) w trybie manualnym, półautomatycznym bądź automatycznym.
· Możliwość skanowania z powiększeniem odpowiadającym obiektywowi 20x i 40x.
· Obiektyw skanujący klasy Plan Apochromat o powiększeniu
20x oraz min. NA 0.75.
· Tryby ustawiania ostrości: automatyczny i manualny.
· Minimalny obsługiwany zakres wymiarów i grubość standardowych preparatów:
o wymiar: 75 mm x 25 mm
o grubość: 0.9 – 1.2 mm
· Możliwość wybierania liczby warstw z gotowych zestawów oraz indywidualnego definiowania dowolnej liczby warstw (więcej niż 30 warstw).
· Możliwość odczytu kodów 1D i 2D na skanowanych preparatach.
· Możliwość wykonywania skanów warstwowych (z-stack) z całego obszaru skanowanej próbki.
· Skaner wyposażony w układ do odczytu kodu ze szkiełka. Min. obsługiwane kody: Code-39, Code-128, DataMatrix, QRCode.
· Rozdzielczość skanowania nie gorsza niż:
o 0,46 µm/pixel w trybie ob. 20x
o 0,23 µm/pixel w trybie ob. 40x
· Czas skanowania nie większy niż:
o 30 sek. (15 mm x 15 mm w trybie obiektywu 20x),
o 30 sek. (15 mm x 15 mm w trybie obiektywu 40x).
· Wydajność skanowania (dla pola 15 mm x 15 mm) w trybie automatycznym nie gorsza niż:
o 80 szkiełek/godzinę w trybie obiektywu 20x,
o 80 szkiełek/godzinę w trybie obiektywu 40x.
· Wbudowany moduł automatycznej oceny ostrości zeskanowanego preparatu wraz z możliwością uruchomienia automatycznego ponownego skanu (rescan) w przypadku niższej od oczekiwanej jakości pierwszej próby skanowania.
· Wbudowany w skaner panel informacyjny do szybkiej oceny etapu skanowania (praparat oczekujący na skanowanie, preparat skanowany, preparat zeskanowany).
· Funkcja automatycznego powtórzenia przez urządzenie skanu (tzw. auto rescan) w sytuacji, gdy poziom ostrości zeskanowanego obrazu jest poniżej progu. Funkcja auto rescan odbywa się automatycznie przez urządzenie bez ingerencji użytkownika. Możliwość ustawienia więcej niż 1 próby ponownego skanowania dla funkcji rescan.
· Transport pojedynczych szkiełek odbywający się w płaszczyźnie poziomej na zasadzie przenoszenia/przesuwania preparatu bez jego chwytania czy ściskania. Minimalizacja ryzyka zacięć/uszkodzeń preparatu przy jego przenoszeniu z podajnika pod obiektyw.
· Możliwość definiowania czułości działania filtra automatycznego wykrywania tkanki na szkiełku.
· Możliwość definiowania minimalnego wykrywanego obszaru tkanki do skanowania.
· Przesyłanie skanowanego obrazu złączem optycznym między skanerem a stacją roboczą.
· Dedykowana do skanera stacja robocza wraz z monitorem rekomendowana przez producenta skanera i gwarantująca pełne wykorzystanie możliwości skanera oraz pełną kompatybilność systemu, o parametrach i konfiguracji gwarantujących prawidłową pracę i wydajność urządzenia i systemu.
· Otwarty format zapisu cyfrowego (możliwość przetwarzania skanów z wykorzystaniem oprogramowania różnych producentów bez konieczności użycia oprogramowania pośredniczącego, serwera producenta skanera bez potrzeby konwersji plików).
· Skaner zapisuje pliki w sposób umożliwiający dostęp do nich przez zewnętrzne oprogramowanie.
· Możliwość pracy w trybie quality control (QC) pozwalającym na łatwą weryfikację jakości skanów przez operatora.
· Możliwość automatycznego uruchomienia procesu skanowania natychmiast po załadowaniu kasety do skanera.
· Przycisk szybkiego zatrzymania na obudowie skanera umożliwiający natychmiastowe przerwania skanowania i dostęp do preparatów.
· Tryb weryfikacji ostrości w rozmieszczonych automatycznie lub manualnie punktach ostrości przed finalnym zeskanowaniem preparatu (funkcja review focus).
· Automatyczna detekcja pozycji szkiełka w magazynku zapewniająca automatyczne pomijanie pustych gniazd w magazynku przy skanowaniu.
· Możliwość zablokowania profilu skanowania przed zmianami.
· Skaner wykorzystuje zarządzanie kolorem w oparciu o CCM (Color Correction Matrix) dla zapewnienia zgodności kolorystycznej (porównywalności) skanów pochodzących z różnych egzemplarzy czy modeli.
· Drzwiczki zasłaniające magazynki w czasie skanowania wyposażone w automatyczną blokadę dla ochrony przed przypadkowym przerwaniem procesu i nieuprawnionym dostępem do szkiełek.
· Drzwiczki rewizyjne otwierane bez użycia narzędzi umożliwiające dostęp do urządzenia w przypadku konieczności awaryjnego wyjęcia preparatów.
· Preparat wzorcowy do automatycznej kalibracji urządzenia w zestawie.
GWARANCJA MIN 36 M-CE
Diagnostyczna stacja opisowa do cyfrowej patomorfologii - 2 sztuki
Lp. | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr Oferowany
1. | Komputer typu desktop – 1 szt.: | TAK, podać model, producenta i parametry
· Procesor typu x86 64 bit, który umożliwia komputerowi wyposażonemu w ten procesor osiągnięcie wyniku 40000 pkt. w teście Passmark CPU Mark
· Pamięć RAM zainstalowana min 16 GB
· Dysk twardy typu SSD o pojemności min. 512 GB
· Procesor graficzny:
o Pamięć min. 8GB
o Interfejs pamięci min. 128 bit
o Liczba rdzeni CUDA: min. 890
· Możliwość podpięcia 4 monitorów 5K w 60Hz lub 4 monitorów 4K w 120Hz
· Min. 1 Port Ethernet 1 Gbit/s
· Min. 2 wyjścia DisplayPort
· Min 6 portów USB
· W komplecie mysz i klawiatura.
· System operacyjny Windows 11 Pro dla procesorów 64-bitowych w polskiej wersji językowej (lub równoważny, tj. w pełni zgodny z technologiami Active Directory oraz protokołem Kerberos, umożliwiający uruchomienie oprogramowania przeznaczonego na systemy Microsoft Windows bez wykorzystywania emulacji, wraz z najnowszą wersją Service Pack, o ile jest dostępna).
· Komputer powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera.
· Zamawiający odpowiada za doprowadzenie zasilania i gniazd sieciowych z dostępem do serwera LIS i serwera, na którym zostanie zainstalowany oferowany system do cyfrowej patomorfologii, do wszystkich miejsc instalacji sprzętu. Dostarczony sprzęt komputerowy musi mieć możliwość współpracy z domeną Active Directory Zamawiającego oraz gwarantować optymalną i ergonomiczną pracę w oferowanym systemie.
2. | Czytnik kodów kreskowych 2D – 1 szt.: | TAK, podać model, producenta i parametry
· Podłączany do komputerów interfejsem USB.
· Zaprogramowane do pracy z oferowanym systemem LIS.
· Z podstawką na biurko.
· Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez system LIS.
· Bezproblemowy odczyt niewielkich kodów kreskowych 2D z obiektów w laboratorium patomorfologicznym (bloczki, preparaty) z małym marginesem (tzw. quiet zone).
· Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) w postaci „kropki” lub „krzyżyka” po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku; skanowanie całego pola widzenia czytnika po odłożeniu go na podstawkę.
· Programowana głośność sygnalizacji odczytu poprawnego kodu.
3. | Monitor do oferowanego oprogramowania do cyfrowej patomorfologii – 1 szt.: | TAK, podać model, producenta i parametry
· Przekątna ekranu: min. 31 cali, maks. 34 cale
· Rozdzielczość ekranu: min. 3840 x 2160 (UHD 4K)
· Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: min. 99% DCI-P3: min. 95%
· Jasność: min. 400cd/m2
· Kontrast statyczny: min. 1000:1
· Złącze DisplayPort 1.4 – min. 1 szt.
· Regulacja kata pochylenia: tak
· Regulacja kąta obrotu: tak
· Otwory montażowe w układzie standardowym VESA
4. | Monitor do systemu LIS – 1 szt.: | TAK, podać model, producenta i parametry
· Przekątna ekranu: min. 26 cali, maks. 34 cale
· Rozdzielczość ekranu: min 1920 x 1080 (FullHD)
· Złącze DisplayPort 1.4 – min. 1 szt.
· Regulacja kata pochylenia: tak
· Regulacja kąta obrotu: tak
· Regulacja kąta pivot: tak
· Otwory montażowe w układzie standardowym VESA
5. | Manipulator 3D – 1 szt. | TAK, podać model, producenta i parametry
· Czujnik ruchu o 6 stopniach swobody
· Min. 4 klawisze programowalne
· Min. 4 klawisze szybkiego widoku
· Klawisze modyfikujące Ctrl, Alt, Shift, Esc
· Komunikacja przez port USB
PARAMETRY SYSTEMU: WYMAGANIA OGÓLNE w oddzielnym pliku word (załącznik nr 6 do załącznika nr 5 - pakiet V - Oprogramowanie do cyfrowej patomorfologii |  |  |  | usuwamy
Pozycja 4 - Chłodziarki na leki
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Chłodziarka na leki - 5 sztuk
6 | Wymiary zewnetrzne 50x 55x 130 cm | Tak
7 | Pojemność do 118 l. | Tak
8 | Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczen ze zmianą nastawy co 0,1°C | Tak
9 | Zakres temepratur od +2°C do +8°C | Tak
10 | Norma DIN 13277 | Tak
11 | Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej/wysokiej temperatury oraz otwartych drzwi, braku zasilania | Tak
12 | Czujnik temperatury zanurzony w cieczy, który symuluje realną temperaturę szczepionek/leków | Tak
13 | Wbudowany rejestrator temperatur z możliwością odczytu danych przez port USB | Tak
14 | Podtrzymanie bateryjne alarmów oraz zapisu danych. | Tak
15 | Termostat bezpieczeństwa przed spadkiem temperatury poniżej +2°C | Tak
16 | Drzwi przeszklone ze szkła izolacyjnego z grzałką niwelującą parowanie szyby | Tak
17 | Oświetlenie LED w komorze z automatycznym włącznikiem | Tak
18 | Zamek w drzwiach chłodziarki na klucz | Tak
19 | Chłodzenie dynamiczne wymuszone wentylatorem | Tak
20 | Nóżki do wypoziomowania urządzenia | Tak
21 | 4 półki siatkowe regulowane na wysokości | Tak
Chłodziarka na leki, podblatowa - 1 sztuka
22 | Wymiary zewnetrzne 49,5x 54,8x 68,3 cm | Tak
23 | Pojemność do 68 l. | Tak
24 | Termostat bezpieczeństwa z cyfrowym wyświetlaczen ze zmianą nastawy co 0,1°C | Tak
25 | Zakres temepratur od +2°C do +8°C | Tak
26 | Norma DIN 13277 | Tak
27 | Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej/wysokiej temperatury oraz otwartych drzwi, braku zasilania | Tak
28 | Wbudowany rejestrator temperatur z możliwością odczytu danych przez port USB | Tak
29 | Podtrzymanie bateryjne alarmów oraz zapisu danych. | Tak
30 | Termostat bezpieczeństwa przed spadkiem temperatury poniżej +2°C | Tak
31 | Drzwi przeszklone ze szkła izolacyjnego | Tak
32 | Oświetlenie LED w komorze z automatycznym włącznikiem | Tak
33 | Zamek w drzwiach chłodziarki na klucz | Tak
34 | Chłodzenie dynamiczne wymuszone wentylatorem | Tak
35 | Nóżki do wypoziomowania urządzenia | Tak
36 | 2 półki siatkowe regulowane na wysokości | Tak
Pozycja 5 - Drukarka termiczna do kodów kreskowych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Parametry drukarki
6 | Rodzaj druku termotransferowy/termiczny | Tak
7 | Rozdzielczość drukowania 203 DPI | Tak
8 | Prędkość drukowania 305 mm/s | Tak
9 | Obcinak | Tak
10 | Maksymalna szerokość druku 104 mm Maksymalna długość druku 3988 mm | Tak
11 | Minimalna szerokość etykiety 19 mm Maksymalna szerokość etykiety 114 mm | Tak
12 | Średnica zew rolki etykiet 203 mm Średnica wew. Rolki etykiet 76 mm | Tak
13 | Grubość etykiety 0,076 mm do 0,25 mm | Tak
14 | Typy nośników Ciągłe, sztancowane, z nacięciem, z czarnym znacznikiem | Tak
15 | Szerokość taśmy 51 mm do 110 mm Długość taśmy do 450m | Tak
16 | Średnica wew. Rolki taśm 25 mm | Tak
17 | Pamięć 256 MB SDRAM | Tak
18 | Języki programowania ZBI 2.0, ZPL, ZPLII, EPL, EPL2 | Tak
19 | Obsługiwane kody: Liniowe kody kreskowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC oraz EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code Kody kreskowe 2D: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (i złożone) | Tak
20 | Oprogramowanie ZBI 2.0™ — opcjonalny, zaawansowany język programowania, umożliwiający drukarkom obsługę niezależnych aplikacji, łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi i wiele więcej. ZPL and ZPL II™ — język programowania Zebra Programming Language umożliwia zaawansowane formatowanie etykiet i kontrolę drukarki; zgodny ze wszystkimi drukarkami Zebra. EPL and EPL2™ — język programowania Eltron z trybem liniowym upraszcza formatowanie etykiet i zapewnia zgodność formatu ze starszymi systemami. (EPL z trybem liniowym dostępny wyłącznie w modelach w wersji termicznej) (EPL dostępny wyłącznie w modelach o rozdzielczości 203 dpi) | Tak
21 | Wyświetlacz | Tak
22 | Ruchomy czujnik etykiet | Tak
23 | Zegar czasu rzeczywistego | Tak
Interfejsy
24 | Bluetooth | Tak
25 | USB | Tak
26 | ETHERNET | Tak
27 | RS-232 | Tak
Parametry pracy
28 | Temperatura robocza 5ºC - 40ºC | Tak
29 | Temperatura przechowywania -40º do 60ºC | Tak
30 | Wilgotność robocza 20% do 85% bez kondensacji | Tak
31 | Wilgotność przechowywania 5% do 85% bez kondensacji | Tak
32 | Parametry elektryczne Uniwersalny zasilacz z automatycznym wykrywaniem zakresu (zgodny z PFC) 100-240 V AC; 50-60 Hz Certyfikat ENERGY STAR | Tak
Parametry fizyczne
33 | Wymiary: 432 mm x 241 mm x 279 mm Waga 9,1 kg | Tak
34 | W zestawie odpowiednie materiały eksploatacyjne,niezbędne do pracy drukarki- taśmy barwiące, etykiety itp.- 1 komplet | Tak - 1 komplet
Bezprzewodowy czytnik kodów - 3 sztuki
Parametry skanera
35 | Obsługiwane kody 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes | Tak
36 | Typ skanera 2D, imager | Tak
37 | Zasięg odczytu do 36,8 cm | Tak
38 | Rodzaj zasięgu odczytu SR | Tak
39 | Sygnalizacja odczytu dźwiękowa oraz świetlna | Tak
40 | Szybkość skanowania Do 76,2 cm na sekundę (kody UPC 13 mil) | Tak
41 | Wymagany kontrast kodu Minimalny współczynnik odbicia: 25% | Tak
42 | Wytrzymałość upadku Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,5 m | Tak
43 | Norma IP IP42 | Tak
44 | Kabel USB | Tak
45 | Podstawka | Tak
46 | Stojak | tak
47 | Spust | tak
48 | Pojemność baterii 2400 mAh | Tak
49 | Maksymalna ilość odczytów na bat 100.000 odczytów przy prędkości 60 odczytów/min lub 60.000 odczytów przy prędkości 10 odczytów/min | Tak
50 | Bateria litowo-jonowa | Tak
Parametry pracy
51 | Temperatura robocza od 0°C do 50°C Temperatura przechowywania od -40°C do 70°C | Tak
52 | Wilgotność robocza od 5% do 95% | Tak
53 | Wilgotność przechowywania od 5% do 95% | Tak
54 | Interfejs USB, PS/2, RS-232, IBM46xx | Tak
55 | Bluetooth | Tak
56 | USB | Tak
57 | Wymiary 165 x 99 x 66 | Tak
58 | Waga - max. 220 g | Tak
59 | W zestawie odpowiednie materiały eksploatacyjne, zapewniające odpowiednią pracę drukarki- taśmy barwiące, etykiety itp.- 1 komplet | Tak
Pozycja 6 - Myjnia do narzędzi chirurgicznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Myjnia – dezynfektor nieprzelotowa, jednodrzwiowa do narzędzi chirurgicznych i obuwia szpitalnego
6 | Zasilanie elektryczne 400V 3-fazowe, moc pobierana od 11 do 13 kW | Tak
7 | Ogrzewana elektrycznie. Moc elementów grzejnych komory od 10 do 12 kW | Tak
8 | W pełni przeszklone drzwi, automatycznie otwierane w płaszczyźnie pionowej. | Tak
9 | System bezdotykowej obsługi drzwi poprzez wbudowany sensor optyczny umożliwiający otwarcie oraz zamknięcie drzwi zbliżając dłoń do panelu sterującego nie wymagając jego dotknięcia. | Tak
10 | Pojemność komory myjącej, co najmniej 260 litrów. | Tak
11 | Komora wykonana ze stali AISI 316L lub lepszej gatunkowo, termicznie izolowana. | Tak
12 | Wymiary urządzenia (maksymalne): - szerokość 680 mm, - wysokość 2000 mm, - głębokość 680 mm. | Tak
13 | Wymiary komory (minimum): - szerokość 550 mm, - wysokość 795 mm, - głębokość 580 mm. | Tak
14 | Waga urządzenia do 250 kg | Tak
15 | Myjnia posiadająca możliwość umieszczenia w niej minimum 4 pojemników na detergenty o pojemności 5L każdy | Tak
16 | Pojemność komory minimum 12 tac narzędziowych DIN o wymiarach 480 x 250 x 50 mm | Tak
17 | Trzy przyłącza wody wyposażone w przepływomierze: woda zimna, ciepła i zdemineralizowana. | Tak
18 | Wbudowany zmiękczacz wody wyposażony w zbiornik soli umieszczony w dnie komory. | Tak
19 | Myjnia wyposażona w wydajny kondensator oparów zapobiegający zawilgoceniu instalacji wentylacyjnej szpitala. | Tak
20 | Urządzenie wyposażone w port RS232 służący do podłączenia myjni do centralnego systemu zarządzania | Tak
21 | Wbudowane minimum dwa porty USB. Z czego jeden umożliwiający bezpośrednie skopiowanie archiwów myjni na zewnętrzny nośnik pamięci typu „pen-drive”. Natomiast drugi umożliwiający podłączenie do komputera w celu zmian parametrów pracy urządzenia. | Tak
22 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji. | Tak
23 | Min. 40 programów (myjące i dezynfekujące). Wybór minimum trzech programów poprzez trzy dedykowane przyciski na panelu czołowym. | Tak
24 | W programach myjących cykle dezynfekcji termicznej z temperaturą do 95℃ | Tak
25 | Kontrola temperatury za pomocą min. dwóch czujników PT 1000 umieszczonych w górnej części komory. | Tak
26 | Alarmy i opisy wyświetlane na wyświetlaczu, optyczne i akustyczne w języku polskim. | Tak
27 | Po obu stronach urządzenia płaski, kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej, co najmniej 3,4 cala współpracujący z panelem sterującym myjni wyposażonym w przyciski dotykowe (nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych których uruchomienie odbywa się poprzez „pchnięcie”). | Tak
28 | Możliwość obsługi wyżej opisanych przycisków w rękawiczkach. | Tak
29 | Sterowanie mikroprocesorowe. | Tak
30 | Rozbudowane oprogramowanie komputerowe do zarządzania myjnią, dające możliwość co najmniej: - możliwość wyboru sposobu dezynfekcji A0 lub czas - możliwość zmiany maksymalnego czasu napełniania wodą zimną, ciepłą i demineralizowaną - możliwość ustawienia twardości wody w stopniach francuskich - możliwość kalibracji czujników temperatury komory oraz czujnika temperatury powietrza - możliwość określenia ilości dozowanych środków w ml/fazę. | Tak
31 | Myjnia wyposażona w oprogramowanie komputerowe archiwujące pozwalające odczytać archiwum przeprowadzonych cykli zawierające na ich temat informacji co najmniej o: - numerze wybranego programu - dacie startu programu - czasie startu programu - zadanym współczynniku A0 - osiągniętym współczynniku A0 - maksymalnej temperaturze podczas danego cyklu - czasie przeprowadzonego cyklu - ilości wykonanych faz - informacje o ewentualnych błędach | Tak
32 | Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie, łącznie z opcją suszenia wsadu. | Tak
33 | Możliwość wyłączenia i włączenia fazy suszenia dla każdego programu. | Tak
34 | Wyświetlanie informacji o ewentualnych zakłóceniach w języku polskim wraz z szczegółowym opisem na wyświetlaczach – opis powinien zawierać powód wystąpienia błędu oraz proponowane czynności celem jego usunięcia. | Tak
35 | Na wyświetlaczu informacje tekstowe oraz graficzne o bieżącym stanie urządzenia (faza, program, wartość współczynnika A0, temperatura, wizualizacja aktualnie wykonywanej czynności, wskaźnik postępu cyklu, czas do końca cyklu i pozostałe). | Tak
36 | Dwa ramiona spryskująco-myjące (na górze i na dole komory). Dodatkowe ramiona na każdym poziomie wózka zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu. | Tak
37 | Jedna wodna pompa cyrkulacyjna, wydajność pompy [l/min] – minimum 620. | Tak
38 | Zużycie wody na jedną fazę mycia max. 24[l]. | Tak
39 | Chłodzony spust wody dla ochrony instalacji kanalizacyjnej budynku przed wysoką temperaturą. Przyłącze kanalizacji w ścianie (max.DN50). | Tak
40 | Wlot wody do komory w jej dolnej części. | Tak
41 | Wydajność systemu suszenia min. 150 m3/h. Powietrze rozprowadzane w komorze myjącej przez ramiona myjące. Możliwość nastawiania temperatury (w zakresie 60°C do 130°C) oraz czasu suszenia, odrębnie dla każdego procesu. | Tak
42 | Urządzenie wyposażone w filtr powietrza HEPA H14 oraz filtr wstępny. | Tak
43 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 56 dB | Tak
44 | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia za pomocą diod LED o mocy ≤ 3W | Tak
45 | Min. 3 pompy perystaltyczne z czujnikiem kontroli poziomu oraz przepływomierzami z możliwością nastawy dozowania dla każdego programu oddzielnie z możliwością nastawy temperatury dozowania dla każdego środka osobno. | Tak
46 | Zewnętrzne panele wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | Tak
47 | Drukarka termiczna istotnych parametrów | Tak
48 | System automatycznego opróżniania wody z komory, pompy wodnej oraz orurowania po skończonym cyklu. | Tak
49 | Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną. | Tak
50 | Myjnia nie wymagająca podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | Tak
51 | W okresie gwarancyjnym możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów | Tak
Wyposażenie myjni dezynfektora:
52 | Wózek załadowczy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych o pojemności minimum 10 tac narzędziowych DIN ustawionych na pięciu poziomach z ramionami myjącymi zapewniającymi natrysk każdej mytej tacy od góry oraz dołu, z możliwością demontażu 4 poziomów mycia, wysokość każdego poziomu mycia minimum 75mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo – ilość 1 szt. | Tak
53 | Wózek załadowczy do obuwia szpitalnego na min. 16 par butów, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo – ilość 1 szt. | Tak
54 | Wózek transporotowy dedykowany do oferowanej myjni wyposażony w system ociekowy w postaci demontowalnego zbiornika na wodę – 1 szt. | Tak
55 | Komplet startowych płynnych środków chemicznych (opakowania 5l): - myjący - 1 szt. - dezynfekcyjny - 1 szt. - konserwujący - 1 szt. | Tak
Pozycja 7 -Tace i kosze sterylizacyjne
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Tak, podać
2 | Typ | Tak, podać
3 | Producent | Tak, podać
4 | Kraj pochodzenia | Tak, podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak, podać
Tace sterylizacyjne - bok perforowany, dno tacy z siatki - 20 sztuk
6 | Wykonane z niemagnetycznej stali AISI304. | Tak
7 | Elektropolerowane. | Tak
8 | Krawędzie gładkie zaokrąglone | Tak
9 | Rączki wkładane do wnętrza tac. | Tak
10 | Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm | Tak
11 | Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm | Tak
12 | Dno z siatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm | Tak
13 | Wymiary 480x 250x 50 mm | Tak
Kosze sterylizacyjne z pokrywą - 10 sztuk
14 | Koszyki stosowane dla zabezpieczania delikatnych mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane pokrywką z drucianym zaciskiem. | Tak
15 | Wykonane z niemagnetycznej stali AISI304. | Tak
16 | Elektropolerowane. | Tak
17 | Krawędzie gładkie zaokrąglone | Tak
18 | Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm. | Tak
19 | Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm | Tak
20 | Wymiary 200x 110 40 mm | Tak

## Pakiet 6
Pozycja | Pakiet VI
Pozycja 1 | Modernizacja aparatu MRI
Pozycja 2 | Stacja opisowa
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru | Tak/podać | 36 m-cy - 0 pkt >36 m-cy- 20 pkt
2 | Okres gwarancji na monitory diagnostyczne – minimum 60 miesięcy, liczona od daty podpisania protokołu końcowego odbioru (dotyczy pozycji 2) | Tak
3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty. Dołączyć do oferty | TAK
4 | Instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
5 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu bądź zdalna diagnostylka ) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
6 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
7 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
8 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
9 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
10 | Rabat na części zamienne (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK | 20%- 20 pkt, 15% -10 pkt, <15%-0 pkt
Inne
11 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych (dot. poz.2.) | Tak
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) (dot. poz. 2.) | Tak
13 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim | Tak
14 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały potwierdzające oferowane parametry | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta. Dołączyć do oferty (dot. poz. 2.) | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego (dot. poz.2.) | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Pozycja 1 - Modernizacja aparatu MRI
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Modernizacja aparatu MRI Ingenia Ambition X
Aplikacje kliniczne
Zaawansowane badania neuroradiologiczne
6 | Obrazowanie metodą Black Blood z wykorzystaniem impulsów pilotujących, tłumiących sygnał od krwi w obrazowaniu naczyń | TAK, podać nazwę
7 | Obrazowanie 3D z rozdzielczością izotropową umożliwiająca rekonstrukcję w dowolnej płaszczyźnie (także skośnej) bez utraty rozdzielczości, w celu skrócienia czasu skanowania i poprawiająca wizualizację splotu ramiennego i lędźwiowego dzięki akwizycji T2-zależnych sekwencji TSE w wysokiej rozdzielczości z tłumieniem szczątkowego sygnału od światła naczynia. | TAK, podać nazwę
8 | Sekwencja pozwalająca na akwizycję obrazów mózgu multi echo, multi delay w trakcie jednej akwizycji, z możliwością rekonstrukcji obrazów morfologicznych i map jakościowych oraz ilościowych | TAK, podać nazwę
Dyfuzja
9 | Sekwencje dyfuzyjne z możliwością obrazowania w oparciu o sekwencje typu TSE Multi Shot, poprawiające rozdzielczość wykonywanych badań i skracające czas sekwencji min. o 20% | TAK, opisać
Perfuzja
10 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling i odpowiednio do nomenklatury producenta) oparta o metode echa spinowego (SE, TSE, GRASE lub inne) w trybie skanowania 3D pozwalająca na automatyczną subtrakcję kolejnych dynamik wraz z generacją map ASL prezentującą wartości znormalizowane (CBF mg/100ml/min) | TAK, podać nazwę
Angiografia MR (MRA)
11 | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę
Badania kardiologiczne
12 | Zaawansowane narzędzie wspomagające ocenę funkcji serca zarówno w badaniach spoczynkowych, jak i obciążeniowych | TAK, podać nazwę
13 | Obrazy parametryczne zawierające dane MMT, TTP oraz Upslope | TAK, podać nazwę
14 | Ocena żywotności mięśnia sercowewgo podczas badania na jednym zatrzymanym oddechu lub podczas swobodnego oddychania z pełnym pokryciem serca | TAK, podać nazwę
15 | Wyświetlanie pętli filmowych umożliwiających dokładne obejrzenie wyników badania | TAK, podać nazwę
16 | Możliwość zmiany parametrów dotyczących pozycji, pochylenia, geometrii i kontrastu obrazowanej warstwy podczas skanowania z aktualizacją obrazu w czasie rzeczywistym | TAK, podać nazwę
17 | Możliwość ustawienia FOV, grubości warstwy oraz kierunku kodowania fazy | TAK, podać nazwę
18 | Możliwość ustawienia kąta odchylenia wektora magnetyzacji | TAK, podać nazwę
19 | Możliwość ustawienia opóżnienia wyzwalania | TAK, podać nazwę
20 | IR wyzwalane sygnałem EKG w celu uzyskania dużego kontrastu w obrazach T1 w połaczeniu z zerowaniem tkanki | TAK, podać nazwę
21 | Narzędzia do pełnej analizy funkcji i perfuzji mięśnia sercowego, a także do przeglądania badań MR serca | TAK, podać nazwę
22 | Narzędzie pozwalające na szybkie uwidocznienie morfologii i ruchomości ścian, jednoczesne przeglądanie wielu skanów/warstw, a także nwyznaczanie kilku punktów referencyjnych na potrzeby śledzenia ruchomości ścian. | TAK, podać nazwę
23 | Pakiet oprogramowania służacy do pełnej oceny lewej i prawej komory, oceny frakcji wyrzutowej metodą pole powierzchni- długość (ALEF), analizy wolumetrycznej komór i ściany z korekscją względem mięśni brodawkowatych | TAK, podać nazwę
24 | Prezentowanie wyników w postaci liczbowej, graficznej oraz na mapach polarnych | TAK, podać nazwę
25 | Automatyczna propagacja konturów serca na różne fazy dynamiczne | TAK, podać nazwę
26 | Pakiet do oceny cech tkanki mięśnia sercowego wraz z analizą obrazu tkanki mięśnia sercowego na podstawie wartości relaksacji T1 i map T2/R2, T2*/R2* oraz mapowania T1 wg schematów zdefiniowanych przez użytkownika | TAK, podać nazwę
Badania w obszarze tułowia
27 | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań dynamicznych 4D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
28 | Sekwencja do badań miednicy pozwala na uzyskanie trójwymiarowych, izotropowych obrazów TSE o wysokiej rozdzielczości w krótkim czasie skanowania. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
Badania ortopedyczne
28 | Sekwencja do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
Obrazowanie typu CompressedSensing (próbkowanie rozproszone)
29 | Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, CompressedSensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta), minimum w obrazowaniu neurologicznym i w obszarze tułowia, spełniające wymogi poniżej: | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania oraz zakres zastosowań (rejony anatomiczne)
30 | Wysokorozdzielcze obrazowanie 2D | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
31 | Wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
32 | Wysokorozdzielcze obrazowanie w badaniach dynamicznych 4D | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
33 | Możliwość konwertowania minimum 85% tradycyjnych sekwencji MR do techniki typu CompressedSensing | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
34 | Obrazowanie typu CompressedSensing bez pogorszenia jakości diagnostycznej (wielkości voxela, kontrastu) z możliwością skrócenia czasu badania do min. 40% | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
35 | Możliwość obrazowania typu CompressedSensing o podwyższonej rozdzielczości, przy zachowaniu pierwotnego czasu obrazowania | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
36 | Wykonywanie badań typu CompressedSensing w tym samym środowisku jak tradycyjne badania, z możliwością wykorzystania aktualnych protokołów bez ich modyfikacji (włączenie opcji jednym przyciskiem) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
37 | Praca ze wszystkimi cewkami rezonansu magnetycznego bez ograniczeń | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
Techniki redukcji artefaktów
38 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
39 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
40 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (BLADE lub MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
41 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
Konsola operatorska aparatu
42 | Rozbudowa oprogramowania konsoli do najnowszej aktualnie oferowanej wersji, wraz z wymianą systemów komputerowych | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
43 | Pojemność pamięci RAM min. 32 GB | TAK, Podać[GB]
44 | Pojemność HD na dane obrazowe min. 500 GB | TAK, Podać[GB]
45 | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 600 000 obrazów | TAK, Podać [liczba]
46 | Interface sieciowy min. 1Gb Ethernet [do wykorzystania przez Zamawiającego – nie używany do połączenia z dostarczanymi urządzeniami] | TAK
Komputer obrazowy (jeśli jest oferowany oddzielnie)
47 | Pojemność pamięci RAM min. 32GB | TAK, Podać[GB]
48 | Pozostałe parametry umożliwiające płynną pracę. (procesor, dysk, system operacyjny) | TAK, opisać
49 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 175 000 obrazów/s. | TAK, Podać [obr/s]
Zaawansowany, zintegrowany system akwizycji i rekonstrukcji obrazów wykorzystujący w jednym badaniu zarówno technologię próbkowania rozproszonego oraz algorytmy sztucznej inteligencji.
50 | Na etapie akwizycji wykorzystanie technologii próbkowania rozproszonego typu CompressedSensing w celu skrócenia czasu akwizycji o co najmniej 50%, w obrazowaniu 2D, 3D, 4D, dla badań neurologicznych (głowy i kręgosłupa), ortopedycznych, jamy brzusznej i miednicy (onkologicznych), kardiologicznych, naczyniowych. | TAK, podać nazwę zaoferowanej opcji, opisać działanie, podać % redukcji czasu badania
51 | Na etapie rekonstrukcji wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji AI Deep Learning do rekonstrukcji obrazów, z możliwością zastosowania do minimum 95% wykonywanych badań, w celu skróceniu czasu badania i/lub poprawy jakości obrazowania.
57 | Łączne skrócenie czasu obrazowania min. 60%. | TAK
Monitor/monitory
58 | Stanowisko dwumonitorowe w technologii LCD, dopuszczone do stosowania w medycynie | TAK
59 | Przekątna monitora minimum 27” | TAK, Podać
60 | Matryca każdego monitora: minimum 1900 x 1200 | TAK, Podać
Postprocessing
61 | Oprogramowanie do zaawanosowanych analiz wolumetrycznych mózgu z prezentacją map ilościowych i jakościowych, segmentacji mózgu | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
Rozbudowa serwera aplikacyjnego
62 | Dokonanie rozbudowy posiadanego aktualnie systemu postprocessingowego Philips IntelliSpace Portal o poniższe aplikacje | TAK, podać
63 | Dedykowane oprogramowanie do oceny badań onkologicznych umożliwiające automatyczną segmentację zmian ogniskowych w 3D w badaniach CT, MR, PET/CT i SPECT/CT z możliwością porównywania wielu punktów czasowych (min. 6) i automatycznym obliczaniem kryteriów odpowiedzi na leczenie (min. RECIST 1.0, RECIST 1.1, WHO, CHOI, PERCIST). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
64 | Oprogramowanie do analizy badań MR wątroby na podstawie biomarkerów MRI, tj. frakcji tłuszczu (FF) oraz T2*/R2* z automatyczna segmentacją wątroby oraz półautomatyczną segmentacją na segmenty.Ilościowa ocena kontrolna map parametrycznych MR w różnych punktach czasowych z możliwością porównywania parametrów. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
65 | Automatyczna segmentacja i ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych typu Calcium Score z obliczaniem wskaźnika masowego, objętościowego i Agatstona. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
66 | Dedykowany pakiet aplikacji do analizy badań MR serca, umożliwiający automatyczną segmentację prawej i lewej komory serca z obliczeniem parametrów czynnościowych min. frakcja wyrzutowa (EF), rzut serca (CO), objętość wyrzutowa (SV), objętość końcoworozkurczowa (EDV) i końcowoskurczowa (ESV) oraz ich wartości indeksowanych BSA. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
67 | Dedykowana aplikacja do oceny i charakterystyki tkanki mięśnia sercowego za pomocą map T1, T2 i T2*. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
68 | Aplikacja do analizy badań perfuzji MR serca umożliwiająca wyświetlenie krzywej intensywności i obliczanie co najmniej następujących parametrów: wzmocnienie piku, czas do osiągnięcia wartości szczytowej, skumulowane wzmocnienie w lewej komorze serca z prezentacją wyników w postaci 17-segmentowego diagramu AHA | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
69 | Automatyczna segmentacja serca na poszczególne segmenty, tj. lewą i prawą komorę, lewy i prawy przedsionek oraz tętnice wieńcowe, przedstawiane jako rekonstrukcja 3D z możliwością eksporty do plików STL, VTK i 3D PDF. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
70 | Wizualizacja i ocena ilościowa dynamiki przepływu krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego z możliwością nałożenia mapy przepływu na obraz. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania
71 | Instalacja wszystkich powyższych elementów, instalacja na stanowiskach diagnostycznych oprogramowania Philips IntelliSpace Portal oraz VuePACS oraz integracja z systemem PACS Zamawiającego. | TAK
SZKOLENIA
72 | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników potwierdzone odpowiednim dokumentem (min. 5 dni po 6 godzin) w terminie ustalonym z kierownikiem pracowni lub koordynatorem zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej | TAK
73 | Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzone wydaniem certyfikatu (min. 5 dni po 6 godzin) w terminie ustalonym z kierownikiem pracowni lub koordynatorem zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej | TAK
Pozycja 2 - Stacja opisowa
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
6 | Rozbudowa licencji posiadanego systemu Advanced Visualization Workspace o 3 stanowiska diagnostyczne, składające się z: komputera, pary monitorów diagnostycznych i monitora opisowego o poniższych parametrach minimalnych | TAK
7 | Komputer: a. procesor 6-rdzeniowy b. pamięć RAM: min. 32GB c. dysk twardy min. 480GB NVMe lub SSD d. system operacyjny MacOS e. dedykowana karta graficzna do obsługi monitorów medycznych diagnostycznych f. mysz i klawiatura | TAK, podać parametry oferowanego komputera
8 | Para monitorów medycznych diagnostycznych do opisu badań MR/TK/RTG: a. przekątna ekranu monitora diagnostycznego ≥ 21”; b. technologia ekranu: IPS c. rozdzielność 2MPx d. fabryczna kalibracja do DICOM e. jasność maksymalna: min. 1900 cd/m² f. złącze DisplayPort | TAK, podać parametry oferowanych monitorów diagnostycznych
9 | Monitor opisowy: - przekątna ekranu ≥ 22” - technologia ekranu: LCD/IPS - złącze DisplayPort | TAK, podać parametry oferowanego monitora opisowego
10 | Dostarczenie licencji i dokonanie rozbudowy posiadanego przez zamawiającego systemu postprocessingowego Advanced Visualization Workspace o 3 dodatkowe licencje jednoczesnego użytkownika z dostępem do wszystkich posiadanych aplikacji
11 | Instalacja wszystkich powyższych elementów, instalacja na dostarczanych stanowiskach diagnostycznych oprogramowania Philips IntelliSpace Portal oraz VuePACS oraz integracja z systemem PACS zamawiającego. | TAK

## Pakiet 7
Pozycja | Pakiet VII
Pozycja 1 | Elektroniczna karta znieczuleń
Pozycja 2 | Stacje przeglądowe obrazów medycznych wraz z systemem
Pozycja 3 | System kontroli dostępu
Gwarancja i serwis (dot. poz. 2. i 3.)
1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy | TAK/podać | 36 m-cy- 0 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty. Dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu bądźzdalna diagnostylka ) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 8 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
10 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu ( koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | Tak/podać
11 | Rabat na części zamienne (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK/podać | 20%- 20 pkt, 15% -10 pkt, <15%-0 pkt
Inne (dot. poz. 2. i 3.)
12 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
13 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
14 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim | Tak
15 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
16 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności i Normy: m.in. PN-EN 60601-1:2011 (bezpieczeństwo podstawowe oraz funkcjonowanie zasadnicze wyrobów medycznych), PN-EN 60601-1-2:2015 (kompatybilność elektromagnetyczna), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych (dot. poz.2.) | Tak
17 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
18 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta. Dołączyć do oferty (dot. poz.2.) | Tak
19 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
20 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
21 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
Pozycja 1 - Elektroniczna karta znieczuleń
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
6 | Kliniczny system informatyczny (CIS) służący do dokumentowania leczenia pacjenta w obszarze okołooperacyjnym (elektroniczna karta znieczulenia, elektroniczna dokumentacja medyczna na oddziale wybudzeniowym) a) Licencja na 12 stanowisk – Sal operacyjnych b) Licencja na 4 stanowisk – Łózek wybudzeniowych | Tak
7 | Urządzenia do przesyłania i buforowania danych pomiarowych z urządzeń medycznych do systemu informatycznego- 12 sztuk W razie utraty połączenia Ethernet do systemu klinicznego urządzenie zachowa dane a następnie prześle je automatycznie do systemu tak żeby nie utracić wrażliwych danych medycznych. - Minimum 4 porty - Jedno urządzenie umożliwiające zbieranie danych dla wielu urządzeń | Tak
8 | System posiadający dedykowany moduł, podlegający konfiguracji, dostosowany do potrzeb dokumentacji podczas wykonywania znieczulenia. | Tak
9 | System posiadający dedykowany moduł, podlegający konfiguracji, dostosowany do potrzeb Sali Wybudzeniowej i dokumentacji pooperacyjnej. | Tak
10 | Od Wykonawcy wymaga się: - zainstalowania dostarczonego sprzętu i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej, - przeprowadzenie konfiguracji systemu w celu dostosowania do potrzeb Zamawiającego w zakresie opisanym w dalszej części OPZ, - zintegrowania sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym HIS | Tak
11 | System medyczny, będący wyrobem medycznym min. klasy II. | Tak, podać
12 | System jest zgodny z RODO. System wspiera możliwość rejestracji pacjenta z danymi anonimowymi. Pacjent NN (nieznany) a następnie możliwość uzupełnienia tych informacji o właściwe dane demograficzne. | Tak
13 | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (nieużywana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe) wyprodukowana min. 2025 r. Oprogramowanie zaktualizowane do najnowszej dostępnej i wersji posiada aktualne wsparcie producenta. | Tak, podać
14 | Gotowość do weryfikacji (z wyjątkiem elementów wynikających z integracji z systemem HIS) oferowanego centralnego systemu klinicznego poprzez prezentację w siedzibie Zamawiającego. | Tak
15 | System w języku polskim (interfejsy użytkownika, wszelkie ekrany, pola do wprowadzania danych i część modułów administracyjnych przeznaczonych dla użytkownika w języku polskim, a moduły administracyjne przeznaczone dla administratora po stronie wykonawcy dopuszcza się w języku angielskim) z możliwością zmiany nazewnictwa na prośbę Zamawiającego, nie na drodze programowania a na drodze konfiguracji. | Tak
16 | System wraz z wszelkimi manualami w języku polskim dotyczącymi administracji i obsługi systemu. | Tak
17 | System skonstruowany całkowicie modułowo z możliwością rozbudowy w przyszłości o kolejne moduły. System działa w oparciu o jedną bazę danych zapewniającą przepływ danych z jednego modułu do drugiego bez konieczności dodatkowych integracji. Dane pacjenta widoczne w każdym z modułów niezależnie od etapu leczenia pacjenta. | Tak
18 | System musi mieć możliwość rozbudowy tj włączania do systemu kolejnych łóżek, sal i oddziałów | Tak
19 | Możliwość obsługi z urządzeń stacjonarnych i mobilnych min. jeden z systemów: Windows, IOS, Android | Tak, podać
20 | W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz gwarancji jakości system produkowany przez firmę medyczną mająca doświadczenie w produkcji, sprzedaży oraz integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi m.in. klinicznych systemów typu CIS, kardiomonitorów i aparatów do znieczulenia. | Tak
20 | W celu zapewnienia wsparcie serwisowego, Wykonawca posiada umowę na sprzedaż oferowanego systemu na czas wymaganej gwarancji + 3 dodatkowe lata | Tak, podać
21 | Wykonawca posiada min. 4 potwierdzone protokołem wdrożenia, systemy kliniczne typu CIS w Polsce | Tak, podać
22 | Moduł posiada spójny i jednolity interfejs użytkownika, tzn. wszędzie i zawsze takie same ikony i taką samą systematykę obsługi i wprowadzenia danych do systemu. | TAK
23 | Ergonomia pracy w systemie: a) pola obowiązkowe widoczne jako oznaczone za pomocą gwiazdki, b) nazwy pól jednoznaczne i jasne z możliwością zmiany nazewnictwa przez administratora, c) wyświetlane wskazówki dotyczące oznaczeń pól, d) elementy obsługi takie jak przyciski, menu ujednolicone dla całego systemu i konfigurowalne, standardowe elementy obsługi umieszczone dostępne w różnych ekranach obsługi znajdują się w podobnych miejscach (np. na dole po prawej stronie) oraz w tej samej kolejności | Tak, podać
24 | Dostosowanie widoków systemu w ramach konfiguracji przeprowadzanej przez administratora nie w drodze programowania. System możliwy do konfiguracji do potrzeb Zamawiającego w pełnym zakresie. | Tak
25 | Różne grupy personelu, np. lekarz i personel pielęgniarski, mogą podczas użytkowania mieć równocześnie dostęp do tego samego pacjenta / wyniku badania / elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta / kalendarza terminów itd. | Tak
26 | System pozwala na wykorzystanie harmonogramu zabiegów operacyjnych z możliwością wglądu w obecny status zabiegu, który jest określony w widoczny sposób tekstowo lub graficznie na harmonogramie np. na potrzeby sali wybudzeń, gdzie możliwe będzie wcześniejsze przygotowanie łóżka, na które będzie przyjęty pacjent | Tak
27 | Harmonogram zabiegów operacyjnych jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową, aby możliwy był dostęp na różnych urządzeniach w sieci szpitala. | Tak
28 | System umożliwiający uzupełnianie treści dokumentacji systemu o kolejne, nowe aspekty i konfigurowanie w taki sposób, aby prezentacja danych następowała w sposób tekstowy lub numeryczny w zależności od typu danych, oraz możliwość jej prezentacji w formie krzywej. | Tak
29 | Parametry życiowe pacjenta pozyskiwane z urządzeń i systemu monitoringu, a w przypadku eksploatacji w trybie "offline" mogą być wprowadzane ręcznie. | Tak
30 | Zmiany konfiguracyjne wprowadzane przez administratora, jak również nowotworzone formularze dostępne natychmiast po ich zatwierdzeniu/sporządzeniu. | Tak
31 | Wszelkie diagnozy ewidencjonowane zgodnie z oficjalnymi katalogami diagnostycznymi, ICD-10, w tym: kodami, tekstem predefiniowanym, tekstem dowolnym (free-text). | Tak
32 | System posiadający dedykowany moduł, w którym można prowadzić statystykę dotyczącą wykorzystania leków narkotycznych. | Tak
33 | Dokumentacja w systemie prowadzona w odniesieniu do pacjenta oraz przypadku. Utworzenie konta pacjenta następuje z reguły poprzez przeniesienie danych pacjenta / przypadku za pośrednictwem interfejsu HL7 z systemu szpitalnego HIS. | Tak
34 | W wyjątkowych przypadkach możliwość utworzenia konta z danymi pacjenta w sposób manualny za pomocą jednego dedykowanego okna dla pacjentów i przypadków nagłych (z możliwością połączenia rekordu pacjenta pochodzącego z systemu HIS z manualnie utworzonym rekordem). | Tak
35 | Rozpoczęcie prowadzenia dokumentacji w systemie możliwe w nagłych wypadkach bez dostępnych danych odnośnie do pacjenta i tak, aby możliwe było późniejsze uzupełnienie danych identyfikacyjnych (np. w przypadku bezpośredniego nagłego przyjęcia) i rozpoczęcia świadczenia opieki medycznej i dostarczenia automatycznego gromadzenia danych z urządzeń medycznych. | Tak
36 | Dokumentacja pobytu pacjenta odbywająca się za pomocą dotykowego ekranu (oraz myszy i klawiatury) na dedykowanym komputerze medycznym zamontowanym na kolumnie bądź na wózku jezdnym. | Tak
37 | Po otwarciu przypadku / pacjenta system wyświetlający w sposób widoczny istotne informacje o pacjencie min.: imię nazwisko, wiek, wagę, BMI, czynniki ryzyka, alergie, inne informacje, które mogą zostać zaprezentowane na widoku na drodze konfiguracji zgodnie z wytycznymi personelu. | Tak
38 | System umożliwiający wybór urządzeń i uruchomienie gromadzenia danych za pomocą jednego kliknięcia. Parametry życiowe gromadzone automatycznie zgodnie z opisem w sekcji gromadzenia danych i parametrów życiowych. | Tak
39 | System posiadający dedykowany widok do dokumentacji kaniulacji w którym znajdują się wszelkie informacje niezbędne do udokumentowania założenia kaniuli zgodne z procedurą działającą w placówce. | Tak
40 | System umożliwia automatyczne (domyślne) dobieranie kaniul (wielkość, rozmiar, sposób wprowadzenia) tak żeby dokumentacja kaniulacji mogła się odbyć za pomocą jednego kliknięcia. Domyślne zestawy możliwe do konfiguracji przez użytkownika a nie na drodze programowania. | Tak
41 | System posiadający możliwość predefiniowania gotowych zestawów dotyczących leków, ale również dokumentacji wykonania intubacji oraz wykonania kaniulacji przy użyciu gotowego zestawu. Zestawy leków możliwe do edycji przez użytkownika systemu nie na drodze programowania, tylko w dedykowanym module do administracji systemem. | Tak
42 | System posiadający możliwość predefiniowania zestawów i standardów zleceń w dedykowanym module zleceń dostępnym w systemie. Zestawy dotyczące: leków, płynów, czynności pielęgnacyjnych, zleceń diagnostycznych, zleceń terapeutycznych, innych zaleceń medycznych. | Tak
43 | System posiadający możliwość predefiniowania zestawów treści w dedykowanych oknach / pozycjach określonych w systemie jako „Notatki” | Tak
44 | System zapisujący każdą zmianę i korektę dokumentacji, która została dokonana w późniejszym czasie. Zmiany i korekty są zapisywane wraz z terminem i danymi osoby dokumentujące, która dokonała zmiany. | Tak
45 | Parametry życiowe pacjenta pozyskiwane z urządzeń i systemu monitoringu, a w przypadku eksploatacji w trybie "offline" możliwość wprowadzania ich ręcznie. | Tak
46 | Funkcja wyświetlania „dymków” zawierających podstawowe dane na temat pomiaru (czas wykonania pomiaru, wartość zmierzonego parametru) po najechaniu kursorem krzywą trendu oraz trend numeryczny | Tak
47 | System umożliwiający komentowanie wszystkich wartości mierzonych. | Tak
48 | System i jego forma dokumentacji rejestrujący wszystkie aktualnie i w przyszłości istotne dane na cele ustawowego zapewniania jakości | Tak
49 | Możliwość formatowania, umieszczenia nagłówka/stopki, logo itp. we wszystkich dokumentach (karty informacyjne, dokumentacja z leczenia, itp.) | Tak
50 | Wszystkie zlecenia lekarskie ustrukturyzowane i możliwe do udokumentowania. Zawsze z rozpoczęciem, powtórzeniem/interwałami, długością, końcem (możliwa także forma otwarta). | Tak
51 | Cześć wspólna wszystkich ekranów (nagłówek) zawierający łatwy dostęp (przyciski) do min: - powiadomień systemowych np.: informacja o zatrzymaniu połączenia systemu z urządzeniem - powiadomień klinicznych - powiadomień o zadaniach np.: informacja o przeterminowanych zadaniach, zatrzymaniu wlewu dla danego leku lub płynu - informacji o pacjencie - informacji o podłączonych urządzeniach medycznych - informacji o miejscu hospitalizacji pacjenta | Tak, podać
52 | W przypadku zmiany lokalizacji pacjenta na zwykły oddział (bez informatycznego systemu klinicznego) leczenie można przekazać w formie dokumentacji zaleceń. Wedle wyboru lub równolegle jako: wydruk, dokument w formacie PDF do archiwum lub jako wiadomość HL7 wysłana do szpitalnego HIS. | Tak
53 | Dokumentacja w systemie prowadzona w odniesieniu do pacjenta oraz przypadku. Utworzenie konta pacjenta następuje poprzez przeniesienie danych pacjenta / przypadku za pośrednictwem interfejsu HL7 z systemu szpitalnego HIS. | Tak
54 | System oferujący kompletną cyfrową dokumentację obejmującą treści oraz prezentacje numeryczne, tekstowe oraz graficzne (dokumentacja w formie krzywej trendów) takie jak: 1) parametry życiowe, 2) wzrost, waga, 3) kalkulacja BMI, 4) kalkulacja IBW, 5) kalkulacja wieku, 6) parametry dotyczące sztucznego oddychania, 7) nastaw urządzeń, 8) kaniulacje dożylne, 9) odprowadzenia, cewniki, drenaże, 10) parametry laboratoryjne, 11) zalecenia lekarskie, 12) wlewy, 13) podane leki 14) infuzje 15) produkty krwiopochodne | Tak, podać
55 | Historia rozpoznania pacjenta pochodząca z wcześniejszych pobytów pacjenta automatycznie ładowana i wyświetlana (np.: historia chorobowa, komplikacje i wykonywane wcześniej procedury przy wcześniejszych pobytach) | Tak
56 | System umożliwiający prezentację i dokumentację wywiadu chorobowego pacjenta np. podczas przyjęcia na oddział: - Wywiad chorobowy zebrany od pacjenta - Wzrost - Masa ciała przy przyjęciu - Obliczanie wskaźnika BMI - Alergie (nazwa) - Możliwe czynniki ryzyka - Przeprowadzone dotychczas zabiegi - Towarzyszące im komplikacje - Aktualnie stosowane leczenie farmakologiczne - Grupa krwi - Uwagi, komentarze - Wyniki badań - Wykonywane procedury Wg. Kodów ICD 9 - Rozpoznanie przy przyjęciu - Rozpoznanie wg. Kodów ICD 10 | Tak, podać
57 | System umożliwiający wyszukiwanie przyjętych pacjentów wykorzystując następujące kryteria: - Nazwisko pacjenta - Imię pacjenta - Data urodzenia (automatyczne obliczenie wieku na podstawie daty urodzenia) - Numer identyfikacyjny pacjenta - Numer przyjęcia / Numer przypadku - Lekarz prowadzący - Rozpoznanie - Wzrost - Faza opieki - Wiele kryteriów wyszukiwania Użytkownik może swobodnie definiować pola obowiązkowe do wyszukiwania we własnym zakresie | Tak, podać
58 | Moduł anestezjologiczny umożliwiający synchronizację wypełniania elektronicznej karty znieczulenia z graficzną prezentacją pól, określającą etap i proces wypełniania dokumentacji medycznej. Każde z pól stanowi odnośnik do karty, która po uzupełnieniu odznaczana jest kolorem informując tym samym o wypełnieniu danego elementu / etapu karty znieczulenia. | Tak
59 | Moduł umożliwiający odnotowanie zdarzeń niepożądanych. Wybór grupy (np.: anestezjologia, drogi oddechowe, kardiologia itp.), zdarzenia (np.: dreszcze, hipotermia, kaszel, wymioty, nudności itp..) z zapisanej listy. Określenie miejsca zdarzenie niepożądanego, działania, skutku, stopnia i czasu wystąpienia zdarzenia. | Tak
Wymogi dotyczące parametrów życiowych i prezentacji trendów
60 | System posiadający możliwość zdefiniowania przypisanych urządzeń do konkretnego stanowiska. Możliwość podłączania urządzeń przypisanych do innych stanowisk za pomocą wyboru urządzeń z listy w przypadku konieczności zamiany urządzeń pomiędzy stanowiskami pracy. | Tak
61 | System umożliwia zatrzymywanie gromadzenia parametrów życiowych przez wszystkie podłączone urządzenia za pomocą jednego kliknięcia, wywołanie jednej funkcji (w celu uniknięcia gromadzenia nieprawidłowych odczytów) - jeżeli pacjent nie jest monitorowany / nie powinien być monitorowany. | Tak
62 | Po ponownym podłączeniu urządzeń gromadzenie danych może być wznowione za pomocą jednego kliknięcia, wywołania jednej funkcji, w sytuacji, kiedy były one ręcznie zatrzymane. | Tak
63 | Do systemu mogą zostać bezpłatnie podłączone będące na wyposażeniu dedykowanego bloku / oddziału min. następujące urządzenia medyczne z których automatycznie będą gromadzone dane mierzalne; Kardiomonitory Aparaty do znieczulenia ogólnego Respiratory Pompy | Tak, podać
64 | System automatycznie gromadzący parametry życiowe, co najmniej: a) częstotliwość uderzeń serca, b) ciśnienie krwi z różnych metod, c) ośrodkowe ciśnienie żylne, d) częstość oddechu, parametry oddechowe, e) przebieg ciśnienia cerebralny, f) temperatury (wszystkie miejsca pomiaru), g) CO2, h) SpO2, i) Entropia lub Bis j) SPI lub ANI k) NMT Wszystkie parametry można komentować i ręcznie zmieniać wartość w razie wystąpienia artefaktu. Wybór artefaktu typu i przyczyny z zapisanej listy, określenia czasu artefaktu, możliwość stworzenia w formie komentarza predefiniowanych opisów artefaktu Jako parametry wentylacji przejmowane są, co najmniej: a) tryb wentylacji, b) f oddechu, c) PEEP, d) ETCO2 e) ETO2, f) MV, g) VT, h) I:E Poszczególne parametry które powinny być wyświetlone można dodawać z poziomu interfejsu systemu przez użytkowników. Parametry, które nie są kluczowe można usunąć z widoku. | Tak
65 | System wspierający dane: alfanumeryczne, numeryczne i krzywe. | Tak
66 | Parametry muszą być trwale przechowywane. Gromadzenie parametrów odbywa się online na bieżąco. | Tak
67 | Parametry życiowe prezentowane w formie graficznych trendów na osi czasu w systemie. Każda z prezentacji graficznej parametrów może być dowolnie zmieniana pod kątem formy wyświetlania tj. linia przerywana, linia stała, kolorystyka linii, itd. | Tak
68 | Przewijanie parametrów życiowych dla otwartego przypadku pacjenta możliwe poprzez oś czasu trendów. Elastyczne skalowanie czasowe z możliwością swobodnego definiowania: - w godzinach - w minutach | Tak
69 | Przewijanie parametrów w obszarze czasu nieograniczone. System posiadający kalendarz w celu wywołania daty / miesiąca w celu podglądu historycznych parametrów. Możliwość swobodnego definiowania zakresów czasowych. Możliwość przejścia do aktualnej godziny aktualnego dnia za pomocą przycisku – prezentacja pojawia się w mniej niż 2 sekundy. | Tak
70 | System umożliwiający swobodne przyporządkowanie parametrów do danej kategorii. Dostęp do danych poprzez kategorie, które działają jako filtr w formie dedykowanej zakładki w systemie: metabolizm, układ krążenia, układ nerwowy, wentylacja płuc, leczenie nerkozastępcze, infekcja, itd. | Tak
71 | Parametry w formie trendu mogą być wyświetlane również numerycznie. Każdy parametr i zdarzenie można komentować. | Tak
72 | System umożliwiający ręczne dodawanie wartości do osi trendów (parametrów) z uzasadnieniem. Uzasadnienie możliwe na podstawie predefiniowanych słowników i komentarzy do uzasadnienia. | Tak
73 | System umożliwiający ręczną korektę wartości na osi trendów z uzasadnieniem. Uzasadnienie możliwe na podstawie predefiniowanych słowników i komentarzy do uzasadnienia. | Tak
74 | Lista słowników (komentarzy) konfigurowalna i predefiniowana w trakcie wdrożenia oraz przez administratora systemu po stronie Wykonawcy w trakcie eksploatacji rozwiązania. | Tak
75 | Graficzna oś trendu przebiegu leczenia pacjenta umożliwiająca wyświetlanie graficznych piktogramów/symboli, które wizualizują zdarzenia na krzywej trendu. | Tak
76 | W zależności od wybranego organu system umożliwiający konfiguracje widoków trendów i danych z przebiegu leczenia, które mogą być dowolnie konfigurowane na życzenie użytkownika zgodnie z jego potrzebami. Zmiany odbywające się na drodze konfiguracji widoków a nie na drodze programowania. | Tak
77 | Graficzna prezentacja w formie krzywej trendów dowolnych parametrów, co do rodzaju i ilości, możliwa np. dla: 1) parametrów życiowych, 2) parametrów wentylacji | Tak
78 | Graficzna prezentacja trendów konfigurowana wedle potrzeby użytkownika (wybór wielu parametrów, okresów, sposobów i kolejności wyświetlania itp.) | Tak
79 | System umożliwiający przedstawienia treści danych graficznych podglądów także w formie tabelarycznej (godziny, parametry, wartości). | Tak
80 | W przypadku wymaganej integracji z systemem laboratoryjnym, system pozwalający na pobieranie parametrów z laboratorium. Wyniki laboratoryjne możliwe są do wyświetlenia w formie tabelarycznej bądź trendu. | Tak
Wymagania dotyczące zleceń
81 | System posiadający dedykowany moduł zleceń, który służy do dokumentacji podawanych leków, preparatów, wlewów, zleceń lekarskich, skierowania na badania laboratoryjne, konsultacje, czynności pielęgnacyjne, fizjoterapia. | Tak
82 | Moduł zleceń posiadający katalog, który jest ustalony z personelem oddziału i zawiera wszystkie wymagane zlecenia. Wszystkie zlecenia po przepisaniu są posegregowane w osi czasu. | Tak
83 | Zlecanie leków z poziomu dedykowanej listy, która zawiera: - nazwę / skróconą nazwę leku / nazwa handlowa - związek chemiczny - harmonogram podawania - sposób podawania - dawkę - dawkę na kg masy ciała - dawkę na kg masy ciała na godzinę - ilość Dla płynów: - związek chemiczny - sposób podawania - dawkę - objętość - stężenie - dawkę na kg masy ciała - dawkę na kg masy ciała na godzinę - objętość na kg masy ciała - harmonogram podawania preparatu w całości | Tak, podać
84 | Przepisany lek, wlew pojawią się natychmiast na osi czasu i w dedykowanych widokach zleceń przypisanych do pacjenta. Możliwość kodowania w różnych kolorach grup leków tak aby ustrukturyzować listę leków na trendzie. | Tak
85 | Możliwość wyszukiwania leków za pomocą wprowadzenia początkowych liter, dowolnego hasła (dotyczy nazwy, skróconej nazwy, związku chemicznego). System podpowiada preparaty, które ma w bazie i umożliwia wybór z tego poziomu. | Tak
86 | System pozwalający na określenie sposobu podawania leku/wlewu i towarzyszących parametrów; - Stężenie - Szybkość podawania wlewu - Czas trwania wlewu - Moment zakończenia wlewu | Tak
87 | W przypadku podania leku poprzez pompę TCI system umożliwiający odczytanie parametrów z pompy: Cet, Ce, Cpt, Cp, przepływu leku, rozpoczęcia podaży i zakończenia podaży, zmiany przepływu leku w trakcie podaży | Tak
88 | System posiadający kalkulator służący do obliczania dawki leku, kalkulator jest integralną częścią systemu: - Rozpiętość dawki jako zakres referencyjny (od – do) zależny od masy ciała - W przypadku naruszenia wartości granicznych dawki może zostać skonfigurowana informacja i wymagane jest potwierdzenie - Obliczanie dawki na podstawie stężenia - Obliczanie dawki uwzględniające kg masy ciała - Zdefiniowanie maksymalnej dawki podania bolusu bądź infuzji jako normy - Możliwość przeliczenia wszystkich permutacji jednostek (np. konwersja µg/kg/min w mg/h przy określonej masie ciała). | Tak
89 | Możliwość definiowania zleceń leków w dowolnych interwałach czasowych, te informacje widoczne są na osi czasu: - na początek czasu pracy danej zmiany - bez ograniczeń codziennie o dowolnej porze - bez ograniczenia czasowego - co godzinę bez ograniczeń - konkretna godzina podania - na żądanie | Tak
90 | Lek już zlecony może także zostać podany i udokumentowany z opóźnieniem niezależnie od godziny przepisania. Wprowadzanie danych, które są datowane wstecznie zostają za każdym razem opatrzone aktualną datą / godziną | Tak
91 | Każde zlecenie można usunąć, przerwać albo odłożyć w czasie. W każdym z przypadków system odnotowuje informacje o użytkowniku, który wykonał daną zmianę. | Tak
92 | Możliwość zaprezentowania wszystkich niewykonanych zleceń w dedykowanej liście. | Tak
93 | System pozwalający na definiowanie gotowych zestawów zleceń łączonych; odnośnie do leków, badań laboratoryjnych, czynności pielęgnacyjnych, czynności na koniec zmiany. System pozwalający na definiowanie zestawów dedykowanych dla danego użytkownika systemu. | Tak
94 | Ekran zleceń uwzględniający podział na min: zlecenia leków, zlecenia płynów, rurki/kaniule/sondy/dreny/cewniki, zlecenia pielęgnacyjne. Każde zlecenie opatrzone piktogramem, kolorem oraz po najechaniu kursorem myszki skróconą informacją np.: „trwające zlecenie”, „przerwij natychmiast”, „nieaktywne zlecenie”. | Tak
Wytyczne dotyczące raportowania
95 | System umożliwiający tworzenie raportów z wszelkiej dokumentacji i danych jakie były wprowadzone do systemu. | Tak
96 | System umożliwiający konfiguracje raportów na potrzeby elektronicznej dokumentacji | Tak
97 | System posiadający min. szablony Raportów/Dokumentów: - karta postępowania przeciwbólowego, - karta przetaczania krwi i jej składników - karta zleceń Możliwość konfigurowania i dodawania dodatkowych raportów o dokumenty wg potrzeb elektronicznej dokumentacji | Tak
98 | Raporty/Pisma/Dokumenty składające się: - z tekstów - z informacji graficznych (zapis trendów) - z tabel - dowolny tekst można uzupełnić w każdym polu | Tak
99 | Możliwość tworzenia i korygowania raportu/pisma/dokumentu na każdym stanowisku roboczym systemu: - bloki tekstowe można uzupełniać w każdym polu - można je wybrać z listy | Tak
100 | System może wyświetlić podgląd raportu w zagnieżdżonym oknie systemu, nie poprzez oddzielną przeglądarkę PDF. | Tak
101 | System może generować wszystkie dokumenty i zapisywać je w formie PDF na dowolnej stacji, na której jest zainstalowana końcówka kliencka systemu. | Tak
102 | Transfer wybranych dokumentów do systemu HIS w formie PDF. | Tak
103 | Tylko uprawnieni użytkownicy mogą generować raporty (na podstawie loginu) | Tak
104 | Dane do raportu są zbierane w sposób ciągły podczas pracy systemu, a później podczas generowania raportu są wpisywane przez system w odpowiednie miejsca na raporcie. | Tak
105 | Możliwy jest podgląd raportu przed wydrukiem, wydruk, a także wygenerowanie pliku PDF oraz zapis pliku PDF w dowolnej lokalizacji sieciowej, aby umożliwić dostęp do raportu z każdego komputera w sieci Zamawiającego. | Tak
Punktacje i skale
106 | System umożliwiający automatyczne obliczanie punktacji i wyników wg skal. Podczas obliczeń są uwzględniane pola danych z bazy danych, przy czym brakujące pola danych i informacje można ręcznie wprowadzić do obliczeń w dedykowanym do tego ekranie. | Tak
107 | W przypadku, kiedy do obliczenia danej skali wymagane są parametry życiowe pochodzące z aparatury system automatycznie pobiera te wartości i pozwala na automatyczne obliczanie bez konieczności ręcznego wprowadzania tych informacji. | Tak
108 | System umożliwiający obliczanie punktacji i skal wykorzystywanych do dokumentacji: SOFA, GCS, APACHE II, APACHE III, CAM-ICU, WATERLOW, SAPS II, TISS | Tak
109 | System umożliwiający tworzenie i konfigurowanie własnych skal i punktacji na drodze administracji, nie poprzez programowanie. | Tak
Bilanse przyjmowanych i wydalanych płynów
110 | System automatycznie obliczający przyjmowane i wydalane płyny na podstawie wszystkich wartości wchodzących w zakres bilansu. | Tak
111 | Bilans przyjmowanych i wydalanych płynów automatycznie uwzględniający udokumentowane przyjęcie dowolnych roztworów albo utratę płynów bez względu na to, gdzie one są udokumentowane w systemie. | Tak
112 | Bilans uwzględniający podanie bolusów. | Tak
113 | Bilanse prezentowane w formie numerycznej oraz formie graficznej na trendach z osią czasu którą można swobodnie definiować. | Tak
114 | System oblicza bilans aktualny oraz bilans w sposób ciągły, tj. aktualizuje stan bilansu w trakcie np. trwającego wlewu bez ingerencji użytkownika. | Tak
115 | W systemie można sporządzać bilanse dotyczące następujących płynów: moczu, parowania, krwi, elektrolitów, kolloidów, krystaloidów oraz płynów innego pochodzenia. | Tak
116 | Obliczenia i prezentacja aktualnego bilansu w ciągu maksymalnie 1 sekundy. | Tak
117 | System umożliwiający skonfigurowanie dedykowanego widoku służącego do podglądu bilansów jak również w dowolnym miejscu w systemie zestawiony z innymi danymi, trendami i parametrami życiowymi. | Tak
Wspomaganie podejmowania decyzji, ostrzeganie i wytyczne dot. postępowania
118 | System posiadający dedykowany silnik reguł, pozwalający na definiowanie poszczególnych kryteriów do celu wspomagania podejmowania decyzji klinicznych jak również alarmowania i ostrzegania przy przekraczaniu parametrów granicznych możliwych do określenia na drodze konfiguracji systemu przez administratora. | Tak
119 | System pozwalający na definiowanie reguł: - Przeciwskazania do podania leku w przypadku przekroczenia dawki biorąc pod uwagę BMI pacjenta. - Informowanie o przekroczeniu górnych bądź dolnych granic dla wszelkich parametrów życiowych. - System pozwalający na konfigurowanie własnych reguł na drodze administracji. | Tak
120 | System reguł pozwalający na automatyczne zestawianie i analizowanie w tle parametrów życiowych pacjenta, wyników laboratoryjnych (jeżeli są przekazane z systemu HIS) oraz innych danych w przedziałach czasowych i w przypadku występowania odpowiednich tendencji system generujący ostrzeżenia o prawdopodobnym powstaniu stanów patologicznych. | Tak
121 | Powiadomienia w zakresie ostrzegania czy podejmowania decyzji wyświetlające się w postaci graficznych okien typu „pop up” widocznych na ekranie systemu. | Tak
122 | System posiadający możliwość zagnieżdżania wytycznych w dedykowanych oknach i podglądach (protokołów postępowania) w formie plików PDF zapisanych w systemie. Wytyczne dotyczą postępowań. Użytkownik może zdecydować jakie wytyczne będą dostępne i widoczne oraz w których oknach dokumentacji. | Tak
Dodatkowe wymagania dotyczące modułu Sali Wybudzeń
123 | System zapewniający dokumentację na Sali Wybudzeń od momentu przyjęcia pacjenta na dane łóżko aż po wypis. Przyjęcie odbywające się poprzez kontynuację fazy opieki z modułu śródoperacyjnego pozwalające na ciągły zapis danych od momentu dokumentacji operacyjnej po dokumentację na Sali Wybudzeń. Wypis pacjenta przesłany jest do systemu HIS w formie PDF. Znaczniki czasowe przekazywane do systemu HIS poprzez odpowiednią komunikacje HL7. | Tak
124 | System pozwalający na monitorowanie wybranych przez personel parametrów życiowych pacjenta na Sali pochodzących z kardiomonitorów, respiratorów i pomp. | Tak
125 | System pozwalający na stworzenie listy zadań, która systematyzuje czynności wykonywane przy pacjencie na Sali Wybudzeń. | Tak
126 | Lista zadań przypisana do danego rodzaju pacjenta/schorzenia/zabiegu i w pełni konfigurowalna i przestawiana zgodnie z życzeniem użytkownika, możliwa do edycji przez administratora systemu, nie na drodze programowania. | Tak
127 | System pozwalający na wyliczenie skali Aldreta dla danego pacjenta poprzez zaznaczenie odpowiednich danych i następnie wynik podawany jest automatycznie po zliczeniu punktów przez system, bez ingerencji użytkownika. | Tak
128 | System pozwalający na odnotowywanie faktu podania leku w formie elektronicznej poprzez wyszukanie odpowiedniego leku oraz wpisanie dawki. System pozwalający również na automatyczne przeliczanie dawki leku z mg na ml oraz na mg/kg masy ciała pacjenta. Przeliczanie możliwe jest we wszystkie strony. | Tak
129 | Przekazanie pacjenta na Oddział Szpitalny albo wypis z Sali Wybudzeń realizowane w formie dokumentu PDF przekazanego do systemu HIS. | Tak
Integracja
130 | Dostawa, wdrożenie, integracja z polskim systemem HIS, systemu zgodnego funkcjonalnie i ilościowo z opisem | Tak
131 | Informatyczny system kliniczny musi być zintegrowany z systemem HIS używanym przez Zamawiającego. Integracja systemu HIS: | Tak
A | Ruch chorych i dane demograficzne • Rejestracja / aktualizacja wizyt szpitalnych i danych pacjenta z systemu HIS w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala. • System HIS wysyła obowiązkowo unikatowy identyfikator pacjenta oraz identyfikator wizyty • Jeżeli w systemie HIS istnieją wpisy o pomiarach wagi i wzrostu oraz oznaczenie grupy krwi, informacje te są wysyłane do systemu CIS. • Aktualizacja danych wizyty i pacjenta w momencie transferu pacjenta pomiędzy oddziałami • Informacja o zakończeniu hospitalizacji • Informacje o anulowaniu przyjęć, anulowaniu zakończenia hospitalizacji, • Usuwanie informacji o pacjencie • Łączenie rekordów pacjentów | Tak
B | Realizacja zleceń związanych z zabiegiem operacyjnym Z systemu HIS wysyłane są zlecenia HL7 w następujących przypadkach: • Wprowadzenie nowego zlecenia na zabieg operacyjny • Modyfikacja stanu zlecenia: zaplanowanie zabiegu na bloku operacyjnym • Modyfikacja stanu zlecenia: rozpoczęcie realizacji • Modyfikacja stanu zlecenia: modyfikacja danych zlecenia • Anulowanie zabiegu operacyjnego Zlecenia HL7 zawierają informacje dotyczące planowanego zabiegu, takie jak: kody ICD9, ICD10, blok operacyjny, sala, data i czas operacji, skala ASA. | Tak
C | Przekazywanie do HIS danych dokumentowanych podczas znieczulenia • Znaczniki czasu, co najmniej: - Pacjent na sali / pacjent poza salą - Rozpoczęcie zabiegu / zakończenie zbiegu - Rozpoczęcie znieczulenia / zakończenie znieczulenia - Przyjęcie i wypis na/z sali budzeń •Personel Anestezjologiczny - Z podziałem na role (anestezjolog, rezydent, chirurg, pielęgniarka, inne) - Z czasem rozpoczęcia i zakończenia - Personel na sali budzeń •Techniki znieczulenia zgodne z ICD-9 • Interwencje (kaniule, dreny, itp.) • Skala Aldrete • Dokumentacja PDF | Tak
D | Anestezjologiczna dokumentacja PDF: • Protokół znieczulenia – EKZ • Karta leczenia i monitorowania bólu okołooperacyjnego • Karta kwalifikacji anestezjologicznej • Zalecenia pooperacyjne • Karta obserwacji przetaczania krwi i jej składników • Okołooperacyjna Karta Kontrolna • Protokół blokady z cewnikiem • Karta czynności pielęgniarki anestezjologicznej na stanowisku znieczulenia • Karta przekazania pacjenta na oddział | Tak
132 | Informatyczny system kliniczny do dokumentacji automatycznie odczytujący ustawienia urządzeń medycznych i udostępniający je do dokumentacji pacjenta. | Tak
133 | Dostarczona licencja obejmująca podłączenie wszystkich obecnie wykorzystywanych (w przypadku, jeżeli są kompatybilne) urządzeń medycznych i obowiązuje również w stosunku do urządzeń medycznych, które będą wykorzystywane w przyszłości, jeżeli będą kompatybilne z zaoferowanym systemem. | Tak
134 | Możliwość podłączenia wszystkich urządzeń spełniających minimalne wymagania techniczne oferowanego systemu bez względu na producenta. | Tak
135 | Podłączenie urządzeń do terapii nerkozastępczej | Tak
136 | Podłączenie respiratorów do automatycznego odbioru danych dot. mechanicznej wentylacji pacjenta | Tak
137 | Podłączenie pomp infuzyjnych do zapisu przepływów leków | Tak
138 | Integracja z systemem analizy parametrów krytycznych | Tak
Wytyczne dot. interfejsu HL7 oraz sposobu integracji
139 | System komunikujący się w standardzie HL7 | Tak
140 | System posiadający silnik komunikacyjny HL7 z możliwościami co najmniej: 1. Konektory: Transfer pliku, TCP/IP, FTP, JMS, Web Services, ODBC/JDBC 2. Formaty wiadomości: HL7 v2, CSV, XML, HTML, ASTM, HPRIM 3. Filtry: JavaScript, XML -> PDF filter, DB lookup filter 4. Mapowanie: HL7 do HL7, CSV do HL7, HL7 do XML | Tak
Wytyczne dotyczące administrowania użytkownikami
141 | System oferujący możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników minimum za pomocą: a) funkcjonalnego przypisania praw do ról, b) zdefiniowania profili dotyczących uprawnień (kombinacja ról i przynależności do jednostek organizacyjnych) | Tak
142 | Uprawnienia przydzielane za pośrednictwem profili. | Tak
143 | Możliwość szybkiej zmiany użytkownika bez ponownego uruchomienia programu. Po przelogowaniu użytkownika system wraca do tego samego ekranu, w którym pracował poprzednio zalogowany użytkownik | Tak
144 | System zostanie zintegrowany z Active Directory i umożliwi synchronizację kont użytkowników. | Tak
145 | System posiadający funkcje szybkiego przełączania użytkowników. W przypadku konieczności, system umożliwia przejecie i kontynuacje dokumentacji dokładnie w tym samym ekranie, w którym pierwszy użytkownik się wylogował a drugi przejął jego funkcje. W przypadku przełączenia użytkownika numer jeden, użytkownik numer dwa widzi ten sam ekran. | Tak
Licencje
146 | Instalacja całego systemu i jego architektury oparta jest na komercyjnym rozwiązaniu serwerowym. Rozwiązanie zostanie dostarczone z wymaganą ilością licencji serwerowych dostosowaną do środowiska wirtualnego Zamawiającego. | Tak
147 | System zostanie zainstalowany i w pełni kompatybilny wraz z jego wszystkimi komponentami ze środowiskiem witalizacyjnym działającym u Zamawiającego. | Tak
Architektura
148 | System zainstalowany na osobnych środowiskach: 1) produkcyjnym 2) raportowym / baza danych Rozwiązanie ma zagwarantować niezbędne czasy odpowiedzi także po dłuższym korzystaniu i bieżących ewaluacjach, jak również w celu wdrożenia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (czasowo ograniczyć dostęp bezpośredni). Środowisko raportowe ma być wykorzystane na potrzeby analityczne. Zamawiający wymaga, aby do środowiska raportowego zostały dostarczone wymagane licencje komercyjne bazodanowe oraz licencje serwerowe. | Tak
149 | System posiadający końcówki klienckie, umożliwiające zainstalowanie poprzez przeglądarkę internetową, tj. ściągnięcie paczki oprogramowania bezpośrednio z dedykowanego serwisu sieciowego. | Tak
150 | W przypadku awarii połączenia z siecią z poziomu przy łóżku pacjenta, z serwerem lub w przypadku awarii serwera bądź innych elementów architektury wszystkie dane dotyczące parametrów życiowych zostaną przekazane po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego z systemem klinicznym. | Tak
151 | Architektura systemu i komponenty gwarantujące ciągłość pracy po wykonanych aktualizacjach systemów operacyjnych / ponowne uruchomienie serwerów nie doprowadzi do awarii po stronie użytkownika i nie będzie konieczne wsparcie serwisu dostawcy. | Tak
152 | Architektura umożliwiająca równoległe korzystanie z oprogramowania antywirusowego na końcówkach PC z zainstalowanym systemem klinicznym bez zakłóceń i bez konieczności wsparcia ze strony Wykonawcy. | Tak
153 | System umożliwiający automatyczną instalację końcówek klienckich poprzez pakiety instalacyjne (.msi). | Tak
154 | Instalacja końcówek klienckich bez ingerencji użytkownika - w ramach silent mode. | Tak
155 | Licencja na bezpłatną instalację nieograniczonej ilości końcówek klienckich na komputerach wyposażonych w system operacyjny Windows. | Tak
156 | Sieciowa końcówka kliencka systemu (np. do podglądu widoku oddziału,) działająca w oparciu o technologie HTML5 i umożliwiająca podgląd przez przeglądarkę internetową. | Tak
157 | Możliwość automatycznego wdrożenia nowej wersji oprogramowania klienckiego po aktualizacji systemu. | Tak
158 | Sterowanie drukarką: - System drukujący wszelkie raporty (jeżeli to konieczne np. w razie awarii) na domyślnej drukarce dodanej do systemu operacyjnego. - W zależności od treści, które mają zostać wydrukowane, możliwe jest zdefiniowanie formatów, ustawień oraz zastosowanie ich do formularzy (np. druk A3 w odniesieniu do krzywych parametrów, druk A4 dla raportów bilansów itp.). | Tak
159 | Rozwiązanie zapewniające automatyczne tworzenie kopii zapasowej i awaryjny dostęp do najnowszych danych pacjentów w przypadku awarii systemu i/lub infrastruktury sieciowej. Dostęp do danych w trybie „tylko do odczytu” z możliwością drukowania na lokalnej drukarce. Dostęp do danych realizowany z poziomu co najmniej jednej z wyżej opisanych stacji roboczych w pokojach lekarskich lub dodatkowego, co najmniej jednego dedykowanego komputera w lokalizacji wskazanej przez Użytkownika. | Tak
Wymagania wdrożeniowe
160 | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń personelu z pełnego zakresu rozwiązania. | Tak
161 | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń dla personelu, który będzie administratorem systemu w zakresie pozwalającym na samodzielne wprowadzanie zmian w konfiguracji po wcześniejszej konsultacji z Wykonawcą. | Tak
162 | Przebieg wdrożenia będzie polegał na przeprowadzeniu warsztatów z personelem z każdego oddziału będącego w zakresie wdrożenia tak żeby wypracować najlepsze rozwiązanie i dokumentację dostosowaną do potrzeb Zamawiającego. | Tak
Sprzęt wymagany do uruchomienia systemu
163 | 16 sztuk ramion z półką na klawiaturę, do podłączenia komputerów medycznych PC All-in-One - (otwory montażowe w układzie VESA 75/100) z półką na mysz i klawiaturę. - Możliwość regulacji pozwalająca na precyzyjne ustawienie urządzenia w dwóch płaszczyznach (2 przeguby) - Możliwość przesunięcia urządzenia w pozycję parkingową - Możliwość dezynfekcji | Tak
Gwarancja i serwis
164 | Okres gwarancji min. 36 m-cy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dla każdego zakończonego etapu | Tak, podać | 36 m-cy- 0 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
165 | Wykonawca zapewnia nadzór autorski w trakcie trwania gwarancji. | Tak
166 | Reakcja na zgłoszenie awarii w czasie 6 godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego, w dni robocze od 8:00 do 17:00. | Tak
167 | Naprawy realizowane będą w siedzibie Zamawiającego lub przez szyfrowane połączenia do sieci komputerowej VPN. | Tak
168 | W przypadku utraty całkowitej funkcjonalności przywrócenie pełnego działania systemu w czasie 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego. | Tak
169 | Możliwość rejestracji zgłoszenia (w formie ticket) w portalu dedykowanym dla Zamawiającego z możliwością wprowadzenia opisu awarii. | Tak
170 | Wdrożenie systemu | Tak
INNE
171 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
172 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive ) | Tak
173 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim | Tak
174 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
175 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
176 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
177 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta. Dołączyć do oferty | Tak
178 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
Pozycja 2 - Stacje przeglądowe obrazów medycznych wraz z systemem
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Stacje przeglądowe obrazów medycznych - 2 kpl
OBUDOWA
6 | Stacja wykonana do zawieszenia na ścianie. Obudowa wysokiej klasy pokryta lakierem proszkowym. Kolor z palety RAL do ustalenia z Zamawiającym | Tak
MONITOR
7 | Monitor referencyjny o przekątnej obrazu 43” i rozdzielczości 3840 x 2160 4K, jasność 700 cd/m2, kontrast 8000:1, kąty widzenia 178o/178o , posiada wbudowany tryb pracy zgodny z DICOM Part 14, sprzętową kalibrację do DICOM w tablicy LUT monitora, matryca IPS, podświetlanie Edge LED, | Tak
OCHRONA MONITORA
8 | Szyba z 8- krotną redukcją niepożądanych refleksów świetlnych | Tak
SYSTEM KOMPUTEROWY
9 | System komputerowy wyposażony m. in. w : - Procesor Intel i5 12400 3,30 GHz - Płyta główna Intel - Pamięć RAM 16 GB ( możliwość rozbudowy do 128 GB na życzenie) - Dysk twardy SSD M.2 500 GB (możliwość zastosowania większych dysków na życzenie klienta) - Gniazdo LAN 10/100/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem - USB 2.0 – 2 gniazda zabezpieczone przed zalaniem z przodu obudowy, - Karta graficzna – profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładnością odwzorowania obrazu - Nagrywarka DVD+/-RW - System operacyjny Windows 11 Pro PL 64 Bit | Tak
KLAWIATURA
10 | Klawiatura medyczna z powierzchnią silikonową łatwą w dezynfekcji, wyposażoną w przycisk CLEAN, odporną na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Możliwość dezynfekcji wszystkimi środkami dezynfekcyjnymi używanymi na salach operacyjnych. Układ klawiatury: QWERTY wraz z wydzielonym blokiem numerycznym i touchpadem. Obudowa klawiatury wykonana z jednego bloku aluminium anodowanego z możliwością składania i zablokowania pod dowolnym kątem, wyposażona w półkę pod mysz medyczną, przewody zabudowane niewidoczne. Wodoodporność IP68. Interfejs klawiatury USB, współpracująca z wszystkimi systemami operacyjnymi. | Tak
DODATKOWE FUNKCJE
11 | Kontrola czasu pracy stacji wraz z informacją o terminie wykonania przeglądu technicznego. Wewnętrzny system dezynfekcji powietrza | Tak
SYSTEM AV OVER IP
12 | 4K HDMI over IP ze wsparciem dla PoE, który dostarcza na długi dystans bezstratny wizualnie sygnał AV 4K z małym opóźnieniem za pomocą sieci Gigabit z wybranego komputera w obrębie szpitala do stacja DICO. Dostarcza bezstratne wideo wysokiej jakości o rozdzielczości do 4K @ 30 Hz 4:4:4. Zapewnia doskonałą jakość obrazu dzięki technologii bezstratnej kompresji wideo. EDID Expert™ wybiera optymalne ustawienia EDID aby zapewnić sprawniejsze włączanie, wysokiej jakości obraz i najlepszej rozdzielczości wideo na różnych ekranach. Oferuje różne poziomy kompresji wideo, w tym Smooth, Balance i High Quality, do wyboru. Rozszerza połączenia AV w prostej konfiguracji punkt-punkt oraz w konfiguracji wielopunktowej za pośrednictwem sieci LAN bez ograniczeń odległości | Tak
13 | Prosta konfiguracja, która nie wymaga dużego doświadczenia informatycznego ani dodatkowej nauki. Łatwość rozbudowy - okablowanie i wdrożenie systemu jest łatwe bez dużych przełączników sieciowych i z wykorzystaniem mniejszej liczby kabli | Tak
Pozycja 3 - System kontroli dostępu
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Ilość | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | Podać
2 | typ |  | Podać
3 | Producent |  | Podać
4 | Kraj pochodzenia |  | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 |  | Tak
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
SERWER SKD
6 | Prekonfigurowany serwer podstawowy 19" |  | Tak
7 | Licencja na oprogramowanie |  | Tak
8 | Obsługa do 1000 kart |  | Tak
9 | Czytnik KD online | 5 | Tak
10 | Czytnik USB nabiurkowy uniwersalny, kabel USB typu A 1,8 m |  | Tak
ELEMENTY SKD
11 | Sterownik sieciowy |  | Tak
12 | Kontroler drzwiowy | 6 | Tak
13 | Obudowa do sterownika | 6 | Tak
14 | Zasilacz DIN 12V | 6 | Tak
15 | Akumulator 12 Ah/12V | 6 | Tak
16 | Karta programująca |  | Tak
17 | Czytnik, tryb programowania | 5 | Tak
SYSTEM KOMUNIKACJI INTERKOMOWEJ
INTERKOMY NA SALACH OPERACYJNYCH
18 | Stacja interkomowa SIP ścienna, klawiatura, wyświetlacz LCD | 5 | Tak
19 | Zestaw do montażu podtynkowego w formacie „pełnej wysokości" | 5 | Tak
INTERKOMY NA BIURKO
20 | Stacja interkomowa z 5" ekranem dotykowym | 7 | Tak
21 | Zestaw nabiurkowy do stacji ID5 5" | 7 | Tak
INTERKOMY PRZY WEJŚCIACH
22 | Stacja interkomowa zewnętrzna z kamerą | 5 | Tak
23 | Rozszerzony zestaw do montażu powierzchniowego dla stacjiSeria ID5/OD5/OD1 | 5 | Tak
24 | Rozszerzenie USB, 1 wyjście, 1 wejście | 5 | Tak
STACJA KLIENCKA DLA SKD
25 | Stacja operatorska wideo VDG Sense kompakt, tower | 1 | Tak
26 | Kabel HDMI 19PIN MĘSKI-DVI18+1MĘSKI,1.5 m | 2 | Tak
27 | Monitor LCD 23,8" | 2 | Tak
Częć opisowa
1 | System komunikacji interkomowej
1.1 | WSTĘP
Należy wykonać system komunikacji interkomowej na blokach operacyjnych. Dla każdej z 5 sal należy umieścić po 1 interkomie „czystym” – posiadającym atest higieniczny. Należy przewidzieć możliwość rozbudowy systemu o kolejnych 6 sal operacyjnych. Interkomy zainstalowane na blokach operacyjnych będą miały możliwość komunikacji głosowej do interkomów nabiurkowych w pkt. Pielęgniarskich. Przy wejściach na oddział należy zainstalować interkomy wyposażone w jeden przycisk oraz kamerę. Interkomy będą miały możliwość komunikacji głosowej i wideo do interkomów nabiurkowych w pkt. Pielęgniarskich. Z poziomu interkomu w pkt. Pielęgniarskim będzie można zdalnie otworzyć przejście wyposażone w interkom wideo.
1.2 | STACJE INTERKOMOWE
Stacje interkomowe montowane w salach operacyjnych muszą posiadać poniższe cechy i funkcjonalności:
Parametry środowiskowe • IP 66 • Zakres temperatury roboczej –20° C do +60° C • Wilgotność względna do 95% bez kondensacji
Parametry zasilania • Zasilanie 24 VDC ± 2 V, 500 mA lub PoE Pobór mocy: 1,4 W przy pracy jałowej,około 1,7 W podczas konwersacji (w zależności od głośności), Power over Ethernet (PoE) Standard IEEE 802.3af Zużycie energii przez urządzenie terminala,Klasa 0 (0,44 W do 12,95 W)
Strumień wideo IP • IP Uplink/Downlink ekranowane wtyczki modułowe RJ 45
Dane ogólne • Pamięć RAM 32 MB • Pamięć Flash 8 MB • Kodowanie DTMF RFC 2833 • Agent użytkownika SIP (UDP) RFC 3261
Parametry fizyczne • Klawiatura Pełna klawiatura alfanumeryczna • Głośnik Membrana specjalnego typu dla optymalnej jakości dźwięku, ciśnienie akustyczne: 85dB/1 W/1 m (3,28 st.), 2 x 8 Ω • Wszechkierunkowy mikrofon elektretowy • Wbudowany wzmacniacz klasy “D” 2,5 W • Wskaźnik połączenia Multifunkcyjna dioda LED • Wejścia 3 wejścia • 2 wyjścia przekaźnikowe • Monochromatyczny wyświetlacz LCD z podświetleniem 128 x 64 piksele • Pasmo przenoszenia 3 do 7 kHz • Panel przedni z poliwęglanu z folią ochronną • Protokół IP IPv4, TCP, UDP, HTTP, RTP, RTCP DHCP, SNMPv2 • Kodeki G.711 a-Law G.711 μ-Law przygotowane dla G.722 • Atest higieniczny PZH
Stacje interkomowe nabiurkowe muszą posiadać poniższe cechy i funkcjonalności:
Parametry środowiskowe • IP40 (zgodnie z EN 60529) • Zakres temperatury roboczej: 0 do +50°C • Zakres temperatury przechowywania: -20 do +70°C • Wilgotność względna do 90%, bez kondensacji
Parametry zasilania • Zasilanie - PoE: IEEE 802.3af / klasa 0, IEEE 802.3at / Typ 1
Parametry fizyczne • Głośnik - specjalny rodzaj membrany zapewnia optymalną jakość dźwięku • Mikrofon - dwa cyfrowe mikrofony MEMS • Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego - max. 82 dB (± 3 dB, na 1 m) • Wzmacniacz - zintegrowany wzmacniacz klasy D z 2,5 W • Zestaw montażowy nabiurkowy z słuchawką
Parametry techniczne: • Podłączenie - Gniazdo RJ45 dla Ethernetu i PoE (10/100 Mbit / s) 2 x 2.0 USB (typ A) dla urządzeń zewnętrznych • Wyświetlacz - 5-calowy wyświetlacz dotykowy (TFT), rozdzielczość: 720 x 1280, pikseli luminancja: typ. 800 cd / m2 • Pasmo przenoszenia do 20 kHz • Bezpieczeństwo IT - SIP przez TLS, SRTP, IEEE 802.1X, MJPEG przez HTTPS, HTTPS dla dostępu do interfejsu internetowego
Stacje interkomowe przy wejściach na oddziały muszą posiadać poniższe cechy i funkcjonalności:
Parametry techniczne • Przepustowość audio - do 20 kHz • Porty połączeń - Gniazdo RJ45 dla Ethernetu i PoE(10/100 Mb/s); 2×USB 2.0 (Typ A) dla urządzeń zewnętrznych • Ciśnienie akustyczne - maks. 97dB • Mikrofon - dwa cyfrowe mikrofony MEMS
Parametry fizyczne i środowiskowe: • Odporność uderzeniowa - IK 09 • Stopień szczelności - IP 65 • Zakres temperatury roboczej: -40°C do + 60°C • Panel przedni - stal nierdzewna i szkło hartowane, 3 mm
Parametry wideo • Funkcje wideo - Kodeki: H.264 (wideo SIP i ONVIF); MJPEG (HTTP-Video i ONVIF) i RTSP; Specyfikacja ONVIF: Profil ONVIF S
Kamera: • Częstotliwość wyświetlania klatek - do 30 kl/s • Czujnik obrazu - 1/2,5-cala RGB-CMOS • Obiektyw - F2.4, stała membrana; kąt widzenia w poziomie: 140°kąt widzenia w pionie: 115 °
Parametry zasilania • Zasilanie - PoE: IEEE 802.3af/Class 3
2 | System kontroli dostępu
2.1 | WSTĘP
Przy wejściach na oddziały należy zainstalować czytniki kontroli dostępu podłączone do dedykowanych kontrolerów drzwiowych i sieciowych. Wejście na oddział będzie się odbywało poprzez przyłożenie karty kontroli dostępu posiadającej odpowiednie uprawnienia nadane przez administratora systemu. Nadawanie uprawnień użytkownikom/kartom zakupionym przez inwestora (dla istniejącego systemu) będzie możliwe z poziomu stacji operatora z dedykowanym czytnikiem USB przeznaczonym do sczytywania danych kart SKD. W szafie typu rack w miejscu wskazanym przez inwestorana należy zainstalować serwer SKD wraz z oprogramowaniem
2.2 | System SKD musi posiadać poniższe cechy i funkcjonalności:
• System SKD musi być zgodny z EN 60839 GRADE3. Stopień GRADE musi być potwierdzony przez producenta systemu KD za pomocą oświadczenia oraz za pomocą świadectwo kwalifikacyjnego wydanego przez TECHOM. • System KD musi posiadać funkcje audytu tzn. logowanie w systemie KD prób wyświetlania/drukowania logów systemu KD przez operatora danego operatora • Zgodnie z wymaganiem normy EN60839-11 Grade 3 i 4 system musi posiadać mechanizm audytu/logowania informacji, który operator szukał, wyświetlał dane historyczne systemu KD. Dane, które mają się • Zgodnie z RODO dane osobowe muszą być chronione przed wszelkimi przypadkami nadużycia w najlepszym możliwy sposób. Dane osobowe mogą być zapisane w bazie danych SKD, z tego powodu baza danych i kopia zapasowa bazy danych musi być zabezpieczona przed wyciekiem danych. • SKD musi zapewniać odpowiednie mechanizmy zabezpieczające: 1) Dane osobowe w kopii zapasowej SKD nie mogą być odczytywane przez osoby nieupoważnione 2) Kopia bazy danych musi być zaszyfrowana 3) Kopia bazy danych musi być zabezpieczona przed możliwością odczytu, importu i przywrócenia na innym serwerze SKD bez kluczy szyfrujących z serwer podstawowego 4) SKD musi posiadać dziennik logów, z informacją, kto żąda kluczy szyfrujących, aby przywrócić bazę danych 5) Kopia zapasowa SKD może być używana przez serwery redundantne automatycznie bez ograniczeń 6) Backup techniczny – Do celów serwisowych musi istnieć możliwość utworzenia kopii zapasowej bez informacji poufnych • Procesy systemowe muszą być identyfikowalne z osobą. W systemie KD musi istnieć możliwość nadania praw ‘super użytkownika’ do każdej osoby indywidualnie, która ma posiadać uprawnienia administratora, mając prawo do tworzenia i zarządzania użytkownikami systemu. Super użytkownik musi być identyfikowany z imienia i nazwiska a jego operacje logowane w dzienniku zdarzeń
• System KD musi być neutralny względem producenta maszyn serwerowych, centrali głównej tzn. a) System musi posiadać wsparcie dla serwerów fizycznych zgodnych z architekturą 64 bitową b) Spełniać minimalne wymagania parametrów technicznych podanych w karcie katalogowej aplikacji c) Producent systemu KD musi mieć możliwość dostarczenia tylko oprogramowania i licencji
• System KD musi posiadać wsparcie i możliwość instalacji w środowisku wirtualnym. Minimalne wymagania to wsparcie i możliwość instalacji serwera KD: a) W środowisku VMware b) W środowisku Hyper-V
• System KD musi umożliwiać wszystkim lub wybranym operatorom możliwość dwustopniowej weryfikacji, która ma być dodatkową warstwą bezpieczeństwa. • System KD musi posiadać moduł procedur, który wywołuje różne akcję. • Procedura to reakcja na pojawiające się zdarzenie (tzw. event) w systemie KD np. użyto uprawnionej karty, użyto nieuprawnionej karty, użyto nieznanej karty. • Akcja to np. wysłanie wiadomości mail, blokada czytnika, wysterowanie wyjścia • System KD musi mieć możliwość wywołanie procedury z filtrowaniem danych w treści zdarzenia za pomocą wyrażeń regularnych. • System musi mieć możliwość wywołania procedury, gdy w treści zdarzenia znajduję się szukany ciąg znaków np. Jan lub magazyn lub 345 • Minimalna liczba zapisywanych zdarzeń w bazie danych kontroli dostępu to co najmniej 10 milionów. • System KD musi mieć możliwość powiązania możliwość logowania się operatów z konkretnych lokalizacji fizycznych. • System KD musi posiadać okno wyświetlające statystykę operacji, która działają w bazie danych • System KD musi posiadać powiadomienie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia haseł w formie komunikatu np. „hasło wygasa za x dni”, które będzie widoczne podczas logowania do systemu KD przez operatora. W momencie, gdy pojawi się komunikat o haśle, operator może od razu zmienić hasło.
• System KD musi posiadać moduł automatycznej dystrybucja oprogramowania układowego (firmware) dla sterowników drzwiowych. Serwer KD musi przesyłać najnowsze oprogramowanie sprzętowe do kontrolera IP, a następnie lokalny kontroler IP musi zapewnić aktualizację wszystkich kontrolowanych przez ten dany kontroler IP sterowników drzwiowych. • System KD mis posiadać wbudowany moduł wysyłanie transakcji (zdarzeń systemu KD) za pomocą wiadomości typu „PUSH” w formacie JSON. Dzięki „usłudze internetowej transakcji push JSON” Możliwe jest wysyłanie transakcji systemu KD w formacie JSON do zewnętrznego systemu, takiego jak np. „Elastic Stack” lub innych rozwiązań raportowych, związanych z dashboard. • Moduł musi mieć możliwość precyzyjnego określenia, które transakcje są wysyłane oraz jakie dane są dodawane. • System KD musi posiadać dedykowany interfejs do zarządzania serwerem oparty rozwiązanie typu Cockpit. • System KD musi monitorować stan otwarcia drzwi na podstawie stanu wejść.
• W celu zweryfikowani rzeczywistego stanu drzwi, w zależności od ustawień i sytuacji dostępne muszą być następujące stany drzwi: a) Drzwi zamknięte b) Drzwi otwarte c) Drzwi otwarte pre-alarm - Wstępny alarm otwartych drzwi d) Drzwi otwarte zbyt długo e) Drzwi niespodziewanie otwarte f) Drzwi otwarte z drugiej strony (od środka)
• System KD musi monitorować stan zasuwy drzwi/rygla na podstawie stanu wejść rygla. W celu zweryfikowani rzeczywistego stanu zasuwy drzwi/rygla, w zależności od pozycji rygla, ustawień i sytuacji dostępne muszą być następujące stany drzwi: a) Drzwi zablokowane b) Drzwi odblokowane c) Drzwi odblokowane zbyt długo d) Drzwi odblokowane nieoczekiwanie e) Drzwi otwarte po drugiej stronie
• System KD musi mieć możliwość, aby monitorować obecność podłączenia fizycznego zamka i okablowania do kontrola drzwiowego. • System KD musi umożliwiać wprowadzanie dodatkowego maksymalnego czasu otwarcia drzwi przed wysłaniem alarmu o zbyt długim otwarciu drzwi do serwera KD. Czas ten jest zwykle używany do stworzenia najpierw lokalnego alarmu przy drzwiach np. aktywacja buzzera przy czytniku, zanim operator zostanie powiadomiony. • Transmisja w systemie KD musi być możliwa do implantacji w szyfrowaniem w pełnym trybie tzn. od początku do końca (End-To-End). System kontroli dostępu musi realizować transmisję danych (czyli karta-czytnik-kontroler-sterownik) w sposób zakodowany bez konieczności użycia dedykowanej licencji.
Połączenie: a) Między serwerem a stacją operatorką wymaga klucza szyfrującego AES256 b) Między serwerem a kontroler KD pracującym w technologii TCP/IP wymaga klucza szyfrującego AES256 c) Między czytnikiem KD a sterownikiem KD wymaga klucza szyfrującego AES128 lub AES256. Dotyczy sytuacji, gdy czytnik komunikacje się z sterownikiem KD za pomocą protokołu OSDP lub RS485. Ten zakres szyfrowania nie dotyczy połączeń typu Wiegand czy Clock&Data d) Między kartą zbliżeniową a czytnikiem KD wymaga klucza szyfrującego AES128. Dotyczy kart zaprogramowanych
• Ze względów bezpieczeństwa dla bazy danych wymagane jest: a) 64-bitowa baza danych b) Wymagane jest szyfrowane (tryb ssl) połączenie jdbc. c) Zintegrowana ochrona przed atakami CRSF
• System KD musi posiadać moduł obsługi certyfikatów. System KD musi posiadać własny urząd certyfikacji (ownCA) (z automatycznie tworzonym, unikalnym certyfikatem głównym), który może wystawiać wiele certyfikatów cyfrowych
Nie dopuszcza się opcji posiadania certyfikatu z podpisem własnym. System KD musi generować unikalny certyfikat główny dla każdego systemu KD. Certyfikaty dla kontrolerów KD TCP/IP muszą być generowane przez system KD. System KD musi aktualizować certyfikaty dla kontrolerów KD, wysyłając nowy certyfikat przed jego wygaśnięciem. Certyfikaty muszą być również uwzględnianie w module kopii zapasowej. Zatem przywracanie kopii zapasowej musi spowodować również ponowną instalację certyfikatów. Dotyczy to również systemów z serwerem redundantnym.
2.3 | Urządzania SKD muszą posiadać poniższe cechy i funkcjonalności:
Sterownik sieciowy KD
Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostępu muszą być inteligentne sterowniki sieciowe pozwalające na podłączenie kontrolerów drzwiowych. Sterownik musi komunikować się z serwerem za pomocą standardu TCP/IP. W przypadku zerwania łączności kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal zarządzać elementami do niego podłączonymi. Dodatkowo musi zarejestrować w pamięci, co najmniej 5000 zdarzeń. Po ponownym podłączeniu go do serwera musi nastąpić automatyczna, wzajemna synchronizacja.
Sterownik sieciowy musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie 4 kontrolerów drzwiowych w obrębie jednego zestawu z zasilaczem. Do każdego z podłączonych w ten sposób kontrolerów drzwiowych można podłączyć bezpośrednio czytniki oraz / lub wyprowadzić maksymalnie 4 magistrale RS485 do podłączenia kolejnych, w sumie 32 kontrolerów drzwiowych. Jeden sterownik sieciowy musi obsłużyć do 32 czytników kontroli dostępu za pomocą podłączonych kontrolerów drzwiowych.
Sterownik sieciowy musi umożliwiać podłączenie kontrolerów drzwiowych w gwiazdę, lub magistralę oraz użycie interfejsów RS232,RS485, Clock/Data, Wiegand.
Sterownik sieciowy powinien spełniać poniższe wymagania:
Szyfrowana komunikacja AES256 między sterownikiem sieciowym a serwerem SMS Stabilny system operacyjny Możliwość podłączenie do 4 kontrolerów drzwiowych w trybie End To End Security (szyfrowanie od karty do serwera) - rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez możliwość szyfrowania od karty do serwera metodą AES. Obsługa wielu interfejsów i topologii: Wiegand, RS232, RS485, Clock/Data, TCP/IP, gwiazda i magistrala Ethernet Gigabit RJ-45 Montaż na szynę DIN 35 mm Niski pobór mocy (ok. 2.5W) Zasilanie 12 – 24 V DC Temperatura pracy od -10°C do + 60°C
Kontroler KD
Czytniki kart zbliżeniowych dla podwyższenia bezpieczeństwa systemu współpracują z niezależnymi kontrolerami, sterującymi elementami wykonawczymi (rygle, elektrozawory, zamki elektryczne), umieszczonymi poza zasięgiem potencjalnych intruzów. W zależności od potrzeb, kontroler drzwiowy musi działać zarówno w topologii gwiazdy, jak i magistrali w zależności od stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi istnieć możliwość stosowania obu topologii jednocześnie w ramach pojedynczej instalacji, dzięki czemu istnieje możliwość dostosowania sposobu instalacji do wymogów poszczególnych pomieszczeń:
Obsługa minimum. 2 czytników Minimum dwa wyjścia przekaźnikowe – możliwość nadzoru 2 przejść z kontrolą jednostronną, Obsługa mierników temperatury i wilgotności Funkcja autotestu, pozwalająca na monitorowanie wewnętrznej temperatury, parametrów zasilania kontrolera i czytników, Stan urządzenia powinien być sygnalizowany wielokolorową diodą oraz przesyłany do oprogramowania zarządzającego w czasie rzeczywistym Protokół komunikacyjny czytników – Wiegand / clock&data, Zasilanie 12V…24V DC Włączenie do sieci ethernet za pośrednictwem sterownika sieciowego nadzorującego grupę kontrolerów KD Temperatura pracy -35°C…+65°C,
Sterownik sieciowy KD
Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostępu muszą być inteligentne sterowniki sieciowe pozwalające na podłączenie kontrolerów drzwiowych. Sterownik musi komunikować się z serwerem za pomocą standardu TCP/IP. W przypadku zerwania łączności kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal zarządzać elementami do niego podłączonymi. Dodatkowo musi zarejestrować w pamięci, co najmniej 5000 zdarzeń. Po ponownym podłączeniu go do serwera musi nastąpić automatyczna, wzajemna synchronizacja. Sterownik sieciowy musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie 4 kontrolerów drzwiowych w obrębie jednego zestawu z zasilaczem. Do każdego z podłączonych w ten sposób kontrolerów drzwiowych można podłączyć bezpośrednio czytniki oraz / lub wyprowadzić maksymalnie 4 magistrale RS485 do podłączenia kolejnych, w sumie 32 kontrolerów drzwiowych. Jeden sterownik sieciowy musi obsłużyć do 32 czytników kontroli dostępu za pomocą podłączonych kontrolerów drzwiowych. Sterownik sieciowy musi umożliwiać podłączenie kontrolerów drzwiowych w gwiazdę, lub magistralę oraz użycie interfejsów RS232,RS485, Clock/Data, Wiegand. Sterownik sieciowy powinien spełniać poniższe wymagania:
Szyfrowana komunikacja AES256 między sterownikiem sieciowym a serwerem SMS Stabilny system operacyjny Możliwość podłączenie do 4 kontrolerów drzwiowych w trybie End To End Security (szyfrowanie od karty do serwera) - rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez możliwość szyfrowania od karty do serwera metodą AES. Obsługa wielu interfejsów i topologii: Wiegand, RS232, RS485, Clock/Data, TCP/IP, gwiazda i magistrala Ethernet Gigabit RJ-45 Montaż na szynę DIN 35 mm Niski pobór mocy (ok. 2.5W) Zasilanie 12 – 24 V DC Temperatura pracy od -10°C do + 60°C
Czytnik zbliżeniowy
Częstotliwość 13,56MHz wykrywanie kart Wspieranie technologii: Mifare Classic, Mifare DESFire 0.6, EV1, EV2 oraz EV3 Interfejs Wiegand, Clock/ Data, RS485 Karty Stadnard ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare DESFire 0.6, EV1 i EV2 Dystans czytania kart 20-70mm (w przypadku normalnych operacji) Montaż natynkowy i podtynkowy, czytniki w wersji podtynkowej – montaż w standardowej elektrycznej puszce podtynkowej, Wszystkie elementy elektroniczne czytnika wewnątrz obudowy zalane żywicą epoksydową, Temperatura pracy -40°C do 65°C Stopień ochrony IP55 Zgodność z sekcją 889 NDAA
Serwer SKD
Procesor Intel Xeon E-2314 @ 2.8 GHz Karta sieciowa 2 x 1GbE LOM Pamięć 4 gniazda, DDR4 SDRAM-ECC, DIMM 288-pin, 16GB/128GB maks. Częstotliwość pamięci 3200MHz Kontroler SATA RAID S150 Dysk 1 x 2TB SATA 3,5" Montaż 1U rack
Stacja kliencka
Standardowa konfiguracja dwóch monitorów 2 porty Ethernet Maksymalnie redundantne 1 GB Ethernet SSD (Sata III 64 GB) Procesor Intel Core 13. Generacji Wydajność CPU Powyżej 30 000 pkt wg CPU Benchmark Pamięć RAM 16 GB Wyjście wideo 1x VGA/ 2x DisplayPort 1.4/ 1x HDMI 2.1 System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64-bit TPM - moduł szyfrowania TPM 2.0 Obudowa typu desktop/ tower Zgodność z sekcją 889 NDAA Stacja dodatkowo wyposażona w 2 monitory 23,8” oraz czytnik USB nabiurkowy, uniwersalny Prox'N'Roll, kabel USB typ A 1,8m