[image: image1.png]


 

Gdańsk, dnia 17.06.2025 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 300/2025/PN
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).
Pytanie nr 1 
Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie możliwości zaoferowania, zszywek szerokich funkcyjnie równoważnych do wymaganych o wymiarach: długość: 6,7 mm, wysokość: 4,0 mm, grubość 0,55 mm

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zszywki były pokryte teflonem. Produkt ten nie stanowi implantu chirurgicznego i przewidziany jest do krótkotrwałego zastosowania, więc nie ma uzasadnienia do koniecznego pokrycia zszywek teflonem. Ponadto, wymóg ten znacząco zawęża krąg oferentów, którzy mogą złożyć ważną ofertę

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 2 

Dotyczy pakietu nr 10 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania przyrządu do usuwania zszywek funkcyjnie równoważnego do wymaganego wykonanego ze stali chirurgicznej, pakowanych po 10 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuję, iż dopuszczamy. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 3
Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 Ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej części zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł. 

b. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł.

c. w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł.

d. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % niezrealizowanej kwoty brutto wskazanej § 7 ust. 1;

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuszcza aparat z elektrodami o zakresie pomiaru temperatury na końcu elektrody w zakresie 0 - 110 st. ?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający w pkt. 1 i pkt. 1a dopuści do dzierżawy aparat do termolezji z czterema wbudowanymi gniazdami do podłączenia elektrod roboczych wraz kablami do podłączenia elektrod, niewymagający przewodu rozdzielającego?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający w pkt. 1d dopuści do dzierżawy aparat do termolezji bez przewodu elektrody biernej?  Oferowane jednorazowe elektrody bierne mają zintegrowany kabel łączący z aparatem.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający w pkt. 1c dopuści standardowe elektrody czynne, które z kaniulami z odgałęzieniem (typ SIDEKICK) posiadają funkcjonalność wymaganych elektrod czynnych typu Venom? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 8
Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów warunków technicznych - zał. nr 5

Czy Zamawiający w formularzu cenowym w kolumnie „KOD EAN” odstąpi od wymogu wpisywania kodu EAN na etapie składania ofert na rzecz dostarczenia w/w kodów na etapie już podpisanej umowy przy dostarczaniu asortymentu do depozytu zgodnie z zapisami umowy § 2 ust. 5 a tym samym ujednolici zapisy SWZ ze wzorem umowy? Podawanie kodów EAN na etapie składanej oferty nie ma zastosowania dla Zamawiającego natomiast to przedłożone numery katalogowe identyfikują oferowany asortyment. Powyższe wynika z faktu, iż w/w kod jest nadawany dla każdego rozmiaru implantu jako indywidualny numer a w przypadku oferowania tak dużej ilości asortymentu w szerokim zakresie długości, średnic, wykaz takich kodów będzie liczyć nawet kilkaset pozycji dla całego asortymentu z danego pakietu co znacznie utrudni i wydłuży skompletowanie oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuję, iż wyraża zgodę na podanie kodu EAN na etapie podpisanej umowy przy dostarczaniu asortymentu do depozytu zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 9
Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów wzoru umowy- zał. nr 1:

Czy Zamawiający § 3 w celu realizacji podpisanej umowy dopuści i uwzględni w umowie kanał komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą za pośrednictwem aplikacji udostępnionej nieodpłatnie przez Wykonawcę,  służącej  w szczególności do:  składania zamówień, przesyłania protokołów zużycia, nadzorowania zdeponowanych stanów magazynowych? Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z jej obsługi i zapewni wsparcie techniczne. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie tej formy komunikacji w zapisach umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dookreśli, iż w §7 ust. 6 lit d dotyczy ubezpieczenia OC produkt?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuję, iż dotyczy ubezpieczenia produktu, zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §9:
a. Ust. 1 lit a z 3% na 0,5% oraz usunięcie „nie mniej jednak niż 100,00 zł”,

b. Ust. 1 lit b z 5% na 0,5% oraz usunięcie „nie mniej jednak niż 100,00 zł”,

c. Ust. 1 lit c z 3% wadliwej dostawy na 0,5% wartości wadliwego produktu oraz usunięcie „nie mniej jednak niż 100,00 zł”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. 

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji  , które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający usunie w §9 ust. 1 lit b z uwagi na możliwe zdublowanie kar z lit a?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dookreśli w §13 ust. 1 lit a i b, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający doda zapis w §13 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 16
Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler ze zszywkami niepokrytymi teflonem?

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 17
Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler ze zszywkami w rozmiarze: grubość 0,6mm, szerokość 7,2mm, wysokość 4,9mm?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 18
Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler ze zszywkami w rozmiarze: grubość 0,5mm, szerokość 5,9mm, wysokość 3,9mm?

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 19
Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do usuwania zszywek wykonany w części metalowej wykonany z komponentu 1Cr18Ni9Ti, rękojeść wykonana z ABS-u?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 20
Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd pakowany a’1 szt, opakowanie handlowe a’20 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 21
Czy Zamawiający w pak 2 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny równoważny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 4,68 mm i 5,89 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 30 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i zabezpieczenie przed wysunięciem z klipsownicy. Klasa medyczna III wyższej od IIb. Klipsy tytanowe muszą spełniać wymagania dla implntów chirurgicznych, pozwalających m.in. na poddanie pacjenta badaniu  MRI.  Magazynki powinny posiadać informacje służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie z jakiego materiału klips wykonany, nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności produktu z możliwością dołączenia papierowej części blistra do dokumentacji? 

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający w pak 2 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny równoważny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach przed zamknięciem 7,21 mm i 8,98 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 20 magazynmków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne rowkowanie zabiezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i zabezpieczenie przed wysunięciem z klipsownicy Klasa medyczna III wyższa od II b. Klipsy tytanowe muszą spełniać wymagania dla implntów chirurgicznych, pozwalających m.in. na poddanie pacjenta badaniu  MRI.  Magazynki powinny posiadać informacje, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie z jakiego materiału klips wykonany, nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności produktu z możliwością dołączenia papierowej części blistra do dokumentacji? 
Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 23
Czy Zamawiający w pak 2 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny równoważny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 10,07 mm i 12,38 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i zebezpieczenie przed wysunięciem z klipsownicy. Klasa medyczna III wyższa od II b. Klipsy tytanowe muszą spełniać wymagania dla implntów chirurgicznych, pozwalających m.in. na poddanie pacjenta badaniu  MRI.  Magazynki powinny posiadać informacje, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie z jakiego materiału klips wykonany, nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności produktu z możliwością dołączenia papierowej części blistra do dokumentacji? 

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający w pak 2 poz 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Wielorazowa klipsownica laparoskopowa bez artykulacji, rozmiar ML, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33 cm, średnica trzonu 10mm - bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 25
W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Należy przez ten fakt rozumieć, iż ustawodawca uznał, iż wyrób medyczny klasy III musi cechować wyższy poziom bezpieczeństwa niż wyrobów medycznych klasy IIb, ponieważ zastosowanie ich na najważniejszych naczyniach w organizmie ludzkim niesie ze sobą większe ryzyko związane z ich użyciem. Dlatego też, implant medyczny zastosowany przy zamknięciu tego typu naczyń musi spełniać jak najwyższe normy i być bardzo dokładnie przebadany pod kątem zapewnienia jak najdalej idącego bezpieczeństwa jego zastosowania na tak ważnych naczyniach.  Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 2 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający informuję, iż dopuszcza produkty klasy IIB oraz III. Klipsy nie będą używane w procedurach neurochirurgicznych i kardiochirurgicznych. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający w pak 6 poz. 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Klipsy polimerowe, niewchłanialne  LARGE wyposażone w naprzemienny układ zębów, użebrowanie wewnętrzne (w opakowaniu po 6 klipsów)?

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający w pak 6 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe, niewchłanialne EXTRA LARGE wyposażone w naprzemienny układ zębów, użebrowanie (w opakow po 6 klipsów)?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 28
Zwracamy sie z prośbą o wydzielenie lub możliwość nie składania oferty w pak 6 poz 5 na „Aspirator do rozlanych płynów”. Pozycja ta chyba znalazła sie w tym pakiecie omyłkowo z racji braku jakiegokolwiek wspólnego zadania łączącego te 2 zupełnie różne produkty. Poza tym wartość tej pozycji jest bardzo symboliczna a uniemożliwia złożenie innym oferentom konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający informuję, iż nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający nie oczekuje oferty na poz.5 w pakiecie 6. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający w pak 6 poz 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Wielorazowa klipsownica laparoskopowa do rozmiaru L oraz wielorazowa klipsownica laparoskopowa do rozmiaru XL, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33 cm, średnica trzonu 10 mm, ruchomy tylni uchwyt rękojeści, rozmiar klipsownicy umieszczony na rączce oraz na końcu dystalnym klipsownicy, kompatybilna z klipsami polimerowymi L oraz XL? Oferent na czas trwania umowy użyczy Zamawiającemu po 2 sztuki klipsownic do każdego rozmiaru klipsów co pomoże zwiększyć ilość zabiegów z powodu możliwości wykonania większej ich ilości z powodu braku utraty czasu na proces sterylizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30
W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Należy przez ten fakt rozumieć, iż ustawodawca uznał, iż wyrób medyczny klasy III musi cechować wyższy poziom bezpieczeństwa niż wyrobów medycznych klasy IIb, ponieważ zastosowanie ich na najważniejszych naczyniach w organizmie ludzkim niesie ze sobą większe ryzyko związane z ich użyciem. Dlatego też, implant medyczny zastosowany przy zamknięciu tego typu naczyń musi spełniać jak najwyższe normy i być bardzo dokładnie przebadany pod kątem zapewnienia jak najdalej idącego bezpieczeństwa jego zastosowania na tak ważnych naczyniach.  Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 6 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający informuję, iż dopuszcza produkty klasy IIB oraz III. Klipsy nie będą używane w procedurach neurochirurgicznych i kardiochirurgicznych. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 31
Czy Zamawiający w pak 10 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: "Zszywacz do skóry umożliwiający szybkie zamknięcie rany po wszystkich zabiegach chirurgicznych.

Zapewniający solidne, trwałe i bezpieczne wykonanie procedury zamykania rany.

Ergonomia i kąt wygięcia instrumentu muszą zagwarantować precyzyjną widoczność i możliwość wykonania zespolenia staplerowego skóry o różnej grubości.

Narzędzie wyposażone w ładunek załadowany 35 sztukami zszywek pokrytych teflonem. Parametry zszywki: grubość 0.58-0,60mm, długość zszywki 6.5 mm i wysokość zszywki 4,7 mm "?
Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 32
Czy Zamawiający w pak 10 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku wykonany z tworzywa sztucznego, część robocza wykonana ze stali chirurgicznej, ilość w opakowaniu: 12 szt.?
Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający informuję, iż dopuszcza inne opakowania z odpowiednim przeliczeniem sztuk. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 33
Ad par. 9 ust. 1a i 1b wzoru umowy, załącznik nr 1 do SWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie nominalnej wartości kary umownej (100zł). Przedmiotem postępowania są wyroby medyczne o niskich cenach jednostkowych, stąd kara 100 zł może stanowić nawet i 50% wartości zamówienia, której dotyczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 34
Pakiet 1, Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowego użytku, okrężny,
z łamanym kowadełkiem oraz manualnie regulowaną strefą docisku, w zakresie od 1,4-2,2 mm,  średnica 21 mm, zszywki okrągłe w przekroju na całej długości, wysokość zszywek 4,5 mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 35
Pakiet 1, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowego użytku, okrężny,
z łamanym kowadełkiem oraz manualnie regulowaną strefą docisku, w zakresie od 1,4-2,2 mm,  średnica 24 mm, zszywki okrągłe w przekroju na całej długości, wysokość zszywek 4,5 mm? 

lub

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowego użytku, okrężny,
z łamanym kowadełkiem oraz manualnie regulowaną strefą docisku, w zakresie od 1,6-2,4 mm,  średnica 26 mm, zszywki okrągłe w przekroju na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 36
Pakiet 1, Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowego użytku, okrężny,
z łamanym kowadełkiem oraz manualnie regulowaną strefą docisku, w zakresie od 1,6-2,4 mm,  średnica 29 mm, zszywki okrągłe w przekroju na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 37
Pakiet 1, Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowego użytku, okrężny,
z łamanym kowadełkiem oraz manualnie regulowaną strefą docisku, w zakresie od 1,8-2,6 mm,  średnica 32 mm, zszywki okrągłe w przekroju na całej długości, wysokość zszywek 5,0 mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 38
Pakiet 1, Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy 
30 mm, z podwójną linią naprzemiennie zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju na całej długości, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 39
Pakiet 1, Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy 
30 mm, z podwójną linią naprzemiennie zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju na całej długości, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8 mm przed zamknięciem 2,0 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 40
Pakiet 1, Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowy stapler liniowy z ładunkiem, długość  45 mm, ładowalny, szew w postaci podwójnej linii zszywek ze stopu tytanu, ułożonych

naprzemiennie, zszywka okrągła w przekroju ona na całej długości, wysokość zszywki 4,8mm,  prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu zszywacza?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 41
Pakiet 1, Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy 
60 mm, z podwójną linią naprzemiennie zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju na całej długości, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową?

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 42
Pakiet 1, Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy 
60 mm, z podwójną linią naprzemiennie zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju na całej długości, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8 mm przed zamknięciem 2,0 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 43
Pakiet 1, Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy 
90 mm, z podwójną linią naprzemiennie zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju na całej długości, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową?

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 44
Pakiet 1, Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy 
90 mm, z podwójną linią naprzemiennie zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju na całej długości, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8 mm przed zamknięciem 2,0 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 45
Pakiet 1, Poz. 6-11

Czy Zamawiający wymaga dodatkowych ładunków do staplerów opisanych w pozycjach od 6 do 11?

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający informuję, iż nie wymaga.
Pytanie nr 46
Pakiet 1, Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów opisanych w pytaniu do pozycji 5?

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 47

Czy Zamawiający mając na uwadze art.99 ust 5 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, który stanowi, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz brak dyskryminacji, dopuści by wyodrębnić punkt 1f, w załączniku nr 5 SWZ w pakiecie XIX, na dostawę kaniul prostych lub zakrzywionych o długości 100 mm lub 150mm, grubości 20G, 22G aktywna końcówka o dł. 5mm,10mm,15mm. Kaniule jednorazowego użytku. Przeznaczone do termolezji tkanek miękkich w zastosowaniach ortopedycznych, neurochirurgicznych i w chirurgii kręgosłupa. Długość kaniuli kodowana kolorem, do osobnego pakietu, jako że ww. nie musi być powiązana oraz zastosowana tylko i wyłącznie w procedurze termolezji?
Odpowiedź na pytanie nr 47: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ. Dodatkowo informuje, iż brak jest możliwości wyodrębnienia pakietów na platformie e-zamowienia.
Pytanie nr 48
Pakiet 9 

Narzędzie kompletne – nożyczki laparoskopowe, bransze robocze odgięte , rozpiętość otwartych bransz 13 mm, jednorazowego użytku, rączka plastikowa bez blokady, śr. 5 mm, narzędzie obrotowe 360 stopni, z podłączeniem monopolarnym, obie bransze ruchome. Długość narzędzia 33 cm? 

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 49
Pakiet 9 

Narzędzie kompletne – nożyczki laparoskopowe, bransze robocze odgięte , długość bransz 17 mm, jednorazowego użytku, rączka plastikowa bez blokady, śr. 5 mm, narzędzie obrotowe 360 stopni, z podłączeniem monopolarnym, obie bransze ruchome. Długość narzędzia 33 cm? 

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 50
Pakiet 9 

Preparat zapobiegający roszeniu optyki laparoskopowej postać - pojemnik z pokrywą, gąbka zawierająca 6 ml z alkoholem. Pokrywa z listkiem wystającym poza obrys pojemnika, zapewniający łatwe uchwycenie palcami dla bezpiecznego otwarcia, produkt sterylny jednorazowego użycia? 

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 51

Pakiet 9 

Elastyczny retraktor do ran (linia cięcia 5 – 10 cm +/- 1cm) Składający się z rękawa ochronnego (bezlateksowego) wykonanego z poliuretanu o długości 15 cm, pierścienia proksymalnego o średnicy 12 cm oraz szarego pierścienia dystalnego o średnicy 13 cm? 

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 52

Pakiet 9 

Trokar 10 mm lub 12 mm (do wyboru przez Zamawiającego ) z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza), z kaniulą karbowaną, desulfacja bez odłączania wężyka CO2 i ewakuacja gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 10mm lub 5 do 12mm(bez konieczności używania redukcji). Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 110mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 53

Pakiet 9 

Trokar z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza) z separatorem tkanki w kształcie litery V , z kaniulą karbowaną, desulfacja bez odłączania wężyka CO2 i ewakuacja gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11mm lub 5 do 12mm(bez konieczności używania redukcji). Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 54

Pakiet 9 

Trokar 5 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza) z kaniulą karbowaną, desulfacja bez odłączania wężyka CO2 i ewakuacja gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia 5 mm Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 54: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 55

Pakiet 9 

Trokar 5 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza) z separatorem tkanki w kształcie litery V , z kaniulą karbowaną, desulfacja bez odłączania wężyka CO2 i ewakuacja gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia 3-5 mm Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100mm? Z poważaniem

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 56

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącemu limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 20%.
 Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.” 
Odpowiedź na pytanie nr 56: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ. Niezasadny jest zarzut, że przewidziana § 10 ust. 5 łączna maksymalna wysokość kar umownych na poziomie 30 % łącznego wynagrodzenia brutto jest wartością bardzo wygórowaną. Zamawiający wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 1553/22 orzekła, że zgodne z ustawą PZP jest postanowienie projektowanej umowy, które zastrzega, że łączna wysokość kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę na podstawie umowy może wynieść nawet 50 % wynagrodzenia brutto.
Pytanie nr 57

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)? 

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. 

Odpowiedź na pytanie nr 57: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 58

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 9 ust. 1 pkt b projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie: 

w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 100 zł.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.  Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).
Pytanie nr 59

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 9 ust. 1 pkt d projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie: 

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % niewykorzystanej kwoty brutto.

 Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.  Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).
Pytanie nr 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację obowiązku wskazanego w § 2 ust. 5 poprzez odstąpienie od obowiązku uwzględnienia w przekazywanym zestawieniu / informacjach danych dotyczących kodu UDI (lub poprzez dopuszczenie przekazywania danych dotyczących kodu UDI – DI zamiast danych dotyczących pełnego kodu UDI). Wykonawca nadmienia, iż kody UDI znajdują się na produkcie, a zatem ich przekazywanie w formie elektronicznej stanowi dodatkowe, niestandardowe rozszerzenie zakresu obowiązków Wykonawcy, wpływające na koszty realizacji umowy. W ocenie Wykonawcy możliwym byłoby jednak przekazywanie kodów UDI-DI (tj. stałej części kodu UDI).  

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 61

	System do Termolezji RF

	1. 
	Aparat przeznaczony do zabiegów termolezji jedno i wieloelektrodowej

	2. 
	Możliwość wykonywania lezji w min. 4 punktach jednocześnie oraz w regulowanych odstępach czasu. Aparat 4-kanałowy 

	3. 
	Mono i bipolarne radiowe promieniowanie elektromagnetyczne

	4. 
	Rodzaje termolezji będące na wyposażeniu aparatu. standardowy, pulsacyjny, bipolar, z możliwością rozszerzenia do chłodzonej termolezji.

	5. 
	Termolezja ciągła: 

- temperatura automatyczna regulowana w zakresie

 min.  38-95 st.C,

- moc 80 W

	6. 
	Termolezja pulsacyjna:  

- temperatura automatyczna regulowana w zakresie min. 38-45 st.C, - częstotliwość regulowana w zakresie min. 1-10 Hz,

- długość fali regulowana w zakresie min.  10-100 ms,

	7. 
	Generator o częstotliwości pracy 460,8 kHz

	8. 
	Regulacja czasu trwania lezji w zakresie min. 5 s – 15 min.

	9. 
	Stymulacja: czuciowa i motoryczna, kontrola ręczna lub automatyczna, częstotliwość: 2–200 Hz, długość fali 0,1–1 ms, napięcie/natężenie: 0,01-0,2 V/mA

	10. 
	Wyświetlacz dotykowy LCD umożliwiający wybór opcji generatora i ustawiania parametrów pracy aparatu

	11. 
	Wskaźnik na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu i mocy dla każdej ze stosowanych elektrod jednocześnie

	12. 
	Zasilanie sieciowe 230V

	13. 
	Jednorazowa elektroda neutralna współpracująca z urządzeniem


Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający informuje, iż  dopuści generator do termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym o następujących parametrach, równoważny do opisanego w załączniku nr 5, SWZ w pakiecie XIX, l.p. 1, 1a, 1d, 1h.
Pytanie nr 62
Czy Zamawiający dopuści elektrody wielorazowe oraz kaniule jednorazowe, proste lub zakrzywione, długość 100 mm/ średnica 20G, długość min 50 mm/średnica 22G, długość 145mm/średnica 20G z aktywną końcówką o dł. 5mm,10mm,15mm - do wyboru przez Zamawiającego równoważne do opisanego w załączniku nr 5, SWZ w pakiecie XIX, l.p. 1b,1c,1f,1g? 
Odpowiedź na pytanie nr 62: Zamawiający informuje, iż dopuści elektrody wielorazowe oraz kaniule jednorazowe, proste lub zakrzywione, długość 100 mm/ średnica 20G, długość min 50 mm/średnica 22G, długość 145mm/średnica 20G z aktywną końcówką o dł. 5mm,10mm,15mm - do wyboru przez Zamawiającego równoważne do opisanego w załączniku nr 5, SWZ w pakiecie XIX, l.p. 1b,1c,1f,1g.
Pytanie nr 63
Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne zintegrowane z kablem równoważne do opisanego w załączniku nr 5, SWZ w pakiecie XIX, l.p. 1d,1h?
Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający informuje, iż dopuści elektrody bierne zintegrowane z kablem równoważne do opisanego w załączniku nr 5, SWZ w pakiecie XIX, l.p. 1d,1h.


Arkadiusz Dębicki

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Sporządził: Arkadiusz Dębicki
tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 17.06.2025 r.
T – 2712; B5

�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk




















12

