## Część 1
Załącznik nr 5 do SWZ w postępowaniu 585/2026/TP
Łóżka medyczne
Pozycja 1 - Łóżko medyczne w ilości 36 sztuk
Pozycja 2 - Łóżko medyczne w ilości 2 sztuk
Przetarg warunkowy. Przy braku dofinansowania przetarg zostanie unieważniony.
Termin dostawy do 20 listopada 2026 r.
Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane – ilość przyznanych punktów | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
Gwarancja i serwis
1. | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, podać | 24 msc- 0 pkt >24 msc- 10 pkt >= 36 msc -20 pkt
2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty - dołączyć do oferty | TAK | x
3. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | x
4. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak | x
5. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE | Tak | x
6. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać | x
7. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak | x
8. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | x
Inne
9. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak | x
10. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak | x
11. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak | x
12. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak | x
13. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak | x
14. | Wykaz dostaw lub usług oraz minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie instalacji, przedstawione w wykazie dostaw lub usług. | Tak | x
15. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak | x
16. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wszelkie opakowania pozostałe po instalacji muszą zostać zutylizowane przez Wykonawcę. | Tak | x
17. | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę zgodną z aktualnie obowiązujemy prawem (w tym dyrektywy UE) lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK | x
18. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak | x
19. | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK | x
Pozycja 1- Łóżka medyczne 36 sztuk
20. | Nazwa | Podać | x
21. | Typ | Podać | x
22. | Producent | Podać | x
23. | Kraj pochodzenia | Podać | x
24. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji min. 2026 | Tak, podać | x
25. | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem antybakteryjnym, proszkowym, potwierdzone certyfikatem, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor RAL do wyboru, ustalony z Zamawiającym. | Tak | x
26. | Wymiar całkowity zewnętrzny 980 x 2092 mm. | Tak | x
27. | Wysokość leża od podłogi min 550-560 mm, kółka mocowane na stałe do poprzecznej belki wzmacniającej szczyty, każde kółko z hamulcem. | Tak | x
28. | Wysokość szczytów od podłoża 1040mm | Tak | x
29. | Leże łóżka 2 segmentowe. Segmenty wypełnione siatką zgrzewaną o oczkach 5x5 cm (+/- 1 cm) z drutu śr. 4 mm. Siatka spawana do ramy. Leże podparte 3 poprzeczkami z kształtownika min. 15x15 mm. Leże wyposażone w ograniczniki pozycjonujące materac min. 2 po każdej stronie. | Tak | x
30. | Wymiar leża : 900x2000 mm. | Tak | x
31. | Rama leża wyposażona w uchwyty po każdej stronie ramy do mocowania pasów z prętów o śr. 10 mm. | Tak | x
32. | Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie 00 -750 (+/- 50), mechanizm zapadkowy 6-stopniowy. Segment pleców wyposażony w uchwyt do regulacji kąta po każdej stronie segmentu, zabezpieczony przed wyciągnięciem przez pacjenta. | Tak | x
33. | Wzmocnione połączenie konstrukcji leża i szczytów łóżka realizowane poprzez zastrzały ukośne, zapewniające podwyższaną odporność na siły statyczne i dynamiczne. Trzypunktowe wzmocnione połączenie ramy oraz szczytów łóżka. Szczyty łóżka przechodzące przez wzmocnioną i gwintowaną rurkę zabezpieczone przed odkręceniem, zaokrąglone, zmniejszające ryzyko urazu. Szczyty wypełnione wzmocnioną płytą kompaktową laminowaną, odporną na wyłamanie, dodatkowo wzmocnioną płaskownikiem zwiększającym jej odporność.na złamanie , Płyta przykręcona jest do ramy łóżka i umieszczona w pionowych wzmocnionych kątownikach z dwóch stron Kolor płyty do wyboru.Dodatkowo pionowy płaskownik zabezpieczający przed wykopaniem płyty. | Tak | x
34. | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm każde z blokadą, opony lite, niebrudzące. Koła mocowane systemem zaciskowym (za pomocą ekspanderów). Łóżko wyposażone w system niezależnego centralnego hamulca (przód-tył), za pomocą dźwigni nożnej wysuwanej na 4-5 mm. Nóżki znajdujące się wewnątrz szczytów łóżka, po ich podniesieniu i schowaniu się w ramie, łóżko staje na kołach i jest łatwe do transportu. Wysuwane nóżki umieszczonesą w środku nóg łóżka i wysuwają się ze środka są ich integralną częścią. | Tak | x
35. | Barierki boczne metalowe na całej długości leża, stanowiące integralną część łóżka, mocowane w trzech miejscach od góry ramy wzmocnionymi podwójnie łamanymi zawiasami, nieodejmowane. Opuszczane wzdłuż łóżka do dołu, blokowane przez system przesównych zapadek góra- dół z bezpiecznym uchwytem znajdujących się od strony głowy oraz nóg. Odpornoś na rozerwanie 400 kg. | Tak | x
36. | Nogi łóżka wykonane z profila okrągłego, o średnicy fi 32 ze ścianką 2 mm. Między nogami łóżka umieszczony prostokątny płaskownik | Tak | x
37. | Łóżko wyposażone w materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy | Tak | x
38. | Udźwig 400kg | Tak | x
39. | Waga łóżka z barierkami: 70 - 80 kg | Tak | x
Pozycja 2- Łóżka medyczne 2 szt.
40. | Nazwa | Podać | x
41. | Typ | Podać | x
42. | Producent | Podać | x
43. | Kraj pochodzenia | Podać | x
44. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji min. 2026 | Tak, podać | x
45. | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze). Fabrycznie nowe. | Tak | x
46. | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 | Tak | x
47. | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | Tak | x
48. | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind. | Tak | x
49. | Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm | Tak | x
50. | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur | Tak | x
51. | Pilot ręczny dodatkowo zabezpieczony przed swobodnym dostępem dla pacjentów - możliwość łatwego wypięcia pilota (odłączenia go od łóżka), | Tak | x
52. | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | Tak | x
53. | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej. Przykręcane elementy podstawy leża. | Tak | x
54. | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak | x
55. | Elektryczna regulacja wysokości leża | Tak | x
56. | Minimalna wysokość leża od podłogi 380 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak | x
57. | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | Tak | x
58. | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° | Tak | x
59. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16o ± 3°. | Tak | x
60. | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 3°. | Tak | x
61. | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3° | Tak | x
62. | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° | Tak | x
63. | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | Tak | x
64. | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. | Tak | x
65. | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony w zamykanej półce, wysuwanej spod ramy leża – od strony nóg pacjenta (dodatkowo zabezpieczony przed swobodnym dostępem dla pacjentów) | Tak | x
66. | Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej. | Tak | x
67. | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego) - pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże) - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) | Tak | x
68. | Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: - ruch oparcia pleców do 300 oraz maksymalne podniesienie leża - podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg Każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku. | Tak | x
69. | Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak | x
70. | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. | Tak | x
71. | Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). | Tak | x
72. | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego | Tak | x
73. | Poręcze boczne metalowe, lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Poręcze wykonane z profili stalowych, składane wzdłuż ramy leża. | Tak | x
74. | Ze względów bezpieczeństwa, poręcze zamontowane na stałe, bez możliwości ich wyjęcia. | Tak | x
75. | Po opuszczeniu poręczy, jej górna poprzeczka nie wystaje ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | Tak | x
76. | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na długości ok. 70% leża. | Tak | x
77. | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | Tak | x
78. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | Tak | x
79. | Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG. Ze względów bezpieczeństwa płyty zamontowane na stałe do leża. | Tak | x
80. | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. | Tak | x
81. | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | Tak | x
82. | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | Tak | x
83. | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | Tak | x
84. | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | Tak | x
85. | Szczyty łóżka wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | Tak | x
86. | Ze względów bezpieczeństwa, szczyty łóżka osadzone na stałe w ramie leża, bez możliwości ich wyjęcia. | Tak | x
87. | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg | Tak | x
88. | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | Tak | x
89. | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg | Tak | x
90. | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka - komplet uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | Tak | x
91. | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak | x
92. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak | x