## Część 1
Zalacznik nr 5 do SWZ w postępowanieu 580/2026/TP
CZĘŚĆ I - Aparat USG
Jest to przetarg warunkowy. Przy braku dofinansowania przetarg zostanie unieważniony.
Termin dostawy do 20 listopada 2026 r.
Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane – ilość przyznanych punktów | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
Gwarancja i serwis
1. | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, podać | 24 msc- 0 pkt >24 msc- 10 pkt >= 36 msc -20 pkt
2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty - dołączyć do oferty | TAK | x
3. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | x
4. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak | x
5. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE | Tak | x
6. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać | x
7. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak | x
8. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | x
Inne
9. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak | x
10. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak | x
11. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak | x
12. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak | x
13. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak | x
14. | Wykaz dostaw lub usług oraz minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie instalacji, przedstawione w wykazie dostaw lub usług. | Tak | x
15. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak | x
16. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wszelkie opakowania pozostałe po instalacji muszą zostać zutylizowane przez Wykonawcę. | Tak | x
17. | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę zgodną z aktualnie obowiązujemy prawem (w tym dyrektywy UE) lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK | x
18. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak | x
19. | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK | x
Urządzenie
20. | Nazwa | Podać | x
21. | Typ | Podać | x
22. | Producent | Podać | x
23. | Kraj pochodzenia | Podać | x
24. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji min. 2026 | Tak, podać | x
Konstrukcja
25. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK | x
26. | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy | x
27. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK | x
28. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 4 000 000 | x
29. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 | x
30. | Dynamika systemu | Min. 290 dB | x
31. | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu | Przekątna ekranu min. 21 cali | x
32. | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK | x
33. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali | x
34. | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 20 MHz. | x
35. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 72 000 obrazów | x
36. | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK | x
37. | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK | x
38. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 700 s | x
39. | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm | powyżej – 5 pkt
40. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 | x
41. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK | x
Obrazowanie i prezentacja obrazu
42. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. • B, B + B, 4 B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • 4 B (Color Doppler) • 4 B (Power Doppler) • B + Color + M | TAK | x
43. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3500 obrazów/s | x
44. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s | x
45. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s | x
46. | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości | 10 pasm – 0 pkt. powyżej – 5 pkt
47. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK | x
48. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s | x
49. | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz | x
50. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK | x
51. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK | x
52. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK | x
53. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s | x
54. | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min.0,05 do 38 kHz | x
55. | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm | x
56. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni | x
57. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni | x
58. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni | x
59. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | TAK | x
60. | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK | x
61. | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | TAK | x
62. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK | x
63. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 8 | x
64. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK | x
65. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK | x
66. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK | x
67. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK | x
68. | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK | x
69. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK | x
70. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK | x
71. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | x
Archiwizacja obrazów
72. | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych SSD o pojemności min. 128 GB | TAK | x
73. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB | TAK | x
74. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK | x
75. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK | x
76. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK | x
77. | Videoprinter czarno-biały | TAK | x
78. | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK | x
79. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK | x
80. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) | TAK | x
Funkcje użytkowe
81. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40 | x
82. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 | x
83. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 | x
84. | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK | x
85. | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK | x
86. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | x
87. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK | x
88. | Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych | TAK | x
Głowice ultrasonograficzne
89. | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK | x
90. | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. | x
91. | Liczba elementów | Min. 600 | powyżej – 5 pkt
92. | Kąt skanowania | Min. 70 st. | x
93. | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości | powyżej – 5 pkt
94. | Głowica Liniowa, szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ. | TAK | x
95. | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 13,0 MHz | x
96. | Liczba elementów | Min. 190 | x
97. | Szerokość skanu | Min. 50 mm | x
98. | Obrazowanie harmoniczne | 5 pasm częstotliwości | powyżej – 5 pkt
99. | Obrazowanie trapezowe | TAK | x
100. | Głowica Transrektalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK | x
101. | Zakres częstotliwości pracy | min. 3,0 – 9,0 MHz | x
102. | Liczba elementów | min. 600 | powyżej – 5 pkt
103. | Kąt skanowania | min. 190 st. | powyżej – 5 pkt
104. | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości | powyżej – 5 pkt
105. | Przystawka biopsyjna wielorazowa do sterylizacji. | Tak | x
Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
106. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową z centralnym kanałem biopsyjnym, w układzie Convex/Convex min. 3,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 190 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm | TAK | x
107. | Możliwość rozbudowy o liniową sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36 mm | TAK | x
108. | Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni | TAK | x
109. | Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | TAK | x
110. | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczne pomiary biometryczne min.: BPD, HC, AC, FL oraz automatyczny pomiar NT | TAK | x
111. | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny wbudowany akumulator umożliwiający na min. 60 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania | TAK | x

## Część 2
Załącznik nr 5 do SWZ w postępowaniu 580/2026/TP
CZĘŚĆ II - System wizyjny endourologiczny z akcesoriami
Jest to przetarg warunkowy. Przy braku dofinansowania przetarg zostanie unieważniony.
Termin dostawy do 20 listopada 2026 r.
Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane – ilość przyznanych punktów | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
Gwarancja i serwis
1. | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, podać | 24 msc - 0 pkt >24 msc - 10 pkt >= 36 msc - 20 pkt
2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty - dołączyć do oferty | TAK | x
3. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | x
4. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak | x
5. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE | Tak | x
6. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać | x
7. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak | x
8. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | x
Inne
9. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak | x
10. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak | x
11. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak | x
12. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak | x
13. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak | x
14. | Wykaz dostaw lub usług oraz minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie instalacji, przedstawione w wykazie dostaw lub usług | Tak | x
15. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak | x
16. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wszelkie opakowania pozostałe po instalacji muszą zostać zutylizowane przez Wykonawcę. | Tak | x
17. | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę zgodną z aktualnie obowiązujemy prawem (w tym dyrektywy UE) lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK | x
18. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak | x
19. | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK | x
Urządzenie
20. | Nazwa | Podać | x
21. | Typ | Podać | x
22. | Producent | Podać | x
23. | Kraj pochodzenia | Podać | x
24. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji min. 2026 | Tak, podać | x
25. | Tor wizyjny 4k wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą światło czerwone w widmie światła białego celem uwidocznienia naczyń krwionośnych oraz innych strukturę na powierzchni błony śluzowej | TAK | x
26. | Procesor wideo 4K (z opcjonalną możliwością rozszerzenia o tryby 3D/IR) | TAK | x
27. | Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i oferowanego źródła światła. | TAK | x
28. | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem uwidocznienia naczyń krwionośnych oraz innych struktur na powierzchni błony śluzowej | TAK | x
29. | Procesor wyposażony w system obrazowania typu Yellow Enhance (YE) | TAK | x
30. | Wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI) | TAK | x
31. | Wyjścia wideo: 2x 12G-SDI (4K), 4x 3G-SDI (od A do D - 4K), 2x 3G(HD)-SDI. | TAK | x
32. | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | TAK | x
33. | Pamięć wewnętrzna urządzenia. | TAK | x
34. | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff. | TAK | x
35. | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale min. od -8 do +8 | TAK | x
36. | Ręczne dostosowanie jasności w przedziale min. od 1 do 17 | TAK | x
37. | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Tryb 1-3). | TAK | x
38. | 3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR | TAK | x
39. | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) | TAK | x
40. | 3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła. | TAK | x
41. | Funkcja typu „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami. | TAK | x
42. | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski). | TAK | x
43. | Automatyczne wzmocnienie obrazu typu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego zwiększenia jasności obrazu endoskopowego (wysoki, średni, niski). | TAK | x
44. | Możliwość przypisania ustawień dla 20 użytkowników. | TAK | x
45. | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania. | TAK | x
46. | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty. | TAK | x
47. | Język menu: polski. | TAK | x
Źródło światła LED
48. | Możliwość podłączenia do oferowanego procesora 4k za pomocą dołączonego w zestawie przewodu komunikacyjnego. | TAK | x
49. | Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła. | TAK | x
50. | Zgodne z trybem obserwacji Yellow Enhance (YE). | TAK | x
51. | Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego (WLI). | TAK | x
52. | Automatyczna regulacja jasności – 17 stopni. | TAK | x
Monitor medyczny 4K/HD
53. | Rozmiar matrycy min. 31 cali | TAK | x
54. | Rozdzielczość 3840 x 2160 | TAK | x
55. | Kontrast 1 000:1, Liczba kolorów: 1,07 mld, | TAK | x
56. | Mocowanie 100x100 mm | TAK | x
57. | Funkcje: PIP, POP | TAK | x
58. | Posiadający wejścia: 12G-SDI(2), 3G-SDI (1), DisplayPort (1), HDMI (1), DVID (1) | TAK | x
59. | Masa max 12kg | TAK | x
Kamera 4K kątowa
60. | Typ kątowy (L-kształtna) dedykowana do procedur endourologicznych, rozdzielczość 4K, kompatybilna z obrazowaniem w wąskim paśmie światła, umożliwia obserwacje światłem niebieskim BL, przełącznik ręcznej regulacji ostrości na głowicy, 3 przyciski zdalne, przewód o długości 3 m, jednodotykowy Auto Focus AF na korpusie głowicy kamery, technologia rozszerzonej głębi ostrości typu EDOF, blokada mocowania endoskopu (ustawienie w dół i w górę), całkowicie zanurzalna w roztworze detergentu | TAK | x
Wózek endoskopowy, aparaturowy
61. | Transformator separacyjny | TAK | x
62. | 12 gniazd do podłączenia urządzeń | TAK | x
63. | Podstawa wyposażona w 4 koła, z blokadą na 4 kołach. | TAK | x
64. | Wózek wyposażony w minimum 3 półki, w tym 2 o regulowanej wysokości. | TAK | x
65. | Wysięgnik do monitora o wadze 6,5 -12 kg. | TAK | x
66. | Uchwyt na głowicę kamery | TAK | x
67. | Wieszak na płyny. | TAK | x
68. | Szuflada | TAK | x
69. | Nośność: górnej półki min. 20 kg, środkowych min. 31 kg, dolnej min. 35 kg. Rozmiar użytkowy górnej półki:min. szerokość 430 mm, głębokość 460 mm Rozmiar użytkowy środkowych półek: min. szerokość 460 mm, głębokość 530 mm Rozmiar użytkowy dolnej półki: min. szerokość 450 mm, głębokość 490 mm | TAK | x
Videoureterorenoskop
70. | Chip CCD w odcinku dystalnym endoskopu 4 programowalne przyciski funkcyjne na rękojeści endoskopu Rozmiar 8,4 Fr Rozmiar kanału roboczego 3,6 Fr Głębia ostrości 1,5-50 mm Długość robocza 670 mm Możliwość rotacji sondy za pomocą pierścienia na rękojeści endoskopu Wygięcie końcówki góra/dół 275stopni /275stopni Kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła Odcinek o zgięciu pasywnym w części dystalnej endoskopu (strefa średnio miękka przechodząca w miekką) Odcinek proksymalny usztywniony (strefa sztywna przechodząca w bardziej sztywną przy połączeniu z rękojeścią) Sterylizacja: niskotemperaturowa W zestawie z endoskopem: port narzędzia-irygacji, uszczelki (10 szt.), nasadka do sterylizacji, szczoteczki do czyszczenia endoskopu Pojemnik do sterylizacji endoskopu, z pokrywą Tester szczelności Kompatybilny z opisanym systemem wizyjnym | TAK | x
Ureterorentoskop sztywny z osprzętem (URS)
71. | Ureterorenoskop z wbudowanym filtrem moire o końcówce dystalnej 7,3 Fr, odcinek dystalny maksymalnie 10,8 Fr, rozmiar w najszerszym miejscu 13,2 Fr, długość robocza maks. 431 mm, okular odchylony, kąt patrzenia 5°, kanał roboczy 6,4 Fr (narzędzie maks. 5,4 Fr). | TAK | x
72. | Łącznik do ureterorenoskopu z przyłączem luer, rozbieralny kranik – 2 szt. | TAK | x
73. | Rozgałęziony dren z dwoma złączami luer, łączący dwa wejścia do kanału roboczego ureterorenoskopów ze złączem myjni dezynfektora. | TAK | x
74. | Kleszczyki chwytające, ząbkowane, obwód 5 Fr., długość 640 mm, giętkie | TAK | x
75. | Kleszczyki typu nożyczki 5Fr | TAK | x
76. | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF | TAK | x
77. | Kontener do mycia, dezynfekcji i sterylizacji ureterorenoskopów z pokrywą. Sterylizacja: autoklaw. W kontenerze znajduje się miejsce na kompatybilny światłowód oraz koszyk na drobne akcesoria. W zestawie z kontenerem łącznik do myjni-dezynfektora. | TAK | x