## Część 1
Załacznik nr 5 do SWZ w postępowaniu 590/2026/TP
CZĘŚĆ I - Wiertarka neurochirurgiczna
PRZETARG WARUNKOWY. Brak dofinansowania unieważnia postępowanie.
Termin dostawy do 20 listopada 2026 r.
Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane – ilość przyznanych punktów | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
Gwarancja i serwis
1. | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, podać | 24 msc- 0 pkt >24 msc- 10 pkt >= 36 msc -20 pkt
2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty - dołączyć do oferty | TAK | x
3. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | x
4. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak | x
5. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE | Tak | x
6. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać | x
7. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak | x
8. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | x
Inne
9. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak | x
10. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak | x
11. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak | x
12. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak | x
13. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak | x
14. | Wykaz dostaw lub usług oraz minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie instalacji, przedstawione w wykazie dostaw lub usług. | Tak | x
15. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak | x
16. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wszelkie opakowania pozostałe po instalacji muszą zostać zutylizowane przez Wykonawcę. | Tak | x
17. | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę zgodną z aktualnie obowiązujemy prawem (w tym dyrektywy UE) lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK | x
18. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak | x
19. | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK | x
Urządzenie
20. | Nazwa | Podać | x
21. | Typ | Podać | x
22. | Producent | Podać | x
23. | Kraj pochodzenia | Podać | x
24. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji min. 2025 | Tak, podać | x
25. | Ilość sztuk: 1 | Tak | x
26. | Wiertarka neurochirurgiczna szybkoobrotowa wyposażona w silnik bezszczotkowy, obroty maksymalne 75000 obr/min | Tak | x
27. | Moc silnika 350W | Tak | x
28. | Maksymalny moment obrotowy silnika 0.04 Nm | Tak | x
29. | Silnik i nasadki niewymagające smarowania po każdym użyciu | Tak | x
30. | Możliwość dodatkowego wysunięcia frezu z nasadki. Dodatkowe wysunięcie frezu zwiększa nominalną długość zestawu. | Tak | x
31. | Zintegrowany zasilający przewód o długości 4.6m i średnicy 5.7m | Tak | x
32. | Wymiary - długość 109mm średnica 17mm | Tak | x
33. | Jedna długość frezu pasująca do różnych długości nasadki z portfolio producenta | Tak | x
34. | Waga z całym przewodem 400g | Tak | x
35. | Obroty wiercenia: lewo i prawo | Tak | x
36. | Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa | Tak | x
37. | Współpraca z min. 33 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem | Tak | bez punktacji
38. | Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | Tak | bez punktacji
39. | Gniazdo ostrza w napędzie do mocowania ostrza kraniotomu wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym | Tak | bez punktacji

## Część 2
Załącznik nr 5 do SWZ w postępowaniu 590/2026/TP
CZEŚĆ II - Napęd ortopedyczny
PRZETARG WARUNKOWY. Brak dofinansowania unieważnia postępowanie.
Termin dostawy do 20 listopada 2026 r.
Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane – ilość przyznanych punktów | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
Gwarancja i serwis
1. | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, podać | 24 msc- 0 pkt >24 msc- 10 pkt >= 36 msc -20 pkt
2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty - dołączyć do oferty | TAK | x
3. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | x
4. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak | x
5. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE | Tak | x
6. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać | x
7. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak | x
8. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | x
Inne
9. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak | x
10. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak | x
11. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak | x
12. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak | x
13. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak | x
14. | Wykaz dostaw lub usług oraz minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie instalacji, przedstawione w wykazie dostaw lub usług. | Tak | x
15. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak | x
16. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wszelkie opakowania pozostałe po instalacji muszą zostać zutylizowane przez Wykonawcę. | Tak | x
17. | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę zgodną z aktualnie obowiązujemy prawem (w tym dyrektywy UE) lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK | x
18. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak | x
19. | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK | x
Urządzenie
20. | Nazwa | Podać | x
21. | Typ | Podać | x
22. | Producent | Podać | x
23. | Kraj pochodzenia | Podać | x
24. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji min. 2026 | Tak, podać | x
Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich
25. | Napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | Tak | x
26. | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | Tak | x
27. | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W | Tak | x
28. | Oboroty max. silnika 26000 obr./min. | Tak | x
29. | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | Tak | x
30. | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezarskich | Tak | x
31. | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | Tak | x
32. | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak | x
33. | Dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie | Tak | x
34. | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie | Tak | x
35. | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) | Tak | x
36. | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | Tak | x
37. | Adapter do oliwienia napędu, w zestawie | Tak | x
38. | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | Tak | x
39. | Możliwość zablokowania przycisków | Tak | x
Nasadka wiertarska Jacobs
40. | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | Tak | x
41. | Nasadka wraz z kluczykiem | Tak | x
42. | Zakres min. 0,6 - 6,5 mm | Tak | x
43. | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak | x
44. | Maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. | Tak | x
45. | Moment obrotowy 5 Nm | Tak | x
Nasadka wiertarska małe AO
46. | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu małe AO | Tak | x
47. | Kaniulacja Ø 2,8 mm | Tak | x
48. | Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | Tak | x
49. | Moment obrotowy 4 Nm | Tak | x
Nasadka wiertarska HEX
50. | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu HEX | Tak | x
51. | Kaniulacja Ø 4,0 mm | Tak | x
52. | Maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. | Tak | x
53. | Moment obrotowy 5 Nm | Tak | x
Nasadka wiertarska Zimmer Hudson
54. | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Zimmer Hudson | Tak | x
55. | Kaniulacja Ø 4,0 mm | Tak | x
56. | Maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. | Tak | x
57. | Moment obrotowy 5 Nm | Tak | x
Nasadka do drutów Kirschnera
58. | Trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) | Tak | x
59. | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak | x
60. | Moment obrotowy 5 Nm | Tak | x
Nasadka frezerska Zimmer/Hudson
61. | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak | x
62. | Maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. | Tak | x
63. | Moment obrotowy 19 Nm | Tak | x
Nasadka frezerska AO
64. | Nasadka frezerska duże AO | Tak | x
65. | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak | x
66. | Maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. | Tak | x
67. | Moment obrotowy 19 Nm | Tak | x
Piła oscylacyjna
68. | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | Tak | x
69. | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W | Tak | x
70. | Oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | Tak | x
71. | Głowica obrotowa 360° | Tak | x
72. | Co najmniej 8 pozycji blokady głowicy | Tak | x
73. | Brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. | Tak | x
74. | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora | Tak | x
75. | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie | Tak | x
76. | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | Tak | x
77. | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | Tak | x
78. | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak | x
79. | Wychylenie ostrza 4°1' | Tak | x
Kosz stalowy dla dwóch urządzeń
80. | Kosz stalowy, perforowany | Tak | x
81. | Uchwyt napędów/pił 2 szt. | Tak | x
82. | Uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. | Tak | x
83. | Uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. | Tak | x
84. | Uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich | Tak | x
85. | Uchwyt na brzeszczoty | Tak | x
86. | Uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. | Tak | x
Wanna kontenera
87. | Wanna kontenera 1/1 | Tak | x
88. | Wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm | Tak | x
89. | Wykonana z aluminium | Tak | x
90. | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) | Tak | x
91. | Uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera | Tak | x
Pokrywa kontenera
92. | W kolorze srebrnym | Tak | x
93. | Podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe | Tak | x
94. | Filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. | Tak | x
Tabliczka identyfikacyjna
95. | Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc | Tak | x
Brzeszczoty do piły oscylacyjnej
96. | Brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyboru przez Zamawiającego) | Tak | x
97. | Brzeszczoty o długości 65 mm (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak | x
98. | Brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak | x

## Część 3
Załącznik nr 5 do SWZ w postępowaniu 590/2026/TP
CZĘŚĆ III - Komplet kardiomonitorów
PRZETARG WARUNKOWY. Brak dofinansowania unieważnia postępowanie.
Termin dostawy do 20 listopada 2026 r.
Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane – ilość przyznanych punktów | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
Gwarancja i serwis
1. | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, podać | 24 msc- 0 pkt >24 msc- 10 pkt >= 36 msc -20 pkt
2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty - dołączyć do oferty | TAK | x
3. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | x
4. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h | Tak | x
5. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE | Tak | x
6. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać | x
7. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak | x
8. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | x
Inne
9. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak | x
10. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak | x
11. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak | x
12. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak | x
13. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak | x
14. | Wykaz dostaw lub usług oraz minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie instalacji, przedstawione w wykazie dostaw lub usług. | Tak | x
15. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak | x
16. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wszelkie opakowania pozostałe po instalacji muszą zostać zutylizowane przez Wykonawcę. | Tak | x
17. | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę zgodną z aktualnie obowiązujemy prawem (w tym dyrektywy UE) lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK | x
18. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak | x
19. | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK | x
Urządzenie
20. | Nazwa | Podać | x
21. | Typ | Podać | x
22. | Producent | Podać | x
23. | Kraj pochodzenia | Podać | x
24. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji min. 2026 | Tak, podać | x
25. | Ilość sztuk: 4 | Tak | x
26. | Kardiomonitor modułowy | Tak | x
27. | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli) oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej i prawej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | Tak | x
28. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | Tak | x
29. | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, b) co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych c) gniazdo RJ-45 lub wifi do podłączenia z siecią monitorowania | Tak | x
30. | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | Tak | x
31. | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | Tak | x
32. | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | Tak | x
33. | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak | x
34. | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak | x
35. | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 6 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | Tak | x
36. | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | Tak | x
37. | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | Tak | x
38. | Wbudowane złącze RJ-45 | Tak | x
39. | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) i aktualizację oprogramowania | Tak | x
40. | moduł EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową -filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny - analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza HRV - statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - analiza co najmniej 20 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie: 2 kabele ekg 3- żyłowy | Tak | x
41. | moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej, - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, - wyposażenie do modułu: 2 przedłużacze SpO2 i 2 wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec. | Tak | x
42. | moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min. 15-250 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - wyposażenie: 4 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 2 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | Tak | x
43. | moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. - zakres min. 20 – 42°C, - wyposażenie: 2 wielorazowe sondy dla dorosłych | Tak | x
44. | MODUŁ TRANSPORTOWY –. z zasilaniem bateryjnym, ekran minimum 5.5 cala - Zintegrowana rączka do przenoszenia - Obsługa poprzez ekran dotykowy - Minimum 8 krzywych na ekranie modułu transportowego - Dostępny pomiar EKG, SpO2, Oddech, NIBP, Temp - Archiwum wszystkich trendów przez minimum 6 godzin z rozdzielczością min. 4 sekund - Archiwum wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych - minimum 6 godzin - Kopiowanie całego archiwum trendów oraz wszystkich krzywych do kardiomonitora w którym dokowany jest moduł transportowy - niezależne ładowanie modułu transportowego poza kardiomonitorem w komplecie ładowarka - zasilanie bateryjne min. 3 godz. - waga max. 1,5 | Tak | x
45. | Możliwość zmiany jasności ekranu, palety kolorów i grubości krzywych dynamicznych | Tak | x
46. | Możliwość wprowadzania danych pacjenta min.: imię, nazwisko, choroba, nr ID, płeć, waga oraz data urodzenia ze zwrotną informacją o wieku pacjenta z możliwością ukrycia danych na czas wizyty | Tak | x
47. | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu | Tak | x
48. | Uchwyt do mocowania do ściany dla każdego kardiomonitora | Tak | x
49. | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 10 kg | Tak | x
50. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni BIS, ICG. NMT, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 6 fal jednocześnie, o oprogramowanie i konfiguracje kardiomonitorów umożliwiające ich integrację z systemem segregacji medycznej . | Tak | x
51. | Funkcja obliczeń natlenowania, nerkowe, oddychania. | Tak | x
52. | Akcesoria kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami FX 3000MD | Tak | x
53. | Funkcja trybu nocnego z możliwością ustawienia min: - okresu aktywności z podaniem godziny początkowej i końcowej - jasności ekranu - głośności alarmów (medycznych i technicznych) - głośności sygnalizacji QRS | Tak | x
54. | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | Tak | x